## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
7 | Պտղի մոնիտոր // Fetal monitor // Фетальный монитор | Պտղի մոնիտոր | Fetal monitor | Фетальный монитор
|  | Պտղի մոնիտոր` US և TOCO դոպլեր, պտղի սրտի կծկումների բաբախի (FHR) և արգանդի կծկումները ձայնագրելու և վերլուծելու համար։ | Fetal monitor: US և TOCO Doppler to analyze fetal heart rate (FHR) և to record uterine contractions | Фетальный монитор: УЗИ և TOCO Doppler для анализа частоты сердечных сокращений плода (FHR) և для записи сокращений матки
|  | Շարժական | Portable | Портативный
|  | Մարտկոցով աշխատող սարքը հնարավորություն է տալիս հիվանդներին մշտապես վերահսկել ցանկացած վայրում։ Աշխատանքը մարտկոցով՝ ոչ պակաս քան 2 ժամ։ | The battery-operated device allows patients to be constantly monitored anywhere. Battery operation - not less than 2 hours. | Работающий от батареи, позволяет пациентам постоянно контролировать в любом месте
|  | Դիսփլեյը ոչ պակաս քան 12՛՛ TFT կամ LCD գունավոր էկրան, 90° ծալվող | Display not less than 12" TFT or LCD color screen, 90° foldable | Дисплей: не менее чем 12" TFT или LCD цветной экран складывается до 90 градусов
|  | Գունավոր դիսփլեյը ցույց է տալիս CTG ցուցմունքները՝ ներկայացված ստանդարտ ֆորմատով | The color display shows CTG readings in standard format | Цветной дисплей показывает данные CTG, представленные в стандартном формате
|  | Ամեն պտղի սրտի լսաազդանշանները հասանելի են ներդրված լսահամակարգի միջոցով օգտագործողի ընտրությամբ | Audio signals from the heart of each fetus are user-selectable via the built-in audio system | Аудиосигналы сердца каждого плода доступны на выбор пользователем через встроенная аудиосистема
|  | Օգտագործողը կարող է վերահսկել ձայնի բարձրությունը, պտղի լսաալիքը, գրաֆիկայի տպագրման արագությունը, toco զրո և այլն | The user can control the sound volume, fetal audio channel, graph recording rate, toco zero and etc. | Пользователь может контролировать громкость звука, аудио канал плода, скорость записи графика, toco ноль и тд.
|  | Տվյալների պահպանում ոչ պակաս քան 12 ժամ | Not less than than 12 hours data storage | Хранение данных не менее чем 12 часов
|  | Ազդանշանային համակարգ | Alarm system | Система оповещения
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Ստանդարտ պարամետրեր՝ TOCO, FHR, FM, երկվորյակների մոնիտորինգ | Standard parameters: TOCO, FHR, FM, twins monitoring | Стандартные параметры: TOCO, FHR, FM, мониторинг близнецов
|  | Պտղի սրտի հաճախությունը (FHR) | Fetal Heart Rate (FHR) | Частота сердечных сокращений плода (FHR)
|  | Պարամետրեր՝ FHR1, FHR2 | Parameters: FHR1, FHR2 | Параметры: ЧСС1, ЧСС2
|  | Փոխակերպիչները՝ բազմաբյուրեղային, լայն ալիքային ճառագայթ, իմպուլսային ալիքային աշխատանքի մեթոդ, բարձր զգայունություն | Transducers։ Multi-crystals, wide wave beam, pulsed-wave working method, high sensitivity | Мультикристаллы, широкий волновой пучок, импульсно-волновой метод работы, высокая чувствительность
|  | Հաճախականությունը ոչ պակաս քան՝ 1 Мhz | Frequency not less than 1 MHz | Частота: не менее чем 1 МГц
|  | Չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան 50-240 բաբախ/րոպե միջակայքում | Measurement Range not less than in 50-240 bpm range | Диапазон измерения не менее чем в диапазоне 50-240 уд/мин
|  | Ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ±2 բաբախ/րոպե | Accuracy: not more than ±2 bpm | Точность: не более чем ±2 уд/мин.
|  | Արգանդի ակտիվություն (TOCO) | Uterine Activity (TOCO) | Активность матки (TOCO)
|  | Չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան 0-100 միավոր միջակայքում | Measurement Range not less than in 0-100 units range | Диапазон измерения не менее чем в диапазоне 0-100 ед.
|  | Տպիչ | Printer | Рекордер
|  | Թերմոպրինտեր | Thermal printer | Термопринтер
|  | Տպող գլխիկը ջերմակայուն և ոչ պակաս քան 110 մմ երկարությամբ | Printhead: heat-resistant printhead not less than 110mm | Печатающая головка: термостойкая печатающая головка не менее чем 110 мм
|  | Արագությունները ոչ պակաս քան 1, 2, 3 սմ/րոպ, 25 մմ/վրկ | Speeds: not less than 1, 2, 3 cm / min, 25 mm / sec | Скорости: не менее чем 1, 2, 3, см / мин, 25 мм / сек
|  | Նախապես տպագրված գծապատկերի սանդղակով Z-աձև ծալված թուղթ | Z-shaped folded paper with pre-printed chart scale | Z-образная сложенная бумага с предварительно напечатанной шкалой диаграммы
|  | Թղթի տեսակը՝ թերմոթուղթ | Paper type: thermal paper | Тип бумаги: термобумага
|  | Տվյալների, ժամանակի, ТОСО-ի տեսակի, թղթի արագության, FHR-ի տպագրություն | Message recording: data, time, TOCO type, paper speed, FHR | Запись сообщения: данные, время, тип ТОСО, скорость бумаги, FHR
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Аксессуары:
|  | 1. Գոտիներ՝ 1 օրիգինալ + 1 պահեստային հավաքակազմ | 1. Two bandages: 1 original + 1 spare set | 1. Ремни: 1 оригинал + 1 запасной комплект
|  | 2. Տպիչi թուղթ՝ ոչ պակաս քան 2 փաթեթ | 2. Printer paper: not less than 2 pack | 2. Бумага для принтера: не менее чем 2 пакета
|  | 3. Ուլտրաձայնային գել` ոչ պակաս քան 1 շիշ | 3. Ultrasonic gel: not less than 1 vial | 3. Ультразвуковой гель: не менее чем 1 флакон
|  | Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ | Installation and testing work | Монтажно-испытательные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից | Staff training on site by a specialist | Обучение персонала на месте специалистом
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.
|  | Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | Система должна включать в себя все необходимые аксессуары и принадлежности, необходимые для полноценной работы
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: