## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
8 | Շարժական վերակենդանացման սեղան նորածինների համար // Mobile resuscitation table for neonatal patient // Мобильный реанимационный стол для новорожденных | Շարժական վերակենդանացման սեղան նորածինների համար | Mobile resuscitation table for neonatal patient | Мобильный реанимационный стол для новорожденных
|  | Նորածինների վերակենդանացում և ծննդաբերության ժամանակ նորածինների անցումային աջակցություն. Բացի այդ, օգտագործվում է ծննդատան նորածինների և ծանր հիվանդ նորածինների համար ջերմային աջակցություն տրամադրելու համար, ովքեր մշտական բուժքույրական միջամտություն են պահանջում: | Newborn resuscitation and support of transition of infants at birth. Additionally, used to provide thermal support for newborns in the delivery suite and for critically ill infants who require constant nursing intervention. | Реанимация новорожденных и поддержка перехода новорожденных при рождении. Кроме того, используется для обеспечения тепловой поддержки новорожденных в родильном зале и для тяжелобольных младенцев, которым требуется постоянное вмешательство по уходу.
|  | Հիմքը պետք է հագեցված լինեն ոչ պակաս քան չորս հակաստատիկ պտտվող անիվներով և ոչ պակաս քան երկու արգելակվող անիվներով | The base should be equipped with not less than four anti-static swivel castors and not less than two of the castors are equipped with brakes | Основание должно быть оборудовано не менее чем четырьмя антистатическими поворотными колесами и не менее чем двумя колесами с тормозами.
|  | Հիմքը պետք է հագեցած լինի կողային բռնակով/ռելսով՝ հեշտ դիրքավորման համար | The base should be equipped with a side handle/rail for easy positioning | Основание должно быть оснащено боковой ручкой/рельсом для удобства позиционирования
|  | Ինտեգրված հիմք և բռնակներ ոչ պակաս քան 2 x 10 լ թթվածնի բալոնների համար | Integrated base and handles for not less than 2 x 10 l oxygen cylinders | Встроенное основание и ручки для не менее чем 2 кислородных баллонов по 10 л.
|  | Կողային սեղանիկ և IV ձող՝ պարագաների և սարքավորումների տեղադրման համար: | Side rail and IV pole for mounting accessories and equipment. | Приставной столик и стойка для внутривенных вливаний для крепления аксессуаров и оборудования.
|  | Պետք է հագեցած լինի ոչ պակաս քան մեկ ստորին դարակով | Should be equipped with not less than of one lower drawer | Должна быть оборудована не менее чем одним нижним ящиком
|  | Յուրաքանչյուր կողմից պետք է ունենա պաշտպանիչ բամպերներ | Should have protector bumpers on each side | Должны быть защитные бамперы с каждой стороны
|  | Պետք է ունենա բարձրության կարգաբերում | Should have height adjustment | Должна быть регулировка по высоте
|  | Պետք է ունենա ավտոմատ տաքացում | Should have automatic warm-up | Должен быть автоматический прогрев
|  | Պետք է ունենա մաշկի ջերմաստիճանի միկրոպրոցեսորային կառավարման մոդուլ: | Should have skin temperature microprocessor control module. | Должен иметь модуль микропроцессорного контроля температуры кожи.
|  | Նախնական տաքացում՝ 33°C, շեղումը ոչ ավելի քան 10% | Pre-warm mode: 33oC, deviation not more than 10% | Предварительный прогрев: 33°С, отклонение не более чем 10%
|  | Պետք է ունենա ձեռքով ջերմաստիճանի վերահսկման ռեժիմ | Should have manual control temperature mode | Должен иметь режим ручного управления температурой
|  | Մակերեւութային հսկողության ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան միջակայքը՝ 30°C - 37°C միջակայքում, 0,1°C քայլերով. | Surface control temperature range: not less than in 32°C - 37°C range, in 0.1°C increments | Диапазон температур контроля поверхности: не менее чем в диапазоне 30°С - 37°С, с шагом 0,1°С
|  | Մաշկի վերահսկման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 32°C - 37°C միջակայքում, 0,1°C աստիճանով | Skin control temperature range: not less than in the range of 32°C - 37°C, in 0.1°C increments | Диапазон температур контроля кожи: не менее чем в диапазоне 32°С - 37°С, с шагом 0,1°С
|  | Մաշկի և վերահսկման ջերմաստիճանի ցուցադրման, աշխատանքային ռեժիմի և ջեռուցիչի հզորության ցուցիչների առկայություն | Availability of skin and control temperature displays, operating mode and heater power indicator | Наличие индикации температуры кожи и контроля, режима работы и индикатора мощности нагревателя.
|  | Մահճակալի թեքման մեխանիզմ՝ ոչ պակաս քան 0-10º միջակայքում | Bed tilting mechanism: not less than in 0-10º range | Механизм наклона кровати: не менее чем в диапазоне 0-10º
|  | Պետք է ունենա ոչ պակաս քան հինգ աուդիո-վիզուալ ահազանգ | Should have not less than five audio-visual alarms. | Должен иметь не менее чем пять аудиовизуальных сигналов тревоги
|  | Պետք է ունենա ծալովի վահանակներ | Should have foldable panels | Должен иметь складные панели
|  | Պետք է ունենա ռենտգենյան խցիկ՝ ինտեգրված մանկական մահճակալի տակ | Should have X-ray tray integrated under the infant bed | Под детской кроваткой должен быть встроен рентгеновский отсек
|  | Պետք է ունենա միջամտությունների լամպ | Should have procedure light | Должен иметь процедурная лампа
|  | Պետք է ունենա մեծ ներքնակ | Should have large mattress | Должен быть большой матрас
|  | Պետք է ունենա ոչ պակաս քան 5 դյույմանոց LCD էկրան՝ APGAR ժամանակաչափով | Should have not less than 5" LCD display with APGAR timer | Должен иметь ЖК-дисплей не менее чем 5" с таймером APGAR
|  | Պետք է ունենա թթվածնի կենտրոնական մատակարարման համակարգ | Should have oxygen central supply system | Должна быть система центрального снабжения кислородом
|  | Պետք է ունենա թթվածնի հսկողություն | Should have oxygen control | Должен иметь кислородный контроль
|  | Պետք է ունենա բարձր հոսքի քթի սարք | Should have high flow nasal device | Должно быть назальное устройство с высокой пропускной способностью
|  | Թթվածին/օդ խառնիչի առկայություն | Availability of an oxygen/air blender | Наличие кислородно-воздушного смесителя
|  | Թթվածնային հոսքաչափի առկայություն. հոսքի միջակայքը ոչ պակաս քան 0 - 25 լ/րոպե | Availability of an oxygen flow meter: flow range not less than in 0 - 25 L/min | Наличие кислородного расходомера: диапазон расхода не менее чем 0 - 25 л/мин.
|  | Փոքր ծավալի կոնտուրային խողովակի առկայություն | Availability of a small volume circuit tubing | Наличие контурной трубки малого объема
|  | Քթի կաննուլաների առկայություն (գումարած լրացուցիչ 10 պահեստային հավաքածու) վաղաժամ և ժամանակին ծնված երեխաների համար | Availability of nasal cannula (plus additional 10 spare sets) for preterm and mature babies | Наличие назальных канюль (плюс дополнительные 10 запасных комплектов) для недоношенных и доношенных детей
|  | Էլեկտրոնային խոնավացուցիչի առկայություն ջրի տարայով և ջերմաստիճանի կարգավորմամբ | Availability of an electronic humidifier with water container and with temperature control | Наличие электронного увлажнителя с емкостью для воды и с контролем температуры
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ | Installation and testing work | Монтажно-испытательные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից | Staff training on site by a specialist | Обучение персонала на месте специалистом:
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные приспособления и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: