## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
18 | ԷՍԳ շարժական // Electrocardiograph portable // Портативный электрокардиограф | ԷՍԳ շարժական | Electrocardiograph portable | Портативный электрокардиограф
|  | Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ | Recording ECG Leads: 12 standard Leads | Запись отведений ЭКГ: 12 стандартных отведений
|  | Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ | Recording Channels: 1/3 user selectable | Каналы записи: 1/3 выбираемых пользователем
|  | Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8" | Digital monitor: viewing area: not less than 8" | Цифровой дисплей: площадь обзора: не менее чем 8"
|  | Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ | Lead switching: manual and automatic. | Переключение выводов: ручное и автоматическое.
|  | Զգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ | Sensitivity, mm/mV: not less than 5, 10, 20, auto | Чувствительность, мм/мВ: не менее чем 5, 10, 20, авто
|  | Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով | Calibration signal: automatic end manual. | Сигнал калибровки: автоматический и ручной
|  | Ֆունկցիաներ․ ոչ պակաս քան ստանդարտ ԷՍԳ պարամետրերի ավտոմատ չափում և ավտոմատ մեկնաբանություն, բոլոր արտածումները, միջին ճշգրտված HR, միջին RR միջակայք, QRS տևողություն, QT միջակայք և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1], P, R, T առանցքներ | Functions: not less than of auto-measurement and auto-interpretation for routine ECG parameters, all leads, adjusted mean HR, mean RR interval, QRS duration, QT interval and QTc interval, maximum R [V5] or [V6] and S [V1], P, R, T axes | Функции: не менее чем автоматическое измерение и автоматическая интерпретация стандартных параметров ЭКГ, всех отведений, скорректированного среднего HR, среднего интервала RR, продолжительности QRS, интервала QT и интервала QTc, максимального R [V5] или [V6] и S [V1], осей P, R, T
|  | Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. | Frequency range, Hz Diagnostic: | Диапазон частот, Гц Диагностический:
|  | Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ | Deffibrillation protection according to AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 | Защита от дефибрилляции в соответствии с AAMI / IEC 60601-2-25: 2011
|  | Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան 0,05… 150 Հց | Unfiltered not less than 0.05…150Hz | Нефильтрованный не менее чем 0,05...150 Гц
|  | Ձայնագրման եղանակը` ջերմային թուղթ Տարլուծումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ | Recording method: thermal paper resolution not less than 8dpmm | Способ записи: разрешение термобумаги не менее чем 8 точек мм
|  | Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան 80մմ x 30մ | Recording paper: not less than 80mm x 30m | Бумага для записи: не менее чем 80 мм x 30 м
|  | Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի | Recording speed, mm/sec: 5/ 10/ 25/ 50 user selectable | Скорость записи, мм/сек: 5/ 10/ 25/ 50 выбираемый пользователем
|  | Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց | Internal rechargeable battery | Внутренняя аккумуляторная батарея
|  | Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. ոչ պակաս քան 90 րոպե | Battery operating time: not less than 90 min | Время работы от батареи: не менее чем 90 мин
|  | Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա | Channels connection Standard or Cabrera | Подключение каналов стандартное или Cabrera
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց
|  | Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն | Russian and English menu available | Наличие меню на русском и английском языках
|  | Աքսեսուարներ | Accessories: | Акссесуары:
|  | 1. Հիվանդի մալուխ | 1. Patient cable | 1. Кабель пациента
|  | 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ | 2. 6 chest limb electrodes | 2. 6 электродов для грудных конечностей
|  | 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ | 3. 4 limb electrodes | 3. 4 электрода для конечностей
|  | 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել | 4. 1 bottle ECG Gel | 4. 1 флакон геля для ЭКГ
|  | 5. 2 թղթի փաթույթ | 5. 2 rolls of paper | 5. 2 рулона бумаги
|  | Այլ պայմաններ․ | Other conditions: | Другие условия:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.