## Лист1 (3)
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
6 | Հետազոտման թախտ // Medical examination couch // Кушетка для медицинского осмотра | Հետազոտման թախտ | Medical examination couch | Кушетка для медицинского осмотра
|  | Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված թախտը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (մեջքնահենակ) | Couch for Patient Examination, shall be 2 Section Type (Backrest) | Кушетка для осмотра пациента, должна быть 2-секционного типа (спинка)
|  | Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ծածկույթը՝ սպունգով և հակահրդեհային կաշվից կամ արհեստական կաշվից | Adjustable Backrest thru manual Ratchets made of steel, Action onboth sides rigid top, coating: sponge and fireproof leather or artificial leather | Регулируемая спинка с помощью ручных защелок из стали, жесткий верх с обеих сторон, покрытие: губка и огнестойкая кожа или искусственная кожа
|  | Սպունգի հաստությունը` ոչ պակաս քան 50 մմ | Thickness of sponge: not less than 50mm | Толщина губки: не менее чем 50 мм
|  | Ծածկույթը լվացվող | Washable Cover | Обивка из кожи, моющийся покрытие
|  | Քրոմապատ կամ փոշեներկված ուժեղացված շրջանակ, ոտքերը ձողերով իրար կցված ամրության նպատակով | Reinforced frame, chrome-plated or powder-coated, legs secured with rods for durability | Усиленная рама, покрытая хромом или порошковой краской, ножки скреплены стержнями для прочности
|  | Հատակի պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով | Floor protection by Rubber Studs | Защита пола резиновыми шипьками
|  | Չափերը: (շեղումը ոչ ավելի քան 3%) | Dimensions: (deviation not more than 3%) | Размеры: (отклонение не более чем 3%)
|  | Երկարությունը՝ 1850-1900 մմ միջակայքում | Length: in 1850-1900 mm range | Длина: в диапазоне 1850-1900 мм
|  | Լայնությունը` 570-600 մմ միջակայքում | Width: in 570-600 mm range | Ширина: в диапазоне 570-600 мм
|  | Բարձրությունը՝ 680-800 մմ միջակայքում | Height: in 680-800 mm range | Высота: в диапазоне 680-800 мм
|  | Մեջքնահենակը կարգավորելի` ոչ պակաս քան 0-65° միջակայքում | Backrest adjustable: not less than in 0°-65° range | Регулировка спинки: не менее чем в диапазоне 0°-65°
|  | Թղթի գլանափաթեթի կախաձողի առկայություն | Availability of a paper roller holder | Наличие держателя бумажного ролика
|  | Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Agree on the color combination with the customer | Согласование цветового сочетания с заказчиком
|  | Տեղադրում | Installation | Установка
|  | Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев