## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
2 | Ինհալյացիոն անզգայացման սարք // Anesthesia machine // Аппарат для анестезии | Ինհալյացիոն անզգայացման սարք | Anesthesia machine | Аппарат для анестезии
|  | Օդափոխման եղանակներ (ոչ պակաս քան կամ համարժեք). | Ventilation modes (not less than or equivalent). | Режимы вентиляции (не менее чем или эквивалентные).
|  | VCV կամ IPPV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont, BIVENT կամ BiPAP, PS/CPAP | VCV or IPPV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont, BIVENT or BiPAP, PS/CPAP | VCV или IPPV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont, BIVENT или BiPAP, PS/CPAP
|  | Օդափոխման բոլոր ռեժիմները պետք է համապատասխանեն նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին | All ventilation modes must suit neonatal, pediatric and adult patients | Все режимы вентиляции должны подходить для новорожденных, педиатрических и взрослых пациентов
|  | Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ | Display and control system: | Система отображения и управления:
|  | Ոչ պակաս քան 12" անկյունագծով ներկառուցված սենսորային էկրան սարքավորման կարգաբերումների համար և ոչ պակաս քան 15" անկյունագծով ինտեգրված մոնիտոր հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար | A built-in touchscreen with a diagonal of not less than 12 inches for equipment settings and an integrated monitor with a diagonal of not less than 15 inches for displaying vital patient data | Встроенный сенсорный экран с диагональю не менее чем 12 дюймов для отображения настроек оборудования и интегрированный монитор с диагональю не менее чем 15 дюймов для отображения жизненно важных показателей пациента
|  | Սենսորային էկրանի և մոնիտորի թվային էկրանի պիքսելները ոչ պակաս քան 1024x768 | The pixels of the touchscreen and monitor digital display not less than 1024 x 768 | Пиксели сенсорного экрана и цифрового дисплея монитора не менее чем 1024x768
|  | Առանձին նեռկառուցված թթվածնային հոսքաչափ ոչ պակաս քան 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ | Separate built-in oxygen flow meter with the possibility of supplying not less than 15 l/ min | Отдельный встроенный расходомер кислорода с возможностью подачи не менее 15 л / мин
|  | Արտացոլում մոնիտորի վրա (ոչ պակաս քան). | Waveforms on the monitor (not less than). | Формы волн на мониторе (не менее чем).
|  | Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, ածխաթթու գազի կոնցենտրացիա, թթվածնի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ | Pressure-t, Flow-t, carbon dioxide concentration, oxygen concentration, user configurable | Давление-t, Поток-t, концентрация углекислого газа, концентрация кислорода, настраиваемые пользователем
|  | Պարամետրերը (ոչ պակաս քան). | Settings (not less than): | պակասНастройки (не менее чем):
|  | Շնչառական ծավալը` 5-ից 1500 մլ տիրույթում | Tidal volume in 5 – 1500 ml range | Объем дыхания: от 5 до 1500 мл
|  | Ներշնչման հոսքը՝ ոչ պակաս քան 90 լ/ր | Inspiration flow not less than 90 l/m | Расход воздуха на вдохе не менее чем 90 л/м
|  | Շնչառության հաճախությունը` ոչ պակաս քան 4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում | Frequency not less than in 4 – 80 bpm range | Частота дыхания: не менее чем в диапазоне от 4 до 80 вдохов / мин
|  | I:E ratio 4:1 – 1:8 | I:E ratio 4:1 – 1:8 | I:E ratio 4:1 – 1:8
|  | Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O | Pressure control (PEEP+5) – 70 cm H2O | Контроль давления (PEEP+5) – 70 см H2O
|  | Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 50 սմ H2O | Pressure support (PEEP+5) – 50 cm H2O | Поддержка давления (PEEP+5) – 50 см H2O
|  | PEEP՝ ոչ պակաս քան 3 – 20 սմ H2O միջակայքում | PEEP: not less than in 3 – 20 cm H2O range | PEEP: не менее чем в диапазоне от 3 до 20 см H2O
|  | Մարտկոցի առկայություն | Availability of a battery | Наличие батареи
|  | Անզգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով ոչ պակաս քան 120 րոպե | Anesthesia machine operation by battery not less than 120 min | Работа наркозного аппарата от аккумулятора не менее чем 120 мин
|  | Ազդանշաններ (ոչ պակաս քան) | Alarms (not less than): | Сигналы, тревоги (не менее чем):
|  | O2 գազի մատակարարման ճնշում, օդ, էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ ՝ pmax, pmin, PEEP max, հաճախականություն, ծավալներ ՝ MVmax, MVmin, Vtmin | O2 gas supply pressure, Air, power supply, system malfunction, test failure, pressures: pmax, pmin, PEEPmax, frequency, volumes: MVmax, MVmin, Vtmin | Давление подачи газа O2, воздух, источник питания, неисправность системы, сбой тестирования, давления: pmax, pmin, PEEP max, частота, объемы: MVmax, MVmin, Vtmin
|  | Այլ պահանջներ | Other requirements: | Другие требования:
|  | Ոչ պակաս քան երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն | Availability of vaporizer mounts for not less than two vaporizer | Наличие креплений для испарителя не менее чем для двух испарителей
|  | O2 չափման համակարգի առկայություն | Availability of a O2 measuring system | Наличие системы измерения O2
|  | CO2 չափման համակարգի առկայություն | Availability of a CO2 measuring system | Наличие системы измерения CO2
|  | Իզոլյուրանի և սեվոֆլյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն | Availability of Isoflurane and Sevoflurane vaporizers | Наличие испарителей изофлурана и севофлурана
|  | Հուսալի CO2 կլանիչ | Reliable CO2 absorber | Надежный поглотитель CO2
|  | Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220V, 50/60 Hz. | Источник питания: 220В, 50/60 Гц
|  | Հիմնական լրակազմ | Basic set | Базовый набор
|  | Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր | Wheeled ventilation device, patient contour handle, set of pipes for connecting to gas outlets | Вентиляционное устройство на колесиках, ручка для контура пациента, набор трубок для подключения к выходам газа
|  | Հոսքի տվիչ, բազմակիրառելի | Flow sensor, reusable | Датчик потока, многоразовый
|  | Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր, բազմակի օգտագործման 2 հատ (Մեծահասակների, երեխաների) | Reusable patient circuit with water sumps, 2 universal pieces (Adults, children) | Контур пациента с водными накопителями, многоразовый (для взрослых, детей) - 2 шт
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and Accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ` բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների երեխաների և նորածինների համար 2 հավաքածու, առնվազն 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ ոչ պակաս քան 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն) | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment (for example handles, reusable breathing tubes for adults and children 2 sets, not less than 5 kg absorbent, masks for adult, children and infants, 2 oxygen sensors, hoses for connecting the machine to the gas panel not less than 2 m each, connectors, breathing bags and etc.) | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования (например, ручки, дыхательные трубки многоразового использования для взрослых и детей 2 комплекта, абсорбент не менее чем 5 кг, маски для взрослых, детей и младенцев, 2 датчика кислорода, шланги для подключения аппарата к газовой панели не менее чем 2 м каждый, соединители, дыхательные мешки и т.д.)
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք: | 1. ISO13485 or equivalent. | 1. ИСО 13485 или эквивалент.
|  | 2. Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate for medical equipment | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA для медицинского оборудования
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: