## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
5 | ԷՆՄԳ համակարգ // ENMG System // Система ЭНМГ | ԷՆՄԳ համակարգ | ENMG System | Система ЭНМГ
|  | Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիկ սարքավորում կլինիկական հետազոտությունների անցկացման համար, ինչպիսիք են էլեկտրոմիոգրաֆիան (ԷՄԳ), էլեկտրոնեյրոգրաֆիան (ԷՆԳ), առաջացած պոտենցիալներ (EP), էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա (ԷԷԳ), վիդեո էնցեֆալոգրաֆիա, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի մոնիտորինգ | A electroneuromyographic equipment to perform clinical exams such as Electromyography (EMG), Electroneurography (ENG), Evoked Potentials (EP), Electroencephalography (EEG), Video EEG, Intensive Care Unit (ICU) monitoring | Электронейромиографическое оборудование для проведения клинических обследований, таких как электромиография (ЭМГ), электронейрография (ЭНГ), вызванные потенциалы (ЭП), электроэнцефалография (ЭЭГ), видеоэнцефалография, мониторинг в отделении интенсивной терапии
|  | Նախապես սահմանված արձանագրությունների առկայություն՝ NCS (շարժիչ/զգայական), F-ալիք, H-ռեֆլեքս, ասեղնային ԷՄԳ (MUAP (Motor Unit Action Potential) ավտոմատ վերլուծություն), ջիթեր, դեկրեմենտ-թեստ, հարուցված պոտենցիալներ (VEP, AEP, SSEP) | Availability of pre-installed protocols: NCS (motor/sensory), F-wave, H-reflex, needle EMG (automatic MUAP (Motor Unit Action Potential) analysis), jitter, decrement test, evoked potentials (VEP, AEP, SSEP). | Наличие предустановленных протоколов: NCS (моторная/сенсорная), F-волна, H-рефлекс, игольчатая ЭМГ (автоматический анализ MUAP (Motor Unit Action Potential)), джиттер, декремент-тест, вызванные потенциалы (VEP, AEP, SSEP)
|  | Կոնֆիգուրացիա և ֆունկցիոնալ հնարավորություններ․ | Configurations and features։ | Конфигурация и функциональные возможности։
|  | Ոչ պակաս քան 38 ընդհանուր հղման ալիք (Common Reference Channels)՝ մասնագիտացված հետազոտական կոնֆիգուրացիաներով, բարձր նմուշառման հաճախականությամբ և մի քանի լրացուցիչ ալիքներով՝ համալիր մոնիթորինգ իրականացնելու համար | Not less than 38 common reference channels with specialized research configurations, high sampling rates, and multiple auxiliary channels for comprehensive monitoring | Не менее чем 38 каналов общего референса (Common Reference Channels) с возможностью специализированных исследовательских конфигураций, высокой частотой дискретизации и несколькими дополнительными каналами для комплексного мониторинга
|  | Ինտուիտիվ և օգտագործման համար հարմար դիզայն | Intuitive and user-friendly design | Интуитивно понятный и удобный интерфейс
|  | Ուժեղացուցիչ․ | Amplifier։ | Усилитель։
|  | ԷՄԳ երկբևեռ կապուղիների քանակը ոչ պակաս քան գրանցման 2 անկախ կապուղի | Number of EMG bipolar channels: not less than 2 independent recording channels | Количество биполярных ЭМГ каналов не менее чем 2-х независимых каналов записи
|  | ԷՄԳ կապուղիների քանակը ոչ պակաս քան գրանցման 16 կապուղի | Number of EMG channels: not less than 16 recording channels | Количество ЭМГ каналов не менее чем 16 каналов записи
|  | ԱԹՓ-ի կարգայնությունը՝ ոչ պակաս քան 24 բիթ | ADC resolution: not less than 24 bits | Разрядность АЦП не менее чем 24 бит
|  | Դիսկրետացման հաճախականությունը ոչ պակաս քան 32 կՀց յուրաքանչյուր կապուղու համար | Sampling rate: not less than 32 kHz per channel | Частота дискретизации не менее чем 32 кГц на канал
|  | Աղմուկի մակարդակը ոչ ավելի քան 0,6 մկՎ (RMS) | Noise level: not more than 0.6 µV (RMS) | Уровень шума не более чем 0,6 мкВ (RMS)
|  | Մուտքային իմպեդանսը ոչ պակաս քան 1000 ՄՕհմ | Input impedance: not less than 1000 MΩ | Входной импеданс не менее чем 1000 МОм
|  | Թուլացման գործակիցը (CMRR) ոչ պակաս քան 100 դԲ | Common-mode rejection ratio (CMRR): not less than 100 dB | Коэф. ослабления (CMRR) не менее чем 100 дБ
|  | Խթանում․ | Stimulation։ | Стимуляция:
|  | Էլեկտրախթանիչ՝ ներկառուցված կամ արտաքին, ոչ պակաս քան 2 ելք | Built-in or external electrical stimulator with not less than 2 outputs | Электростимулятор встроенный или внешний, не менее чем 2-х выходов
|  | Հոսանքի առավելագույն ուժը՝ ոչ պակաս քան 100 մԱ | Max. current not less than 100 mA | Макс. сила тока не менее чем 100 мА
|  | Աուդիո/ֆոտոխթանման ելքերի առկայություն՝ ՀՊ-ների (տեսողական, լսողական) համար | Availability of audio/photic stimulator outputs for EPs (visual, auditory) | Наличие Аудио/Фотостим выходов для ВП (зрительные, слуховые)
|  | ԷԷԳ կապուղիների առկայություն | Availability of EEG channels | Наличие каналов ЭЭГ
|  | Սովորական EEG հետազոտությունների պարզեցված իրականացում․ | Simplified and streamlined routine EEG studies: | Упрощенное проведение стандартных EEG исследований։
|  | Բարձր մակարդակի հարմարեցվող աշխատանքային գործընթացներ | Highly customizable workflows | Высокая гибкость настройки рабочих процессов
|  | Տվյալների կառավարման ավտոմատացված գործառույթներ | Automated file management features | Автоматизированное управление файлами
|  | Տարբեր դասավորության ընտրանքներ՝ ներառյալ հետազոտության տեսակ, աշխատանքային փուլ և պացիենտի տեսք | Multiple layout options, including study type, workflow stage and patient view | Различные варианты отображения: тип исследования, этап рабочего процесса и вид пациента
|  | Հաշվետվությունների ինտեգրված ստեղծում ձայնային թելադրանքով | Integrated report generation with voice dictation | Интегрированная генерация отчетов с голосовой диктовкой
|  | Օգտագործողի կարգավորումների անհատականացում մեկ միասնական աշխատանքային կայանում | Customizable user settings in a single, centralized workstation | Настраиваемые пользовательские параметры в единой централизованной рабочей станции
|  | EEG ծրագրային ապահովում․ | Seamless EEG Software: | Программное обеспечение EEG։
|  | Ինտուիտիվ օգտագործողի ինտերֆեյս՝ կարգավորվող գործիքագոտով | Intuitive user interface with customizable toolbar and enhanced usability | Интуитивный пользовательский интерфейс с настраиваемой панелью инструментов
|  | Ներառված տվյալների կառավարման գործառույթ՝ տվյալների բազայի և պացիենտների կառավարման համար | Included File Manager function for streamlined database and patient management | Встроенная функция управления данными для управления базой данных и пациентами
|  | Նոպաների հայտնաբերման և տենդենցների վերլուծության ընդլայնված ալգորիթմներ՝ առցանց և օֆլայն ռեժիմներում | Expanded trending algorithm options, both online and offline | Расширенные алгоритмы обнаружения анализа трендов (онлайн и офлайн)
|  | Համապարփակ հաշվետվությունների ստեղծում | Comprehensive report generation | Комплексная генерация отчетов
|  | Ընթացիկ գործիքներ՝ ներառյալ․ սպեկտրալ վերլուծություն, կոհերենտության վերլուծություն, aEEG, HFO հայտնաբերում, BSR (Burst Suppression Ratio), առցանց ազդանշաններ | Trending tools, including spectral analysis, coherence analysis, aEEG, BSR (Burst Suppression Ratio) and online alerts | Актуальные инструменты, включая спектральный анализ, анализ когерентности, aEEG, BSR (коэффициент подавления всплесков) и онлайн-оповещения
|  | Հիվանդի մահճակալի մոտ տվյալներին հասանելիության համար թվային ցուցադրման սարքի առկայություն | Availability of a digital display for bedside access to data | Наличие цифрового дисплея для доступа к данным у постели пациента
|  | Համակարգը պետք է ապահովի ոչ պակաս քան հետևյալ տվյալների գրանցում․ Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա (EEG), Վիդեո-EEG, Շնչառություն, Սրտի հաճախություն, SpO₂ | Should recorded not less than Electroencephalography (EEG), Video EEG, Respiration, Heart Rate, SPO2 | Система должна обеспечивать регистрацию не менее чем следующих параметров: Электроэнцефалография (EEG), Видео-EEG, Дыхание, Частота сердечных сокращений, SpO₂
|  | Յուրաքանչյուր մուտքի համար իմպեդանսի ստուգման LED ցուցիչի առկայություն | Availability of a LED Impedance check indicator on every input | Наличие LED индикатора проверки импеданса на каждом входе
|  | EEG տվյալների վերլուծություն առցանց և օֆլայն ռեժիմներում | EEG analysis for on and offline monitoring | Анализ EEG в онлайн и офлайн режимах
|  | Համապարփակ հաշվետվությունների ստեղծում | Comprehensive report generation | Комплексная генерация отчетов
|  | Կոմպակտ ուժեղացուցիչի առկայություն | Availability of a compact amplifier | Наличие компактного усилителя
|  | Ուժեղացուցիչ․ | Amplifier։ | Усилитель։
|  | ADC՝ ոչ պակաս քան 24 բիթ | Not less than 24 bit ADC | ADC не менее чем 24 бит
|  | Նմուշառման հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 10 կՀց / ալիք | Sampling Rate not less than 10 KHz/channals | Частота дискретизации не менее чем 10 кГц на канал
|  | Ոչ պակաս քան 38 ընդհանուր հղման ալիք, որոնցից ոչ պակաս քան 8-ը բիպոլար | Not less than 38 Common Ref. Ch., not less than 8 should be Bipolar | Не менее чем 38 каналов общего референса, из них не менее чем 8 биполярных
|  | Ոչ պակաս քան 2 բիպոլար մուտք՝ հրահրված պոտենցիալների համար | Not less than 2 Bipolar Inputs for Evoked Potentials | Не менее чем 2 биполярных входов для вызванных потенциалов
|  | Ոչ պակաս քան 2 ալիք ինդուկտիվ շնչառական գոտու համար | Not less than 2 Channels for Inductive Belt (Research) | Не менее чем 2 каналов для индуктивного дыхательного ремня
|  | Ոչ պակաս քան 1 մարկերային ալիք | Not less than 1 Marker Channel | Не менее чем 1 маркерного канала
|  | Յուրաքանչյուր մուտքի համար իմպեդանսի որակի LED ցուցիչ | Impedance Quality LED on every input | LED индикатор качества импеданса на каждом входе
|  | Ծրագրային ապահովում․ | Software։ | Программное обеспечение։
|  | Դերային հասանելիության կառավարման համակարգ՝ HIPAA/GDPR պահանջներին համապատասխան | Role-based security measures for enhanced HIPAA/GDPR compliance | Ролевая система доступа для соответствия требованиям HIPAA/GDPR
|  | Ավտոմատ տվյալների արխիվացման կարգավորելի հնարավորություն | Configurable automatic data archiving | Настраиваемое автоматическое архивирование данных
|  | HL7 երկկողմանի ինտեգրում HIS/EMR համակարգերի հետ | Availability of a possibility Bi-directional HL7 integration with HIS/EMR | Двусторонняя интеграция HL7 с HIS/EMR
|  | տենդենցների վերլուծության հզոր գործիքներ | Powerful trending tools | Инструменты анализа трендов
|  | Հաշվետվությունների արտահանում՝ ոչ պակաս քան Microsoft word, PDF, HTML ֆորմատներով | Report should be compatible with not less than Microsoft word, PDF, HTML format | Экспорт отчетов в форматах не менее чем Microsoft word, PDF, HTML
|  | Լրացուցիչ սարքավորում․ | Additional equipment․ | Дополнительное оборудование։
|  | Ոչ պակաս քան Full HD տեսախցիկի առկայություն՝ սինխրոնացված վիդեո մոնիթորինգի համար, լուծաչափը ոչ պակաս քան 1920 × 1080, ոչ պակաս քան 25 կադր/վրկ, թվային խոշորացումը ոչ պակաս քան 16x | Availability of a not less than Full HD camera, Synchronized video with distributed view and control, resolution not less than 1920x1080, not less than 25 Frame / second, Digital Zoom not less than 16x | Full HD камера для синхронизированного видео-мониторинга, разрешение не менее чем 1920 × 1080, не менее чем 25 кадров/сек, цифровой зум не менее чем 16×
|  | Լրացուցիչ պարագաներ․ | Additional accessories․ | Дополнительные аксессуары․
|  | Լազերային տպիչի առկայություն | Availability of a laser printer | Наличие лазерного принтера
|  | Ստեղնաշարի և մկնիկի առկայություն | Availability of keyboard and mouse | Наличие клавиатуры и мыши
|  | Համակարգիչի կամ նոթբուքի առկայություն | Availability of computer or lap-top | Наличие компьютера или ноутбука
|  | Լուսային ստիմուլյատորի առկայություն | Availability of light stimulator | Наличие светового стимулятора
|  | Լսողական (աուդիոմետրիկ) ականջակալի կամ ներալիքային ներդիր-ականջակալի առկայություն՝ ձայնային չխկոցներ հաղորդելու համար | Availability of an audiometric headphone or in-ear insert earphone for delivering auditory clicks | Наличие аудиометрического наушника или внутриканального телефона-вкладыша для подачи звуковых щелчков
|  | Ռետինե կամ սիլիկոնե սաղավարտ-ցանցի առկայություն | Availability a rubber or silicon mesh cap (rubber headpiece/harness) | Наличие резиновой шлем-сетки
|  | Բազմակի օգտագործման թասիկաձև էլեկտրոդների առկայություն | Availability of reusable cup electrodes | Наличие многоразовых чашечковых электродов
|  | Մասնագիտացված մածուկների առկայություն | Availability of specialized pastes | Наличие специализированных паст
|  | ԷԷԳ սաղավարտի առկայություն, ոչ պակաս քան 2 հատ՝ մեծահասակների ու մանկական | Availability of EEG helmets, not less than 2 pieces: for adults and children | Наличие шлемов для ЭЭГ, не менее чем 2 штук: для взрослых и детей.
|  | Ոչ պակաս քան 25 հետազոտության համար նախատեսված միանգամյա օգտագործման էլեկտրոդների, անհրաժեշտ մալուխների ու այլ ծախսվող նյութերի առկայություն | Availability of disposable electrodes, necessary cables and other consumables for no less than 25 examinations | Наличие одноразовых электродов, необходимых кабелей и других расходных материалов не менее чем на 25 исследований.
|  | Տրիգերով (խթանիչով) հատվածների գրանցման հնարավորություն | Availability of triggered fragment recording | Наличие возможности записи фрагментов по триггеру
|  | Սարքավորումների անիվներով դարակաշարի առկայություն | Availability of a hardware rack with wheels for equipment | Наличие стойки с колесами для оборудования
|  | Կապն ԱՀ-ի (անհատական համակարգչի) հետ՝ USB կամ Ethernet | PC connection: USB or Ethernet | Связь с ПК: USB или Ethernet
|  | Տվյալների բազա՝ SQL-համատեղելի, ցանցային տարբերակ | Database: SQL-compatible, network version | База данных: SQL-совместимая, сетевая версия
|  | ԷՄԳ վերլուծություն՝ ՇՄՊ (շարժիչ միավորի պոտենցիալ), ինտերֆերենցիոն կոր, ջիթեր | EMG analysis: MUAP, Interference pattern, Jitter | Анализ ЭМГ: ПДЕ, Интерференционная кривая, Джиттер
|  | Հարուցված պոտենցիալներ՝ տեսողական, լսողական, սոմատոսենսոր | Evoked potentials: visual, auditory, somatosensory | Вызванные потенциалы: зрительные, слуховые, соматосенсорные
|  | Լրացուցիչ գործառույթներ. | Additional features: | Дополнительные функции:
|  | ԷԷԳ (ԷՈՒԳ) կապուղիների առկայություն | Availability of EEG channels | Наличие каналов ЭЭГ
|  | Էլեկտրասնուցում. | Power supply: | Электропитание:
|  | 220-240 Վ, 50/60 Հց | 220-240 V, 50/60 Hz | 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Անվտանգության ստանդարտներ․ | Safety standards։ | Стандарты безопасности։
|  | Սարքավորումը պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին. IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-26 | The equipment should comply with safety standards: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-26 | Оборудование должно соответствовать стандартам: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-26
|  | Լրակազմ և պարագաներ․ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Սարքի տեղադրումը, ուսուցումն և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագած տեխնիկական խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից | The installation of the equipment, training and solution of technical problems that arise during the warranty period must be carried out by a certified specialist | Установку устройства, обучение и решение технических проблем, возникающих в гарантийный период, должен осуществляться сертифицированным специалистом
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1․ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ИСО 13485 или эквивалент
|  | 2․ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC, CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC, сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: