ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК 26-42

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141174 | Набор для биполярной трансуретральной резекции |  | Նայել ներքևում | հատ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | В течение полутора месяцев после подписания соглашения |

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

1.Երկբևեռ տրանսուրետրալ ռեզեկտոսկոպիայի հավաքածու

Ցիստոսկոպ

Դիտման աստիճանը 12 (խիստ համապատասխանություն)

Աշխատանքային երկարությունը 302մմ (խիստ համապատասխանություն)

Աշխատանքային տրամագիծը 4մմ (խիստ համապատասխանություն)

Լուսատարի միացման տիպը Storz

Լազերային զոդման տեխնոլոգիայով տեղադրված ոսպնյակներ (խիստ համապատասխանություն)

Ոսպնյակների պատրաստման նյութը շափյուղա (խիստ համապատասխանություն)

Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող

Աշխատանքային էլեմենտ

Աշխատանքի տիպը ակտիվ

Միացման տիպը Storz

Աշխատանքային մասի պատրաստման նյութը՝ տիտան

Նախատեսված 24/26 Շարր աշխատանքային խողովակների և  4մմ օպտիկայի հետ աշխատանքի համար

Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ էլեկտրոդների հետ

Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող

Ռեզեկտոսկոպիայի խողովակների հավաքածու

Նախատեսված հիբրիդ տիպի երկբևեռ ռեզեկտոսկոպիայի համար

Արտաքին խողովակի տրամագիծը 26 Շարր, ջրի բարձր հոսքի համար նախատեսված անցքերով, իրիգացիայի և ներծծման համար նախատեսված փականներով, միացման տիպը Luerlock, Տուբուսի միացման տիպը Quick-Lock,

Ներքին խողովակի տրամագիծը 24 Շարր

Ծայրամասում կերամիկական ներդիրի առկայություն, միացման տիպը Quick-Lock

Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող

Բիպոլյար կտրող էլեկտրոդ

Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ ռեզեկտոսկոպների հետ

Աշխատանքային մասի  պատրաստման նյութը՝ Վոլֆրամ

Տիպը՝ երկբևեռ

Միացման տիպը նիզակաձև

Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող

Բիպոլյար կտրող դանակ Collins էլեկտրոդ

Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ ռեզեկտոսկոպների հետ

Աշխատանքային մասի  պատրաստման նյութը՝ Վոլֆրամ

Տիպը՝ երկբևեռ

Միացման տիպը նիզակաձև

Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող

Բիպոլյար գնդիկավոր էլեկտրոդ

Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ ռեզեկտոսկոպների հետ

Աշխատանքային մասի  պատրաստման նյութը՝ Վոլֆրամ

Տիպը՝ երկբևեռ

Միացման տիպը նիզակաձև

Նախատեսված կոագուլյացիայի համար

Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող

Բիպոլյար գլանաձև էլեկտրոդ

Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ ռեզեկտոսկոպների հետ

Աշխատանքային մասի  պատրաստման նյութը՝ Վոլֆրամ

Տիպը՝ երկբևեռ

Միացման տիպը նիզակաձև

Նախատեսված կոագուլյացիայի համար

Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող

Վիզուալ օբտուրատոր

Նախատեսված 24/26 Շարր Հիբրիդ տիպի ռեզեկտոսկոպների հետ աշխատանքների համար

Մեկ աշխատանքային կանալով, աշխատանքային կանալի տրամագիծը՝ 5 Շարր

Համատեղելի 4մմ օպտիկաների հետ

Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող

Երկբևեռ մալուխ

Նախատեսված հիբրիդ տիպի երկբևեռ աշխատանքային էլեմենտների հետ աշխատանքի համար

Միացման տիպը Storz

Խրոցակի տիպը SDS

Համատեղելի լեհական Emed Spectrum վիրաբուժական միավորի հետ

Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող

Էլիկի էվակուացիոն հավաքածու

Հավաքածուն ներառում է ռետինե տանձիկ, ապակե երկխցանի տարա, սիլիկոնե ադապտեր, պտուտակավոր միացման ծայրակալով,

Միացման տիպը Storz

Համատեղելի հիբրիդ տիպի 24/26 Շարր աշխատանքային խողովակների հետ

Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող

Ցիստոսկոպիայի արտաքին խողովակ

Աշխատանքային տրամագիծը 17 Շարր,

Ներծծման և իրիգացիայի փականներով

Հավաքածուն ներառում է համատեղելի օբտուրատոր

Աշխատանքային մասի վրա առկա են չափման գծեր՝ առնվազն 10սմ-ի համար

Համատեղելի 4մմ օպտիկաների հետ

Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող

Ցիստոսկոպիայի արտաքին խողովակ

Աշխատանքային տրամագիծը 22 Շարր,

Ներծծման և իրիգացիայի փականներով

Հավաքածուն ներառում է համատեղելի օբտուրատոր

Աշխատանքային մասի վրա առկա են չափման գծեր՝ առնվազն 10սմ-ի համար

Համատեղելի 4մմ օպտիկաների հետ

Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող

Ցիստոսկոպի կամրջակ

Նախատեսված հավաքախույում ներառված ցիստոսկոպի արտաքին խողովակների հե, ինչպես նաև համատեղելի հավաքածույում ներառված 24/26 Շարր ռեզեկտոսկոպի խողովակների հետ

Աշխատանքային կանալների քանակը առնվազն՝ 2

Յուրաքանչյուրը առնվազն 8 Շարր գործիքների համար

Մեկ գործիքի օգտագործման դեպքում գործիքի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 12 Շարր

Համատեղելի 4մմ օպտիկաների հետ

Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող

Ալբարանի աշխատանքային էլեմենտ

Գործիքային կանալների քանակը առնվազն՝ 2

Գործիքների աշխատանքային տրամագիծը առնվազն 6 Շարր

Մեկ գործիքի օգտագործման դեպքում գործիքի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 9 Շարր

Օժտված թեքման մեխանիզմով , թեքման կրեմալիերով,

Համատեղելի 4մմ օպտիկաների հետ

Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող

Էնդոսկոպիկ բռնող աքցան

Աշխատանքային տրամագիծը 5 Շարր

Աշխատանքային երկարությունը 60սմ

Երկակի շարժվող ատամներով

Քանդվող, հեշտ լվացման համար

Բռնակը օժտված զսպանակով

360 աստիճան պտտման հնարավորությունով առանց բռնակը պտտելու

Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող

Երկբևեռ տրանսուրետրալ ռեզեկտոսկոպիայի հավաքածուն պետք է լինի մեկ արտադրողից, երաշխիքային սպասարկման ժամկետը առնվազն 12 ամիս

Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ

Արտադրողի կողմից տրված որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն՝ ISO13485, MDSAP, MDR 2017/745,

- Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1