Թիվ 2026-Կ.Հ․-30 Զեկուցագրով ներկայացված գնման առարկայի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| N | Ապրանքի/това |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագի-րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափ-ման միավորը Единица измерения | Ընդ-հա -նուր քանակը Об-щее количество | Միավորի գինը (հազար դրամ) Цена единицы (тысяча драм) | Գումարը (հազար դրամ) Цена (тысяча драм) | Մատակարարման/ Поставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
|  | 38412210 | Լաբորատոր սարք թթվածնաչափ Лабораторный прибор кислородомер | փոխադրելի Ջրում լուծված թթվածնի որոշման համար անալիզատոր՝ լուծված թթվածնի զանգվածային կոնցենտրացիայի բարձր զգայուն չափումներով (միկրոգրամի միջակայքում) մեկ զգայուն էլեմենտով, հեղուկ-բյուրեղային թվային ցուցիչով, ջերմաստիճանի ավտոմատ փոխհատուցմամբ, հոսքի ընկղման թթվածնի սենսորով, մթնոլորտի ավտոմատ հաշվառման ճնշումը չափաբերման ընթացքում: Վերլուծված ջրի պարամետրերն են ջերմաստիճանը 0-ից +50 °C, աղի պարունակությունը 0-ից 40 գ/դմ3, pH-ը 4-ից 12: Անալիզատորը սնուցվում է 2,2-ից 3,4 Վ լարման մշտական հոսանքի աղբյուրից: Չափման միջակայքը վերլուծված միջավայրի 20°С ջերմաստիճանում 0-ից մինչև 10,00 մգ/դմ3, անալիզատորի թույլատրելի բացարձակ սխալանքի սահմանը ± (0,003 + 0,04C) մգ/դմ3: Տեսակի հաստատման հավաստագիր ՀՀ պետ․ ռեեստրում, անձնագիր և որակի հավաստագիր, շահագործման հրահանգ ռուսերեն լեզվով։ Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ։ Հիմնական լրակազմը: - փոխակերպման բլոկ; - թթվածնի սենսոր; - Հոսքային կյուվետ; - Էլեկտրոլիտ; - փոխարինվող տարրերի հավաքածու; - АА տիպի տարրերի հավաքածու Переносной анализатор для определения растворенного кислорода с высокочувствительными измерениями массовой концентрации растворенного кислорода (в микрограммовом диапазоне) с одним чувствительным элементом, с цифровым жидкокристаллическим индикатором, с автоматической термокомпенсацией, с проточно- погружным датчиком кислородным, с автоматическим учетом атмосферного давления при градуировке. Параметры анализируемой воды температура от 0 до +50 оС, содержание солей от 0 до 40г/дм3, рН от 4 до 12. Электрическое питание анализатора осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 2,2 до 3,4 В. Диапазон измерения при температуре анализируемой среды 20 °С от 0 до 10,00мг/дм3, предел допускаемой абсолютной погрешности анализатора ± (0,003 + 0,04C) мг/дм3. Наличие сертификата об утверждении типа прибора в госреестре РА, паспорт и сертификат качества, инструкция по эксплуатации на русском языке. Производства -2025-2026гг. Базовый комплект: - Блок преобразовательный; - Кислородный датчик; - Кювета проточная; - Электролит; - Комплект сменных элементов; - Комплект элементов типа АА | հատ штук | 1 | 1042,0 | 1042,0 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ г. Мецамор, ЗАО «ААЭК» | Պայմանագրի կնքման օրվանից 120 օրացույցային օրվա ընթացքում։ В течение 120 дней с даты заключения договора․ |
|  | 38412210 | Լաբորատոր սարք կոնդուկտոմետր-աղաչափ Лабораторный прибор кондуктометр-солемер | Հաղորդաչափը նախատեսված է չափելու տեսակարար էլեկտրական հաղորդունակությունը, ջրային լուծույթներում աղի զանգվածային կոնցենտրացիան NaCl-դի (աղի պարունակությամբ), ջրի և ջրային լուծույթների ջերմաստիճանը: Հաղորդաչափը թույլ է տալիս չափել բացարձակ էլեկտրական հաղորդունակությունը մինչև 25 °C, կոնտակտային հաշվիչ, հոսքի մեջ ընկղմվող հաղորդունակության տվիչով, ջերմաստիճանի ավտոմատ փոխհատուցմամբ, ինքնուրույն սնուցմամբ: Վերլուծվող միջավայրի ջերմաստիճանի պարամետրերը 0-ից մինչև պլյուս 75°C, հաղորդիչի էլեկտրամատակարարումը ինքնավար DC աղբյուրից 2,2-ից մինչև 3,4 Վ լարումով: Չափման միջակայքը 0-20000 μS/սմ: Աղապարունակությունը, նատրիումի քլորիդով պայմանավորված 0-ից 10000 մգ/դմ3: Տեսակի հաստատման հավաստագիր ՀՀ պետ․ ռեեստրում, անձնագիր և որակի հավաստագիր, շահագործման հրահանգ ռուսերեն լեզվով։ Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ․։ Լրակազմ՝ - Փոխակերպման բլոկ, - ДП-015 կամ ДП-15 տեսակի սենսորներ, - Հոսքային կյուվետ, - АА տիպի տարրերի հավաքածու, - Կապի մալուխ անհատական համակարգչի հետ միացնելու համար, - Իոնափոխանակման սյունակ ИОК603, - Հենարանային վահանակ НП603, - Իմպուլսային էլեկտրասնուցման աղբյուր – ИЭС4-050150 - 1 հատ, - АА տիպի մարտկոց - 2 հատ, - Փորձարկման մալուխներ № 1 և № 2, - Սարքի պայուսակ Кондуктометр предназначен для измерения удельной электрической проводимости (УЭП), массовой концентрации соли водных растворов в пересчете на NaCl, температуры воды и водных растворов. Кондуктометр позволяет осуществлять измерение абсолютной УЭП, приведенной к 25 °С, контактный, с проточно-погружными датчиками проводимости, с автоматической термокомпенсацией, с автономным питанием. Параметры анализируемой среды температура от 0 до плюс 75°C, Электрическое питание кондуктометра от автономного источника постоянного тока напряжением от 2,2 до 3,4 В. диапазон измерения 0-20000 мкСм/см. солесодержания, в пересчете на хлористый натрий от 0 до 10000 мг/дм3. Наличие сертификата об утверждении типа прибора в госреестре РА, паспорт и сертификат качества, инструкция по эксплуатации на русском языке. Производства -2025-2026гг. Комплектация։ - Блок преобразовательный; - Датчик ДП-015 или ДП-15; - Кювета проточная; - Комплект элементов типа АА; - Кабель связи с ПК; - Колонка ионно-обменная ИОК603; - Несущая панель НП603; - Импульсный источник электропитания ИЭС4- 050150; - Комплект аккумуляторов типа АА – 2 штуки; - Кабели поверочные № 1 և № 2; - Сумка для прибора | հատ штук | 1 | 1026,0 | 1026,0 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ г. Мецамор, ЗАО «ААЭК» | Պայմանագրի կնքման օրվանից 120 օրացույցային օրվա ընթացքում։ В течение 120 дней с даты заключения договора․ |
|  | 38412210 | Յուղերի կայունությունը որոշելու սարք Прибор для определения стабильности масел | Ավտոմատ սարք ТОСМ-10 տեսակի, յուղերի օքսիդացման նկատմամբ կայունությունը որոշելու համար; նշված փորձարկման պայմանների ավտոմատ պահպանումով։ Սարքի համակարգը ներառում է․ - յուղերի կայունությունը որոշելու սարք, - 6 բջիջ ունեցող տաքացման բլոկ, - ներկառուցված ջեռուցիչ, որը ապահովում է ± 0,5 0С ճշգրտություն 40 1800С միջակայքում և ±10С 180 3500С միջակայքում; - օդի պատրաստման համակարգ՝ առավելագույն թույլատրելի մուտքային օդի ճնշմամբ, որը չի գերազանցում 170 կՊա, ստանդարտ ջերմաչափ, փորձանոթներ։ Պահանջվում է ներկայացնել շահագորձման ձեռնարկ, սարքի անձնագիր, երաշխիքային քարտ, որակի վկայական, տեսակի հաստատման հավաստագիր ՀՀ պետ․ ռեեստրում։ Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ։ Պահանջվող լրակազմը՝ - ЛинтеЛ ТОСМ-10 տեսակի սարք – 1 հատ; - Խողովակ - 24 հատ, - Պոլիուրեթանային խողովակ - 6 հատ, - Կոնդենսատոր ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, - Կոնդենսատային ընդունիչ ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, - Օդի մատակարարման խողովակ ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, - Ռեակտոր ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, - Սառնարան ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, - Ծուղակ կոնդենսատի համար ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, - Գիլզա ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, - Անցումային խողովակ ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, - Գազամատակարարման խողովակ ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, - Փորձանոթ ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, - Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պղնձե М1) ԳՕՍՏ 18136 –ի համար - Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պողպատ ШХ15) ГОСТ 23797-ի համար - Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (ալյումինե АК4) ГОСТ 23797-ի համար - Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պողպատ 45) ГОСТ 18136-ի համար - Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պղնձե М1) ГОСТ 23797-ի համար - Տակդիր - 6 հատ, - Պինցետ - 1 հատ, - Բաց բանալի 8 - 1 հատ, - Շահագործման հրահանգ – 1 հատ, - Անձնագիր – 1 հատ, - Ատեստավորման ծրագիր և մեթոդիկա – 1 օրինակ Автоматический прибор ТОСМ-10 типа для определения стабильности масел против окисления. Автоматическое поддержание заданных условий испытания. В систему прибора входят: - прибор для определения стабильности масел; - нагревательный блок с 6-ю ячейками; - встроенный нагреватель, обеспечивающий точность температуры ±0,50С в диапазоне от 40 до 1800С и ±10С в диапазоне от 180 до 3500С; - система подготовки воздуха, при максимально допустимом давлении входящего воздуха не более 170 кПа, образцовый термометр, сосуды для испытания. Руководство по эксплуатации, паспорт прибора, гарантийный талон, сертификат качества. Наличие сертификата об утверждении типа прибора в госреестре РА. Производства -2025-2026гг. Комплект поставки: - Прибор ЛинтеЛ ТОСМ-10; - Трубка - 24 шт.; - Полиуретановая трубка - 6 шт.; - Конденсатор ГОСТ 23797 - 6 шт.; - Приёмник конденсата ГОСТ 23797 - 6 шт.; - Трубка подачи воздуха ГОСТ 23797 - 6 шт.; - Реактор ГОСТ 23797 - 6 шт.; - Холодильник ГОСТ 18136 - 6 шт.; - Ловушка для конденсата ГОСТ 18136 - 6 шт.; - Гильза ГОСТ 18136 - 6 шт.; - Переходная трубка ГОСТ 18136 - 6 шт.; - Трубка для подвода газа ГОСТ 18136 - 6 шт.; - Пробирка ГОСТ 18136 - 6 шт.; - Комплект пластин-катализаторов (медь М1) для ГОСТ 18136; - Комплект пластин-катализаторов (сталь ШХ15) для ГОСТ 23797; - Комплект пластин-катализаторов (алюминий АК4) для ГОСТ 23797; - Комплект пластин-катализаторов (сталь 45) для ГОСТ 18136; - Комплект пластин-катализаторов (медь М1) для ГОСТ 23797; - Подставка - 6 шт.; - Пинцет – 1 шт.; - Ключ рожковый на 8 - 1 шт.; - Руководство по эксплуатации - 1 экз.; - Паспорт - 1 экз.; - Программа и методика аттестации - 1 экз.; կամ համարժեքը ավտոմատ սարք АПСМ-1М տեսակի - ջերմակարգավորիչ ջերմաստիճան մինչև +250 0C; - ջերմակարգավորիչ հեղուկի սահմանված ջերմաստիճանը պահպանելու ճշգրտությունը՝ ±0.5 0C Հզորության պարամետրեր՝ - լարում 220 Վ; - հաճախականություն 50 ±1 Հց; -էներգիայի սպառում ոչ ավելի, քան 2.5 կՎտ; - օքսիդացված նմուշների առավելագույն քանակը՝ 6; Ռոտամետրի բլոկը տրամաչափվում է օքսիդացնող նյութի հետևյալ հոսքի արագությունների համար. - 50 սմ3 / րոպե; - 5 դմ3 / ժամ; - 200 սմ3 / րոպե։ Լրակազմը 1; Ջերմաստատիկ լոգարան – 1 հատ,. 2; Կառավարման բլոկ – 1 հատ,. 3; Ռոտամետրների բլոկ – 1 հատ,. Մոնոստատ (ապամոնտաժված վիճակում). 1; Եռոտանի (штатив) – 1 հատ,. 2; Փորձանոթ – 1 հատ,. 3; Հիմք – 1 հատ,. 4; Միացնող խողովակ (փրփրացող) – 1 հատ,. 5; Խցան – 1 հատ,. 6; պտուտակ Մ8– 1 հատ,. 7; Տափօղակ (шайба) 8 – 1 հատ,. | հատ штук | 1 | 5126,0 | 5126,0 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ г. Мецамор, ЗАО «ААЭК» | Պայմանագրի կնքման օրվանից 120 օրացույցային օրվա ընթացքում։ В течение 120 дней с даты заключения договора․ |
|  |  |  | Թթվածնի մատակարարման համակարգի տարրերը. 1; Ռեդուկտոր БКО-50-12,5 ГОСТ 13861-89 – 1 հատ,. 2; Փական - 1 հատ,. Աքսեսուարների հավաքածու. 1; Ռեակցիայի անոթ (ВТИ սարքի համար) - 8 հատ,. 2; Խցան (ВТИ սարքի համար) - 8 հատ,. 3; Ծուղակ - 8 հատ,. 4; բռնիչ БОЗ 6.152.002 – 1 հատ,. 5; Ամորտիզատոր - 6 հատ,. 6; Բռնիչ (держатель) БОЗ 6.152.003 - 6 հատ,. 7; Սպիրալ - 12 հատ,. 8; ափսե (հարթակ) - 12 հատ,. 9; Բռնիչ БОЗ 8.126.010 - 2 հատ,. 10; Խրոց (заглушка) - 6 հատ,. Եռոտանի (ապամոնտաժված վիճակում). 1; Հիմք - 1 հատ,. 2; Սյունակ - 4 հատ,. 3; Պալետ (տակդիր) - 1 հատ,. 4; Դարակ - 1 հատ. Կառավարման բլոկի պարագաներ. 1.; Ժգուտ (жгут) - 1 հատ,. 2. Ջերմաստիճանի սենսոր (էլեկտրոնային սենսոր) ջերմաստիճանի) - 1 հատ 3. Ցանցային սնուցման մալուխ PC-GE - 1 հատ Չափիչ գործիքներ - Ջերմաչափ TЛ-4 № 3 ТУ 25.20201-003-88 - 1 հատ, - Ջերմաչափ TЛ -4 №4 ТУ 25.20201-003-88 – 1 հատ, - Ջերմաչափ TЛ -4 №5 ТУ 25.20201-003-88 – 1 հատ, - Ջերմաչափ TЛ-4 №6 - ТУ 25.20201-003-88 - 1 հատ, - Թևք III -9-20 ԳՕՍՏ 9356-75 - 5 հատ, - բժշկական ռետինե խողովակ 4 8,0х2 տիպի ԳՕՍՏ 3399-76 - 5 հատ, - բժշկական ռետինե խողովակ 4 6,0х1,5 տիպի ԳՕՍՏ 3399-76 - 6 հատ, - Կափարիչ БОЗ 8.634.031 – 6 հատ, - Կափարիչ БОЗ 8.634.031 – 1 հատ. - температура термостатирования до +2500С; - точность поддержания заданной температуры термостатирующей жидкости: ±0,50С Параметры питания: - Напряжение 220В; - частота 50±1 Гц; -потребляемая мощность не более 2,5 кВт; - максимальное число окисляемых проб - 6; Блок ротаметров отградуирован на следующие расходы окисляющего агента: - 50 см3/мин; - 5 дм3/ч; - 200 см3/мин. Комплект поставки: 1․; Термостатирующая баня - 1 штука;. 2․; Блок управления - 1 штука;. 3․; Блок ротаметров - 1 штука;. Моностат(в разобранном состоянии). 1․; Штатив - 1 штука;. 2․; Пробирка - 1 штука;. 3․; Основание - 1 штука;. 4․; Трубка соединительная (барботажная) - 1 штука;. 5․; Пробка - 1 штука;. 6․; Гайка М8 - 1 штука;. 7․; Шайба 8 - 1 штука;. Элементы системы подачи кислорода. 1․; Редуктор БКО-50-12,5 ГОСТ 13861-89 - 1 штука;. 2․; Вентиль - 1 штука;. Комплект принадлежностей. 1․; Реакционный сосуд (прибор ВТИ) - 8 штук;. 2․; Пробка (к прибору ВТИ) - 8 штук;. 3․; Ловушка - 8 штук;. 4․; Держатель БОЗ 6.152.002 - 1 штука;. 5․; Амортизатор - 6 штук;. 6․; Держатель БОЗ 6.152.003 - 6 штук;. 7․; Спираль - 12 штук;. 8․; Пластина - 12 штук;. 9․; Держатель БОЗ 8.126.010 - 2 штуки;. 10; Заглушка - 6 штук;. БОЗ 6.156.008 Штатив (в разобранном состоянии). 1․; Основание - 1 штука;. 2․; Колонка - 4 штука;. 3․; Поддон - 1 штука;. 4․; Полка - 1 штука;. Принадлежности к блоку управления. 1․; Жгут - 1 штука;. 2․ Tермодатчик (электронный датчик температуры - 1 штука; 3․ Кабель питания сетевой PC-GE - 1 штука Средства измерения - Термометр ТЛ-4 №3 по ТУ 25.20201-003-88 - 1 штука; - Термометр ТЛ-4 №4 по ТУ 25.20201-003-88 - 1 штука; - Термометр ТЛ-4 №5 по ТУ 25.20201-003-88 - 1 штука; - Термометр ТЛ-4 №6 по ТУ 25.20201-003-88 - 1 штука; - Рукав III -9- 20 ГОСТ 9356-75 - 5 штук; - Трубка медицинская резиновая тип 4 8,0×2 ГОСТ 3399-76 - 5 штук; - Трубка медицинская резиновая тип 4 6,0×1,5 ГОСТ 3399-76 - 6 штук; - Колпачок БОЗ 8.634.031 – 6 штук; - Колпачок БОЗ 8.634.032 – 1 штука. |  |  |  |  |  |  |
|  | 35121340 | Սարք ավտոմատ բռնկման ջերմաստիճանի Прибор для определения температуры вспышки | Ավտոմատ սարք՝ բաց խառնարանում յուղի բռնկման կետը որոշելու համար АТВО-20 տեսակի - բռնկման ջերմաստիճանի չափման միջակայք՝ +79-ից մինչև +400°C; - արտադրանքի բռնկման տեսակը՝ էլեկտրական կայծ, գազ անհրաժեշտ չէ։ - մեկ թեստի տևողությունը ոչ ավել, քան 40 րոպե; - բռնկման կետը որոշելու համար ելքային արդյունքի դիսկրետությունը 1°C է։ - Արտադրանքի ջերմաստիճանի ցուցադրման լուծաչափը՝ 0.1°C կամ 0.2°C; - Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան – +10-ից մինչև +35°С; АТВО-20 սարքի ամբողջական հավաքածուն ՝ 1. Տիգել – 2 հատ, 2. Հանվող բռնակ – 1 հատ, 3. Կաթիլային սկուտեղ - 1 հատ, 4. Պահանջվում է շահագործման հրահանգ ռուսերեն լեզվով - 1 օրինակ, 5. Անձնագիր և որակի հավաստագիր - 1 օրինակ, Փորձարկման մասին վկայագիր ՀՀ-ում, Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ: В открытом тигле автоматический прибор АТВО-20 типа, с первичной аттестацией - диапазон измерений температуры вспышки – от +79 до +400°С; - тип поджига продукта – электроискровой, газ не требуется; - продолжительность одного испытания не более 40 мин.; - Дискретность выдаваемого результата определения температуры вспышки 1°С; - Дискретность отображения температуры продукта - 0,1°С или 0,2°С; - Температура окружающей среды – от +10 до +35°С; Комплектация аппарата АТВО-20։ - Тигель – 2 шт.; - Съемная ручка – 1 шт.; - Каплесборник - 1 шт. Требуется руководство по эксплуатации на русском языке - 1 экз.; Паспорт и сертификат качества - 1 экз.; Сертификат испытаний в РА - 1 экз.; Дата производства՝ 2025г.-2026г. կամ Ավտոմատ սարք՝ բաց խառնարանում յուղի բռնկման կետը որոշելու համար ТВО-ЛАБ-12 տեսակի կամ համարժեք սարքավորում - Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման միջակայք՝ 0-ից մինչև +400°C; - արտադրանքի բռնկման տեսակը՝ - գազ; - Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման սխալանքը – ±0.5°C; - Ջերմաստիճանի սենսորի տեսակը՝ Pt 100; - Տաքացման արագություն՝ 0.5-ից մինչև 20.0°C/րոպե; - Բռնկման միջակայք՝ 0.5-ից մինչև 10.0°C; - Մատակարարման անվանական լարում – 230 Վ ± 10%; - Մատակարարման լարման անվանական հաճախականությունը՝ 50±2 Հց; - Ընդհանուր էներգիայի սպառում, ոչ ավելի, քան 700 Վտ; - Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +15-ից մինչև +35°С; ТВО-ЛАБ-12 տեսակի սարքի լրակազմը՝ 1. Տիգել - 1 հատ; 2. Ջերմաստիճանի սենսոր (տեղադրված է սարքի վրա) - 1 հատ; 3. Լուսարձակի դետեկտոր - (տեղադրված է սարքի վրա) - 1 հատ; 4. Այրիչի բռնկման պարույր – 2 հատ; 5. Հորատման համար նախատեսված ամրակ-հենարան - 1 հատ; 6. Գազի բալոնի ադապտեր նեյլոնե խողովակով (0.5 մ) - 1 հատ; 7. Հոսանքի մալուխ - 1 հատ; 8. 10Ա ցանցային ապահովիչներ – 2 հատ; Գրիչ - 1 հատ Պահանջվում է շահագործման հրահանգ ռուսերեն լեզվով - 1 օրինակ, 5. Անձնագիր և որակի հավաստագիր - 1 օրինակ, Փորձարկման մասին վկայագիր ՀՀ-ում, Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ: В открытом тигле автоматический прибор ТВО-ЛАБ-12 типа, с первичной аттестацией - Диапазон определения температуры вспышки – от 0 до +400°C; - тип поджига продукта – газовый; - Погрешность определения температуры вспышки – ±0,5°C; - Тип датчика температуры – Pt100; - Скорость нагрева – от 0,5 до 20,0°C/мин; - Интервал поджига - от 0,5 до 10,0°C; - Номинальное напряжение питания – 230В±10%; - Номинальная частота напряжения питания - 50±2Гц; - Общая потребляемая мощность, не более – 700Вт; - Рабочая температура - от +15 до +35°С; Комплектация аппарата ТВО-ЛАБ-12։ - Тигель - 1 штука; - Датчик температуры (установлен на аппарат) - 1 штука; - Детектор вспышки - (установлен на аппарат) - 1 штука; - Спираль поджига горелки – 2 штуки; - Кронштейн –подставки для тигля - 1 штука; - Переходник под газовый баллон с нейлоновой трубкой (0,5м) - 1 штука; - Кабель электропитания - 1 штука; - Сетевые предохранители 10А – 2 штуки; - Стилус - 1 штука Требуется руководство по эксплуатации на русском языке - 1 экз.; Паспорт и сертификат качества - 1 экз.; Сертификат испытаний в РА - 1 экз.; Дата производства՝ 2025г.-2026г. | հատ штук | 1 | 5106,0 | 5106,0 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ г. Мецамор, ЗАО «ААЭК» | Պայմանագրի կնքման օրվանից 120 օրացույցային օրվա ընթացքում։ В течение 120 дней с даты заключения договора․ |

Տեխնիկական պահանջներ.

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, կոմլեկտացիան և փաթեթավորումը պետք է լինի գործարանային, բացառի թափանցիկ, պոլիէթիլենային, սպիտակ թաղանթի օգտագործումը, ինչպես նաև քլորիդ պարունակող թաղանթի օգտագործումը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

* Ըստ ԳՄԱ դասակարգման միջանցիկ ծածկագրի՝ 1-ից 4-րդ չափաբաժինների չափման միավորը նշված է հատ, սակայն պահանջվում է մատակարարել  1 լրակազմով։

2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները։

4. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի  մատակարարման  վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530։

5.Պայմանագրի կառավարիչ Կ. Համբարձումյան  հեռ. 010-28-00-35, email karine.hambardzumyan@anpp.am.

Технические условия:

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, комплектация и упаковка должна быть заводским, исключающая использование прозрачной, полиэтиленовой, белой пленки, а также пленки, содержащей хлориды, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.

2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.

3. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.

4. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть

осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов.

5. Менеджер по контракту К. Амбарцумян.Тел. 010-28-00-35, email karine.hambardzumyan@anpp.am.