Ավտոկլավ  /Եվրոպական արտադրության/

Տիպը՝ հորիզոնական, պուլս-վակումային, Բ դասի

Կառավարումը հպումային էկրանի միջոցով, էկրանի չափը առնվազն 7 դյույմ

Ներդրված ախտահանման ծրագրերի քանակը առնվազն 13

Ներկառուցված ջերմային տպիչ, ախտահանման տվյալների տպման համար

Ստերիլ խցի ծավալը ոչ պակաս քան 150 լ, նվազագույն չափերը ոչ պակաս քան 500*780մմ

Աշխատանքային ճնշումը առնվազն -0,1ՄՊա վակումի և 0,3ՄՊա ստերիլիզացման համար

Աշխատանքային ջերմաստիճանի կարգաբերումը առնվազն 105-134 միջակայքում, քայլը ոչ պակաս քան 0,1 աստիճան

Ախտահանման ժամանակի կարգաբերումը առնվազն 0-99ր միջակայքում

Չորացման ժամանակի կարգաբերումը առնվազն 0-99ր միջակայքում

Էլեկտրասնուցումը համաձայն ՀՀ Էլեկտրական ցանցերի

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված

Երաշխիքը առնվազն 24 ամիս

Որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն ISO13485, CE 2014/68, EU 2011/65, EN 13445