| Վիրաբուժական լույսեր |  |  |
| --- | --- | --- |
| Թևերի քանակ | ≥2 |  |
| Թևերի տրամագիծ առնվազն | 700մմ/500մմ |  |
| Տեղադրման մեթոդ | Առաստաղին ամրացվող |  |
| Լամպերի տեսակ | LED |  |
| Լուսավորություն (լյուքս 1մ հեռավորություն) առնվազն | 180000/160000 |  |
| LED երի քանակ | ≥80/48 |  |
| Գույնի ջերմաստիճան | 3000-5500 |  |
| Դաշտի տրամագիծ (մմ) | 100-300 |  |
| Լուսավորման խորություն (մմ) | ≥1200 |  |
| Պայծառության կարգավորում | 1-100 |  |
| CRI ինդեքսը (%) | ≥97 |  |
| Վիրաբույժի գլխավերևում ջերմաստիճանի բարձրացում (℃) | ≤1 |  |
| Վիրահատական գոտիում ջերմաստիճանի բարձրացում(℃) | ≤2 |  |
| Էնդո ռեժիմի լամպերի քանակ | ≥8 |  |
| մեկ լամպիկի հզորություն | ≥1W/3V |  |
| Տեղադրման բարձրություն (մմ) | 2600-3000 |  |
| Ստերիլիազացվող բռնակ | տրամադրել 2 հատ |  |
| CE կամ FDA հավաստագիր CE կամ FDA հավաստագրի առկայություն |  |  |
| ISO 13485 հավաստագիր ISO 13485 հավաստագրի առկայություն |  |  |
| Էլեկտրասնուցում |  | AC 220V-240V 50/60Hz 220-240Վ, 50/60 Հց |
| Ապահովել լույսերի տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում |  |  |
| Տրամադրել առնվազն մեկ տարվա երաշխիք |  |  |
| Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված |  |  |
| Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար |  |  |

| Хирургические светильники |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество крыльев | ≥2 |  |
| Размах крыльев, по крайней мере | 700 мм/500 мм |  |
| Способ установки | потолочный монтаж |  |
| Тип лампы | LED |  |
| Освещенность ( люкс на расстоянии 1 м) не менее | 180000/160000 |  |
| Количество светодиодов | ≥80/48 |  |
| Цветовая температура | 3000-5500 |  |
| Диаметр поля (мм) | 100-300 |  |
| Глубина освещения (мм) | ≥1200 |  |
| Регулировка яркости | 1-100 |  |
| Индекс CRI (%) | ≥97 |  |
| Повышение температуры над головой вируса ( °C ) | ≤1 |  |
| Повышение температуры в операционном поле ( °C ) | ≤2 |  |
| Количество ламп режима эндоскопии | ≥8 |  |
| мощность одной лампочки | ≥1 Вт/3 В |  |
| Высота установки (мм) | 2600-3000 |  |
| Стерилизуемая ручка | предоставить 2 штуки |  |
| Сертификат CE или FDA CE или Сертификация FDA присутствие |  |  |
| Сертификация ISO 13485 Сертификация ISO 13485 присутствие |  |  |
| Источник питания |  | Переменный ток 220–240 В, 50/60 Гц. |
| Убедитесь, что освещение установлено и запущено. Обучение персонала на месте |  |  |
| Предоставьте гарантию не менее одного года. |  |  |
| Оборудование должно быть новым, неиспользованным. |  |  |
| Команда новостей следует включить все необходимый дополнительный устройства и аксессуары , которые необходимый являются полный активность число |  |  |