## Лист1
Հավելված N 1 թ. կնքված ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26/31 ծածկագրով պայմանագրի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* հավելված
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը |  | անվանումը և ապրանքային նշանը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը ** | Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |  |  | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[11 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը**
1 | 33181300/1 | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ |  | Նկարագրություն․ Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով վնասված հոդերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքազդրային հոդ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից․ 1․ Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ, 2․ Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ, 3․ Ազդրոսկրի գլխիկ, 4․ Քացախափոսային գավաթի ներդիր, 5․ Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային, 6․ Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային 7․ Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ։ Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտդրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի մեկ ամբողջական հավաքածու կազմող բաղադրիչների ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ։ Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես․ օրթոպեդիկ սողցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով։ Պարտադիր պայման է CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը՝ ոտիկի ամբողջ մակերեսը բացի վզիկից պատված է կենսաակտիվ նյութերով - մաքուր տիտանով և հիդրոքսիապատիտով, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 40,5մմ, ունի 11 (տասնմեկ) չափ (N8, N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15, N16, N17, N17+), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են․ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը՝ ոտիկի ամբողջ մակերեսը բացի վզիկից պատված է կենսաակտիվ նյութերով - մաքուր տիտանով և հիդրոքսիապատիտով, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 40,5մմ, ունի 11 (տասնմեկ) չափ (N8, N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15, N16, N17, N17+), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են․
|  |  |  | Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
|  |  |  | 8 | 115 | 38.4
|  |  |  | 9 | 130 | 38.9
|  |  |  | 10 | 140 | 39.8
|  |  |  | 11 | 145 | 40.7
|  |  |  | 12 | 150 | 41.3
|  |  |  | 13 | 155 | 42.2
|  |  |  | 14 | 160 | 43.1
|  |  |  | 15 | 165 | 44
|  |  |  | 16 | 170 | 44.8
|  |  |  | 17 | 180 | 45.6
|  |  |  | 17+ | 190 | 46.3
Առկա հորիզոնական ակոսներով պրոքսիմալ աստիճանի երկրաչափությունը շրջագծային լարվածությունները վերածում է սեղմիչ լարվածությունների, իսկ դիստալ հատվածում առկա ուղղահայաց ակոսները՝ պտտական ​​կայունությունն են բարձրացնում։
2 | 33181300/2 | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ |  | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ բարձրորակ տիտանի խառնուրդ՝ Ti6Al4V , մակերեսի մշակում՝ shot blasting, microporous titanium coating, որը նպաստում է ոսկրի աճին և կենսաբանական ֆիքսացմանը։ Լայնական հատույթը 7 (յոթ) չափ (N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15,), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են․ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
|  |  |  | 9 | 130 | 37.5
|  |  |  | 10 | 135 | 38
|  |  |  | 11 | 140 | 38.5
|  |  |  | 12 | 145 | 39
|  |  |  | 13 | 150 | 40
|  |  |  | 14 | 155 | 41
|  |  |  | 15 | 160 | 42
Կոնաձև ձևավորում, որն ապահովում է լիցքային բաշխման օպտիմալ ուղին՝ նվազեցնելով տեղում միկրոշարժումները։ Մակերեսային փորոտ քերծված (porous) ծածկույթ՝ մշակված կոմերցիոն մաքուր տիտանի մետաղական հատիկներով։ Սա նպաստում է կենսաբանական ֆիքսացմանը՝ ոսկրի աճի միջոցով։ Ռադիալ շերտավոր կառուցվածք, որը ուղղում է շրջափակում առաջացած լարվածությունը դեպի սեղմման բեռ՝ նվազեցնելով ինտրաօպերատիվ կոտրվածքների ռիսկը։
3 | 33181300/3 | Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ |  | էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 40,5մմ, ունի (ութ) չափ (N7, N8, N9, N10, N11,N12, N13, N14,), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի, դրանք են․ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
|  |  |  | 7 | 110 | 37.9
|  |  |  | 8 | 115 | 38.4
|  |  |  | 9 | 130 | 38.9
|  |  |  | 10 | 140 | 39.8
|  |  |  | 11 | 145 | 40.7
|  |  |  | 12 | 150 | 41.3
|  |  |  | 13 | 155 | 42.2
|  |  |  | 14 | 160 | 43.1
Ոտիկի վրա առկա են ընկղման մակարդակի նշումներ, դիստալ ցենտրալայզեր՝ ցեմենտի հավասարաչափ տարածման համար։
4 | 33181300/4 | Ազդրոսկրի գլխիկ |  | Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 36մմ, քայլը ≤ 4մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 20 (քսան) չափ․ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ)
|  |  |  | 22/0 | 22
22/3
22/6
22/9
|  |  |  | 28/-6 | 28
28/-3
28/0
28/3
28/6
28/9
|  |  |  | 32/-6 | 32
32/-3
32/0
32/3
32/6
|  |  |  | 36/-6 | 36
36/-3
36/0
36/3
36/6
5 | 33181300/5 | Ազդրոսկրի կերամիկական գլխիկ Բիոլոքս Դելտաից |  | Ազդրոսկրի կերամիկական գլխիկ Բիոլոքս Դելտաից - պատրաստման նյութը՝ գերմանական CeramTec-ի կողմից կոնքազդրային հոդերի փոխարինման համար մշակված բարձր արդյունավետությամբ, վարդագույն գույնի կերամիկակա, որը ցիրկոնիումով ամրացված ալյումինե մատրիցային կոմպոզիտ է, ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 36մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 11 (տասնմեկ) չափ․ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ)
|  |  |  | -3.5 | 28
0
3.5
|  |  |  | -4 | 32
0
4
7
|  |  |  | -4 | 36
0
4
8
6 | 33181300/6 | Քացախափոսային գավաթի ներդիր |  | Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն (GUR1020)՝ առանց կալցիումի ստեարատի, խաչաձև կապով (UHMWPE), ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 6 (վեց) չափ։ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ)
|  |  |  | 44 | 35 | 28
|  |  |  | 46 | 37 | 28
|  |  |  | 48 | 39 | 32
|  |  |  | 52 | 44 | 36
|  |  |  | 56 | 48 | 36
|  |  |  | 62 | 52 | 36
7 | 33181300/7 | Քացախափոսային գավաթի ներդիր պոլիեթիլեն |  | Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը բարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 6 (վեց) չափ։ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ)
|  |  |  | 44 | 35 | 28
|  |  |  | 46 | 37 | 28
|  |  |  | 48 | 39 | 32
|  |  |  | 52 | 44 | 36
|  |  |  | 56 | 48 | 36
|  |  |  | 62 | 52 | 36
8 | 33181300/8 | Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային |  | Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային - պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն (GUR1020)՝ առանց կալցիումի ստեարատի, խաչաձև կապով (UHMWPE), ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ռենգենկոնտրստ մետաղական օղակ, ունի 12 չափ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ)
|  |  |  | 44 | 46 | 32 մմ
|  |  |  | 46 | 48
|  |  |  | 48 | 50
|  |  |  | 50 | 52
|  |  |  | 52 | 54
|  |  |  | 54 | 56
|  |  |  | 56 | 58
|  |  |  | 58 | 60
|  |  |  | 60 | 62
|  |  |  | 62 | 64
|  |  |  | 64 | 66
|  |  |  | 66 | 68
9 | 33181300/9 | Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային տրբեկուլյար տիտանե |  | Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը տրաբեկուլյար տիտան, որն ստացվել է 3D-CAD թվային մոդելներից, UHMWPE ներդիրները, բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն։ Ունի 10 (տաս) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք քացախափոսային պտուտակների համար |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ
|  |  |  | 46 | 48 | 3
|  |  |  | 48 | 50
|  |  |  | 50 | 52
|  |  |  | 52 | 54
|  |  |  | 54 | 56
|  |  |  | 56 | 58
|  |  |  | 58 | 60
|  |  |  | 60 | 62 | 5
|  |  |  | 62 | 64
|  |  |  | 64 | 66
10 | 33181300/10 | Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային տիտանե |  | Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը (Porus Ti) տիտան, որն ստացվել է մակերեսի մշակman shot blasting, microporous titanium coating-ի արդյունքում։ Ներդիրները (UHMWPE, PE) բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն։ Ունի 13 (տասներեք) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք քացախափոսային պտուտակների համար |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ
|  |  |  | 44 | 46 | 3
|  |  |  | 46 | 48
|  |  |  | 48 | 50
|  |  |  | 50 | 52
|  |  |  | 52 | 54
|  |  |  | 54 | 56
|  |  |  | 56 | 58
|  |  |  | 58 | 60
|  |  |  | 60 | 62 | 5
|  |  |  | 62 | 64
|  |  |  | 64 | 66
|  |  |  | 66 | 68
|  |  |  | 68 | 70
11 | 33181300/11 | Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ |  | Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ունի 16 (տասնվեց) չափ |  |  | հատ |  |  | 20 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 20 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
Դիամետր / երկարույթւն (մմ)
6/16
6/20
6/28
6/29
6/30
6/31
6/32
6/33
6/34
6/35
6/36
6/37
6/38
6/39
6/40
6/45
12 | 33181300/12 | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ |  | Նկարագրություն․ Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով վնասված հոդերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքազդրային հոդ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից․ 1․ Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ , 2․ Ազդրոսկրի ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ, 3․ Ազդրոսկրի գլխիկ PM734, 4․ Քացախափոսային գավաթի ներդիր քրոսլինք 5․ Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային համակարգ, 6․ Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտայինհամակարգ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտդրողի մողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ։ Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես․ օրթոպեդիկ սողցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով։ Պարտադիր պայման է CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: | [5 empty] | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ SL X-Pore առանց ցեմենտի տարբերակ, Տիտան–ալյումին վանադիում խառնուրդ (Ti6Al4V), կռած համաձուլվածք։ Լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 34,2մմ, ունի 10 (տաս) չափ (06,25 - 07,50 - 08,75 - 10,00 - 11,25 - 12,50 - 13,75 - 15,00 - 17,50 - 20,00), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են․ |  |  | հատ
|  |  |  | Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
|  |  |  | 6.25 | 137 | 34.8
|  |  |  | 7.5 | 137 | 34.8
|  |  |  | 8.75 | 139.5 | 36.1
|  |  |  | 10 | 142 | 36.1
|  |  |  | 11.25 | 146.5 | 37
|  |  |  | 12.5 | 147 | 37.4
|  |  |  | 13.75 | 151.5 | 38.2
|  |  |  | 15 | 152 | 38.7
|  |  |  | 17.5 | 162.5 | 41.4
|  |  |  | 20 | 162.5 | 41.4
SL X-Pore առանց ցեմենտի տարբերակ, մետաֆիզար հատվածում կիրառված է 500 միկրոն հաստությամբ մաքուր տիտանի ծածկույթ, ստացված պլազմային ցողման (plasma spray) մեթոդով՝ ոսկրային աճը խթանելու համար։
13 | 33181300/13 | Ազդրոսկրի գլխիկ PM734 |  | Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ բարձր ազոտայնացված չժանգոտվող պողպատ (PM734), կռած համաձուլվածք, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 32մմ, կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 14 (տասնչորս) չափ․ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - X-LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - X-LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - LONG neck
14 | 33181300/14 | Քացախափոսային գավաթի ներդիր քրոսլինք |  | Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն (GUR1020)՝ առանց կալցիումի ստեարատի, խաչաձև կապով (UHMWPE), ներդրի վրա առկա է 10 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 10 (տաս) չափ։ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
Insert - Ø 22mm Hooded 10° - GREEN
Insert - Ø 28mm Hooded 10° - BLACK
Insert - Ø 28mm Hooded 10° - YELLOW
Insert - Ø 28mm Hooded 10° - GREY
Insert - Ø 28mm Hooded 10° - BLUE
Insert - Ø 28mm Hooded 10° - RED
Insert - Ø 32mm Hooded 10° - YELLOW
Insert - Ø 32mm Hooded 10° - GREY
Insert - Ø 32mm Hooded 10° - BLUE
Insert - Ø 32mm Hooded 10° - RED
Insert - Ø 36mm Hooded 10° - BLUE
Insert - Ø 36mm Hooded 10° - RED
Insert - Ø 36mm Hooded 10° - WHITE
Insert - Ø 40mm Hooded 10° - BLUE
Insert - Ø 40mm Hooded 10° - RED
15 | 33181300/15 | Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային համակարգ |  | Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը՝ 500 մկմ մաքուր տիտան Կիրառված պլազմային ցողման տեխնոլոգիայով։ UHMWPE ներդիրները, բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն։ Կիսագնդաձև (հեմիսֆերիկ) երկրաչափություն՝ պոլյար շեղմամբ և ցածր պրոֆիլով կառուցվածք։ Ունի 15 (տասհինգ) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք քացախափոսային պտուտակների համար |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
Cup -W/Holes X-Pore Ø 42mm - GREEN
Cup -W/holes X-Pore - Ø 44mm - BLACK
Cup -W/holes X-Pore - Ø 46mm - BLACK
Cup -W/holes X-Pore - Ø 48mm - YELLOW
Cup -W/holes X-Pore - Ø 50mm - YELLOW
Cup -W/holes X-Pore - Ø 52mm - GREY
Cup -W/holes X-Pore - Ø 54mm - GREY
Cup -W/holes X-Pore - Ø 56mm - BLUE
Cup -W/holes X-Pore - Ø 58mm - BLUE
Cup -W/holes X-Pore - Ø 60mm - BLUE
Cup -W/holes X-Pore - Ø 62mm - RED
Cup -W/holes X-Pore - Ø 64mm - RED
Cup -W/holes X-Pore - Ø 66mm - RED
Cup -W/holes X-Pore - Ø 68mm - RED
Cup -W/holes X-Pore - Ø 70mm - RED
16 | 33181300/16 | Կոնք-ազդրային հոդի ցեմենտային երկբևեռ էնդոպրոթեզ |  | Կոնք-ազդրային հոդի բիպոլյար ցեմենտային էնդոպրոթեզ Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում,։ Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ, ֆիքսացիայի մեթոդ՝ ցեմենտային, Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ 1)ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային), 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ։ 2) Ոտիկը 5 (հինգ) չափի՝ S, M, L, XL, XXL, և քացախափոսային կոմպոնենտը գլխիկը մեջը ֆիքսված 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ, Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված՝ նախատեսված ցեմենտային ֆիքսացիայի համար, դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37–55 մմ (քայլը՝ 2 մմ)։ Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr)։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485: |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
17 | 33181300/17 | Ոսկրային ցեմենտ |  | Ոսկրային ցեմենտ – Ռադիոպակ (BaSO₄), պոլիմեթիլմեթակրիլային բազայով, գենտամիցինով հարստացված և առանց այդ հարստացման, բարձր մածուցիկության նախատեսված ձեռքով խառնման և կիրառման համար (հատուկ ներարկող ատրճանակի միջոցով ներարկվող)՝ օրթոպեդիկ և տրավմատոլոգիական վիրահատություններում իմպլանտների ֆիքսացիայի նպատակով։ Կազմված է, առանց հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում՝ 40 գ փոշի, որի ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 6 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե և 14.4 գ հեղուկ և հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում ՝ 41.6 գ փոշի և 14.4 գ հեղուկ, որի ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 5 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե։ Ցեմենտի հետ տրվում են խառնելու և ներարկելու համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները (միքսեր, ներարկող ատրճամակ) ցեմենտի հետ նույն արտադրության։CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
Պարտադիր պայման Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 9 (ինը) ժամվա ընթացքում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր , չօգտագործված : CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը և գործիքակազմը