ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Ամբողջական անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | 39111190/1 | Գինեկոլոգիական աթոռներ | • Նստատեղ՝ 400-450մմ • թիկնային մասը՝ 500-530մմ • գլխային հատվածը՝ 400-450մմ • ոտքերի հատվածը՝ 500-550մմ |
| 2 | 39711110/1 | Սառնարան սառցարաններ | Ընդհանուր ծավալը առնվազն 50-60 լիտր Սառցախցիկի դիրքը Վերևում Դռների քանակը լինի 1 |
| 3 | 44112190/1 | Բաժանարարներ շիրմա | ալյումինե խողովակներ • ոտքերի վրա տեղադրված շարժական անիվներ • 3 փեղկ ( կտորը լվացվող, յուրաքանչյուրը 60-70 սմ) |
| 4 | 34321262/2 | Դեիոնիզացնող սարք | ԴԵիոնիզացնող սարք, նպատակը ջրում լուծված կատիոններ , անիոններ հեռացնելու, և բարձր մաքրություն ունենալու համար։ Հակակորոզիոն հումքից, խեժը լինի փոխարինելի |
| 5 | 33121160/2 | Օֆտալմոսկոպ | .5V հալոգեն լույս՝ երկարատև լուսավորության համար: Գունավոր կոդավորված 24 ոսպնյակներ ՝-25-ից մինչև +40 դիոպտրիայով(կանա գույնը՝ +, կարմիր գույնը՝ -): Լուսավորվող թվային ցուցիչ՝ դիոպտրիայի կարգավորումների հստակ նույնականացման համար |
| 6 | 42921180/1 | Կշեռքներ մեծահասակի | Մեխանիկական բժշկական կշեռք հասակաչափով Առավելագույն քաշը 160 կգ։ Նվազագույն քաշի տեղաբաշխում՝ 0,1 կգ։ Բարձրության չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան ՝ 80~210սմ։ Նվազագույն բարձրության բաժանման արժեքը ոչ ավել, քան՝ 5 մմ։ Բեռնման հարթակի մակերեսը ոչ պակաս, քան՝ (L x W)՝ 375×275 մմ։ |
| 7 | 42921180/2 | Կշեռքներ մանկական | Մանկական կշեռք, էլեկտրոնային, նորածիններին կշռելու համար դիապազոնը 0-20կգ, ճշգրտությունը 10գ, հասակաչափով 0-60սմ, սեղանի վրա տեղադրվող։ |
| 8 | 33121242/1 | Բիոքիմիական անալիզատոր | Կիսաավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչ Ռեակցիաների ձև՝ առնվազն ծայրակետ, կինետիկ, ֆիկսված ժամանակ, ֆոտոմետրիկ, տուրբոդիմետրիկ մեթոդներ: Օպտիկական խտության հայտնաբերման տիրույթ՝ առնվազն 0-3,5 Abs Չափման ձև՝ հոսքային կյուվետ և ներդրված կյուվետ: Օգտագործվող ռեագենտներ՝ բաց համակարգ (ցանկացած արտադրողի ռեագենտներով աշխատելու հնարավորություն): Աշխատանքային ծրագրեր՝ 200 աշխատանքային ծրագիր ներմուծելու հնարավորություն Աշխատանքային ծավալների տիրույթներ՝ Ասպիրացիոն ծավալի տիրույթ՝ առնվազն 200-9000 մկլ: Լույսի աղբյուր՝ Հալոգեն լամպ Առկա չափիչ ֆիլտրերի քանակը՝ առնվազն 8 ֆիլտրեր Ալիքի երկարությունների տիրույթները՝ (340 նմ, 405նմ, 450նմ, 510նմ, 546նմ, 578նմ, 630նմ, 670նմ) Ծրագիր՝ անգլերեն կամ ռուսերեն Ինֆորմացիայի մուտքագրումը զգայուն (touch screen) էկրանի և ստեղնաշարի օգնությամբ, Էկրանը, հեղուկբյուրեղային տվյալների ներմուծում/արտահանում` առնվազն 2 USB մուտք, մկնիկի և ստեղնաշարի համար, RS232 համակարգչին միանալու համար: Տպիչ՝ ներդրված տպիչ, արտաքին տպիչի միանալու հնարավորություն Հիշողություն՝ առնվազն 3000 նմուշների արդյունք Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485 ISO 9001:2015 CE Mark Մատակարարման հավաքակազմը՝ ֆոտոմետր, թուղթ թերմոտպիչի, էլեկտրոսնուցման լար, սարքի օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով Սարքը նոր, չօգտագործված և արտադրված մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Առնվազն՝ 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում ինժեների կողմից: |
| 9 | 34321262/1 | ԷՍԳ սարք | ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը 8" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Զգայունություն, մմ / մվ՝ 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Չֆիլտրացված՝ 0,05… 150 Հց Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար Ձայնագրման եղանակը` ջերմային թուղթ Տարլուծումը՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ 80մմ x 30մ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ Էլեկտրոսնուցումը ՝ 220 Վ / 50 Հց: Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ 4. 2 թղթի փաթույթ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 |

Մարակարարող  ընկերությունը պետք է ունենա համապատասխան ապրանքների իրացման թույտվություն։