## Հայերեն
ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42
Տեխնիկական բնութագիր
Չափաբաժնի համար | Cpv | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ․Մ․ | Քանակ | Միավորի գինը | մատակարարման ժամկետը
1 | 33141211/528 | Բարձր հաճախականությամբ էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր | Բարձր հաճախականությամբ էլեկտրավիրաբուժական գեներատորը նախտեսված , լիգաշուր համակարգի եղանակներով վիրաբուժական միջամտություններ կատարելու, ինչպես նաև հյուսվածքների միացման և անոթային էլեկտրոլիգացիայի համար: Գեներատորը նախատեսված է ընդհանուր վիրաբուժության՝ ուրոլոգիական, անոթային, կրծքային, պլաստիկ, գինեկոլոգիական, կոլոռեկտալ ԼՕՌ միջամտուրյունների ՝ տոնզիլէկտոմիայի միջամտությունների համար: Բոլոր տեսակի Լիգաշուր համակարգի համադրումը TissueFect Probing ™ տեխնոլոգիայի հետ վերահսկում է հյուսվածքների դիմադրության փոփոխությունները վայրկյանում 434000 անգամ տալով համապատասխան կուագուլիացիայի էներգիա ։ Համակարգի վրա պետք է առկա երկու երկբևեռ , մեկ միաբևեռ միացումեր հետագա մոդերնիզացիայի և վերածրագրելու հնարավորությամբ որը թույլ է տալիս SHARED coag ռեժիմով միաժամանակյա աշխատելու , որ համադրվում է TissueFect Probing ™ տեխնոլոգիայի հետ։ Լիգաշուր միաբևեռ և երկբևեռ գործիքների համադրումը գեներատորին կատարվում է QR կոդով ՝ Լիգաշուր միաբևեռ և երկբևեռ միաժամանակյա ակտիվացվում և թվացվում է SHARED coag ռեժիմով ։ Լիգաշուր միացումը Valleylab™ Exchange ծրագրի հավելվածի միջոցով համադրվում է ԼՕՌ միջամտուրյունների համար նախատեսված BiZact ™ տոնզիլեկտոմիայի միջամտության համար նախատեսված գործիքին ։ Լապարասկոպիկ վիրահատության ՝ Լիգաշուր գործիքների համադրումը Valleylab FT10 գեներատորին • LIGASURE™ BLUNT TIP 5 մմ - 23 սմ • LIGASURE™ MARYLAND 5 մմ- 23սմ , 37սմ , 44սմ • LIGASURE ATLAS 10մմ- 23սմ , 37սմ Բաց վիրահատության ՝ Լիգաշուր գործիքների համադրումը Valleylab FT10 գեներատորին • IMPACT • LIGASURE™ STD , LIGASURE™ STD • LIGASURE™ AXS LIGASURE™ STD • LIGASURE™ XTD LIGASU Չափերը քաշը • Լայնությունը՝ 35,8 սմ • Երկարությունը՝ 46,2 սմ • Բարձրությունը՝ 17,78 սմ • Քաշը՝ 10,1 կգ թույլատրելի 5% շեղմամբ **Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5) | հատ | 1 | 4800000 | ֆինանսական միջոց նախատեղվելու դեպքում համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր
2 | 38511220/501 | Տրինոկուլյար լուսադաշտային ուղղահայաց մանրադիտակ 10Մպ տեսախցիկով | Տրինոկուլյար լուսադաշտային (Brightfield) ուղղահայաց մանրադիտակ 10Մպ տեսախցիկով , ադապտերով ՝ նախատեսված կլինիկական կիրառությունների համար։ Դիտարկման ռեժիմը լուսադաշտային է (Brightfield)։ Հիմնական մարմինը ուղղահայաց (Upright) կառուցվածքով է՝ պատրաստված ալյումինե ձուլվածքից (die-cast aluminum), հագեցած տեղափոխման բռնակով։ Մանրադիտակի գլխիկը տրինոկուլյար է (Siedentopf տիպ), ֆիքսված 50/50 լուսաբաշխմամբ, 30° թեքությամբ և 360° պտտման հնարավորությամբ։ Աչքերի միջև հեռավորությունը կարգավորվում է 50–75 մմ միջակայքում, իսկ դիոպտրիական կարգավորումը տեղակայված է ձախ օկուլյարի խողովակի վրա։ Ներքին խողովակի տրամագիծը կազմում է 30 մմ։ Օկուլյարները WF10×/22 մմ են՝ 10× խոշորացմամբ և 22 մմ տեսադաշտով (Field Number), բարձր ակնակետով (High eye-point), ռետինե պաշտպանիչ օղակներով և հետ քաշվող պաշտպանությամբ։ Օբյեկտիվների համակարգը հնգակի պտտվող (quintuple revolving nosepiece) է՝ հակառակ ուղղությամբ (reversed), երկկողմանի պտտմամբ, գնդիկավոր առանցքակալների վրա։ Օպտիկական համակարգը անսահմանության ուղղված (∞) է։ Օբյեկտիվները IOS W-PLAN տիպի են՝ պլան-ախրոմատիկ, հետևյալ բնութագրերով՝ 4×/0.10 (W.D. 17.3 mm), 10×/0.25 (W.D. 10 mm), 40×/0.65 (W.D. 0.54 mm), 100×/1.25 (իմերսիոն յուղով, W.D. 0.13 mm)։ Բոլոր օբյեկտիվները մշակված են հակասնկային (anti-fungus) ծածկույթով։ Պարֆոկալ հեռավորությունը 45 մմ է։ Ստանդարտ խոշորացումը կազմում է 40×–1000×։ Առարկայական սեղանը երկշերտ մեխանիկական է՝ 233 × 147 մմ չափսերով, առանց դուրս ցցված փոխանցման մեխանիզմի (rackless)։ Շարժման տիրույթը կազմում է 78 × 54 մմ։ Սեղանը նախատեսված է 2 սլայդի պահման համար, ունի X-Y վերնյեի սանդղակ՝ 0.1 մմ ճշտությամբ։ Սեղանի մակերեսը պատված է հակաքերծվածքային ներկով։ Ֆոկուսավորման համակարգը կոաքսիալ է՝ կոպիտ և նուրբ կարգավորումներով։ Կոպիտ ֆոկուսի ընդհանուր շարժումը 25 մմ է, նուրբ կարգավորումը՝ 0.2 մմ մեկ պտույտում՝ 100 բաժանումով և 2 մկմ ճշտությամբ։ Հագեցած է վերին սահմանափակիչով՝ օբյեկտիվի և նմուշի շփումը կանխելու համար, ինչպես նաև լարվածության կարգավորմամբ և էրգոնոմիկ հարթ կոճակներով։ Կոնդենսորը swing-out տիպի է՝ N.A. 0.2 / 0.9, իրիսային դիաֆրագմայով, կենտրոնացվող և ֆոկուսացվող՝ rack and pinion մեխանիզմով, նաև շարժական։ Լուսավորման համակարգը լիարժեք Köhler տիպի է (Full Köhler illumination)՝ X-LED3 LED աղբյուրով։ Լուսատուի հզորությունը 3.6 Վտ է, գունային ջերմաստիճանը՝ 6300K, պայծառության կարգավորումը՝ ձեռքով։ LED-ի կյանքի տևողությունը գերազանցում է 65,000 ժամ, առավելագույն պահանջվող հզորությունը՝ 6 Վտ։ Սնուցման համակարգը արտաքին է՝ բազմավարդակ (multi-plug EU/UK/US)։ Մուտքային լարումը 100–240 Vac, 50/60 Hz է, ելքայինը՝ 6 Vdc 2.5 A։ Միացումը իրականացվում է 2.1 մմ jack միակցիչով։ Մանրադիտակի ընդհանուր չափերն պետք է լինեն ՝ բարձրություն 420 մմ, լայնություն 270 մմ, խորություն 390 մմ, քաշը՝ 9.1 կգ , թույլատրելի 5% շեղմամբ։ Ներառված պարագաներն են՝ փոշապաշտպան ծածկ, 10 մլ իմերսիոն յուղ, թվային օգտագործման ձեռնարկ։ Թվային տեսախցիկ –10 ՄՊ CMOS, USB 3.0 բարձր արագությամբ, օգտագործման համար պարզ թվային տեսախցիկ ՝ նախատեսված հիմնական և ընդհանուր կիրառությունների համար, նաև շարժվող նմուշների դիտարկման համար։ Տեսախցիկը հիմնված է CMOS սենսորի վրա՝ 10 Մեգապիքսել լուծաչափով և USB 3.0 բարձր արագության միացմամբ, որը ապահովում է արագ տվյալների փոխանցում և բարձր որակի պատկերներ։ Պատկերի որակը բարձր լուծաչափով է՝ ճշգրիտ գունային վերարտադրությամբ։ Ներառված են C-Mount projection lens և օղակներ, ինչպես նաև աջակցություն կարգավորվող C-Mount ադապտերներ տեսախցիկի և մանրադիտակի միացման համար: Տեսախցիկը աշխատում է առանց լրացուցիչ driver-ների (driver-free) և ունի անվճար ներբեռնվող ծրագրային ապահովում՝ Windows, macOS և Linux համակարգերի համար։ Windows-ի համար նախատեսված է OPTIKA ProView, իսկ Mac OS և Linux համակարգերի համար՝ OPTIKA LiteView, որոնք ապահովում են պատկերների նկարում, չափում, վերլուծություն և հաշվետվությունների պատրաստում։ Հիմնական առավելություններն են պարզ և հեշտ օգտագործումը, USB 3.0 բարձր արագությունը, 10 ՄՊ հստակ պատկերները, հուսալի գունային ճշգրտությունը, համընդհանուր կիրառելիությունը ցանկացած մանրադիտակի վրա, ուղիղ միացումը տրինոկուլյար կամ ակնոցի խողովակին, ինչպես նաև ներառված USB մալուխը և կալիբրացիոն սլայդը։ **Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5) | հատ | 1 | 1300000 | ֆինանսական միջոց նախատեղվելու դեպքում համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 50 օրացուցային օր | 36 | 468000
3 | 42931100/501 | Լաբորատոր ցենտրիֆուգ | Լաբորատոր ցենտրիֆուգ Միկրոպրոցեսոր ՀԲ դիսպլեյով Կափարիչի Էլեկտրական փակիչ Անհավասարակշռության ակտիվ հայտնաբերում և անջատում Աղմուկի մակարդակը 60 dB-ից ցածր առավելագույն արագության ժամանակ Ռոտորների հեշտ փոփոխում Հեշտ ծրագրավորում Նրբաթիթեղ ստեղնաշար Ծրագրավորված և իրական արժեքների անընդհատ ցուցադրում ընտրություն՝ պտույտ րոպեում և g-force-ով Առավելագույն արագություն `ոչ պակաս քան 6000 պտույտ րոպեում Առավելագույն ծավալ՝ ոչ պակաս քան 6 x 50 մլ , ֆալկոն փորձանոթների օգտագործման հնարավորություն Արագության պտտման միջակայք`ոչ պակաս քան 200 - 6000 պտույտ րոպեում Աշխատանքային ժամանակ` 99 ժամ 59 րոպե / 1 րոպե աճով Լրակազմը` Ցենտրիֆուգ , անկյունային ռոտոր 12x15 մլ և 12x5 մլ ադապտոր. Էլեկտրասնուցումը 230 V / 50 - 60 Hz CE ,IVD, ISO 9001 սերտիֆիկատների առկայություն **Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5) | հատ | 1 | 850000 | ֆինանսական միջոց նախատեղվելու դեպքում համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 50 օրացուցային օր
*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի(արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):
* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:
*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Մ․Ստեփանյան 13, «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ /դեղատուն/ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-17։00։
*Բոլոր ապրանքները պետք էլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
**Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)
* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

## Ռուսերեն
ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем
1 | 33141211/528 | Высокочастотный электрохирургический генератор | Высокочастотный электрохирургический генератор - предназначен для выполнения хирургических вмешательств с использованием технологии LigaSure, а также для соединения тканей и электрической лигатуры сосудов. Генератор предназначен для применения в общей хирургии, включая урологические, сосудистые, торакальные, пластические, гинекологические, колоректальные и ЛОР-операции, в том числе тонзиллэктомию. Все типы системы LigaSure в сочетании с технологией TissueFect Probing™ контролируют изменения сопротивления тканей 434 000 раз в секунду, обеспечивая подачу необходимой энергии для коагуляции. Система должна иметь два биполярных и одно монополярное соединение с возможностью дальнейшей модернизации и перепрограммирования, что позволяет одновременно работать в режиме SHARED Coag, совместимом с технологией TissueFect Probing™. Подключение монополярных и биполярных инструментов LigaSure к генератору осуществляется посредством QR-кода. Монополярные и биполярные инструменты LigaSure могут одновременно активироваться и распознаваться в режиме SHARED Coag. Подключение системы LigaSure через приложение Valleylab™ Exchange обеспечивает совместимость с инструментом BiZact™, предназначенным для выполнения ЛОР-операций, в частности тонзиллэктомии. Совместимость лапароскопических инструментов LigaSure с генератором Valleylab FT10 LIGASURE™ BLUNT TIP, 5 мм — 23 см; LIGASURE™ MARYLAND, 5 мм — 23 см, 37 см, 44 см; LIGASURE™ ATLAS, 10 мм — 23 см, 37 см. Совместимость инструментов LigaSure для открытой хирургии с генератором Valleylab FT10 IMPACT • LIGASURE™ STD , LIGASURE™ STD • LIGASURE™ AXS LIGASURE™ STD • LIGASURE™ XTD LIGASU Габаритные размеры и масса Ширина — 35,8 см; Длина — 46,2 см; Высота — 17,78 см; Масса — 10,1 кг. | шт. | 1 | 4800000 | При условии выделения финансовых средств — в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня вступления соглашения в силу.
2 | 38511220/501 | Тринокулярный светлопольный (Brightfield) вертикальный микроскоп с цифровой камерой 10 МП | Тринокулярный светлопольный (Brightfield) вертикальный микроскоп с цифровой камерой 10 МП и адаптером, предназначенный для клинического применения. Режим наблюдения — светлое поле (Brightfield). Основной корпус выполнен в вертикальной (Upright) конструкции из литого алюминия (die-cast aluminum) и оснащен ручкой для переноски. Микроскоп оснащен тринокулярной головкой типа Siedentopf с фиксированным распределением светового потока 50/50, наклоном 30° и возможностью вращения на 360. Межзрачковое расстояние регулируется в диапазоне 50–75 мм, диоптрийная коррекция расположена на левом окулярном тубусе. Внутренний диаметр тубуса составляет 30 мм. Окуляры —WF10×/22 мм, с увеличением 10×, полем зрения 22 мм (Field Number), высоким выносом выходного зрачка (High eye-point), резиновыми наглазниками и складывающимися защитными накладками. Револьверное устройство рассчитано на 5 объективов (quintuple revolving nosepiece), имеет обратную конструкцию (reversed), двустороннее вращение и установлено на шарикоподшипниках. Оптическая система — бесконечно скорректированная (∞). Объективы типа IOS W-PLAN, план-ахроматические, со следующими характеристиками: 4×/0.10 (рабочее расстояние W.D.17,3 мм); 10×/0.25 (W.D. 10 мм); 40×/0.65 (W.D. 0,54 мм); 100×/1.25 (иммерсионный, с использованием иммерсионного масла, W.D.0,13 мм). Все объективы имеют противогрибковое покрытие (Anti-Fungus Coating). Парфокальное расстояние составляет 45 мм. Стандартный диапазон увеличений — 40×–1000×. Предметный столик — двухслойный механический, размером 233 × 147 мм, без выступающего механизма перемещения (rackless). Диапазон перемещения составляет 78 × 54 мм. Столик рассчитан на размещение 2 предметных стекол, оснащен координатными шкалами X-Y с нониусом и точностью 0,1 мм. Поверхность покрыта устойчивым к царапинам защитным покрытием. Система фокусировки — коаксиальная, с механизмами грубой и точной настройки. Общий ход грубой фокусировки составляет 25 мм, точная фокусировка —0,2 мм за один оборот, с 100 делениями и точностью 2 мкм. Предусмотрены верхний ограничитель для предотвращения контакта объектива с образцом, регулировка усилия хода и эргономичные плоские рукоятки. Конденсор — типа Swing-Out, с числовой апертурой N.A. 0.2 / 0.9, ирисовой диафрагмой, возможностью центрирования и фокусировки посредством реечно-зубчатого механизма (rack and pinion), съемный. Система освещения — полная система освещения по Кёлеру (Full Köhler Illumination) с источником света X-LED3 LED. Мощность светодиода составляет 3,6 Вт, цветовая температура — 6300 K, регулировка яркости осуществляется вручную. Срок службы светодиода превышает 65 000 часов, максимальная потребляемая мощность — 6 Вт. Система питания — внешняя, с универсальным блоком питания (Multi-Plug EU/UK/US). Входное напряжение — 100–240 В AC, 50/60 Гц, выходное — 6 В DC, 2,5 А. Подключение осуществляется через разъем Jack 2,1 мм. Габаритные размеры микроскопа должны составлять:высота — 420 мм; ширина — 270 мм; глубина — 390 мм масса — 9,1 кг. Допускается отклонение размеров и массы ±5 %. В комплект поставки входят: пылезащитный чехол; 10 мл иммерсионного масла; руководство пользователя в электронном формате. Цифровая камера — CMOS 10 МП, USB 3.0 Высокоскоростная цифровая камера, простая в эксплуатации, предназначенная для основных и общих лабораторных задач, а также для наблюдения за движущимися объектами. Камера построена на базе CMOS-сенсора с разрешением 10 мегапикселей и оснащена высокоскоростным интерфейсом USB 3.0, обеспечивающим быструю передачу данных и получение изображений высокого качества. Камера обеспечивает получение изображений высокого разрешения с точной цветопередачей. В комплект входят проекционный объектив C-Mount (C-Mount projection lens) и комплект переходных колец, а также обеспечивается совместимость с регулируемыми адаптерами C-Mount для подключения камеры к микроскопу. Камера работает без установки дополнительных драйверов (Driver-Free) и поддерживает бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows, macOS и Linux. Для Windows предусмотрено программное обеспечение OPTIKA ProView, а для macOS и Linux — OPTIKA LiteView, обеспечивающее получение изображений, выполнение измерений, анализ изображений и подготовку отчетов. Основными преимуществами являются простота эксплуатации, высокоскоростной интерфейс USB 3.0, получение четких изображений с разрешением 10 МП, высокая точность цветопередачи, совместимость практически с любыми микроскопами, возможность прямого подключения к тринокулярному тубусу или окулярному тубусу, а также наличие в комплекте USB-кабеля и калибровочного предметного стекла (Calibration Slide ). | шт. | 1 | 1300000 | При условии выделения финансовых средств — в течение 50 (пятидесяти) календарных дней со дня вступления соглашения в силу.
3 | 42931100/501 | Лабораторная центрифуга | Лабораторная центрифуга Микропроцессорное управление с ЖК-дисплеем. Электрическая блокировка крышки. Система активного обнаружения дисбаланса с автоматическим отключением. Уровень шума — менее 60 дБ при максимальной скорости вращения. Простая и быстрая замена роторов. Удобное программирование рабочих параметров. Мембранная клавиатура. Непрерывное отображение заданных и фактических параметров. Возможность отображения и задания скорости вращения как в об/мин (rpm), так и в относительном центробежном ускорении (RCF, ×g). Максимальная скорость вращения — не менее 6000 об/мин. Максимальная вместимость — не менее 6 × 50 мл, с возможностью использования пробирок типа Falcon. Диапазон скорости вращения — не менее 200–6000 об/мин. Диапазон установки времени работы — от 1 минуты до 99 часов 59 минут, с шагом установки 1 минута. Комплект поставки: лабораторная центрифуга; угловой ротор на 12 × 15 мл; адаптеры для пробирок 12 × 5 мл. Электропитание —230 В, 50/60 Гц. Наличие сертификатов соответствия CE, IVD и ISO 9001. | шт. | 1 | 850000 | При условии выделения финансовых средств — в срок 50 (пятидесяти) календарных дней со дня вступления соглашения в силу.
* Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки на неполную партию, то договор считается расторгнутым в отношении непоставленной оставшейся партии предмета закупки.
*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемом товарном знаке, производителе (наименовании организации-производителя) и стране происхождения.
*Информация о товарном знаке и производителе (наименовании организации-производителя) обязательна для всех лотов.
*Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в настоящее приложение включаются те из них, которые получили удовлетворительную оценку.
*Заказ на поставку товара оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).
*Все товары должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке.
**Примечание. Если характеристики приобретаемых товаров содержат требование или ссылку на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда без них невозможно охарактеризовать приобретаемый товар. В случае использования ссылок в описании характеристик следует указывать слово «или эквивалент». Согласно (статья 13, пункт 5 Закона)
* Наличие сертификатов качества.