1․Ընդհանուր արյան ավտոմատ վերլուծիչ,

որը նախատեսված է ամբողջական արյան ընդհանուր հետազոտության համար՝ լեյկոցիտների  տարբերակում 6 պոպուլիացիաներով՝  նեյտրոֆիլներ, լիմֆոցիտներ , մոնոցիտներ, Էոզինոֆիլներ, Բազոֆիլներ, Ոչ հասուն գրանուլոցիտներ, ինչպես նաև  ռետիկուլոցիտներ և ռետիկուլյար շարքի պարամետրեր, էրիթրոցիտների նստեցման արագություն: Վերլուծիչը պետք է կազմված լինի մեկ բլոկից որը կկատարի  վերը նշված հետազոտությունները մեկ փորձանոթով:Վերլուծիչի թողունակությունն ՝ արյան ընդհանուր հետազոտությունը լեյկոֆորմուլայով    անվազն՝ 80 թեստ ժամում, արյան ընդհանուր հետազոտությունը լեյկոֆորմուլայով և ռետիկուլոցիտներով առնվազն՝ 45 թեստ ժամում,  արյան ընդհանուր հետազոտությունը լեյկոֆորմուլայով և էրիտրոցիտների նստեցման արագությունով առնվազն ՝ 40 թեստ ժամում: Վերլուծիչը պետք է կատարի առնվազն՝ 109 հետազոտություն, որոնց մեջ պետք է ներառված լինեն առնվազն 41 հիմնական ցուցանիշներ WBC Bas# Bas% Neu# Neu% Eos# Eos% Lym# Lym% Mon# Mon% IMG# IMG% RET% RET# RHE IRF LFR MFR HFR RBC HGB MCV MCH MCHC RDW-CV RDW-SD HCT NRBC# NRBC% PLT PLT-I PLT-H PLT-O MPV PDW PCT P-LCR P-LCC IPF ESR և  առնվազն 68 հաշվարկային ցուցանիշներ: Պետք է ունենա միաժանակ առնվազն 30 նմուշի բեռնման հնարավորոթուն:Օգտագործվող նմուշների տեսակները՝ ամբողջական արյուր, կենսաբանական հեղուկներ, մազանոթային արյուն: Վերլուծիչը պետք է ունենա Stat առաջնահերթության ֆունկցիա:Օգտագործվող նմուշի ծավալը ամբողջական արյան դեպքում առավելագույնը 25 մկլ, իսկ ամբողջական արյան և էրիտրոցիտների հետազոտության դեպքում առավելագույնը՝ 160 մկլ, նախնական նոսրացման դեպքում առավելագույնը՝ 20 մկլ:Վերլուծիչի հիշողությունը պետք է լինի առնվազն 150000 թեստ: Սարքը պետք է ունենա գունավոր հպումայի կառավարումով էկրան` առնազն 14 դյույմ: Սարքը պետք է ունենա հետազոտությունների ռեժիմների տարբեր կոնֆիգուրացիաների միացում և անջատում առնվազն հետևյալ կոնֆիգուրացիաներով՝ CBC, CBC + ESR, CD,  CD + ESR, CDR + ESR, ESR:Վերլուծիչը պետք է աշխատի առնվազն 5 ազդանյութով և մեկ լվացող հեղուկով:

Սարքը պետք է ունենա՝ առնվազն 1 հատ LAN միացում, ոչ պակաս 4 հատ USB միացնելու հնարավորություն: Վերլուծիչը պետք է միանա LIS համակարգին:

Սարքի տեղադրումը, ուսուցումը և առաջացած խնդիրների շտկումը  պետք է կատարեն արտադրողի կողմից վերջին մեկ տարում վերապատրաստում անցած և սերտիֆիկացված մասնագետները: Սարքի համար պետք է տրվի 1 տարվա երաշխիք, ինչպես նաև մատակարարը պետք է կատարի առնվազն 2027 թվականի հետերաշխիքային սպասարկումը: Սարքը պետք է արտադրված լինի 2026 թվականի ընթացքում:

Սարքի մատակարարումը պետք է իրականացվի պայմանագիրը կնքելուց 20 օրվա ընթացքում:

ISO որակի սերտիֆիկատնեռրի առկայություն: Ավտոմատ վերլուծիչի ազդանյութերը Պետք է ունենան CE Mark (Regulation IVDR 2017/746) կամ FDA կամ համարժեք ԵԱՏՄ երկրներից որևէ մեկում բժշկական արտադրատեսակի գրանցման վկայական:

1․Автоматический анализатор для общего анализа крови

Он предназначен для комплексного анализа цельной крови, включая дифференцировку лейкоцитов по 6 субпопуляциям (нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, базофилы и незрелые гранулоциты), а также определение ретикулоцитов, связанных с ними параметров и скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Анализатор должен представлять собой единый блок, способный выполнять вышеуказанные исследования с использованием одной пробирки с образцом. роизводительность анализатора должна составлять не менее 80 тестов в час для выполнения общего анализа крови с дифференцировкой лейкоцитов; не менее 45 тестов в час — для общего анализа крови с дифференцировкой лейкоцитов и определением ретикулоцитов; и не менее 40 тестов в час — для общего анализа крови с дифференцировкой лейкоцитов и определением скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Анализатор должен обеспечивать выполнение не менее 109 измерений, включая определение не менее 41 первичного параметра (WBC, Bas#, Bas%, Neu#, Neu%, Eos#, Eos%, Lym#, Lym%, Mon#, Mon%, IMG#, IMG%, RET%, RET#, RHE, IRF, LFR, MFR, HFR, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, NRBC#, NRBC%, PLT, PLT-I, PLT-H, PLT-O, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, IPF, ESR) и расчет не менее 68 параметров. Система должна обеспечивать возможность одновременной загрузки не менее 30 образцов. Используемые типы образцов: цельная кровь, биологические жидкости и капиллярная кровь. Анализатор должен поддерживать функцию приоритетной обработки срочных проб (STAT). Максимальный объем образца: 25 мкл (цельная кровь); 160 мкл (анализ цельной крови и эритроцитов); 20 мкл (режим предварительного разведения). Объем памяти анализатора должен составлять не менее 150 000 результатов тестов. Устройство должно быть оснащено цветным сенсорным дисплеем с диагональю не менее 14 дюймов. Устройство должно обеспечивать возможность включения и отключения различных конфигураций режимов тестирования, включая как минимум следующие: CBC, CBC + ESR, CD, CD + ESR, CDR + ESR и ESR. Анализатор должен работать с использованием не менее 5 реагентов и одного промывочного раствора.

Устройство должно быть оснащено как минимум одним портом LAN и не менее чем четырьмя портами USB. Анализатор должен поддерживать возможность подключения к лабораторной информационной системе (LIS).

Монтаж, обучение персонала и устранение неисправностей должны выполняться специалистами, сертифицированными производителем и прошедшими подготовку в течение последнего года. На устройство должна предоставляться гарантия сроком на один год; кроме того, поставщик обязан обеспечить постгарантийное обслуживание как минимум до 2027 года. Устройство должно быть произведено в 2026 году.

Поставка устройства должна быть осуществлена ​​в течение 20 дней с момента подписания контракта.

Требуется наличие сертификатов качества ISO. Реагенты для автоматического анализатора должны иметь маркировку CE (в соответствии с регламентом IVDR 2017/746) или одобрение FDA, либо регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное в любом из государств — членов ЕАЭС