2Լիովին ավտոմատ կենսաքիմիական վերլուծիչ :

Վերլուծիչը ունի STAT (նմուշի առաջնահերթյան) ֆունկցիա:Արտադրողականությունը առանց Էլեկտրոլիտների հետազոտության ժամում ոչ պակաս 200 թեստ ժամում և ոչ ավել 240 թեստ ժամում:Հետազոտության կատարման սկզբունքներն առնվազն՝ կոլորմետրիկ, տուրբոդիմետրիկ: Հետազոտության կատարման մեթոդներն առնվազն՝ վերջնակետ, կինետիկա, ֆիքսված ժամանակ: Նմուշների և ազդանյութերի  համար նախատեսված դիրքերի քանակը ոչ պակաս 39-ը և ոչ ավել 50 հատ: Ազդանյութերի և նմուշների պահպանման թնբուկը պետք է ունենա սառեցման համակարգ նվազագույն ջերմաստիճանը ոչ պակաս   +2 Co  և առավելագույն ջերմաստիճանը  ոչ ավել +12Co  պահպանման հնարավորությամբ: Սարքը պետք է ունենա ազդանյութերի շտրիխների կոդերի  համար նախատեսված  ավտոմատ ընթերցման սարք: 1 հետազոտության դեպքում ազդանյութերի ծախսման քանակը ոչ ավել քան 360µl: 1 հետազոտության ծախսվող նմուշի քանակը՝ ոչ ավել քան 100µl: Սարքը պետք է ունենա ազդանյութի ծավալի հայտնաբերման ավտոմատ հնարավորություն:Օգտագործվող նմուշների փորձանոթը Չափսերը 13x75 մմ և 13x100 մմ: Սարքը պետք է ունենա ներքին և արտաքին համակարգերի լվացման հնարավորություն: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված խառնիչ: Վերլուծիչը պետք է ունենա կյուվետների համար նախատեսված առանձին խցիկ նախատեսված ոչ պակաս 45 կլյուվետի դիրքով: Կյուվետների տեսակները օպտիկական  պլաստիկ կամ օպտիկակական ապակուց: Կյուվետները պետք է լինեն բազմակի օգտագործման:Սարքը պետք է ունենա կյուվետների բազմաստիճան լվացման կայան:Ջրի ծախսը ոչ ավել 6,5 լ/ժ: Ռեակցիայի  ջերմաստիճանը +37 Co ±0,2 Co: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված լամպ հալոգեն կամ LED  տեսակի: Ալիքի երկարությունը 340-800 նմ առնվազն 8 ֆիլտրով:Ֆիլտրների ալիքի երկարությունը 340-380 նմ, 405-420 նմ, 505-515 նմ, 546-566 նմ, 570-580 նմ, 600-630 նմ, 660-690 նմ, 700-740 նմ:   Համակարգչին միանալու հնարավորություն:LIS համակարգին միանալու հնարավորություն: Սարքի քաշը չպետք է գերազանցի 120 կգ: Սարքի տեղադրումը, ուսուցումը և առաջացած խնդիրների շտկումը  պետք է կատարեն արտադրողի կողմից վերջին մեկ տարում վերապատրաստում անցած և սերտիֆիկացված մասնագետները: Սարքի համար պետք է տրվի 1 տարվա երաշխիք, ինչպես նաև մատակարարը պետք է կատարի առնվազն 2027 թվականի հետերաշխիքային սպասարկումը: Սարքը պետք է արտադրված լինի 2026 թվականի ընթացքում:

ISO որակի սերտիֆիկատնեռրի առկայություն: Կենսաքիմիական վերլուծիչի ազդանյութերը  Պետք է ունենան CE Mark (Regulation IVDR 2017/746) կամ FDA կամ համարժեք ԵԱՏՄ երկրներից որևէ մեկում բժշկական արտադրատեսակի գրանցման վկայան:

2 Полностью автоматический биохимический анализатор:

нализатор оснащен функцией STAT (приоритетная обработка проб). Производительность (без учета анализа электролитов) составляет от 200 до 240 тестов в час. Используемые аналитические принципы включают как минимум колориметрический и турбидиметрический методы. Аналитические методики предусматривают как минимум режимы измерения по конечной точке, кинетический режим и режим измерения за фиксированный интервал времени. Система рассчитана на размещение от 39 до 50 позиций для проб и реагентов. Отсек для хранения реагентов и проб должен быть оснащен системой охлаждения, поддерживающей температуру в диапазоне от +2°C до +12°C. Прибор должен быть оснащен устройством автоматического считывания штрихкодов реагентов. Расход реагента на один тест не должен превышать 360 мкл. Объем пробы на один тест не должен превышать 100 мкл. Прибор должен обеспечивать автоматическое определение объема реагента. Должна быть предусмотрена совместимость с пробирками для проб размером 13x75 мм и 13x100 мм. Прибор должен обеспечивать возможность выполнения внутренней и внешней промывки. В состав прибора должен входить встроенный смеситель.

Анализатор должен быть оснащен отдельным отсеком для кювет вместимостью не менее 45 позиций. Кюветы должны быть изготовлены из оптического пластика или оптического стекла и быть пригодными для многократного использования. Устройство должно включать станцию ​​многоступенчатой ​​промывки кювет. Расход воды не должен превышать 6,5 л/ч. Температура реакции должна составлять +37°C ±0,2°C. Устройство должно быть оснащено встроенным галогенным или светодиодным источником света. Оно должно поддерживать диапазон длин волн 340–800 нм с использованием не менее 8 светофильтров. Длины волн светофильтров должны быть следующими: 340–380 нм, 405–420 нм, 505–515 нм, 546–566 нм, 570–580 нм, 600–630 нм, 660–690 нм и 700–740 нм.

Возможность подключения к компьютеру и лабораторной информационной системе (ЛИС). Вес устройства не должен превышать 120 кг. Работы по установке, обучению персонала и устранению неисправностей должны выполняться специалистами, сертифицированными производителем и прошедшими обучение в течение последнего года. На устройство должна предоставляться гарантия сроком на один год; кроме того, поставщик обязан обеспечить постгарантийное обслуживание как минимум до 2027 года. Устройство должно быть произведено в 2026 году.

Наличие сертификатов качества ISO. Реагенты для биохимического анализатора должны иметь маркировку CE (в соответствии с регламентом IVDR 2017/746) или одобрение FDA, либо иметь регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное в любом из государств — членов ЕАЭС.