ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Ամբողջական անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | 33121160/3 | Ֆրոստի պերիմետր | Հետազոտման խցիկ 300 մմ շառավղով, գնդաձև, փակ տիպի, օդափոխվող Վերին հետազոտվող դաշտի տարածման անկյուն Առնվազն՝ 55° Ստորին հետազոտվող դաշտի տարածման անկյուն՝ Առնվազն՝ 55° Աջից ձախ հետազոտվող դաշտի տարածման անկյուն՝ Առնվազն՝ 170° Թեստավորման տեխնիկան ստատիկ պերիմետրիա Ազդակի գույնը ՝ Առնվազն՝ կանաչ Սպիտակ ֆոնային լուսավորում՝ Առնվազն՝ Առնվազն՝ 10 cd/m2 (31,4 asb) Ազդակի ինտեսիվություն՝ Առնվազն՝ 10000 asb Ֆիքսացիայի վերահսկում ՝ Առնվազն՝ հայացքի և թարթման մոնիտորինգ, Heijl/Krakau, EyeSee™ Ծնոտի կարգավորում ՝ Առնվազն՝ էլեկտրոնային կարգավորվող վերև և ներքև շարժում Բուժառույի լուսային ազդակին արձագանքման ժամանակահատված՝ Առնվազն՝ 0,1 - 9,9 վ(ավտոմատ ադապտիվ կամ օպերատորի կողմից կարգավորվող ) Քննական դաշտեր Առնվազն՝ օրթոգոնալ փորձադաշտի մոդել, G0-2, 5-2, 10-2, 24-2, 24-2C, 30-2, 30-2C, Sup 44/64, Gandolfo Թեստավորման եղանակ՝ սքրինինգային՝ քանակի դեֆեկտ, 3-զոնա, 2-զոնա։ Շեմային՝ շեմային, արագ շեմային, առաջադեմ շեմային, դինամիկ։ Էսթերմանի մոնոկուլյար թեստ, Էսթերմանի բինոկուլ յար թեստ, թարթող, BSV, ZETA™, ZETA™ Fast, ZETA™ Faster Վերլուծություն եղանակ՝ Առնվազն՝ արատների պրոգրեսիայի վերլուծություն, մեկ դաշտի վերլուծություն, արդյունքների համեմատություն, վիճակագրություն Հաղորդակցումներ՝ Առնվազն՝ DICOM Storage SCU, DICOM MWL SCU, GDT, TXT, CMDL Որակի հավաստագրեր՝ Առնվազն՝ ISO 13485, EU declaration of conformity Չափեր՝ Առնվազն՝ 410 x 568 x 410 մմ, 9կգ Ինտերֆեյսի լեզուներ՝ Առնվազն՝ Ռուսերեն, Անգլերեն Ինտերֆեյսի հնարավորություններ՝ Առնվազն՝ ֆունդուս լուսանկարներi կամ OCT քարտեզներ ներմուծում որպես ֆոն՝ տեսադաշտի արդյունքները գնահատելու համար։ Էներգիայի ծախսը ` Առավելագույնը 30W Մատակարարման պայմաններ՝ Առնվազն՝ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Սարքը պետք է լինի նոր արտադրության, գործարանային փաթեթավորմամբ |
| 2 | 33121160/4 | Դիոպտրիմետր | Սֆերիկ ուժի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ Առնվազն՝ 0D-ից ±25D (0.25/0.12/0.06/0.01 քայլերով) Ցիլինդրիկ ուժի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ Առնվազն՝ 0D-ից ±10.00D (0.25/0.12/0.06/0.01 քայլերով) Ցիլինդրի առանցքի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ Առնվազն՝ 0°ից 180° (1° քայլերով) Պրոգրեսիվ լինզայի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ Առնվազն՝ 0ից 10D (0.25/0.12/0.06/0.01 քայլերով) Լինզայի պրիզմատիկ ուժի չափման անհրաժեշտ միջակայք՝ Առնվազն՝ 0-ից 20Δ (0.25/0.12/0.06/0.01 քայլերով) Լինզայի ցիլինդրիկ ուժի չափման ռեժիմներ՝ Առնվազն՝ ±, +, − Պրիզմատիկ ուժի չափման ռեժիմներ՝ Առնվազն՝ Ուղղանկյուն / Բևեռային / Տեղաշարժ Լինզայի ուժի չափման LED ալիք՝ 525 նմ (կանաչ) Կոնտակտային լինզաների չափման տեսակներ՝ Առնվազն՝ Կոշտ / Փափուկ կոնտակտային լինզա Էկրան՝ Առնվազն՝ 5.7 դյում գունավոր LCD վահանակ (640×480) Ինտերֆեյս՝ Առնվազն՝ RC-232 9600, 57600, 115200 bps արագություններով Կապի (bps) Ծրագրային հնարավորություններ՝ Առնվազն՝ Աբերացիաների գործակցի մանուալ փոփոխման հնարավորություն, e-Line, d-Line ալիքային երկարությունների օգտագործում Սարքի չափսեր՝ Առնվազն՝ 182(W) x 235(D) x 415(H)mm / 4.0kg Որակի հավաստագրեր՝ Առնվազն՝ EU Declaration of Conformity, FDA, ISO13485, ISO 9001, ISO14001 |
| 3 | 33121160/5 | Ռուտի ապարատ (գունային թեստ) | Տեսողության ստուգման համար նախատեսված էլեկտրոնային աղյուսակ համալրվածտարբեր օպտօտիպերով և երկաչյատեսողությունը ստուգելու հնարավորությամբ Էկրանի տեսակը՝ TFT LED էկրան ՝ LED հետին լուսավորմամբ Էկրանի անկյունագիծը - Առնվազն՝ 24 դյույմ Էկրանի ռեզոլյուզիա - Առնվազն՝ 1920 x 1080 պիքսել Աղյուսակների տեսակները - Առնվազն՝ Landolt C , Tumbling E, տառեր, թվեր, երեխաների համար նախատեսված պատկերներ, հատուկ թեստային պատկերներ Թեստային աղյուսակներ - Առնվազն՝ Աստիգմատիզմի թեստային աղյուսակներ, ETDRS տեսողության սրության թեստային աղյուսակներ, Ստերեոտեսողության թեստային աղյուսակներ, Բինօկուլյար տեսողության (ստրաբիզմի/շլության) թեստային աղյուսակներ, Անիզեյկոնիայի թեստային աղյուսակներ, Ամսլերի ցանցի թեստային աղյուսակներ Օպտետիպերի ցուցադրման ռեժիմներ – մեկ օպտօտիպ, հորիզոնական, ուղղահայաց, խառը հերթականությամբ Ֆիլտր – Առնվազն՝ կարմիր և կանաչ Հատուկ ռեժիմներ – Առնվազն՝ հայելային ռեժիմ, կոնտրաստի կարգավորում, սպիտակ և սև գույների հակադարձում, շրջապատված նշանների թեստ Աշխատանքային հեռավորություն – Ոչ պակաս քան 1.0-8.0մետր (0.25մետր փոփոխման քայլերով) Էկրանի պահպանման գործառույթ – Էկրակի անջատում/միացում\(էկրանի անջատում միանգամից, 5վրկ,10վրկ,30վրկ) Էկրանի ակտիվացման պահպանման ժամանակը - 5 / 10 / 30 րոպե։ Կառավարումը - հեռակառավարվող վահանակի միջոցով, իր մոդելի ֆորոոպտերի վահանակի միջոցով (առկայության դեպքում) Քաշը – Առնվազն՝ 5կգ Չափերը - 572 մմ (Լայնություն) × 46 մմ (երկարություն) × 361 մմ (Բարձրություն) Երաշխիք – Առնվազն՝ 1տարի Որակի հավաստագրեր ISO13485, ISO 9001, CE Declaration of Conformity |
| 4 | 33141202/1 | Ջրի դեիոնիզացնող սարք | " ԴԵիոնիզացնող սարք, նպատակը ջրում լուծված կատիոններ , անիոններ հեռացնելու, և բարձր մաքրություն ունենալու համար։ Հակակորոզիոն հումքից, խեժը լինի փոխարինելի" |
| 5 | 33141211/3 | Օտոսկոպ | 2,5 Վ հալոգեն լամպով – Հուսալի և դիմացկուն բարձրորակ գործիք –ականջների, քթի և կոկորդի ամենօրյա օգտագործման համար – Հեշտությամբ կարգավորվող 2,5 Վ չեզոք վակուումային լույս– Բարձր որակի առնվազն 3x խոշորացույց –լինի կիրառելի նաև ռինոսկոպիկ հետազոտությունների համար, ունենա 3 ականջի ծայրակալ |
| 6 | 33141223/1 | Օֆթալմոսկոպ | 2.5V հալոգեն լույս՝ երկարատև լուսավորության համար: Գունավոր կոդավորված 24 ոսպնյակներ ՝-25-ից մինչև +40 դիոպտրիայով(կանա գույնը՝ +, կարմիր գույնը՝ -): Լուսավորվող թվային ցուցիչ՝ դիոպտրիայի կարգավորումների հստակ նույնականացման համար |
| 7 | 33141211/4 | Դարսոնվալ | "Ազդեցության մեթոդ՝ Դարսոնվալիզացիա, Էլեկտրասնուցում՝ 220 Վ / 50 Հց Հզորություն՝ 45 ՎԱ" |
| 8 | 33141211/5 | Արյան մակարդիչներ (կոագուլյանտներ) | Ունենա 4 առանձին չափող խցիկ Չափող պարամետրներ՝ PT, APTT, Fibrinogen, TT, D-Dimer, ATIII Factors՝ II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII Թերմոստատ՝ առնվազն 20 նմուշի համար Հիշողություն՝ առնվազն 1000 արդյունք Ներդրված տպիչ 24/7 աշխատելու հնարավորություն LIS համակարգին միացման հնարավորություն |
| 9 | 33191121/1 | Շիրմա | ալյումինե խողովակներ • ոտքերի վրա տեղադրված շարժական անիվներ • 3 փեղկ ( կտորը լվացվող, յուրաքանչյուրը 60-70 սմ) |
| 10 | 42941160/3 | Պարաֆինի թերմոստատ | "Ջեռուցման կաթսա թերմոստատիկ կառավարում 110/220 Վ Մոմ հալիչ / մոմի կաթսա 110 Վ Վերահսկվող ջերմաստիճանը 60F-ից 270F / 30C-ից 130C: Թերմոստատիկ կառավարում և արագ տաքացում։ Տեֆլոնե ծածկույթով երեք խցիկ:" |
| 11 | 33141211/6 | Ուրոմոտր | "Աերոմետր մեզի տեսակարար կշիռը չափելու համար, չափման տիրույթը 10-30" |
| 12 | 37411580/1 | դյուրակիր սառնարաններ | "Ընդհանուր ծավալը առնվազն 50-65 լիտր Սառցախցիկի դիրքը Վերևում Դռների քանակը լինի 1 Սառեցման համակարգը De frost Կառավարման տեսակը լինի Էլեկտրոմեխանիկական Դարակների տեսակը (նյութը) լինի ապակե" |
| 13 | 38431760/1 | լաբարատոր ջրային բաղնիք | ինհալյատոր, նախատեսված է շնչուղիների սուր և քրոնիկական հիվանդությունների բուժման և կանխարգելման համար Արտադրված է միջազգային որակի ստանդարտներին համապատասխան Հուսալիություն և ամրություն,առնվազն 3 տարվա երաշխիք Հեշտ է գործածել՝ պարզ մեկ կոճակով աշխատանք Կոմպրեսորի գերտաքացումից պաշտպանության գործառույթ Մինչև 30 րոպե շարունակական աշխատանք Ներառված են մեծահասակների և երեխաների դիմակներ Աերոզոլային մասնիկների միջին չափը (MMAD)՝ 4 մկմ Սփրեյի արագությունը՝ 0.25 մլ/րոպե առնվազն Ներառված է հարմար պահման և կրելու պատյան Քաշը՝ 1,2-2 կգ |
| 14 | 42941160/1 | Չորացնող պահարան | Երկու սարքը մեկում, հնարավոր լինի օգտագործել, ընտրելով ռեժիմը սարքի վրա առկա՝ երկու էկրանների և կոճակների օգնությամբ ։Սարքը Նախատեսված լինի տաք չոր օդով բժշկական նշանակության գործիքների և պարագաների ախտահանման համար, ինչպես նաև միջավայրների աճեցման համար։ Ծավալը – ոչ պակաս քան 50 լ Ոչ պակաս քան 2 հարթակով Արտաքին չափսերը՝ 690*500*450մմ, շեղումը ոչ ավել քան ՝ 3% Ներքին չափսերը – 415*375*345մմ, շեղումը ոչ ավել քան ՝ 3% Խցիկի կարկասը՝ չժանգոտվող մետաղից է: Խցիկի դուռը հրակայուն ապակիով, որը հնարավորություն է տալիս տեսնել ստերիլիզացման գործընթացը: Ջերմաստիճանի քայլը՝ ± 1 0 C Ջերմաստիճանային դիապազոնը ինկուբացիոն ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան RT+5~800 C , Ջերմաստիճանային դիապազոնը Չորացման ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան RT80~2500 C Ջերմաստիճանային տատանումը՝ ինկուբացիոն ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան ± 0.5 0 C Ջերմաստիճանային տատանումը՝ Չորացման ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան ± 1 0 C Ժամանակի կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 0~999ր տևողությամբ Հզորությունը – ոչ պակաս քան 900W Սնուցումը – 220V 50Hz |
| 15 | 42941160/2 | Չորացնող պահարան | թերմոստատ "Օգտակար ծավալ՝ առնվազն 18 լ (18 L) 25լ առավելագույնը Օդի շրջանառություն՝ հարկադիր կոնվեկցիա Ջերմաստիճանի միջակայք՝ RT+5°C ~ 65°C Ջերմաստիճանի տատանում՝ ±0.5°C Ջերմաստիճանի լուծաչափ՝ 0.1°C Ջերմաստիճանի համասեռություն՝ ±2.0°C Սենսոր՝ PT100 Կարգավորիչ՝ PID Intelligent Controller Էկրան՝ թվային LED Ժամանակաչափ՝ 0 – 9999 րոպե (սպասման ֆունկցիայով) Ներքին չափսեր (Լ×Խ×Բ)՝ 260 × 260 × 260 մմ (mm) Արտաքին չափսեր (Լ×Խ×Բ)՝ 380 × 455 × 568 մմ (mm) Դարակների քանակ՝ 2 (ստանդարտ) / 6 (առավելագույն) Օդանցք՝ Φ35 մմ (mm) թեստային անցքով Ներքին խցիկ՝ CB-18՝ հայելային չժանգոտվող պողպատ ICB-18D՝ բարձր ամրության ցինկապատ պողպատ Արտաքին նյութ՝ էլեկտրաստատիկ ներկմամբ սառը գլանված պողպատ Գերճերմաստիճանային պաշտպանություն՝ ձայնային և լուսային ազդանշան Սնուցում՝ AC 220 Վ (220 V) / 110 Վ (110 V), 50/60 Հց (Hz) Էլեկտրական սպառում՝ 180 Վտ (180 W) Զուտ / Համախառն քաշ՝ 25 -40 կգ (kg)" |

*Սույն ապրանքեները պետք է լինեն նոր

** մատակարարը պետք է ունենա բուժսարքավորումների իրացման համար համապատասխան լիցենզյա

***Առաջին մատակարարումը պայմանագրի կնքումից հետո չի կարող ավելի շուտ լինել , բացառությամբ երբ մատակարարը ցանկանում է մատակարարել ավելի վաղ

Կարևոր -Հրավերի բաժինները լրացնել միանգամից նախապես, քանի որ համակարգի կողմից շտկում պահանջելու ժամանակ կարող է խափանման պատճաառով ձեր հայտը մերժվել