ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 6

Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիայի (ԷՆՄԳ) 4-ալիքային

| Քանակ | 1 լրակազմ |
| --- | --- |
| Առաջարկվող բազային կազմաձև | EMG/NCS, 4 գրանցման ալիք, VEP/BAEP/SSEP հետագա ընդլայնելիություն |
| Փաստաթղթի կարգավիճակ | Գնման հայտին/հրավերին կցելու համար աշխատանքային նախագիծ |
| Արտադրման ամսաթիվը | Առնվազն 2025 թ. |

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ՝ բազային 4-ալիքային EMG/NCS լրակազմի նախնական թիրախային ընդհանուր գինը՝ 4 000 000 ՀՀ դրամ։ Գինը ներառում է առաքումը, տեղադրումը, ծրագրային ապահովման միացումն ու ակտիվացումը, ուսուցումը և առնվազն 24-ամսյա երաշխիքային սպասարկումը։ VEP/BAEP/SSEP լրացուցիչ մոդուլներն այս գնման կազմում և գնային հաշվարկում ներառված չեն։

# 1. Կիրառման նպատակը և հիմնական ենթադրությունները

Գնման առարկան մեկ նոր, չօգտագործված, կլինիկական էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիայի համակարգ է՝ ծայրամասային նյարդերի հաղորդականության և մկանների էլեկտրական ակտիվության ախտորոշիչ հետազոտությունների համար։ Բնութագիրը կազմված է գործառութային և նվազագույն կատարողական պահանջներով՝ առանց ապրանքային նշանի, մոդելի, ծագման երկրի կամ արտադրողի պարտադրման։

- Քանակը՝ 1 լրակազմ։

- Բազային տարբերակը ներառում է EMG և NCS ամբողջական գործառույթները, 4 գրանցման ալիք և VEP/BAEP/SSEP մոդուլներով հետագայում ընդլայնվելու փաստաթղթավորված տեխնիկական հնարավորություն։

- VEP/BAEP/SSEP-ի ֆոտոստիմուլյատորը, աուդիոստիմուլյատորը, սոմատոսենսոր խթանման լրացուցիչ միջոցները և համապատասխան ծրագրային լիցենզիաներն այս գնման պարտադիր լրակազմում ներառված չեն։ Դրանք կարող են ձեռք բերվել հետագայում՝ առանց հիմնական գրանցման բլոկը փոխարինելու, եթե արտադրողի կառուցվածքը դա թույլ է տալիս։

- Առաջարկվող չափանիշները նվազագույն են. ավելի բարձր ցուցանիշը համարվում է ընդունելի, եթե չի փոխում կիրառման նպատակը և չի առաջացնում պատվիրատուի համար լրացուցիչ պարտադիր վճար։

# 2. Գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիր

Ստորև նշված պահանջները առաջարկվում է անմիջապես ներառել հրավերի և պայմանագրի տեխնիկական բնութագիր–գնման ժամանակացույց հավելվածում։

Ապացուցման ընդհանուր կանոն՝ համապատասխանությունը գնահատվում է արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական փաստաթղթով, համապատասխանության հավաստագրով կամ փորձարկման հաշվետվությամբ, ոչ միայն մասնակցի ազատ ձևի հայտարարությամբ։

| № | Չափանիշ | Նվազագույն պահանջ | Ապացույց |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Սարքի տեսակ և նպատակ | Կլինիկական ախտորոշիչ EMG/NCS համակարգ՝ ասեղային էլեկտրոմիոգրաֆիայի և շարժողական/զգացողական նյարդերի հաղորդականության ուսումնասիրության համար։ | Արտադրողի տվյալաթերթ/IFU |
| 2 | Վիճակ | Նոր, չօգտագործված, չվերականգնված, չցուցադրական։ Մոդելը չպետք է հայտարարված լինի արտադրությունից կամ սպասարկումից հանված։ | Արտադրողի կամ լիազոր ներկայացուցչի հայտարարություն |
| 3 | Գրանցման ալիքներ | Առնվազն 4 անկախ գրանցման ալիք՝ միաժամանակյա գրանցման հնարավորությամբ։ | Տվյալաթերթ |
| 4 | A/D փոխակերպում | Առնվազն 14 bit յուրաքանչյուր ալիքի համար։ | Տվյալաթերթ կամ փորձարկման փաստաթուղթ |
| 5 | Նմուշառման հաճախականություն | Առնվազն 20 kHz յուրաքանչյուր ակտիվ ալիքի համար կամ ավելի բարձր՝ առանց ալիքների քանակի նվազեցման։ | Տվյալաթերթ |
| 6 | Մուտքային դիմադրություն | Առնվազն 100 MΩ։ | Տվյալաթերթ/թեստ |
| 7 | Ընդհանուր ազդանշանի ճնշում (CMRR) | Առնվազն 100 dB՝ արտադրողի սահմանած ստանդարտ փորձարկման պայմաններում։ | Տվյալաթերթ/թեստ |
| 8 | Մուտքային աղմուկ | Ոչ ավելի, քան 4 µV՝ գագաթից գագաթ (Vpp), արտադրողի սահմանած EMG փորձարկման շերտում, կամ համարժեք փաստաթղթավորված կլինիկական ցածր աղմուկի ցուցանիշ։ | Տվյալաթերթ/թեստ |
| 9 | Զտիչներ | Կարգավորվող բարձր և ցածր հաճախականության զտիչներ՝ առնվազն 0.5 Hz-ից մինչև 10 kHz աշխատանքային ընդգրկմամբ, 50/60 Hz notch զտիչ։ | Տվյալաթերթ/ծրագրային էկրան |
| 10 | Զգայունություն/ուժեղացում | Թույլ տա վստահ գրանցել առնվազն 1 µV/div-ից մինչև 10 mV/div կամ գործառութային համարժեք ընդգրկում։ | Տվյալաթերթ |
| 11 | Ժամանակային բազա | Առնվազն 0.1 ms/div-ից մինչև 1 s/div կամ ավելի լայն գործառութային ընդգրկում։ | Տվյալաթերթ |
| 12 | Արտեֆակտների կառավարում | Էլեկտրական խթանման արտեֆակտի արագ վերականգնում/ծրագրային կամ ապարատային ճնշում և գերբեռնվածությունից պաշտպանություն։ | Տվյալաթերթ/ցուցադրում |
| 13 | Էլեկտրական խթանիչ | Ներկառուցված կամ համակարգին ինտեգրված, անվտանգ հաստատուն հոսանքի խթանիչ՝ ձեռքի զոնդով։ | Տվյալաթերթ |
| 14 | Խթանման հոսանք | Կարգավորվող՝ մինչև առնվազն 100 mA, իսկ նվազագույն կարգավորվող հոսանքը՝ ոչ ավելի, քան 1 mA։ | Տվյալաթերթ |
| 15 | Իմպուլսի տևողություն | Կարգավորվող, առնվազն 0.05–1.0 ms ընդգրկմամբ։ | Տվյալաթերթ |
| 16 | Խթանման հաճախականություն | Կարգավորվող՝ առնվազն 0.1–50 Hz ընդգրկմամբ, ներառյալ կրկնվող նյարդային խթանումը։ | Տվյալաթերթ |
| 17 | Խթանիչի կառավարում | Հոսանքի և հիմնական քննության գործողությունների կառավարում ձեռքի զոնդից և/կամ հատուկ կառավարման վահանակից։ | Տվյալաթերթ/ցուցադրում |
| 18 | Ջերմաստիճան | Մաշկի ջերմաստիճանի չափման ալիք կամ ներառված թվային սենսոր։ Արդյունքը պետք է հնարավոր լինի քննության մեջ գրանցել ավտոմատ կամ ձեռքով։ | Տվյալաթերթ/կազմի ցանկ |
| 19 | Ձայնային ելք | EMG ազդանշանի իրական ժամանակի ձայնային վերարտադրում՝ կարգավորվող ձայնով և ներկառուցված կամ առանձին բարձրախոսով։ | Տվյալաթերթ/ցուցադրում |
| 20 | Շարժողական NCS | Շարժողական հաղորդականության արագություն, հեռավորություն/լատենտություն, CMAP ամպլիտուդ և մակերես, բազմակետ խթանում։ | Ծրագրային գործառույթների ցանկ |
| 21 | Զգացողական NCS | Զգացողական հաղորդականություն՝ orthodromic և/կամ antidromic մեթոդներով, SNAP չափումներ, միջինացում։ | Ծրագրային գործառույթների ցանկ |
| 22 | Ուշ պատասխաններ | F-wave և H-reflex ամբողջական արձանագրում, չափում և հաշվարկ։ | Ծրագրային գործառույթների ցանկ |
| 23 | Լրացուցիչ NCS | Inching/short-segment, blink reflex և կրկնվող նյարդային խթանում/decrement։ | Ծրագրային գործառույթների ցանկ |
| 24 | Վեգետատիվ թեստ | Sympathetic skin response (SSR/GSR)՝ ծրագրային ապահովմամբ կամ սարքի հիմնական փաթեթում հասանելի համարժեք մեթոդ։ | Ծրագրային գործառույթների ցանկ |
| 25 | Ասեղային EMG | Հանգստի ակտիվություն, կամային թույլ/առավելագույն կծկում, interference pattern, գրանցում և հետադարձ վերանայում։ | Ծրագրային գործառույթների ցանկ |
| 26 | Քանակական EMG | MUP/MUAP ամպլիտուդի, տևողության, փուլերի և turns/amplitude կամ համարժեք քանակական վերլուծություն։ | Ծրագրային գործառույթների ցանկ |
| 27 | Արձանագրություններ | Օգտագործողի կողմից խմբագրվող քննության պրոտոկոլներ, նորմատիվ/հղումային արժեքներ՝ տարիք/սեռ/ջերմաստիճան գործոնների կիրառման հնարավորությամբ։ | Ծրագրային ցուցադրում |
| 28 | Հաշվետվություն | Խմբագրվող եզրակացություն, աղյուսակներ և կորագծեր, վերջնական PDF արտահանում և տպում՝ առանց լրացուցիչ տարեկան վճարի։ | Ծրագրային ցուցադրում/լիցենզիա |
| 29 | Տվյալների պահպանում | Պացիենտների տեղային տվյալների բազա, որոնում, կրկնակի քննությունների համեմատում, պահուստային պատճեն և վերականգնում։ | Ծրագրային նկարագիր |
| 30 | Փոխգործունակություն | Առնվազն PDF/CSV կամ համարժեք բաց արտահանում։ HL7/DICOM/EMR ինտեգրումը՝ ցանկալի, ոչ պարտադիր, եթե պատվիրատուի ՀՏ համակարգը չի պահանջում։ | Ծրագրային նկարագիր |
| 31 | Լիցենզիա | Անժամկետ լիցենզիա բոլոր պարտադիր EMG/NCS գործառույթների համար։ Ամպային բաժանորդագրությունը չի կարող լինել սարքի հիմնական աշխատանքի պարտադիր պայման։ | Լիցենզային պայմաններ |
| 32 | VEP/BAEP/SSEP ընդլայնելիություն | Համակարգը պետք է ունենա արտադրողի կողմից նախատեսված հնարավորություն՝ հետագայում ավելացնելու տեսողական, լսողական և սոմատոսենսոր հարուցված պոտենցիալների մոդուլներ/խթանիչներ և համապատասխան ծրագրային լիցենզիաներ՝ առանց հիմնական գրանցման բլոկը կամ 4-ալիքային ուժեղացուցիչը փոխարինելու։ Լրացուցիչ մոդուլներն այս գնման կազմում ներառված չեն։ | Արտադրողի տվյալաթերթ, ընդլայնման ցանկ կամ պաշտոնական նամակ |
| 33 | Համակարգիչ | Արտադրողի կողմից վավերացված համակարգիչ՝ առնվազն 16 GB RAM, 512 GB SSD, լիցենզավորված և արտադրողի կողմից տվյալ սարքի համար աջակցվող օպերացիոն համակարգ։ | Համակարգչի տվյալաթերթ |
| 34 | Էկրան | Առնվազն 23.8 դյույմ, 1920×1080 լուծաչափ կամ համարժեք ավելի բարձր ցուցանիշ։ | Տվյալաթերթ |
| 35 | Կառավարման միջոցներ | Ստեղնաշար և մկնիկ, ինչպես նաև արտադրողի նախատեսած կառավարման միջոցներ։ Մասնագիտացված վահանակը կամ ոտնային անջատիչը ընդունելի են, սակայն պարտադիր չեն, եթե հիմնական գործողությունները լիարժեք կառավարվում են այլ եղանակով։ | Կազմի ցանկ/տվյալաթերթ |
| 36 | Շարժական սայլակ | Բժշկական/սարքավորման կայուն շարժական սայլակ՝ արգելակվող անիվներով, մալուխների կառավարմամբ և պարագաների պահոցով։ | Կազմի ցանկ/նկար |
| 37 | Սնուցում | 220–240 V, 50 Hz։ Համակարգի համար համապատասխան UPS՝ առնվազն 1000 VA կամ արտադրողի հաշվարկով համարժեք պաշտպանություն։ | Տվյալաթերթ |
| 38 | Էլեկտրական անվտանգություն | IEC 60601-1-ի գործող կամ տվյալ բժշկական արտադրատեսակի գրանցման/համապատասխանության գնահատման համար իրավաչափ կիրառված տարբերակին համապատասխանություն։ | Հավաստագիր, CB փաստաթուղթ կամ փորձարկման հաշվետվություն |
| 39 | Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն | IEC 60601-1-2-ի գործող կամ տվյալ բժշկական արտադրատեսակի գրանցման/համապատասխանության գնահատման համար իրավաչափ կիրառված տարբերակին համապատասխանություն։ | Հավաստագիր, CB փաստաթուղթ կամ փորձարկման հաշվետվություն |
| 40 | Հատուկ անվտանգություն | IEC 60601-2-40:2024 կամ տվյալ մոդելի գրանցման/CE համապատասխանության համար իրավաչափ կիրառված համարժեք կամ նախորդ տարբերակին համապատասխանություն։ | Հավաստագիր, CB փաստաթուղթ կամ փորձարկման հաշվետվություն |
| 41 | Արտադրողի որակի համակարգ | Բժշկական արտադրատեսակի արտադրողի գործող ISO 13485:2016 հավաստագիր։ Հավաստագրի գործողության ոլորտը պետք է ներառի առաջարկվող սարքի կամ համադրելի ակտիվ բժշկական սարքերի նախագծումը և/կամ արտադրությունը։ | Գործող ISO 13485 հավաստագրի պատճեն և ստուգման տվյալներ |
| 42 | Եվրոպական համապատասխանություն (CE/EC) | Առաջարկվող մոդելը պետք է ունենա գործող EU Declaration of Conformity և CE համապատասխանության իրավաչափ ապացույց՝ EU MDR 2017/745-ի համաձայն կամ MDR-ի անցումային դրույթներով իրավաչափ գործող MDD 93/42/EEC փաստաթղթերով։ Եթե սարքի դասով պահանջվում է ծանուցված մարմնի մասնակցություն, ներկայացվում է նաև գործող CE/EC հավաստագիրը՝ մարմնի համարով և առաջարկվող սարքի ընդգրկմամբ։ | EU Declaration of Conformity, CE/EC հավաստագիր և, եթե կիրառելի է, անցումային վավերականության ապացույց |
| 43 | ՀՀ-ում շրջանառություն | Մատակարարման և ընդունման պահին սարքը պետք է իրավաչափ գրանցված լինի ՀՀ-ում/ԵԱՏՄ կանոններով՝ բացառությամբ օրենքով սահմանված գրանցում չպահանջող դեպքի։ | Գրանցման հավաստագիր կամ բացառության իրավական հիմք |
| 44 | Ներմուծում | Մինչև ընդունումը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող ներմուծման (համապատասխանության) հավաստագիր և ուղեկցող փաստաթղթեր։ | Ներմուծման հավաստագիր |

# 3. Մատակարարման պարտադիր լրակազմ

| № | Բաղադրիչ | Քանակ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ԷՆՄԳ հիմնական բլոկ/բազային միավոր և 4-ալիքային ուժեղացուցիչ | 1 լրակազմ |
| 2 | Հաստատուն հոսանքի էլեկտրական խթանիչ՝ ձեռքի զոնդով և NCS հետազոտությունների համար անհրաժեշտ հիմնական կցամասերով | 1 լրակազմ |
| 3 | Արտադրողի կողմից վավերացված համակարգիչ, լիցենզավորված օպերացիոն համակարգ (OS), մոնիտոր, ստեղնաշար և մկնիկ | 1 լրակազմ |
| 4 | EMG/NCS անժամկետ ծրագրային լիցենզիա՝ բաժին 2-ում նշված բոլոր պարտադիր թեստերով, ներառյալ տեղադրումը, ակտիվացումը և աշխատանքային կարգաբերումը | 1 լիցենզիա |
| 5 | Արտադրողի նախատեսած կառավարման միջոցներ. մասնագիտացված վահանակը կամ ոտնային անջատիչը ներառվում են, եթե նախատեսված են առաջարկվող կազմաձևով | 1 լրակազմ |
| 6 | Ջերմաստիճանի սենսոր | 1 հատ |
| 7 | Մակերեսային գրանցման ձողաձև (bar) էլեկտրոդներ | առնվազն 2 հատ |
| 8 | Օղակաձև էլեկտրոդների զույգ | առնվազն 2 զույգ |
| 9 | Հողանցման էլեկտրոդներ և բազմակի օգտագործման համապատասխան կապեր | առնվազն 2 լրակազմ |
| 10 | Ասեղային EMG մալուխ/ադապտեր և միանգամյա համակենտրոն ասեղային էլեկտրոդներ՝ առնվազն 2 չափով | ադապտեր՝ 1, ասեղ՝ 50 հատ |
| 11 | Միանգամյա մակերեսային էլեկտրոդներ, հաղորդիչ գել/մածուկ, մաշկի պատրաստման միջոց | սկզբնական 100 քննության հաշվով |
| 12 | Բժշկական շարժական սայլակ | 1 հատ |
| 13 | UPS՝ առնվազն 1000 VA կամ արտադրողի հաշվարկով համարժեք | 1 հատ |
| 14 | Տեխնիկական և օգտագործողի ձեռնարկներ՝ անգլերեն և հայերեն կամ ռուսերեն հիմնական շահագործման ուղեցույց | 1 լրակազմ |
| 15 | Մինչև պատվիրատուի հասցե փոխադրում, բեռնաթափում, հավաքում, սարք-համակարգիչ կապի ապահովում, ծրագրային տեղադրում/ակտիվացում, կարգաբերում, անվտանգության ստուգում, շահագործման հանձնում և ուսուցում | ներառված |
| ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԸ՝ VEP/BAEP/SSEP մոդուլները, դրանց հատուկ խթանիչները և լրացուցիչ ծրագրային լիցենզիաները չեն մատակարարվում այս պայմանագրով։ Պարտադիր է միայն արտադրողի փաստաթղթով հաստատված հետագա ավելացման հնարավորությունը։ |  |  |

# 4. Մատակարարման, ուսուցման և երաշխիքի պայմաններ

| Պայման | Պահանջ |
| --- | --- |
| Մատակարարման ժամկետ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 60 օրացուցային օր, եթե հրավերով այլ օբյեկտիվ ժամկետ սահմանված չէ։ |
| Մատակարարման վայր | Պատվիրատուի նշած հասցե։ Գինը ներառում է փոխադրումը, ապահովագրումը, մաքսային և ներմուծման ձևակերպումները, բեռնաթափումը և վերջնական տեղադրումը։ |
| Տեղադրում և հանձնում | Մատակարարն իրականացնում է ամբողջական հավաքումը, սարքի ու համակարգչի միացումը, վարորդների և ծրագրային ապահովման տեղադրումը, անժամկետ լիցենզիայի ակտիվացումը, աշխատանքային կարգաբերումը, անվտանգության/ինքնաթեստի ստուգումը, տվյալների պահպանման կարգավորումը և ցուցադրական քննությունը։ |
| Կլինիկական ուսուցում | Առնվազն 2 աշխատանքային օր կամ նվազագույնը 12 ակադեմիական ժամ՝ առնվազն 3 կլինիկական մասնագետի համար, հայերեն կամ ռուսերեն հաղորդակցմամբ։ |
| Տեխնիկական ուսուցում | Առնվազն 2 ժամ՝ պատվիրատուի ինժեների/պատասխանատուի համար՝ կանխարգելիչ խնամք, անվտանգություն, պահուստավորում և առաջին գծի անսարքությունների հայտնաբերում։ |
| Երաշխիք | Ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 24 ամիս՝ ներառյալ աշխատանքը, պահեստամասերը, ճանապարհածախսը և ծրագրային պարտադիր/ուղղիչ թարմացումները։ Եթե արտադրողի տվյալ մոդելի ստանդարտ երաշխիքն ավելի երկար է, կիրառվում է ավելի երկար ժամկետը. արտադրողի ավելի կարճ ստանդարտ ժամկետը չի նվազեցնում մատակարարի 24-ամսյա պարտավորությունը։ |
| Արձագանք | Խափանման գրավոր ծանուցումից առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում հեռավար կամ տեղում ախտորոշում։ |
| Վերականգնում | Առավելագույնը 10 աշխատանքային օր։ Այդ ժամկետը գերազանցելու դեպքում՝ կողմերի համաձայնությամբ ժամանակավոր համարժեք փոխարինող սարք կամ փաստաթղթավորված վերանորոգման ժամանակացույց։ |
| Սպասարկման իրավասություն | Տեղադրումը և սպասարկումը կատարող անձը պետք է ունենա ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող լիցենզիա կամ արտադրողի/պաշտոնական ներկայացուցչի իրավասություն։ |
| Պահեստամասեր | Արտադրողի կամ լիազոր ներկայացուցչի հայտարարություն՝ սարքի ընդունումից հետո առնվազն 7 տարի հիմնական պահեստամասերի և սպասարկման հասանելիության մասին։ |

# 5. Հայտով և մատակարարման պահին պահանջվող փաստաթղթեր

## 5.1. Հայտով

- Առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր՝ ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում, մոդել և արտադրող՝ համաձայն ՀՀ կառավարության N 526-Ն որոշմամբ նախատեսված պահանջի։

- Տեխնիկական համապատասխանության լրացված աղյուսակ՝ յուրաքանչյուր կետի դիմաց արտադրողի փաստաթղթի կոնկրետ էջի/բաժնի հղմամբ։

- Արտադրողի պաշտոնական տվյալաթերթը կամ IFU-ն։ Մասնակցի պատրաստած բուկլետը միայնակ բավարար ապացույց չէ։

- Արտադրողի գործող ISO 13485:2016 հավաստագրի պատճեն՝ գործողության ոլորտով և ստուգման համարով/հղմամբ։

- Առաջարկվող մոդելի EU Declaration of Conformity-ն և CE/EC համապատասխանության գործող փաստաթղթերը՝ ներառյալ ծանուցված մարմնի հավաստագիրը, երբ այն պահանջվում է սարքի դասով։ MDD անցումային փաստաթղթի դեպքում ներկայացվում է նաև MDR-ի անցումային պայմանների կատարման ապացույցը։

- IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 և IEC 60601-2-40 համապատասխանության կիրառելի փաստաթղթերը՝ հավաստագիր, CB փաստաթուղթ կամ փորձարկման հաշվետվություն։

- Արտադրողի տվյալաթերթը կամ պաշտոնական նամակը, որով հաստատվում է VEP/BAEP/SSEP մոդուլների հետագա ավելացման հնարավորությունը՝ առանց հիմնական գրանցման բլոկը կամ ուժեղացուցիչը փոխարինելու։

- Արտադրողի կամ լիազոր ներկայացուցչի երաշխիքային/լիազորման նամակ՝ եթե դա կիրառելի է և պահանջը ներառված է հրավերում։

- ՀՀ/ԵԱՏՄ գրանցման հավաստագրի պատճեն, եթե առկա է։ Եթե գրանցումը կամ ներմուծման հավաստագիրը ստացվում է առաքման համար, հայտով ներկայացնել պարտավորագիր՝ դրանք մինչև ներմուծումը/ընդունումը տրամադրելու վերաբերյալ։

## 5.2. Մատակարարման և ընդունման պահին

- Գրանցման հավաստագիր կամ պարտադիր գրանցումից բացառության իրավական հիմք։

- Ներմուծման (համապատասխանության) հավաստագիր՝ երբ այն պահանջվում է։

- Արտադրողի սերիական համարով փաթեթավորման/մատակարարման թերթիկ և գործարանային որակի փաստաթուղթ։

- Փոխադրման/տեղադրման, ծրագրային տեղադրման և ակտիվացման, կարգաբերման, անվտանգության ստուգման և ուսուցման արձանագրություններ։

- Երաշխիքային վկայական և սպասարկման կոնտակտային տվյալներ։

- Ծրագրային լիցենզիայի պայմանները և ակտիվացման ապացույցը։

# 6. Ընդունման փորձարկման արձանագրություն

| № | Ստուգում | Ընդունման չափանիշ | Արդյունք |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Կազմի ստուգում | Բոլոր բաղադրիչների, սերիական համարների, լիցենզիաների և պարագաների համեմատում պայմանագրի հետ, ինչպես նաև VEP/BAEP/SSEP հետագա ընդլայնելիության արտադրողի ապացույցի ստուգում։ | ☐ |
| 2 | Արտաքին զննում | Նոր վիճակ, փաթեթավորում, վնասվածքների բացակայություն, հոսանքի և անվտանգության մակնշումներ։ | ☐ |
| 3 | Ինքնաթեստ/կալիբրացիա | Արտադրողի ինքնաթեստի հաջող ավարտ և, եթե կիրառելի է, կալիբրացման արդյունք։ | ☐ |
| 4 | Աղմուկ/ազդանշան | Արտադրողի փորձնական ազդանշանով (test signal) կամ ֆանտոմով բոլոր 4 ալիքների աշխատունակության ցուցադրում։ | ☐ |
| 5 | Խթանիչ | Մինչև առնվազն 100 mA հոսանքի, իմպուլսի տևողության և ձեռքի կառավարման ցուցադրում՝ առանց պացիենտի կամ անվտանգ ցուցադրական պայմաններում։ | ☐ |
| 6 | EMG | Ասեղային EMG գրանցման, ձայնի, պահպանման և հետադարձ վերանայման ցուցադրում։ | ☐ |
| 7 | NCS | Շարժողական և զգացողական NCS, F-wave/H-reflex հաշվարկ և հաշվետվություն։ | ☐ |
| 8 | Ծրագրային գործարկում և տվյալներ | Անժամկետ լիցենզիայի ակտիվացում, սարք-համակարգիչ կապ, պացիենտի ստեղծում, քննության պահպանում, PDF արտահանում, պահուստավորում և վերականգնում։ | ☐ |
| 9 | Ուսուցում | Կլինիկական և տեխնիկական ուսուցման մասնակիցների ստորագրած արձանագրություն։ | ☐ |
| 10 | Փաստաթղթեր | Գրանցման, ներմուծման, համապատասխանության և երաշխիքի փաստաթղթերի ամբողջականություն։ | ☐ |