## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
20 | Աուդիոմետր տիմպանոմետրով // Audiometer with tympanometer // Аудиометр с тимпанометром | Աուդիոմետր տիմպանոմետրով | Audiometer with tympanometer | Аудиометр с тимпанометром
|  | Նախատեսված մեծահասակների երեխաների և նորածինների օդային և ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմպանոմետրիայի համար | Designed to test air and bone hearing in adult children and infants, as well as for tympanometry | Предназначен для проверки воздушного и костного слуха у взрослых детей и младенцев, а также для тимпанометрии
|  | Տիմպանոմետրիա․ | Tympanometry․ | Тимпанометрия․
|  | Տվիչի հաճախականությունները. ոչ պակաս քան․ | Sensor frequencies: not less than․ | Частоты датчика: не менее чем
|  | Ոչ պակաս քան հետազոտություն անցկացնելու նպատակով 2 տարբեր հաճախականությունների առկայություն | Availability of not less than 2 different frequencies for the purpose of the study | Наличие не менее чем 2 разных частот с целью проведения исследования
|  | Ոչ պակաս քան 226 Հց ± 1 %, 85 դԲԱՃՄ ± 2 դԲ | Not less than 226 Hz ± 1%, 85 dB SPL ± 2 dB | Не менее чем 226 Гц ± 1%, 85 дБ УЗД ± 2 дБ
|  | Ոչ պակաս քան 800 Հց ± 1%, 70,5 դԲԱՃՄ ± 2 դԲ | Not less than 800 Hz ± 1%, 70,5 dB SPL ± 2 dB | Не менее чем 800 Гц ± 1%, 70,5 дБ УЗД ± 2 дБ
|  | Ճնշման միջակայք․ ոչ պակաս քան - 600-ից + 400 դեՊա միջակայքում | Pressure range: not less than from -600 to +400 daPa | Диапазон давления: не менее чем от -600 до + 400 даПа
|  | Ճնշման ճշգրտությունը ոչ ավել քան ± 10 % կամ ± 10 դեՊա միջակայքում։ | The pressure accuracy not more than ± 10% or in the range of ± 10 daPa | Точность давления не более чем ± 10 % или в диапазоне ± 10 даПа
|  | Ծավալի միջակայքը ոչ պակաս քան 0,05-ից 6,0 մլ (փոխհատուցված)։ | Volume range not less than in 0,05-6,0 ml (compensated). | Диапазон объема не менее чем 0,05-6,0 мл (компенсировано)
|  | Համապատասխանության միջակայք՝ ոչ պակաս քան 1- 7 մլ 226 Հց հաճախականության համար։ | Range of compliance: not less than in 1-7 ml for a frequency of 226 Hz | Диапазон соответствия: не менее чем 1-7 мл для частоты 226 Гц
|  | Ռեակտիվ հաղորդականության միջակայք՝ ոչ պակաս քան հասանելի սանդղակները՝ 5-15 միլիսիմենս | Range of reactive conductivity: not less than available scales: 5-15 mmho | Диапазон реактивной проводимости: не менее чем доступных шкал: 5-15 миллисименс
|  | Չափման ժամանակը ոչ ավել քան 20 վայրկյան | The measurement time not more than 20 seconds | Время измерения не более чем 20 секунд
|  | Ակուստիկ ռեֆլեքս. | Acoustic reflex: | Акустический рефлекс:
|  | Փորձարկման հաճախականությունները ոչ պակաս քան 0,5, 1, 2, 4 կՀց | Test frequencies not less than 0.5, 1, 2, 4 kHz | Тестовые частоты не менее чем 0,5, 1, 2, 4 кГц
|  | Փորձարկման մեթոդներ ոչ պակաս քան իպսիլատերալ, կոնտրալատերալ։ | The test methods not less than ipsilateral and contralateral | Методы испытаний не менее чем ипсилатеральный, контралатеральный
|  | Իպսիլատերալ մակարդակը ոչ պակաս քան 70-ից 100 դԲ HL միջակայքում։ | The ipsilateral level is in the range of at least 70-100 dB HL | Ипсилатеральный уровень в диапазоне не менее чем 70-100 дБ HL
|  | Կոնտրալատերալ մակարդակը ոչ պակաս քան 70-ից 110 դԲ HL միջակայքում։ | The contralateral level is in the range of at least 70-110 dB HL | Контралатеральный уровень в диапазоне не менее чем 70-110 дБ HL
|  | Մակարդակի կարգավորումը ավտոմատ և ֆիքսված։ | The level adjustment automatic and fixed | Регулировка уровня автоматическая и фиксированная
|  | Ռեֆլեքսային անկում. | Decreased reflex: | Снижение рефлекса:
|  | Ստանդարտ տվիչի հաճախականությունը 226 Հց ± 1 %։ | The frequency of the standard sensor 226 Hz ± 1% | Частота стандартного датчика 226 Гц ± 1 %
|  | Փորձարկման հաճախականությունները ոչ պակաս քան 0,5, 1, 2, 4 կՀց | Test frequencies not less than 0.5, 1, 2, 4 kHz | Тестовые частоты не менее чем 0,5, 1, 2, 4 кГц
|  | Իպսիլատերալ մակարդակը ոչ պակաս քան 70-ից 100 դԲ HL միջակայքում։ | The ipsilateral level in the range not less than 70-100 dB HL | Ипсилатеральный уровень в диапазоне не менее чем 70-100 дБ HL.
|  | Կոնտրալատերալ մակարդակը ոչ պակաս քան 70-ից 110 դԲ HL միջակայքում։ | The contralateral level in the range not less than 70-110 dB HL | Контралатеральный уровень в диапазоне не менее чем 70-110 дБ HL.
|  | Փորձարկման մեթոդները ոչ պակաս քան ինտակտ և «ծակոտկեն»։ | The testing methods not less than Intact and perforated | Методы тестирования не менее чем интактный и «перфорированный"
|  | Ճնշման միջակայքը առնվազն - 600-ից + 400 դեՊա։ | The pressure range not less than in from -600 to + 400 degrees. | Диапазон давления не менее чем от -600 до + 400 градусов
|  | Աուդիոմետրիա. | Audiometry. | Аудиометрия:
|  | Փորձարկման ազդանշանները՝ ոչ պակաս քան սինուսային և տատանվող տոն։ | Test signals: not less than sinusoidal and oscillating tone | Тестовые сигналы: не менее чем синусоидального и колеблющегося тона.
|  | Փորձարկման ազդանշանների ռեժիմները՝ ոչ պակաս քան պուլսային և շարունակական։ | Test signal modes: not less than pulse and continuous | Режимы тестовых сигналов: не менее чем импульсный и непрерывный
|  | Օդային լսողության փորձարկման հաճախականությունները՝ ոչ պակաս քան 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Հց | Frequency of hearing check by air: not less than 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz | Частота проверки слуха по воздуху: не менее чем 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гц
|  | Ոսկրային լսողության թեստերի հաճախականությունները ոչ պակաս քան 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 Հց։ | The frequency of bone hearing tests not less than 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 Hz | Частота костных тестов слуха не менее чем 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 Гц.
|  | Մակարդակի քայլերը ոչ ավել քան 5 դԲ | Level Steps not more than 5 dB | Шаги уровня не более чем 5 дБ
|  | Օդային լսողության մակարդակի միջակայքը ոչ պակաս քան -10-ից 110 դԲԼՄ։ | Hearing Level Range AC not less than in -10 dB HL to 120 dB HL | Диапазон уровня слышимости по воздуху не менее чем от -10 до 110 HL
|  | Ոսկրային լսողության մակարդակի միջակայքը ոչ պակաս քան -10-ից 70 դԲԼՄ։ | Hearing Level Range BC not less than in -10 to 70 dB HL | Диапазон уровней костного слуха не менее чем -10-70 дБ HL
|  | Սարքի ընդհանուր բնութագրեր. | General characteristics of the device: | Общие характеристики устройства:
|  | Էկրանը ոչ պակաս քան 7 դյույմ LED, սենսորային կառավարմամբ։ | Display not less than 7 inches LED, with touch control | Экран LED не менее чем 7 дюймов, с сенсорным управлением.
|  | Համակարգչային ինտերֆեյսը USB։ | The USB computer interface. | Компьютерный интерфейс USB
|  | Ներկառուցված ջերմային տպիչ ստանդարտ աուդիոմետրիայի թղթի համար կամ Wi-Fi ջերմային տպիչ | Built-in thermal printer for standard audiometric paper or Wi-Fi thermal printer | Встроенный термопринтер для стандартной аудиометрической бумаги или термопринтер Wi-Fi
|  | Էլեկտրամատակարարումը 220-240 Վ ± 10 %, 50/60 Հց | Power Supply 220-240 V± 10 %, 50/60 Hz | Источник питания 220-240 В± 10 %, 50/60 Гц
|  | Պետք է համապատասխանի․ | Must match: | Должен соответствовать:
|  | Տիմպանոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC 60645-5, Տիպ 2 | Tympanometer compliance according to IEC 60645-5, Type 2 | Соответствие Тимпанометрии в соответствии с IEC 60645-5, тип 2
|  | Աուդիոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC 60645-1, Տիպ 3 | Audiometer compliance according to IEC 60645-1, Type 3 | Соответствие Аудиометрии в соответствии с IEC 60645-1, тип 3
|  | Անվտանգության համապատասխանություն ըստ IEC 60601-1 | Compliance with safety requirements in accordance with IEC 60601-1 | Соответствие требованиям безопасности в соответствии с IEC 60601-1
|  | Կիրառելի մասերը․ | Applied Parts: | Применяемые детали:
|  | Տիմպանոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC 60645-5, Տիպ 2 | Tympanometer compliance according to IEC 60645-5, Type 2 | Соответствие Тимпанометрии в соответствии с IEC 60645-5, тип 2
|  | Համատեղելիություն էլեկտրամագնիսական միջավայրի հետ (EMC) ըստ IEC 60601-1-2 | Electromagnetic compatibility (EMC) according to IEC 60601-1-2 | Совместимость с электромагнитной средой (ЭМС) в соответствии с IEC 60601-1-2
|  | Այլ պայմաններ․ | Other conditions։ | Другие условия։
|  | Տեղադրում և մեկնարկ: | Installation and start-up. | Установка и пуско-наладочные работы.
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: | On site staff training. | Обучение персонала на месте.
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: | User manual in armenien or in english or in russian. | Руководство пользователя на армянском или английском или русском языках.
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: | Equipment must be new, unused. | Оборудование должно быть новым, неиспользованным.
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար, այդ թվում բոլոր պարագաները օդային, ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմպանոմետրիայի համար: | The system should include all the necessary additional devices and accessories needed for full operation, including all accessories for air hearing, bone hearing, and tympanometry | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования, в том числе все принадлежности для проверки слуха по воздуху, костного слуха, а также тимпанометрии
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: | Warranty not less than 24 months. | Гарантия не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք: | 1. ISO13485 or equivalent. | 1. ИСО 13485 или эквивалент.
|  | 2. Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate for medical equipment | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA для медицинского оборудования