- Ռենտգեն գեներատոր և ռենտգեն խողովակ

  Սարքի տեսակ – Շարժական թվային ռենտգեն համակարգ՝ թվային հարթ պանելային դետեկտորով, աշխատանքային կայանով և պատկերների մշակման ծրագրային ապահովմամբ

  Գեներատորի ելքային հզորություն – 8 կՎտ ±10%

  Սնուցման պայմաններ – Միաֆազ AC 220Վ / 110Վ, 50/60Հց

  Ինվերտորի հաճախականություն – 100 կՀց ±10%

  Խողովակի լարման միջակայք – 40–120 կՎ

  Խողովակի հոսանքի միջակայք – 3.2–125 մԱ ±10%

  mAs միջակայք – 0.1–250 mAs

  Ճառագայթման ժամանակ – 1–10000 մվ

  Էքսպոզիցիայի տեխնիկա – kV-mAs և kV-mA-ms ռեժիմների ընտրության հնարավորություն

  Ռենտգեն խողովակ – Ստացիոնար անոդային ռենտգեն խողովակ, ֆոկուսային բիծ՝ 2.0 մմ ±10%

  Թիրախի անկյուն – 15° ±10%

 Ռենտգեն խողովակի ներքին ֆիլտրացիա  – 0.65 մմ Al ±10%

  Սարքի ընդհանուր ներքին ֆիլտրացիա – 1.85 մմ Al ±10%

  Անոդի ջերմային ունակություն – 30 կՋ (42 KHU) ±10%

  Նոմինալ ելքային հզորություն – 8 կՎտ (100 կՎ, 80 մԱ, 0.1 վ) ±10%

  Անմիջական (պիկ) հզորություն – 3 կՎԱ ±10%

  Սպասման ռեժիմի հզորություն – 1 կՎԱ ±10%

  Էկրան – 8 դյույմ սենսորային ±10%

  Էքսպոզիցիայի կառավարում – kV-mAs և kV-mA-ms ռեժիմների ընտրության հնարավորություն

Կոլիմատոր (ճառագայթի դաշտի սահմանափակիչ)

  Չափսեր (Ե×Լ×Բ) – 234.5 × 212 × 109.4 մմ ±5%

  Քաշ – 3.3 կգ ±0.4 կգ

  Լուսային դաշտի լամպ – LED, 10 Վտ

  Լուսավորման ժամանակաչափ – 30 ±3 վրկ

  Լույսի միացման/անջատման ֆունկցիա – Առկա է

  Ներքին ֆիլտրացիա – 1.2 մմ Al @75 կՎ

  Ճառագայթման դաշտ – 0 սմ ×0 սմ – 45 սմ ×45 սմ ±5% (SID=100 սմ) դեպքում

  Նվազագույն լուսավորություն – 100 Lux ±5%

  Արտահոսքային ճառագայթում – <0.5 mGy/h (100 կՎ, 10 mAs)

Թվային հարթ պանելային դետեկտոր

  Տեխնոլոգիա – Թվային հարթ պանելային դետեկտոր , CsI

սցինտիլյատորով և a-Si (ամորֆ սիլիկոն )

TFT սենսորով

  Ակտիվ տարածք – առնվազն  350×427 մմ ±2%

  Ակտիվ պիքսելների մատրիցա – առնվազն 2496×3040 պիքսել

  Պիքսելի չափ – Առավելագույնը  140 մկմ

  Տարածական լուծաչափ – Առնվազն  3.4 lp/mm

  Պատկերման ժամանակ – Առավելագույնը  5 վ

  Նախադիտման ժամանակ – Առավելագույնը 3 վ

  Դետեկտորի չափեր – Առնվազն 462×384×16 մմ

  Քաշ – ≤ Առավելագույնը 3.6կգ±

  Ռենտգեն ընդունող մակերես – Սև, բարձր որակի ածխածնային մանրաթել

  Հետին վահանակ – Ածխածնային մանրաթել / ալյումինե համաձուլվածք

  Միջանկյալ շրջանակ – Ալյումինե համաձուլվածք

  Դինամիկ միջակայք – 16 բիտ, >66 դԲ

  MTF – 1.0 lp/mm, >63% (CsI)

  DQE (0 lp/mm) – >62% (CsI)

  DQE (0.5 lp/mm) – >50% (CsI)

  Տվյալների փոխանցում – Gigabit Ethernet / Wi-Fi 5G

  Մարտկոց – 150×160×7.6 մմ ±2%, առնվազն 4600 mAh

  Լիցքավորման ժամանակ – 3 ժամ

  Սպասման ժամանակ – 8 ժամ

  Մուտքային հոսանք – 100–240 VAC

  Աշխատանքային ջերմաստիճան – 10–40°C

  Աշխատանքային խոնավություն – 30–75%

  Պահեստավորման ջերմաստիճան – −20-ից +55°C

  Պահեստավորման խոնավություն – 30–93% RH

Աշխատանքային կայան

  CPU – Առնվազն Intel Core i5 կամ համարժեք

արտադրողականության պրոցեսոր

  Օպերատիվ հիշողություն – Առնվազն 16ԳԲ

  Կոշտ կրիչ – Առնվազն 512ԳԲ

  Օպերացիոն համակարգ – Լիցենզավորված Windows 10 Professional կամ ավելի նոր

  Էկրանի չափ – Առնվազն  15.6 դյույմ

  Էկրանի լուծաչափ – Առնվազն  1920×1080

Թվային պատկերի ծրագրային ապահովում

  Համակարգիչ – Dell կամ HP կամ Lenovo

  Պացիենտի տվյալների կառավարում – Պացիենտի տվյալների ստեղծ ում,

պահպան ում և կառավար ում

  Պատկերի ստացում և մշակում – Պատկերի ստացման , մշակման ,

պահպանման և դիտման գործառույթների

ապահովում

  Պատկերի գործիքներ – Պատկերի պտտում, կտրում, մոխրագույնի

կարգավորում , նշումներ ,խոշորացում /փոքրացում և այլ հիմնական

գործիքներ

  Տպագրություն և հաշվետվություն – Առկա է  Տպագրություն և հաշվետվություն

  Պատկերի արտահանում – DICOM, PNG, BMP և JPG ձևաչափերով

պատկերի արտահան ում

  DICOM ինտեգրում – Արտաքին PACS համակարգի , DICOM Film

Printer-ի, Worklist-ի և MPPS-ի

կարգավոր ում/միաց ում

  Առաջադեմ գործառույթներ – Վիրտուալ dual-energy subtraction, image

stitching և AI գործառույթներ

  Լրացուցիչ ընտրանքներ – BMD գործառույթներ (օպցիոնալ)

Սայլակ

  Կառուցվածք – Շարժական կանգնակ՝ ռենտգեն ճառագայթիչի և անհրաժեշտ պարագաների տեղադրման համար

  Կախիչ թևի առավելագույն բարձրություն – 1900 մմ ±5%

Սպասարկում

  Երաշխիք – Առնվազն 24 ամիս

  Ձեռնարկներ – Անգլերեն, ռուսերեն կամ հայերեն

Միջազգային հավաստագրեր

  ISO 13485 և   ISO 9001

| Այլ պայմաններ |  |
| --- | --- |
| Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից |  |
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից |  |
| Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված |  |
| Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում |  |
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար |  |

1. Рентгеновский генератор и рентгеновская трубка

• Тип устройства – Передвижная цифровая рентгеновская система с цифровым плоскопанельным детектором, рабочей станцией и программным обеспечением для обработки изображений
• Выходная мощность генератора – 8 кВт ±10%
• Параметры электропитания – Однофазное AC 220 В / 110 В, 50/60 Гц
• Частота инвертора – 100 кГц ±10%
• Диапазон напряжения рентгеновской трубки – 40–120 кВ
• Диапазон тока рентгеновской трубки – 3,2–125 мА ±10%
• Диапазон mAs – 0,1–250 mAs
• Время экспозиции – 1–10000 мс
• Техника экспозиции – Возможность выбора режимов kV-mAs и kV-mA-ms
• Рентгеновская трубка – Рентгеновская трубка со стационарным анодом, размер фокусного пятна – 2,0 мм ±10%
• Угол мишени – 15° ±10%
• Собственная фильтрация рентгеновской трубки – 0,65 мм Al ±10%
• Общая собственная фильтрация системы – 1,85 мм Al ±10%
• Теплоемкость анода – 30 кДж (42 KHU) ±10%
• Номинальная выходная мощность – 8 кВт (100 кВ, 80 мА, 0,1 с) ±10%
• Максимальная (пиковая) мощность – 3 кВА ±10%
• Мощность в режиме ожидания – 1 кВА ±10%
• Дисплей – Сенсорный, 8 дюймов ±10%
• Управление экспозицией – Возможность выбора режимов kV-mAs и kV-mA-ms

Коллиматор (ограничитель поля излучения)

• Размеры (Д×Ш×В) – 234,5 × 212 × 109,4 мм ±5%
• Масса – 3,3 кг ±0,4 кг
• Лампа светового поля – LED, 10 Вт
• Таймер освещения – 30 ±3 с
• Функция включения/выключения подсветки – Имеется
• Собственная фильтрация – 1,2 мм Al при 75 кВ
• Поле облучения – от 0×0 см до 45×45 см ±5% при SID = 100 см
• Минимальная освещенность – 100 Lux ±5%
• Утечка излучения – <0,5 mGy/h (100 кВ, 10 mAs)

Цифровой плоскопанельный детектор

• Технология – Цифровой плоскопанельный детектор с сцинтиллятором CsI и TFT-сенсором на основе аморфного кремния (a-Si)
• Активная область – Не менее 350 × 427 мм ±2%
• Матрица активных пикселей – Не менее 2496 × 3040 пикселей
• Размер пикселя – Не более 140 мкм
• Пространственное разрешение – Не менее 3,4 lp/mm
• Время получения изображения – Не более 5 с
• Время предварительного просмотра – Не более 3 с
• Размеры детектора – Не менее 462 × 384 × 16 мм
• Масса – Не более 3,6 кг
• Рентгенопрозрачная поверхность – Черное высококачественное углеродное волокно
• Задняя панель – Углеродное волокно / алюминиевый сплав
• Промежуточная рама – Алюминиевый сплав
• Динамический диапазон – 16 бит, >66 дБ
• MTF – 1,0 lp/mm, >63% (CsI)
• DQE (0 lp/mm) – >62% (CsI)
• DQE (0,5 lp/mm) – >50% (CsI)
• Передача данных – Gigabit Ethernet / Wi-Fi 5G
• Аккумулятор – 150 × 160 × 7,6 мм ±2%, емкость не менее 4600 mAh
• Время зарядки – 3 часа
• Время работы в режиме ожидания – 8 часов
• Входное питание – 100–240 VAC
• Рабочая температура – 10–40°C
• Рабочая влажность – 30–75%
• Температура хранения – от −20 до +55°C
• Влажность при хранении – 30–93% RH

Рабочая станция

• CPU – Не менее Intel Core i5 или процессор эквивалентной производительности
• Оперативная память – Не менее 16 ГБ
• Жесткий диск – Не менее 512 ГБ
• Операционная система – Лицензионная Windows 10 Professional или более новая версия
• Размер экрана – Не менее 15,6 дюйма
• Разрешение экрана – Не менее 1920 × 1080

Программное обеспечение для цифровой обработки изображений

• Компьютер – Dell, HP или Lenovo
• Управление данными пациента – Создание, хранение и управление данными пациента
• Получение и обработка изображений – Обеспечение функций получения, обработки, хранения и просмотра изображений
• Инструменты обработки изображений – Поворот изображения, обрезка, регулировка оттенков серого, аннотации, увеличение/уменьшение и другие основные инструменты
• Печать и отчетность – Наличие функций печати и формирования отчетов
• Экспорт изображений – Экспорт изображений в форматах DICOM, PNG, BMP и JPG
• Интеграция DICOM – Настройка/подключение внешней системы PACS, DICOM Film Printer, Worklist и MPPS
• Расширенные функции – Виртуальная технология Dual-Energy Subtraction, Image Stitching и функции искусственного интеллекта (AI)
• Дополнительные опции – Функции BMD (опционально)

Передвижная стойка

• Конструкция – Передвижная стойка для установки рентгеновского излучателя и необходимых принадлежностей
• Максимальная высота подвесного кронштейна – 1900 мм ±5%

Обслуживание

• Гарантия – Не менее 24 месяцев
• Руководства – На английском, русском или армянском языке

Международные сертификаты

• ISO 13485 и ISO 9001

Прочие условия

• Монтаж оборудования должен выполняться специалистом
• Обучение персонала на месте должно проводиться специалистом
• Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации
• Товар должен быть произведен не ранее чем за 12 месяцев до даты поставки
• Комплект поставки должен включать все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, обеспечивающие полноценную эксплуатацию оборудования.