ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| N | Ապրանքի/товар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (դրամ) Цена единицы | Գումարը (դրամ) Цена | Մատակարարման/ Поставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
|  | 39181200 | Քիմիական քարշիչ պահարան Вытяжной химический шкаф | Քիմիական քարշիչ պահարան Քանակը և չափերը Ընդհանուր քանակը՝ 5 հատ՝ 3 տեսակի: Պահարանները պետք է լինի նոր, նույն արտադրողի կոմից, նույն գույնի և նույն բարձրության: Գաբարիտային չափերը (Լ×Խ×Բ) - տեսակ 985-1010×830-860×2100-2300 Մեկ շրջանակային 2 հատ - տեսակ 1470-1530×680-740×2100-2300 Մեկ շրջանակային 1 հատ Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ ●Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել սարքավորման հավաքումը տեղադրման վայրում, մոնտաժը, կարգաբերումը։ ● Քարշիչ պահարանի կրող կառուցվածքը պետք է լինի մետաղական կամ ալյումինե շրջանակով՝ փոշեներկված ծածկույթով։ ● Աշխատանքային մակերեսը պետք է պատրաստված լինի քիմիական ազդեցություններին դիմացկուն չժանգոտվող պողպատից (ներժից)։ ● Պահարանը պետք է ունենա լվացարանը, պետք է լինի չժանգոտվող պողպատից (ներժից)։ ● Հավաքածուն պետք է ներառի ճկուն ծալքավոր խողովակ՝ կոյուղու համակարգին միանալու համար։ ● Առջևի պաշտպանիչ էկրանը թափանցիկ ապակուց, բարձրացվող, ֆիքսվող ցանկացած աշխատանքային դիրքում։ ● Վերին հատվածում պետք է նախատեսված լինի արտածման ճյուղային խողովակ՝ կենտրոնացված օդափոխության համակարգին միանալու համար։ ● Ներքին լուսավորությունը պետք է իրականացվի նվազագույնը 1 լուսատուով (LED կամ լյումինեսցենտային), աշխատանքային տարածքը լուսավորելու համար։ ● Ստորին հատվածը պետք է կազմված լինի պահարանային խցիկներից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունենա դուռ և առնվազն մեկ դարակ։ ● Պահարանը պետք է ունենա կարգավորվող հենակներ՝ անհարթ հատակը փոխհատուցելու համար։ ● Ներսում պետք է տեղադրված լինեն առնվազն 2 եվրո վարդակ (220 Վ փակ պատյան)։ ● Էլեկտրական շղթան պետք է համալրված լինի դիֆերենցիալ անջատիչով (RCD)։ ● Պետք է առկա լինի առանձին լույսի անջատիչ։ ● Սարքավորումը պետք է մատակարարվի սնուցման մալուխով և եվրոպական ստանդարտի խրոցակով։ ● Պետք է նախատեսված լինի օդի հոսքի կարգավորիչ: ● Պետք է տեղադրված լինի օդի արագության կամ հոսքը որոշող սարք։ ● Պահարանը պետք է ունենա քիմիական նյութերի հավաքման ներքնակ (химический поддон)՝ քիմիական արտահոսքերը հավաքելու համար ● Նմուշառման կապարներ (пробоотборные выводы) 3 հատ՝ համար յուրաքանչյուր 1-ին քարշիչ պահարանի համար: ● Պահարան №2-ում պետք է նախատեսված լինի ջրի ելք՝ սարքավորման միացման համար։ Քիմիական քարշիչ պահարան Քանակը և չափերը Գաբարիտային չափերը (Լ×Խ×Բ) - տեսակ 1390-1470×650-700×2100-2300 Երկուշրջանակային 2 հատ Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ ● Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել սարքավորման հավաքումը տեղադրման վայրում, մոնտաժը, կարգաբերումը ։ ● Քարշիչ պահարանի կրող կառուցվածքը պետք է լինի մետաղական կամ ալյումինե շրջանակով՝ փոշեներկված ծածկույթով։ ● Աշխատանքային մակերեսը պետք է պատրաստված լինի քիմիական ազդեցություններին դիմացկուն չժանգոտվող պողպատից (ներժից)։ ● Առջևի պաշտպանիչ էկրանը թափանցիկ ապակուց, բարձրացվող, ֆիքսվող ցանկացած աշխատանքային դիրքում։ ● Վերին հատվածում պետք է նախատեսված լինի արտածման ճյուղային խողովակ՝ կենտրոնացված օդափոխության համակարգին միանալու համար։ ● Ներքին լուսավորությունը պետք է իրականացվի նվազագույնը 1 լուսատուով (LED կամ լյումինեսցենտային), աշխատանքային տարածքը լուսավորելու համար։ ● Ստորին հատվածը պետք է կազմված լինի պահարանային խցիկներից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունենա դուռ և առնվազն մեկ դարակ։ ● Պահարանը պետք է ունենա կարգավորվող հենակներ՝ անհարթ հատակը փոխհատուցելու համար։ ● Ներսում պետք է տեղադրված լինեն առնվազն 2 եվրո վարդակ (220 Վ փակ պատյան)։ ● Էլեկտրական շղթան պետք է համալրված լինի դիֆերենցիալ անջատիչով (RCD)։ ● Պետք է առկա լինի առանձին լույսի անջատիչ։ ● Սարքավորումը պետք է մատակարարվի սնուցման մալուխով և եվրոպական ստանդարտի խրոցակով։ ● Պետք է նախատեսված լինի օդի հոսքի կարգավորիչ: ● Պետք է տեղադրված լինի օդի արագության կամ հոսքը որոշող սարք։ ● Պահարանը պետք է ունենա քիմիական նյութերի հավաքման ներքնակ (химический поддон)՝ քիմիական արտահոսքերը հավաքելու համար Вытяжной химический шкаф Количество и габаритные размеры Общее количество: 5 единиц — 3 вида.шкафи должно быть новым, изготовленным одним производителем, иметь одинаковый цвет и одинаковую высоту. Габаритные размеры (Д×Ш×В) - вида 985-1010×830-860×2100-2300 мм однорамный– 2 шт. - вида 1470-1530×680-740×2100-2300 мм однорамный– 1 шт. Общие технические требования ● Поставщик обязан выполнить сборку оборудования на месте установки, монтаж и пусконаладочные работы. ● Несущая конструкция вытяжного шкафа должна быть выполнена на металлическом или алюминиевом каркасе с порошковым покрытием. ● Рабочая поверхность должна быть изготовлена из химически стойкой нержавеющей стали. ● Шкаф должен быть оснащен мойкой, изготовленной из нержавеющей стали. ● В комплект поставки должна входить гибкая гофрированная труба для подключения к системе канализации. ● Передний защитный экран должен быть выполнен из прозрачного стекла, быть подъемным и фиксироваться в любом рабочем положении. ● В верхней части шкафа должен быть предусмотрен патрубок для подключения к централизованной системе вытяжной вентиляции. ● Внутреннее освещение должно обеспечиваться не менее чем одним светильником (LED или люминесцентным) для освещения рабочей зоны. ● Нижняя часть шкафа должна состоять из тумбовых отсеков, каждый из которых должен иметь дверцу и не менее одной полки. ● Шкаф должен быть оснащен регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола. ● Внутри шкафа должны быть установлены не менее двух розеток европейского стандарта (220 В, в защитном исполнении). ● Электрическая цепь должна быть оснащена устройством защитного отключения (УЗО). ● Должен быть предусмотрен отдельный выключатель внутреннего освещения. ● Оборудование должно поставляться с кабелем питания и вилкой европейского стандарта. ● Должен быть предусмотрен регулятор воздушного потока. ● Должен быть установлен прибор для измерения скорости или расхода воздушного потока. ● Шкаф должен быть оснащен химическим поддоном для сбора возможных проливов химических веществ. ● Для вытяжного шкафа № 1 должны быть предусмотрены пробоотборные выводы — 3 шт. ● Для шкафа № 2 необходимо предусмотреть вывод воды для подключения прибора. Вытяжной химический шкаф Количество и габаритные размеры Общее количество – 2 шт. Габаритные размеры (Д×Ш×В) - вида 1390-1470×650-740×2100–2300 мм двухрамный 2 шт. Общие технические требования ● Поставщик обязан выполнить сборку оборудования на месте установки, монтаж и пусконаладочные работы. ● Несущая конструкция вытяжного шкафа должна быть выполнена на металлическом или алюминиевом каркасе с порошковым покрытием. ● Рабочая поверхность должна быть изготовлена из химически стойкой нержавеющей стали. ● Передний защитный экран должен быть выполнен из прозрачного стекла, быть подъемным и фиксироваться в любом рабочем положении. ● В верхней части шкафа должен быть предусмотрен патрубок для подключения к централизованной системе вытяжной вентиляции. ● Внутреннее освещение должно обеспечиваться не менее чем одним светильником (LED или люминесцентным) для освещения рабочей зоны. ● Нижняя часть шкафа должна состоять из тумбовых отсеков, каждый из которых должен иметь дверцу и не менее одной полки. ● Шкаф должен быть оснащен регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола. ● Внутри шкафа должны быть установлены не менее двух розеток европейского стандарта (220 В, в защитном исполнении). ● Электрическая цепь должна быть оснащена устройством защитного отключения (УЗО). ● Должен быть предусмотрен отдельный выключатель внутреннего освещения. ● Оборудование должно поставляться с кабелем питания и вилкой европейского стандарта. ● Должен быть предусмотрен регулятор воздушного потока. ● Должен быть установлен прибор для измерения скорости или расхода воздушного потока. ● Шкаф должен быть оснащен химическим поддоном для сбора возможных проливов химических веществ. | լրակազմ | 1 | 12200000 | 12200000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 120 օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 120 дней с момента заключения договора |
|  | 39181200 | Քարշիչ պահարան Шкаф вытяжной | Քիմիական քարշիչ պահարան Քանակը և չափերը Ընդհանուր քանակը՝ 6 հատ, 2 տեսակի։ Պահարանները պետք է լինի նոր, նույն արտադրողի կոմից, նույն գույնի և նույն բարձրության: Գաբարիտային չափերը (Լ×Խ×Բ) - 1860-1930×750-790×1900-2000մմ երկու շրջանակային 3 հատ - 1260-1330×750-790×1900-2000մմ Մեկ շրջանակային 3 հատ Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ ● Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել սարքավորման հավաքումը տեղադրման վայրում, մոնտաժը, կարգաբերումը։ - 1-ին չ/բ քարշիչ պահարան երկու շրջանակային մետաղական կամ ալյումինե շրջանակով, փոշիապատ. - 2-րդ չ/բ քարշիչ պահարան մեկ շրջանակային մետաղական կամ ալյումինե շրջանակով, փոշիապատ. - Աշխատանքային մակերեսը պետք է պատրաստված լինի քիմիական ազդեցություններին դիմացկուն չժանգոտվող պողպատից (ներժից)։ Մակերեսը լինի հարթ, անընդհատ և հեշտ մաքրվող - Լվացարանը պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից Նախատեսված լինի հեղուկների անվտանգ հեռացման համար։ Հագեցած լինի կոյուղու ցանցին միացման ճկուն ծալքավոր խողովակով։ Բարձրացվող պաշտպանիչ էկրան պատրաստված լինի թափանցիկ ապակուց, ապահովի սահուն բարձրացում և իջեցում և բարձրացվող ֆիքսվող ցանկացած աշխատանքային դիրքում: - Պահարանի վերին մասում նախատեսված լինի արտածման ճյուղային խողովակ՝ շենքի կենտրոնացված արտածման համակարգին միացնելու համար։ - Ունենա օդի հոսքի կարգավորիչ։ - Հագեցած լինի օդի արագության կամ օդի հոսքի ցուցիչով (անեմոմետր կամ համարժեք սարք)՝ օդափոխության արդյունավետության մշտական վերահսկման համար։ - Աշխատանքային խցիկում տեղադրված լինեն նվազագույնը մեկ լուսատու, որոնք ապահովեն ամբողջ աշխատանքային մակերեսի հավասարաչափ լուսավորություն։ - Լուսավորությունը տեղադրված լինի աշխատանքային խցիկից մեկուսացված հատվածում։ - Պետք է տեղադրված լինեն 2 եվրո վարդակ (220 Վ փակ պատյան)։ - Լույսի անջատիչ։ - Էլեկտրական սնուցման մալուխ՝ եվրոպական ստանդարտի խրոցակով։ - Ստորին հատվածում նախատեսված լինեն պահեստավորման խցիկներ։ - Յուրաքանչյուր խցիկ ունենա առնվազն մեկ դուռ և մեկ դարակ։ - Պահարանը հագեցած լինի բարձրությամբ կարգավորվող հենարաններով՝ անհարթ հատակի պայմաններում կայուն տեղադրման համար։ - Աշխատանքային մակերեսի վրա տեղադրված լինի հանվող քիմիական ներքնակ։ - Ներքնակը պատրաստված լինի քիմիական նյութերի նկատմամբ բարձր դիմադրություն ունեցող նյութից (չժանգոտվող պողպատ կամ պոլիպրոպիլեն)։ Химический вытяжной шкаф Количество и размеры Общее количество: 6 шт. 2 вида шкафи должно быть новым, изготовленным одним производителем, иметь одинаковый цвет и одинаковую высоту. Габаритные размеры (Ш×Г×В) - 1860–1930×750–790×2100-2300 мм двухрамный, 3 шт. - 1260–1330×750–790×2100-2300 мм однорамный, 3 шт. Общие технические требования - Поставщик обязан выполнить сборку оборудования на месте эксплуатации, монтаж и пусконаладочные работы. - №1 Вытяжной шкаф должен быть двухрамной конструкции с металлическим или алюминиевым каркасом, окрашенным порошковой краской. - №2 Вытяжной шкаф должен быть однорамной конструкции с металлическим или алюминиевым каркасом, окрашенным порошковой краской. - Рабочая поверхность должна быть изготовлена из химически стойкой нержавеющей стали. Поверхность должна быть цельной, гладкой и легко очищаемой. - Мойка должна быть изготовлена из нержавеющей стали и предназначена для безопасного отвода жидкостей. Должна быть укомплектована гибким гофрированным сливным шлангом для подключения к канализационной сети. - Подъемный защитный экран должен быть изготовлен из прозрачного стекла, обеспечивать плавное поднятие и опускание, а также надежную фиксацию в любом рабочем положении. - В верхней части шкафа должен быть предусмотрен патрубок для подключения к централизованной вытяжной вентиляционной системе здания. - Шкаф должен быть оснащен регулятором воздушного потока. - Должен быть установлен индикатор скорости или расхода воздушного потока (анемометр или эквивалентное устройство) для постоянного контроля эффективности вентиляции. - В рабочей камере должны быть установлены 2 светильника, обеспечивающие равномерное освещение всей рабочей поверхности. - Осветительные приборы должны быть размещены в изолированном от рабочей камеры отсеке. - Шкаф должен быть оснащен двумя розетками европейского стандарта (220 В) в защитном исполнении. - Должен быть предусмотрен выключатель освещения. - Шкаф должен комплектоваться электрическим кабелем питания с вилкой европейского стандарта. - В нижней части шкафа должны быть предусмотрены шкафы (отсеки) для хранения. - Каждый отсек должен иметь не менее одной двери и одной внутренней полки. - Шкаф должен быть оснащен регулируемыми по высоте опорами для компенсации неровностей пола и обеспечения устойчивой установки. - На рабочей поверхности должен быть установлен съемный химический поддон. - Химический поддон должен быть изготовлен из материала, устойчивого к воздействию химических веществ (нержавеющая сталь или полипропилен). | լրակազմ | 1 | 15150000 | 15150000 |  |  |
|  | 39181100 | Սեղան լաբորատոր Стол лабораторный | Լաբորատոր սեղան գործիքների համար Նախատեսված է լաբորատոր սարքերի վրա աշխատելու համար Գաբարիտային չափերը (Լ×Խ×Բ) 1200х600-650х 900մմ - աշխատանքային մակերեսի նյութը՝ մոնոլիտ պոլիպռոպիլեն կամ չժանգոտվող պօղպատ, եզրագծով - կազմված է սեղանից, կախովի մետաղական պահարանից դարակով, երկու քաշվող դարակներից - լրացվում է մետաղական երկարացման հավելվածով դարակով, էլեկտրական սարքավորումներով (վարդակի բլոկ) 2-4 հատ - կարկասը՝ մետաղական, պոլիմեր-փոշի ծածկույթով, ղեկավարվող հենարաններով, պլաստիկ խրոցակներ բոլոր տեսանելի վերջույթներում։ - կողային և հետեվի վահանակները պատրաստված են 1մմ հաստությամբ թիթեղյա պողպատից - տեղադրումը և կարգավորումը աշխատանքային տեղում Стол лабораторный приборный Предназначен для работы на лабораторных приборах. Габаритные размеры (ШхГхВ) –1200х600-650х900мм - материал рабочей поверхности: монолитный полипропилен или нержавеющая сталь, с бортиком - состоит из стола с подвесной металлической тумбой с полочкой, двумя выдвижными ящиками. - Комплектуется металлической надстройкой с полочкой, электрооборудованием (блоком розеток) от 2 до 4 шт. - Каркас - металлический с полимерно-порошковым покрытием, с регулируемыми опорами, на всех видимых торцах труб - пластиковые заглушки - Боковые поверхности и задние стенки изготовлены из листовой стали толщиной 1мм, покрытой полимерно-порошковым покрытием. - Установка и наладка на рабочем месте | հատ шт. | 2 | 320000 | 640000 |  |  |
|  | 39181100 | Սեղան լաբորատոր Стол лабораторный | Լաբորատոր տիտրման սեղան Նախատեսված է բյուրետային համակարգերով լաբորատոր աշխատանքի համար․ - գաբարիտային չափսերը (Լ×Խ×Բ) 1200х600-650х 900մմ - աշխատանքային մակերեսի նյութը՝ մոնոլիտ պոլիպռոպիլեն կամ չժանգոտվող պօղպատ, եզրագծով - կազմված է սեղանից, կախովի մետաղական պահարանից դարակով, երկու քաշվող դարակներից - կարկասը՝ հավաքովի-ծալվող պողպատյա ուղղանկյուն պրոֆիլներից և հատուկ պրոֆիլային կրող էլեմենտներից ,բաց մոխրագույն պոլիմեր-փոշու ծածկույթով․ - սեղանատակի հեշտ հանվող էկրանները պատրաստված ամբողջական պողպատից, հագեցված փականներով արագ դնելու և հանելու համար․ - ղեկավարվող հենարաններով, պլաստիկ խրոցակներ բոլոր տեսանելի վերջույթներում։ - ստելլաժ տիտրման համար ալյումինե պրոֆիլից - ձողեր բյուրետների ամրացման համար 600մմ բարձրությամբ - սպիտակ փայլատ էկրան՝ էկրանի հետևում տեղադրված LED լույսերով․ - լամպ ստելլաժի ստորին մասում՝ հետին լուսավորության համար․ - Վարդակ -2հատ, լուսավորության անջատիչ, էլեկտրասնուցման ավտոմատ անջատիչ - Ունիվերսալ ալյումին սեղմիչներ (ճանկիկներ) բյուրետների ամրացման համար՝ 5 հատ - կողային և հետեվի վահանակները պատրաստված են 1մմ հաստությամբ թիթեղյա պողպատից - տեղադրումը և կարգավորումը աշխատանքային տեղում Стол лабораторный титровальный предназначен для лабораторных работ с использованием бюретных систем - габаритные размеры (ШхГхВ) 1200х600-650х900мм - материал рабочей поверхности: монолитный полипропилен или нержавеющая сталь, с бортиком - состоит из стола с подвесной металлической тумбой с полочкой, двумя выдвижными ящиками. - каркас- сборно-разборный, из стальных прямоугольных профилей и специальных профильных несущих элементов. с полимерно-порошковым покрытием, светло серого цвета. - подстольные легкосъемные экраны изготовлены из листовой стали. Оснащены защелками для быстрого снятия и установки. - Регулируемые опоры, на всех видимых торцах труб - пластиковые заглушки - Стеллаж для титрования из алюминиевого профиля. - Штанги для крепления бюреток высотой 600мм - Белый матовый экран со светодиодными светильниками, расположенными за экраном - Светильник в нижней части стеллажа для подсветки - Розетки -2шт., выключатель освещения, автомат отключения питания - Универсальные алюминиевые зажимы (лапки) для крепления бюреток-5шт. - Боковые поверхности и задние стенки изготовлены из листовой стали толщиной 1мм, покрытой полимерно-порошковым покрытием. Установка и наладка на рабочем месте | հատ шт. | 2 | 350000 | 700000 |  |  |
|  | 39181100 | Շարժական պահարան Тумба подкатная | Շարժական պահարան գաբարիտային չափսերը (Լ×Խ×Բ) 450÷460х 520÷530х 630÷650մմ; - թիթեղյա պողպատ հակակոռոզիոն փոշեպատմամբ; - աշխատանքային մակերեսի նյութը՝ չժանգոտող պողպատ; - 4 դարակ՝ փափուկ փակման համակարգով; - Տեղադրվում է 4 պտտվող անիվների վրա՝ ռետինապատ ծածկույթով։ Երկու առջևի հենարաններն ունեն ամրացվող արգելակներ; - Տեղադրումը և կարգավորումը աշխատանքային տեղում։ Тумба подкатная - габаритные размеры (ШхГхВ) – - 450÷460х 520÷530х 630÷650мм - листовая сталь с антикоррозийным порошковым покрытием; - материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь; - 4выдвижных ящика с системой плавного закрывания; - устанавливается на 4 поворотных колесных опоры, с обрезиненным покрытием. Две передние опоры с тормозами-фиксаторами; - Установка и наладка на рабочем месте | հատ шт. | 5 | 165000 | 825000 |  |  |
|  | 39181100 | Սեղան լաբորատոր Стол лабораторный | Լաբորատոր սեղան պատին հարակից •գաբարիտային չափսերը (Լ×Խ×Բ) – 1200х600-650х 900մմ •աշխատանքային մակերեսի նյութը՝ մոնոլիտ պոլիպռոպիլեն կամ չժանգոտվող պօղպատ, եզրագծով: •կազմված է սեղանից, կախովի մետաղական պահարանից դարակով, երկու քաշվող դարակներից; • կարկասը՝ մետաղյա, պոլիմեր-փոշի ծածկույթով, ղեկավարվող հենարաններով, պլաստիկ խրոցակներ բոլոր տեսանելի վերջույթներում։ •տեղադրումը և կարգավորումը աշխատանքային տեղում •Стол лабораторный пристенный •габаритные размеры (ШхГхВ) – 1200х600-650х900мм •материал рабочей поверхности: монолитный полипропилен или нержавеющая сталь, с бортиком • состоит из стола с подвесной металлической тумбой с полочкой, двумя выдвижными ящиками. •Каркас- металлический, с полимерно-порошковым покрытием, с регулируемыми опорами, на всех видимых торцах труб - пластиковые заглушки •Установка и наладка на рабочем месте. | հատ шт. | 20 | 320000 | 6400000 |  |  |
|  | 39181100 | Սեղան լաբորատոր Стол лабораторный | Լաբորատոր կղզի սեղան - Գաբարիտային չափսերը (Լ×Խ×Բ) 1190-1200х750-770/1500-1650х900մմ - աշխատանքային մակերեսի նյութը՝ մոնոլիտ պոլիպռոպիլեն կամ չժանգոտվող պօղպատ, եզրագծով - կազմված է 2լաբորատոր սեղաններից, կախովի մետաղական պահարանից դարակով, երկու քաշվող դարակներից և տեխնոլոգիական վերնաշենքով (стеллаж)․; - կարկասը՝ մետաղական 30х30, պոլիմեր-փոշի ծածկույթով, ղեկավարվող հենարաններով, պլաստիկ խրոցակներ բոլոր տեսանելի վերջույթներում։ - Վերին կարուցվածքը պրոֆիլային խողովակաձև շրջանակ է 2 ապակե դարակներով։ Վերին կարուցվածքը նախատեսված է 2 աշխատանքային տեղի համար (2 սեղան); - տեղադրումը և կարգավորումը աշխատանքային տեղում Стол лабораторный островной - габаритные размеры (ШхГхВ) 1190-1200х750-770/1500-1650х900մմ - материал рабочей поверхности: монолитный полипропилен или нержавеющая сталь, с бортиком - состоит из 2-х лабораторных столов с подвесной металлической тумбой с полочкой, двумя выдвижными ящиками, с технологической надстройкой (стеллаж)․ - Каркас- профильная труба 30х30мм, с полимерно-порошковым покрытием, с регулируемыми опорами, на всех видимых торцах труб - пластиковые заглушки - Надстройка- - каркас-профильная труба с двумя стеклянными полками,. Надстройка единая на два рабочих места 2(стола)․ Установка и наладка на рабочем месте | հատ шт. | 4 | 630 000 | 2520000 |  |  |
|  | 39181100 | Սեղան լաբորատոր Стол лабораторный | Լաբորատոր սեղան լվացարանով - Գաբարիտա յին չափսերը (Լ×Խ×Բ) – 1200х600х900մմ; - սեղանը պատրաստված է եռակցված շրջանակից՝ պոլիմերային փոշեպատմամբ, բաց մոխրագույն գույնով - աշխատանքային մակերեսի նյութը՝ ֆտորոպլաստ կամ չժանգոտվող պողպատ, եզրագծով - կոմպլեկտավորված է 2 լվացարանով, խառնիչներով, սիֆոններով և ճկուն խողովակներով - լվացարանի պողպատե հաստությունը՝ 1,2-1,5մմ, - լվացարանի խորությունը՝ 250-300մմ - սեղանի տակ 2 փակ պահարաններով - կողային մակերեսները պատրաստված են 1մմ հաստությամբ թերթային պողպատից պոլիմերային փոշեպատմամբ - տեղադրումը և կարգավորումը աշխատանքային տեղում Стол лабораторный моечный - габаритные размеры (ШхГхВ) –1200х600х900мм - стол выполнен из сварного металлического каркаса с полимерно-порошковым покрытием, светло серого цвета. - материал рабочей поверхности из фторопласта или нержавеющей стали, с бортиком; - комплектуется двумя моечными чашами, смесителями, сифонами и гибкими шлангами - толщина стали моечной чаши 1,2-1,5мм, марка стали - глубина моечной чаши 250-300мм - подстольные с двумя закрытыми тумбами. - боковые поверхности изготовлены из листовой стали толщиной 1мм, покрытой полимерно-порошковым покрытием. - Установка и наладка на рабочем месте | հատ шт. | 2 | 450000 | 900000 |  |  |

Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը:

Լրացուցիչ պայմաններ՝

- Մատակարարվող արտադրանքը պետք է լինի նոր։ Ուղեկցող փաստաթղթերում պետք է նշված լինեն արտադրության ամսաթիվը (ոչ շուտ, քան 2025-2026 թվականը), փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուվով, գործառնական հրահանգներ,  որակի հավաստագիր և անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի արտադրանքի պահպանվածությունը և մեխանիկական ամբողջականությունը:

- Աշխատանքի կատարման հասցեն՝ Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ: Տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր  շինարարական նյութերը ձեռք է բերելու մատակարարը: Ապրանքի տեղադրման աշխատանքները կատարվելու են մատակարար  կազմակերպության կողմից։

- Աշխատանքների կատարման ավարտին կատարողը պետք է ներկայացնի կատարված աշխատանքների ընդունման-հանձնման Ակտ (Ձև 2 կցվում է), և տրամադրի   երաշխիք (12 ամիս):

- Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:

- Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

- Վաճառողը պետք է պայմանագիրը կնքելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել ՀՀ կառավարության թիվ 744-Ն առ 09.06.2005թ․ ընդունած որոշման հիման վրա ատոմային էներգիայի անվտանգության տեսակետից կարևոր օբյեկտներում աշխատանքներ իրականացնող անձանց հուսալիության ստուգման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կատարողի կողմից վերընշված փաստաթղթերի ներկայացման համար սահմանված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուն չի երաշխավորում 50 օրում անցագրերի տրամադրումը:

- ՀԱԷԿ-ի աշխատանքային ժամերն են 830 -ից 1630-ը :

- Պայմանագրի կառավարիչ  Ա. Մելքոնյան, հեռ. 010-28-00-35, e-mail:  arthur.melqonyan@anpp.am

Сообщаю, что на этапе заключения договора в системе e-auction одновременно с предоставлением договора на адрес электронной почты, указанный в заявке выбранного участника, будет направлен проект договора. Его положения не отличаются от автоматически сгенерированного системой проекта договора, за исключением того, что удалены ссылки, не относящиеся к процедуре закупки, а также будет отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым в АЭС. Необходимо подписать и загрузить в систему проект, полученный с электронной почты координирующего секретаря. Также следует учитывать, что в требовании об оплате неустойки в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученного по электронной почте.

Дополнительные условия:

- Поставляемые товары дольжни быть новыми. В сопроводительной документации должны быть указаны дата изготовления (не ранее 2025–2026 гг.). Документация должна быть предоставлена на армянском или русском языке и включать руководство по эксплуатации, сертификат качества и паспорт изделия. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции и ее механическую целостность при транспортировке и хранении.

- Адрес выполнения работ: Республика Армения, Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭС». Все строительные материалы, необходимые для выполнения монтажных работ, приобретаются Поставщиком. Монтаж поставляемой продукции осуществляется силами организации-Поставщика.

- По завершении выполнения работ Исполнитель обязан предоставить Акт сдачи-приемки выполненных работ (Форма 2 прилагается), а также предоставить гарантию года. (12 месяцев)

- Срок предоставления подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ Участнику – 30 рабочих дней.

- Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектового и пропускного режимов, действующих на территории ЗАО «ААЭС».

- После заключения договора Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить Заказчику документы, необходимые для проведения проверки надежности лиц, выполняющих работы на объектах, важных с точки зрения безопасности использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 744-Н от 09.06.2005 г. В случае нарушения Исполнителем установленного срока представления указанных документов Заказчик не гарантирует оформление пропусков в течение 50 дней.

- Рабочее время ААЭС — с 8:30 до 16:30.

- Контрактный управляющий А. Мелконян, тел. +374-10-28-00-35, электронная почта arthur.melqonyan@anpp.am