Ուլտրաձայնային հետազոտությունների համալիր երեք տվիչներով 1. Ընդանուր նկարագրություններ 1.1. Ուլտրաձայնային համակարգ ընդհանուր պատկերավորման համար՝ նորարարական հատկանիշներով: Գոտիների սկանավորման /ZONE sonography®/ կամ համարժեք տեխնոլոգիայի վրա հարթակը պետք է բարձրացնի ուլտրաձայնային պատկերի որակը ավելի բարձր մակարդակի վրա՝ գոտիների սկանավորման և տվյալների մշակման միջոցով: Տեխնոլոգիան պետք է ներառի՝. • Դինամիկ պիքսելային կիզակետում (DPF); • Պատկերների և կինո-լոպերի ամբողջական հետմշակման հնարավորություն (TRI); - Բարելավված ալիքային տվյալների մշակում՝ մշակվող գրանցուղիների թիվը ոչ պակաս քան 245.000 Համակարգը նախատեսված պետք է լինի սրտաբանական, որովայնային, անոթների, փոքր և մակերեսային օրգանների, հոդերի, նյարդաբանության, ուրոլոգիայի, գինեկոլոգիայի, շտապ բժշկության, 3D/4D և այլ հետազոտությունների համար: 1.2. Համակարգի նկարագրությունը: 1.2.1. Հիմնական միավոր-աշխատանքային միջավայր և տեղեկատվության պահպանման համակարգ առնվազն –1Tb HDD; Պարտադիր ներկառուցված 4D, CW, ECG, Shear Wave Elastography, DVR մոդուլներով: 1.2.2. Առնվազն՝ B/M/PW/HPRF/Color/Color M/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging պատկերավորման ռեժիմներ; Strain Elastography; Sound Touch Elastography / առանձին պատվերով/; Հյուսվածքային Դոպլեր և Tissue կամ Spеckle tracking quantitative analysis; IVF, IMT, RIMT ծրագրային ապահովումներով և իրենց ֆունկցիոնալ ենթածրագրային ապահովման փաթեթներով՝ - Պատկերի ավտոմատ օպտիմիզացիա ըստ ընթացիկ հյուսվածքների բնութագրերի; - /Gray Map/; /Tint Map/; - Պատկերի պրոֆիլի բարելավում, օպտիմալացում առնվազն 7 մակարդակ; - Տարբեր անկյուններից պատկերների վերադրում և միջինացնում առնվազն; - Ուժեղացման կարգավորումը սկանավորման գծի երկայնքով /LGC/՝ առնվազն 8 մակարդակ; - Իրական ժամանկում երկու տարբեր տիպի պատկերների ներկայացում դիտարկման համար; - Մեկ/չորս պատուհանով էկրան; - Տեսադաշտի ընդլայնում պատկերների միացմամբ; - Գծերի լայնության սանդղակի ցուցադրում; - Կոնտրաստի կարգաբերման ֆունկցիա; - Աղմուկների ճնշման ֆունկցիա, առնվազն 6 մակարդակի; - Մեկ ընդլայնված պատկերի ստեղծման ֆունկցիա մի շարք անհատական պատկերների շրջանակներից; - Ընթացիք ժամանակում պանորամային պատկերացում; - Սրտաբանության հատուկ ռեժիմ, որը կոնտրաստային լուծանելիությամբ բարելավում է սրտի կառուցվածքի և սահմանների պատկերավորումը; - Պատկերի չափսերի փոփոխություն առնվազն 0,8-4 անգամ տիրույթում ; - Պատկերի դետալիզացման և կոնտրաստավորման բարձրացում հետահայաց տվյալների մշակման արդյունքում ընտրված տարածքում առնվազն 3 մակարդակների; - Մշուշի հեռացման ֆունկցիա առնվազն 0-30 մակարդակի; - Ճառագայթի ուղղվածության կարգավորում ՝առնվազն 5 դիրք; - Ֆայլերի ընդլայման ֆունկցիա; - Հարակից առնվազն 6 պատկերների միջինացնելով՝ պատկերի օպտիմալաացում և աղմուկների հեռացում; - Աղմուկների ճնշում և պատկերի հստակացում առնվազն 4 մակարդակի; - Պատկերների շեշտակության բարձրացում՝ ընդգծելով տարբեր ակուստիկ հատկություններ ունեցող հյուսվածքների միջև սահմանները առնվազն երեք մակարդակի ; - Առանձին գոտիներում պատկերի հստակության բարձրացման ֆունկցիա; - Ճառագայթի արագ թեքում ; - ROI; - Գունային հոսքի արագության միջակայքը կարգավորելու ֆունկցիա; - Հոսքերի օպտիմալացում` L, M, H; - Հոսքի ցուցադրման մակարդակ սահմանելու ֆունկցիա; - Կրկնակի պատուհան; - Գույների ինվերսիա; - B ռեժիմի պատկերի առավելագույն լայնությունը գունավոր ROI-ի լայնությամբ սահմանելու և սահմանափակելու ֆունկցիա; - Հոսքի մեջ նշված արագության միջակայքի նշում; - Հոսքը հայտնաբերելու ունակության ցուցիչ գունային հոսքի ճշգրտությունը կարգավորելու համար; - Հոսքի գունավորման ճշգրտության կարգավորման հնարավորություն; - Գործառույթ, որը թույլ կտա կիրառել ստերեոսկոպիկ էֆեկտ անոթներում հոսքի վրա առնվազն երեք մակարդակի; - Արյան անոթների նուրբ կառուցվածքի ցուցադրման ուժեղացում; - ՛՛Պատ՛՛ տիպի կարգավորվող ցածր հոսքի զտիչ; - Հետազոտվող ծավալի խորությունը ազատորեն ընտրելու ֆունկցիա; - Սքանավորման արագությունների տիրույթը պետք է ներառի առնվազն; - Duplex/Triplex; - Ժամանակի և տարածական լուծման միջև հավասարակշռությունը կարգավորում առնվզն; - Սպեկտրը հետագծելու և PW ռեժիմի պատկերի պարամետրերը ավտոմատ հաշվարկելու ֆունկցիա; - Սպեկտրի հետագծման զգայունության սահմանման ֆունկցիա առնվազն; - Ավտոմատ հաշվարկի համար սրտի ցիկլի թվի սահմանում առնվազն; - Սպեկտրը հետևելու և PW/CW ռեժիմի պատկերի պարամետրերը հաշվարկելու ֆունկցիա; - Հետագծելիս հարթ մակարդակը սահմանելու ֆունկցիա առնվազն; - - Դոպլերի վեկտորի և հոսքի միջև անկյունը կարգավորում; - Պատկերների որակի կարգաբերում առնվազն ..մակարդակ; - Պատկերների արագ օպտիմիզացիայի ֆունկցիա; - M սահքի արագության կարգաբերում ; 1.2.3. Նախապես տեղադրված գործառույթներով խելացի /օրինակ Smart/ ծրագրային առնվազն հետևյալ փաթեթների առկայություն՝ - smart 3D - smart OB - smart NT - smart FLC - smart Thyroid - smart Brest - smart Hip - smart HRI - smart Bladder - հնարավոր այլ խելացի ծրագրային փաթեթներ առանձին պատվերով 1.2.4. Աջակցումներ օգտագործողին Աջակցվող լեզուները պարտադիր՝ ռուսերեն, անգլերեն: Անոտացիաների ձայնային մուտքագրման աջակցություն /առանձին պատվերով/ Աջակցություն սենսորային էկրանին ձեռագիր նշումներին: Ոչ պակաս քան 230 մարմնի պիտակներ: Կարգավորելի տեքստի տառատեսակի չափերը և ոճերը: 1.2.5. Տեղեկատվության փոխանցման համակարգեր. - առնվազն 6 USB /2 USB 3.0 և 4 USB 2.0) : - Ethernet մալուխային ցանցի միացում; - Ներկառուցված Wifi ադապտեր - DICOM 3.0 –տեղեկատվության պահպանման և փոխանցման համար - Ծրագիր՝ տվյալների ուղղակիորեն համակարգչին փոխանցելու համար 1.2.6. Միացվող ծայրամասային սարքեր. - Սև/Սպիտակ ջերմային տեսատպիչ - Թվային տպիչ Mitsubishi P95DW-N - Անալոգային տպիչ SONY UP-X898MD - Գունավոր թվային տպիչ SONY UP-D25MD - Remote port: 1 port - USB՝ ոտնակով անջատիչի միացման հնարավորություն (Սառեցնել/Պահպանել/Տպել): 1.2.7. Համակրգի մուտքեր և ելքեր. S-Video – PAL/NTSC վիդեո ելք; HDMI - մեկ պորտ; VGA ելք - վիդեո ելք; Ethernet պորտ – առնվազն մեկ պորտ՝ լարային կապի միացման համար: Ֆիզիկական մուտքագրում – ԷՍԳ ազդանշանի աջակցություն; ԷՍԳ - 1 պորտ; 1.2.8. Տվիչների պորտեր. Համակարգի միավորի պատվանդանի վրա պետք է տեղակայված լինեն առնվազն 5 ակտիվ տվիչների պորտեր և արնվազն մեկ պորտ ՛՛Մատիտ՛՛ տիպի տվիչի համար: Պորտերը պետք է աջակցեն աշխատանքի ընթացքում տվիչների ՛՛տաք՛՛ անջատմանը և ՛՛տաք՛՛ միացմանը /Support hot plug/: 1.2.9. Կիրառվող տվիչների տեսակները /Transducer types/ - Կոնվեքս /Curved array transducer/ - Գծային /Linear array transducer/ - Ֆազային /Փուլային / Phased array transducer/ - Ներխորոճային - Ծավալային /4D Volume transducer/ 1.2.10. Հիմնական կառավարման վահանակ. Պայառությունը կարգավորվող հետին լուսավորությամբ QWERTY ստեղնաշար թրեքբոլով Առնվազն 3 ստեղն օգտագործողի կողմից սահմանված գործառույթների համար; Վահանակի պտտման անկյունների միջակայքը՝ առնվազն 180 աստիճան Վահանակի տեղաշարժը ներքև/վերև՝ 300±20 մմ.; առջևի/հետևի` 110 մմ. ±5 մմ 1.2.11. Մոնիտոր և սենսորային կառավարման վահանակ. Համակարգը պետք է հագեցած լինի առնվազն 23,5 «Full HD LED կամ համարժեք, առանց շրջանակի մոնիտորով, լուծանելիությունը առնվազն 1920 x 1080; պայծառությունն ու կոնտրաստը կարգավորվող, պայծառության և կոնտրաստի ավտոմատ կարգավորում՝ կախված շրջակա միջավայրից; կրկնակի թևով բարձրացնող բռնակի վրա տեղակայված /dual-wing Lifting Arm/; դիտման անկյունը առնվազն 175 աստիճան: Մոնիտորը պետք է շրջվի մոտ 180 աստիճանով դեպի աջ և 90 աստճանով դեպի ձախ, ինչպես նաև թեքվի 20+/-5 աստճան դեպի ետ և 85+/-5 աստճան դեպի առաջ; Մոնիտորի բարձրության կարգավորումը վեր ու վար առնվազն ՝ 150+/-20 մմ իսկ դիտողի ուղղությամբ առնվազն 350+/-20մմ.: Կառավարման վահանակ առնվազն 15.5” բարձր զգայունության, հակաշողշողացող Full HD 1920 x 1080 էկրան, թվային պայծառություն և կոնտրաստի կարգավորմամբ: Վահանակի տեղակայման անկյունը կարգավորելի, միջակայք առնվազն՝ 50 աստիճան, դիտման անկյունը առնվազն՝ 175 աստիճան; սենսորային էկրանի ժեստերին աջակցող այդ թվում նուրբ ձեռնոցով օգտվելուց: Վահանակը պետք է լինի խմբագրվող սեղմակոճակներով: Ինտեռֆեյս՝ կլինիկական սցենարի վրա հիմնված 3D/4D օգտագործող; թվային TGC՝ 8 սլայդերով Հպման ժեստերը առնվազն՝ ցուցադրել/հեռացնել նախընրած պատկերը սենսորային էկրանին էջը վեր/ներքև կամ վերանայել պատկերները/կինո օղակները մեկ առ մեկ ցուցադրել թաքնված մենյու նախագծված պատկերի վրա: Սենսորային էկրանի վրա նախընրած պատկերի պարամետրերի ճշգրտում, չափումներ, մեծացում/փոքրացում, պտտում: 2. Հետազոտական ​​հնարավոր կիրառությունները Սրտաբանական, Անոթային, Որովայն, Մանկաբարձություն, Գինեկոլոգիա, Փոքր օրգաններ, Ուրոլոգիա, Մանկաբուժություն, Նյարդային, Արտակարգ և կրիտիկական, Կոնքի հատակ 3. Սարքի աշխտանքային պարտադիր անհրաժեշտ ռեժիմներ և ֆունկցիաներ. 3.1. Պատկերավորման հետևյալ առաջադեմ մոտեցումների առկայություն՝ - Tissue Harmonic Imaging և Phase Shift Harmonic Imaging - Spatial Compound Imaging - Speckle Suppression Imaging - Auto Image Optimization առնվազն՝ B-mode: Gain, TGC, LGC, Dehaze; Color: Gain; Power: Gain; PW: Scale, PRF - Frequency Compound Imaging - B steer - HD Scope - Smart Track - High Resolution Flow - Անոթների կեղծ պսևդոստերիոսկոպիկ պատկերավորում - Էլաստոգրաֆիա-հպումային /Strain/ պարտադիր, Sound Touch STE/STQ հնարավոր պետք է լինի առանձին պատվերով 3.2. Պատկերավորման պարտադիր ռեժիմներ - B-Mode - Հետազոտման խորության տիրույթը առնվազն ՝:1.5-40 սմ. - Կադրերի ահաճախականությունը ոչ պակաս 820 կադր/ր - Տեսադաշտի լայնացում /FOV Size FOV/: կարգավորելի - Պատկերավորման որակի կարգաբերում՝ առանձին փուլային կոնվեքս և գծային տվիչների հիմնական հաճախականությունների առնվազն երեք մակարդակ և ներդաշնակ հաճախականության առնվազն հինգ մակարդակ , այլ տվիչների օգտագործման պարագայում հիմնական հաճախականությունների առնվազն երեք մակարդակ և ներդաշնակ հաճախականության առնվազն երեք մակարդակ - Դինամիկ տիրույթը պետք է ներառի ՝/Dynamic Range/ ՝ 30-260 - Գծի խտությունը /Line Density/ ընտրովի: L, M, H, UH - Պատկերի պտույտներ /Rotation/ : 0, 90, 180, 270 աստճան - Հյուսվածքներին զգայուն պատկերավորում՝ ընդհանուր, մկանային, ճարպ, հեղուկ - THI and PSH - Image quality: HPen/HGen/HRes or - HPen/ HPen-FFR/HGen/HRes/HRes-FFR - M-Mode -Արագությունների տիրույթը պետք է ներառի առնվազն ՝ 25-200մմ/վրկ. - Դինամիկ տիրույթը առնվազն ՝ 30-260 - Մոխարագույն սանդղակը առնվազն ՝ 8 մակարդակի - Երանգանգային քարտեզ /Tint Map/ առնվազն 8 երանգի - Դիսփլեի ձևաչափ: V2: 3, V3: 2, H2: 3, V3: 1, FULL - Գունավոր դոպլեր պատկերում /Color Doppler Imaging/ -Արագությունների տիրութը պետք է ներառի առմվազն՝1.0- 97.0 սմ/վ: - Կադրերի հաճախականությունը ոչ պակաս : 320 կադր/վրկ. -PRF տիրույթը առնվազն՝ : 0.2-12.0 կՀց - Պատկերավորման որակի բարձրացում առանձին կոնվեքսային, գծային, փուլային կոնվեքս տվիչների աշխատանքային հաճախականության ընտրություն միջոցով առնվազն ՝ 5 մակարդակների, առնվազն 1 բարձր լուծանելիության տվիչ - Գծերի խտության ընտրություն: L, M, H, UH - Power Doppler Imaging/Directional PDI -Արագությունների տիրութը պետք է ներառի առմվազն՝1.0- 97.0 սմ/վ: - Կադրերի հաճախականությունը ոչ պակաս : 320 կադր/վրկ. -PRF տիրույթը առնվազն՝ : 0.2-12.0 կՀց - Ճառագայթի արագ թեքում /Quick Steer/ -ROI - Պատկերավորման որակի բարձրացում առանձին կոնվեքսային, գծային, փուլային կոնվեքս տվիչների աշխատանքային հաճախականության ընտրություն միջոցով առնվազն ՝ 5 մակարդակների, առնվազն 1 բարձր լուծանելիության տվիչ - Հոսքերի օպտիմալացում: L, M, H - ՛՛Պատ՛՛ /Wall Filter/ տիպի կարգավորվող ցածր հոսքի զտիչ առնվազն 8 մակարդակի - Գծերի խտության ընտրություն: L, M, H, UH - Դինամիկ տիրույթը պեք է ներառի 10-70 - Իմպուլսային ալիքային դոպլեր /PW Mode -PRF: տիրույթը պետք է ներառի 0.7-18.5 կՀց - Արագությունների տիրույթը պետք է ներառի ՝ 0.01-725 սմ/վրկ - Միջին գիծը առնվազն-4 ÷ 4, - Ճառագայթի անկյան կարգավորում -89÷89 աստճան -Արագ անկյան տեղադրում` -60, 0, 60 - Պատկերավորման որակի բարձրացում առանձին կոնվեքսային, գծային, փուլային կոնվեքս տվիչների աշխատանքային հաճախականության ընտրություն միջոցով առնվազն ՝ 5 մակարդակների, մնացած տվիչների համար առնվազն 3 մակարդակ - Սքանավորման արագությունների տիրույթը պետք է ներառի առնվազն ՝ 25-200 մմ/վ, - Հետազոտվող հատվածի չափերի տիրույթը առնվազն՝:0.5-30մմ. -Դինամիկ տիրույթը առնվազն՝ 24-70 - Gray map առկայություն - Tint Map առկայություն - Պատկերի ցուցադրման համամասնությունների կարգավորումը: V2: 3, V3: 2, H2: 3, V3: 1, FULL - ՛՛Պատ՛՛ տիպի զտիչ 0-9, 14-1000 Հց. տիրույթը ներառող - HPRF - Ժամանակի և տարածական լուծման միջև հավասարակշռությունը կարգավորումառնվզն՝ 0-6: - Ավտոմատ հաշվարկի համար սրտի ցիկլի թվի սահմանում առնվազն՝ 1-5 - Սպեկտրի հետագծման զգայունության սահմանման ֆունկցիա առնվազն՝ 0-5 մակարդակ: - Հետագծելիս հարթ մակարդակը սահմանելու ֆունկցիա առնվազն՝ 1-4, մակարդակ: - CW Mode - PRF տիրույթը առնվազն : 0.2-100.0 կՀց. - Արագությունների տիրույթը պետք է ներառի առնվազն ՝ 0.01 սմ/վրկ-3850.0 սմ/վրկ - Միջին գիծը առնվազն-4 ÷ 4, - Գունային հոսքի արագության միջակայքը կարգավորելու ֆունկցիա: /scale/։ - Սքանավորման արագությունների տիրույթը պետք է ներառի առնվազն ՝ 25-200 մմ/վ, /Speed/ - Դինամիկ տիրույթը առնվազն՝ 24-70 - Gray map առկայություն - Tint Map առկայություն - Պատկերի ցուցադրման համամասնությունների կարգավորումը: V2: 3, V3: 2, H2: 3, V3: 1, FULL - Սպեկտրի ինվերսիա, ավտոմատ ինվերսիա - ՛՛Պատ՛՛ տիպի զտիչ 0-9, 5-27500 Հց. տիրույթը ներառող - Ժամանակի և տարածական լուծման միջև հավասարակշռությունը կարգավորում առնվզն՝ 0-6: - Անատոմիական M /Free Xros M/ ռեժիմ - Սքանավորման արագությունների տիրույթը պետք է ներառի առնվազն ՝ 25-200 մմ/վ, - Gray map առկայություն - Tint Map առկայություն - Պատկերի ցուցադրման համամասնությունների կարգավորումը: V2: 3, V3: 2, H2: 3, V3: 1, - Հյուսվածքային դոպլեր պատկերավորում /TDI/ Tissue Velocity/Energy Imaging • Կադրերի առավելագույն հաճախականությունը ոչ պակաս՝ 1500 կադր/վրկ • PRF տիրույթը՝ 0.4-13.9 կՀց. • Չափվող արագությունների տիրույթը պետք է ներառի՝ 4.9սմ/վրկ- 99սմ/վրկ • Baseline: -8-8, • ROI: ազատ կարգավորվող • Պատկերների որակի կարգաբերում առնվազն երկու մակարդակ • Հարակից ոչ պակաս 6 պատկերների միջինացնելով՝ պատկերի օպտիմալաացում և աղմուկների հեռացում • Աղմուկների ճնշում 6 մակարդակի • Դինամիկ տիրույթը առնվազն՝ 24-70 Color Map: – TVI: TVV1-TVV10 – TEI: P0-P3, dP0-dP3 • ՛՛Պատ՛՛ տիպի զտիչ առնվազն 8 մակարդակի • Line Density: L, M, H, UH • Հոսքը հայտնաբերելու ունակության ցուցիչ գունային հոսքի ճշգրտությունը կարգավորելու համար Հյուսվածքային արագության դոպլեր /Tissue Velocity Doppler - PRF տիրույթը 0.7-18.9kHz • Չափվող արագությունների տիրույթը պետք է ներառի 0.01սմ/վրկ- 580.0սմ/վրկ • Baseline: -4-4, 1/step • Գունային հոսքի արագության միջակայքը կարգավորելու ֆունկցիա scale • Angle: -89-89, 1/step • Quick Angle: -60, 0, 60 • SVD: random adjustable • Պատկերների որակի բարելավում առնվազն երկու մակարդակ • Սքանավորման արագությունների կարգավորման տիրույթը պետք է ներառի 25մմ/վրկ – 200մմ/վրկ. • Դինամիկ տիրույթը առնվազն՝ 24-70 • Display format: V2: 3, V3: 2, H2: 3, V3: 1, FULL • Invert: On/Off • ՛՛Պատ՛՛ տիպի զտիչ առնվազն 10 մակարդակի • Ժամանակի և տարածական լուծման միջև հավասարակշռությունը կարգավորումառնվզն՝ 0-6: Tissue Velocity Motion Display formats: V2:3, V3:2, V 3:1, H2:3, Full (V: vertical, H: horizontal) • M սահքի արագության կարգաբերում • Աղմուկների ճնշում 6 մակարդակի • Color Map: • Պատկերների որակի բարելավում առնվազն երկու մակարդակ • Հոսքը հայտնաբերելու ունակության ցուցիչ գունային հոսքի ճշգրտությունը կարգավորելու համար - Էլաստոգրաֆիա Հպումային /Strain/ Էլաստոգրաֆիա գծային և ներխորոչային կոնվեքսային տվիչների օգտագործմամբ: Կոնվեքս և գծային տվիչների միջոցով Sound Touch Elastography /STE/ և STQ Imaging (Sound Touch Quantification Imaging) պատկերավորման ֆունկցաիա - պետք է հնարավոր լինի ձեռք բերել առանձին պատվերով - Ազատ ձեռքով /Free Hand/ 3D - IMT և RIMT - Լրացուցիչ գործընթացներ - Ստանդարտացված աշխատանքային գործընթացի ուղեցույց/արձանագրություն - Հակավիրուսային ծրագրային փաթեթ - Ուսուցման ձեռնարկի ծրագրաիյն փաթեթ որպես ուղեցույց՝ ցուցադրելու հիմնական սկանավորման հմտությունները - Պանորամային /Panoramic/ պատկերավորում - Բիոպսիայի ասեղի /Needle/ վիզուալիզացիա - Կլինիկական չափումների պարտադիր ծրագրաին փաթեթներ /Packages/ - Abdomen/General - Cardiology - Obstetrics - Gynecology - Small Parts - Urology - Vascular - Pediatrics - Nerve - Emergency&Critical - Հետազոթունների արձյունքների պահեստավորում և կառավարում - Հաշվետվությունների ստեղծում՝ օգտագործելով հաշվետվության ձևերի առկա տվյալների բազան՝ պարամետրերը խմբագրելու և օգտագործողի սեփական ձևերը ստեղծելու հնարավորությամբ: Զեկույցների պահպանում PDF ձևաչափով՝ ակնթարթորեն տպելու հնարավորությամբ: - Օգտագործողի սեփական գործառնական պարամետրերի արագ պահպանում; - Ֆայլերի պահպանում ցանցային կապի միջոցով; քննության գործընթացի ուսուցման օգնական; - Ստանդարտ արձանագրությունների ավտոմատ ստեղծում; - Բջջային սարքերին և հեռաբժշկության սարքավորումներին բարձր հստակությամբ տվյալներ փոխանցելու հավելված՝ Պատկերների պահպանում բարձր որակով BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4 ձևաչափերով; -RAW պատկերների պահպանում հետագա մշակման և չափումների համար; -RAW պատկերների ամբողջական մշակում բոլոր ռեժիմներում: -Կինո օղակների պահպանում առնվազն 160 վրկ տևողության՝ մշակման հնարավորությամբ; Հետադարձ կինո օղակների պահպանում առնվազն 120 վրկ՝ մշակման հնարավորությամբ; հետադարձ պահեստավորում առնվազն 1-120 վրկ. կանխորոշված և հեռանկարային պահեստավորում առնվազն 1-480 վրկ. նախապես կարգավորվող: DVR – Թվային տեսաձայնագրիչ – Էկրանից նկարահանված տեսանյութերի պահպանման համար : -Ոչ պկաս քան 1TB HHD (կոշտ սկավառակ), առնվազն 2.250.000 կադր պահելու համար -Ուղղակի թվային պահեստավորում մեկ կադրի և կինոյի 2D, գունավոր և դոպլեր -Քննությունների կառավարում` ծրագրային աշխատատեղ, նախատեսված հիվանդների քննության կառավարման համար; -Հիվանդի քննության պատմության հարցում/առբերում; Աջակցություն ընթացիկ և անցած քննությունների վերանայմանը; -Աջակցող չափումներ և հաշվարկներ արխիվացված քննության և պատկերների վրա. -Արտահանել պատկերներ BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4 ձևաչափով; -Աջակցեք կրկնօրինակում/ուղարկեք USB սարքերին, DVD-RW, CD-R, DVD+R, DVD-R, DVD+RW լրատվամիջոցներին. - Մատակարարման պարտադիր անհրաժեշտ տվիչներ /Transducers 1. Ուռուցիկ /Կոնվեքս, Curved array/ - Կիրառությունը /Application/: Abdominal, Gynecology, Obstetrics, Vascular, Thoracic/Pleural, Small Organ, STE&STQ (Abdomen) - Հաճախականության տիրույթը /Bandwidth/՝ առնվազն՝ 1.2-6.0 ՄՀց. ներառող, ընդ որում՝ B-mode : 1.2-3.8, 1.7- 5.2, 2.0-6.0 ՄՀց.; Harmonic: 4.0, 5.0, 6.0 ՄՀց.; Color և PW: 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2 ՄՀց.; HR Flow: 3.5 ՄՀց.: Բոլոր հաճախականությունների թուլատրելի տիրույթները՝ +/- 0.1 ՄՀց.: - Շառավիղը /Convex Radius/: ՝ 60 +/- 2 մմ.: - Էլեմենտների թիվը առնվազն՝ 128 - Հետազոտության առավելագույն խորությունը առնվազն՝ 40սմ 2. Գծային / Linear/ - Կիրառությունը /Application/: Small Parts, Musculoskeletal, Vascular, Abdomen, Pediatric, Thoracic/Pleural, Strain Elastographia, STE&STQ - Հաճախականության տիրույթը /Bandwidth/ առնվազն: 3-13.0 ՄՀց տիրույթը ներառող, ընդ որում՝ B-mode 3.0-9.3, 5.4- 11.2, 6.6-13.0 ՄՀց.; Harmonic 9, 10, 11, 11.5, 12 ՄՀց.; Color և PW 3.8, 4.0, 5.0, 6.2, 6.5 ՄՀց.; HR Flow: 7.3 ՄՀց.: Steered Angle: B: -12°, -6°, 0°, 6°, 12° Color/PW: -30°-30° Բոլոր հաճախականությունների թուլատրելի տիրույթները՝ +/- 0.1 ՄՀց. - Տեսադաշտը՝: նորմալ 38+/-2mm., ընդլայնված 40 +/-2 մմ. - Էլեմենտների թիվը առնվազն 192: - Հետազոտության առավելագույն խորությունը առնվազն 35 սմ.: 3. Փուլային կոնվեքս /ֆազային/ - Կիրառությունը: Cardiac, Pediatric, Vascular, Thoracic/ Pleural, Cephalic, Gynecology, Obstetrics, – Հաճախականության տիրույթը /Bandwidth/ առնվազն՝: 1.5-4.5 ՄՀց ընդ որում B-mode 1.5~2.5, 2.5~3.5, 3.5~4.5 ՄՀց.; Harmonic 3.4, 3.8, 3.8, 4.2, 4.2 ՄՀց.; Color 1.9, 2.0, 2.3, 2.5, 2.6 ՄՀց., TDI: 3.0, 3.8 ՄՀց.; HR Flow: 2.5 ՄՀց.; PW 1.9, 2.0, 2.3, 2.5,2.6 ՄՀց., TDI: 2.5, 4.0 ՄՀց.; CW 2.0 ՄՀց.: Բոլոր հաճախականությունների թուլատրելի տիրույթները՝ +/- 0.1 ՄՀց – Էլեմենտների թիվը առնվազն: 64 – FOV առավելագունը ոչ պակաս: 90° – Footprint: 24 մմ.x 15.4 մմ. – Հետազոտության խորությանը տիրույթը պետք է ներառի առնվազն: 2.0 -38.0 սմ. – Ոտնահետքը Footprint՝ 24 մմ.x 15.4 մմ.+/- 1մմ. 4. Գծային և կոնվեքսային տվիչնեի համար պետք է հնարավոր լինի առանձին պատվերով ձեռք բերել բիոպսիայի համար նախատեսված բազմակի օգտագործման ուղղորդներ: - Ֆիզիկական բնութագրեր 1. Էլեկտրասնուցումը ստանդարտ ցանցից ՝ լարումը : 100-240 Վ., hաճախականությունը 50 Հց.: Ցանցից սպառող հզորությունը ոչ ավելի քան 600 ՎԱ.: Համակարգի բեռնումը անջատված վիճակից ոչ ավելի քան 60 վայրկան; Համակարգի բեռնումը քնի ռեժիմից ոչ ավելի քան– 15 վայրկյան; Համակարգի անջատումը ոչ ավելի քան 30 վայրկյանում; 2. Չափերը և քաշը Խորությունը ոչ ավելի քան: 890մմ.: Լայնությունը ոչ ավելի քան: 555մմ.: Բարձրությունը կարգավորվող, նվազագույնը՝: 1250մմ.: Քաշը ոչ ավելի քան ՝ 65 Կգ. 3. Սարքի աղմուկի մակարդակը՝ 25 աստիճան Ցելսիուսի դեպքում ոչ ավելի քան 26 դԲ: - Շրջակայքի պայմանները 1. Շահագործման պայմաններy` Ջերմաստճան : 15-40 °C Հարաբերական խոնավություն՝ 30%-85% Մթնոլորտի ճնշում՝ 0.7-1 ատմ.. 2. Պահեստավորում և տեղափոխում Ջերմաստճան՝ -20- +55 °C Հարաբերական խոնավություն՝ 30%-95% - Մատակարարման պայմանները - Սարքին /Հիմնական միավոր/ տրվող գործարանային երաշխիքը պետք է լինի ոչ պակաս 24 ամիս իսկ տվիչներին ոչ պակաս 18 ամիս տեղակայումից հետո՝ շահագործման և պահպանման պահանջները չխախտելու պարագայում - Սարքը պետք է տեղակայվի 2026թվականին, Պայմանագրի ստորագրումից հետո 20-30 օրվա ընդացքում, ք. Գյումրի, Սարուխանյան 1/3 - Գինը պետք է ներառի՝ մատակարարում, տեղակայում, օպերատորական ուսուցում և մասնագիտական ուսուցում տեղում ՝ Գյումրի, Սարուխանյան 1/3 հասցեում , պահանջի դեպքում։