## Sheet1
հ/հ | Չափաբաժնի անվանում | Հատի գին | Չ/մ | Քանակ | Ապրանքների տեխնիկական բնութագիր | Наименование | Цена единицы | Единицы измерения | Количество | Техническая характеристика
1 | Տոտալ կ/ա Էնսոպրոթեզ առանց ցեմենտ | 1100000 | հատ | 5 | Ացետաբուլյար ներդիր (պոլիէթիլենային)։ Խաչաձև կապված գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլենից պատրաստված ացետաբուլյար ներդիր՝ նախատեսված ցեմենտազուրկ բաժակների համար։ Ունի հուսալի մեխանիկական ֆիքսացիա և ներվիրահատական վերատեղադրման հնարավորություն։ Պետք է ունենա ստանդարտ և անտիլյուքսացիոն (մինչև 20°) տարբերակներ, 28 մմ գլխիկի համար՝ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 մմ բաժակների չափերով, 32 մմ գլխիկի համար՝ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ բաժակների չափերով։ Ացետաբուլյար պտուտակ (սպոնգիոզ)։ Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված սպոնգիոզ պտուտակ՝ ացետաբուլյար բաղադրիչի լրացուցիչ ֆիքսացիայի համար։ Ունի ինքնապտուտակվող ծայր և ամբողջական պարուրակ։ Չափերը՝ տրամագիծ՝ 6.5 մմ, երկարություններ՝ 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 մմ։ Ացետաբուլյար բաժակ (ացետաբուլյար բաղադրիչ)։ Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված կիսագնդաձև բաժակ՝ առաջնային press-fit և երկրորդային օստեոինտեգրացիոն ֆիքսացիայով։ Համատեղելի է պոլիէթիլենային և կոշտ ներդիրների հետ։ Պետք է լինի՝ անցքերով և առանց անցքերի տարբերակներով, արտաքին տրամագծերով՝ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ, լրացուցիչ ֆիքսացիայի հնարավորությամբ 6.5 մմ սպոնգիոզ պտուտակներով։ Ազդրային ոտիկ ոչ ցեմենտային : Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք / Ti6Al7Nb/ ։ Կրկնակի ծածկույթ. տիտանի պլազմային սփրեյ, հիդրոքսիապատիտ , իրենից ներկայացնում է ուղիղ ինքնակենտրոնացվող ոտիկ, որը ապահովում է առաջնային մեխանիկական կայունություն և հետագա օստեոինտեգրացիա։ Ունենա ստանդարտ կոնուսային միացում (օր.՝ 12/14 կամ համարժեք)։ Չափերը > 119 և ≤ 167.5։ 5. Էնդոպրոթեզային գլխիկ (մետաղական)։ Բարձր ամրության մետաղական համաձուլվածքից (օր.՝ կոբալտ-քրոմ կամ համարժեք) պատրաստված գլխիկ՝ նախատեսված ազդրային ոտիկի հետ համատեղ օգտագործման համար։ Ունի ստանդարտ կոնուսային միացում (օր.՝ 12/14 կամ համարժեք)։ Տրամագիծները՝ տարբեր (օր.՝ 28–36 մմ), օֆսեթները՝ տարբեր՝ ապահովելու հոդի կենսամեխանիկական վերականգնում OXINIUM® գլխիկ (օքսիդացված ցիրկոնիում)։Օքսիդացված ցիրկոնիումից (OXINIUM®) պատրաստված էնդոպրոթեզային գլխիկ՝ ցիրկոնիում-նիոբիում (Zr-Nb) համաձուլվածքի հիմքով։ Մակերեսը ենթարկված է օքսիդացման տեխնոլոգիայի, որի արդյունքում ձևավորվում է կերամիկացված բարձր կարծրությամբ շերտ, որը հանդիսանում է նյութի անբաժանելի մասը և չի հանդիսանում առանձին ծածկույթ (coating)։ Տրամագծերը՝ 28 մմ և 32 մմ։ Օֆսեթները՝ -3 մմ, 0 մմ, +4 մմ, +8 մմ, +12 մմ և +16 մմ։ Համատեղելի է 12/14 կոնուսային միացում ունեցող ազդրային ոտիկների հետ։ | Полное эндопротезирование тазобедренный сустав без цемента | 1100000 | штук | 5 | "Вкладыш вертлужной впадины (полиэтилен). Вкладыш вертлужной впадины из сшитого сверхвысокомолекулярного полиэтилена, предназначенный для бесцементных чашек. Обеспечивает надежную механическую фиксацию и возможность интраоперационной репозиции. Должен иметь стандартный и антилюксовый (до 20°) варианты для головки 28 мм с размерами чашек 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 мм, для головки 32 мм с размерами чашек 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 мм. Винт вертлужной впадины (губчатый). Губчатый винт из титанового сплава для дополнительной фиксации вертлужного компонента. Имеет самонарезающий наконечник и полную резьбу. Размеры: диаметр: 6,5 мм, длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 мм. Ацетабулярная чашка (ацетабулярный компонент). Полусферическая чашка из титанового сплава с первичной посадкой методом прессования и вторичной остеоинтеграционной фиксацией. Совместима с полиэтиленовыми и жесткими вставками. Доступны варианты: с отверстиями и без отверстий, наружные диаметры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 мм, с возможностью дополнительной фиксации спонгиозными винтами 6,5 мм. Нецементированный бедренный стержень: Материал: титановый сплав /Ti6Al7Nb/. Двойное покрытие: титановое плазменное напыление, гидроксиапатит, представляет собой прямой самоцентрирующийся стержень, обеспечивающий первичную механическую стабильность и последующую остеоинтеграцию. Имеет стандартное конусное соединение (например, 12/14 или эквивалент). Размеры > 119 и ≤ 167,5. 5. Эндопротезная головка (металлическая). Головка, изготовленная из Высокопрочный металлический сплав (например, кобальт-хром или эквивалент), предназначенный для использования с бедренным стержнем. Имеет стандартное коническое соединение (например, 12/14 или эквивалент). Диаметры: различные (например, 28–36 мм), смещения: различные для обеспечения биомеханического восстановления сустава. Головка OXINIUM® (оксидированный цирконий). Эндопротезная головка из оксидированного циркония (OXINIUM®), сплава циркония и ниобия (Zr-Nb). Поверхность подвергается технологии оксидирования, в результате чего образуется керамизированный слой высокой твердости, являющийся неотъемлемой частью материала, а не отдельным покрытием. Диаметры: 28 мм и 32 мм. Смещения: -3 мм, 0 мм, +4 мм, +8 мм, +12 мм и +16 мм. Совместима с бедренными стержнями с коническим соединением 12/14.
2 | Տոտալ կ/ա Էնսոպրոթեզ առանց ցեմենտ | 1300000 | հատ | 5 | Ացետաբուլյար ներդիր (պոլիէթիլենային)։ Խաչաձև կապված գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլենից պատրաստված ացետաբուլյար ներդիր՝ նախատեսված ցեմենտազուրկ բաժակների համար։ Ունի հուսալի մեխանիկական ֆիքսացիա և ներվիրահատական վերատեղադրման հնարավորություն։ Պետք է ունենա ստանդարտ և անտիլյուքսացիոն (մինչև 20°) տարբերակներ, 28 մմ գլխիկի համար՝ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 մմ բաժակների չափերով, 32 մմ գլխիկի համար՝ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ բաժակների չափերով։ Ացետաբուլյար պտուտակ (սպոնգիոզ)։ Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված սպոնգիոզ պտուտակ՝ ացետաբուլյար բաղադրիչի լրացուցիչ ֆիքսացիայի համար։ Ունի ինքնապտուտակվող ծայր և ամբողջական պարուրակ։ Չափերը՝ տրամագիծ՝ 6.5 մմ, երկարություններ՝ 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 մմ։ Ացետաբուլյար բաժակ (ացետաբուլյար բաղադրիչ)։ Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված կիսագնդաձև բաժակ՝ առաջնային press-fit և երկրորդային օստեոինտեգրացիոն ֆիքսացիայով։ Համատեղելի է պոլիէթիլենային և կոշտ ներդիրների հետ։ Առկա է՝ անցքերով և առանց անցքերի տարբերակներով, արտաքին տրամագծերով՝ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ, լրացուցիչ ֆիքսացիայի հնարավորությամբ 6.5 մմ սպոնգիոզ պտուտակներով։ Ազդրային ոտիկ ոչ ցեմենտային : Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք / Ti6Al7Nb /: Կրկնակի ծածկույթ. տիտանի պլազմային սփրեյ, հիդրոքսիապատիտ, իրենից ներկայացնում է ուղիղ ինքնակենտրոնացվող ոտիկ, որը ապահովում է առաջնային մեխանիկական կայունություն և հետագա օստեոինտեգրացիա։ Ունենա ստանդարտ կոնուսային միացում (օր.՝ 12/14 կամ համարժեք)։ Չափերը > 119 և ≤ 167.5։ 5. Կերամիկական գնդաձև գլխիկ՝ Biolox Delta, Եվրոկոնուս 12/14 Նյութը -կերամիկա AI203ZrO. Ալյումինի օքսիդ-75%, ցիրկոնիումի օքսիդ՝ 23%, քրոմի օքսիդ՝2% Ունենա 8 չափ : 32 և 36մմ տրամագծով գլխիկների համար 4 չափ՝ 0, +4, +8, +12 մմ տեղադրման խորությամբ, (Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաններում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից | Полное эндопротезирование тазобедренный сустав без цемента | 1300000 | штук | 5 | "Вкладыш вертлужной впадины (полиэтилен). Вкладыш вертлужной впадины из сшитого сверхвысокомолекулярного полиэтилена, предназначенный для бесцементных чашек. Обеспечивает надежную механическую фиксацию и возможность интраоперационной репозиции. Должен иметь стандартный и антивывиховый (до 20°) варианты для головки 28 мм с размерами чашек 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 мм, для головки 32 мм с размерами чашек 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 мм. Винт вертлужной впадины (губчатый). Губчатый винт из титанового сплава для дополнительной фиксации вертлужного компонента. Имеет самонарезающий наконечник и полную резьбу. Размеры: диаметр: 6,5 мм, длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 мм. Ацетабулярная чашка (ацетабулярный компонент). Полусферическая чашка из титанового сплава с первичной посадкой методом прессования и вторичной остеоинтеграционной фиксацией. Совместима с полиэтиленовыми и жесткими вставками. Доступна в перфорированном и неперфорированном исполнении, наружные диаметры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 мм, с возможностью дополнительной фиксации спонгиозными винтами 6,5 мм. Нецементированный бедренный стержень: Материал: титановый сплав / Ti6Al7Nb /: Двойное покрытие: титановое плазменное напыление, гидроксиапатит, представляет собой прямой самоцентрирующийся штифт, обеспечивающий первичную механическую стабильность и последующую остеоинтеграцию. Имеет стандартное коническое соединение (например, 12/14 или эквивалентное). Размеры > 119 и ≤ 167,5. 5. Керамическая сферическая головка: Biolox Delta, Eurocone 12/14Материал - керамика AI203ZrO. Оксид алюминия - 75%, оксид циркония - 23%, оксид хрома - 2% Имеет 8 размеров: 4 размера для головок диаметром 32 и 36 мм: 0, +4, +8, +12 мм с глубиной введения, (Размер типа может быть изменен в пределах указанных ограничений по запросу заказчика в зависимости от размера пациента)
3 | Տոտալ կ/ա Էնսոպրոթեզ առանց ցեմենտ | 700000 | հատ | 5 | Ացետաբուլյար ներդիր (պոլիէթիլենային)։ Խաչաձև կապված գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլենից պատրաստված ացետաբուլյար ներդիր՝ վիտամին E կայունացմամբ։ Ունենա մեխանիկական ֆիքսացիա, հակապտտվող տարրեր և էկվատորիալ ֆիքսող համակարգ։ Պետք է լինի՝ 32 մմ գլխիկի համար, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար։ Ներդիրը կիսագնդաձև է, ներքին մակերեսը՝ հարթ։ Ացետաբուլյար պտուտակ (սպոնգիոզ)։ Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված սպոնգիոզ պտուտակ՝ նախատեսված ացետաբուլյար բաղադրիչի լրացուցիչ ֆիքսացիայի համար։ Ունենա ցածր պրոֆիլի գլխիկ, ինքնապտուտակվող ծայր և ամբողջական պարուրակ։ Չափերը՝ տրամագիծ՝ 6 մմ, երկարություններ՝ 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 մմ։ Ացետաբուլյար բաժակ (ացետաբուլյար բաղադրիչ)։ Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված կիսագնդաձև բաժակ՝ press-fit առաջնային և օստեոինտեգրացիոն երկրորդային ֆիքսացիայով։ Արտաքին մակերեսը՝ ծակոտկեն կառուցվածքով՝ ոսկրային ինտեգրացիայի բարելավման նպատակով։ Համատեղելի է պոլիէթիլենային և կերամիկական ներդիրների հետ։ Ունենա՝ 3 անցքերով տարբերակ, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ արտաքին տրամագծերով, լրացուցիչ ֆիքսացիայի հնարավորությամբ 6 մմ սպոնգիոզ պտուտակներով։ Ներդիրի կայունությունը ապահովվում է հակապտտվող ֆիքսացիոն տարրերով։ Ազդրային բաղադրիչ (ցեմենտազուրկ)։ Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված ցեմենտազուրկ ազդրային ոտիկ՝ press-fit ֆիքսացիայով։ Մակերեսը պատված է ծակոտկեն տիտանով և հիդրոքսիապատիտով՝ օստեոինտեգրացիայի բարելավման համար։ պետք է լինի՝ ստանդարտ և լատերալիզացված տարբերակներ, եվրոկոնուս 12/14 միացմամբ, 110, 115, 130, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190 մմ երկարություններով։ Վզիկ-ոտիկ անկյունը՝ 135°։ Մետաղական գլխիկ Կոբալտ-քրոմ համաձուլվածքից պատրաստված գլխիկ՝ եվրոկոնուս 12/14 միացմամբ։ Պետք է լինի ՝ 32 մմ տրամագծով, օֆսեթներով՝ -4, 0, +4, +8 մմ։ | Полное эндопротезирование тазобедренный сустав без цемента | 700000 | штук | 5 | "Вкладыш вертлужной впадины (полиэтилен). Вкладыш вертлужной впадины, изготовленный из сшитого сверхвысокомолекулярного полиэтилена, стабилизированного витамином Е. Он должен иметь механическую фиксацию, антиротационные элементы и экваториальную систему фиксации. Он должен быть: для головки 32 мм, для чашек с наружным диаметром 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 мм. Вкладыш имеет полусферическую форму, внутренняя поверхность гладкая. Винт вертлужной впадины (губчатый). Губчатый винт из титанового сплава, предназначенный для дополнительной фиксации вертлужного компонента. Он должен иметь низкопрофильную головку, самонарезающий наконечник и полную резьбу. Размеры: диаметр: 6 мм, длина: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 мм. Верхняя чашка вертлужной впадины (вертлужный компонент). Полусферическая чашка Изготовлен из титанового сплава с первичной фиксацией методом запрессовки и вторичной остеоинтеграционной фиксацией. Внешняя поверхность пористая для улучшения интеграции с костью. Совместим с полиэтиленовыми и керамическими вставками. Доступен в 3-отверстийном варианте с внешними диаметрами 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 мм, с возможностью дополнительной фиксации спонгиозными винтами 6 мм. Стабильность вставки обеспечивается антиротационными фиксационными элементами. Беременный компонент (бесцементный). Бесцементный бедренный стержень из титанового сплава с фиксацией методом запрессовки. Поверхность покрыта пористым титаном и гидроксиапатитом для улучшения остеоинтеграции. Доступны: стандартный и латерализованный варианты, с соединением Eurocone 12/14, длина 110, 115, 130, 140, 145, 150, 155, 160, 165 мм. 170, 180, 190 мм. Шейно-затылочный угол: 135°. Металлическая головка из кобальто-хромового сплава с соединением Eurocone 12/14. Должна быть: диаметр 32 мм, со смещениями: -4, 0, +4, +8 мм.
4 | Տոտալ կ/ա Էնսոպրոթեզ առանց ցեմենտ | 600000 | հատ | 5 | Ազդրային բաղադրիչ (Femoral Stem) • Ցեմենտազուրկ, սեպաձև (tapered wedge) առաջնային կայունությամբ ազդրային ոտիկ։ • Նյութը՝ Ti-6Al-4V տիտանի համաձուլվածք : Ֆիքսացիայի տեսակը՝ press-fit։ • Մակերեսը՝ ծակոտկեն :Միացման համակարգը՝ Eurocone 12/14։ • Պետք է լինի ստանդարտ և լատերալիզացված տարբերակներ։ • Ոտիկի երկարությունը՝ >125 մմ և ≤185 մմ։ • Օֆսեթը՝ >30 մմ և ≤55 մմ։ • Վզիկ-դիաֆիզարային անկյունը՝ >122° և ≤132°։ Գլխիկ (Femoral Head) • Մետաղական գլխիկ։ Նյութը Կոբալթ-քրոմ համաձուլվածք • Գլխիկի տրամագիծը՝ ≥28 մմ և ≤32 մմ։ • Վզիկի երկարությունը (offset)՝ > -5 և ≤ +15 • Յուրաքանչյուր տրամագծի համար գլխիկի չափերի քանակը՝ > 4: • Գլխիկի կոնուսը լիովին համատեղելի է ազդրային ոտիկի Eurocone 12/14 միացման հետ։ Ացետաբուլյար ներդիր (Acetabular Liner) • Նյութը՝ տոկոֆերոլով (Vitamin E) կայունացված, գերբարձր մոլեկուլային քաշով խաչաձև կապակցված պոլիէթիլեն (Vitamin E stabilized HXLPE)։ • Պետք է լինի սիմետրիկ, ասիմետրիկ և հակալյուքսացիոն (anti-dislocation / hooded) տարբերակներով։ • Ներդիրի չափային շարքը նախատեսված է ≥46 մմ և ≤68 մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար։ • Ներդիրի ֆիքսացիան բաժակում իրականացվում է կոնուսային մեխանիզմով։ • Համատեղելի է ≥28 մմ և ≤32 մմ տրամագծով կերամիկական գլխիկների հետ։ Ացետաբուլյար բաժակ (Acetabular Cup) • Նյութը՝ Ti-6Al-4V տիտանի համաձուլվածք կամ համարժեք։ • Ֆիքսացիայի տեսակը՝ press-fit։ • Ձևը՝ կիսագնդաձև, հարթեցված գմբեթով (flattened dome)։ • Բաժակի գմբեթում առկա է կենտրոնական պտուտակային տեխնոլոգիական անցք։ • Արտաքին մակերեսը՝ մաքուր ծակոտկեն տիտանային կառուցվածքով՝ երկրորդային օստեոինտեգրացիայի ապահովման նպատակով։ • Ռելիեֆը կազմված է շրջագծային դասավորված մակրոատամիկներից (peripheral macro-teeth), որոնց բարձրությունը աստիճանաբար նվազում է դեպի բաժակի բևեռը։ • Արտաքին տրամագիծը՝ >46 մմ և ≤68 մմ։ • Ներդիրի ֆիքսացիան իրականացվում է ներքին կոնուսային (internal taper-lock) մեխանիզմով։ • Նախատեսված է անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ պտուտակային ֆիքսացիայի համար։ | Полное эндопротезирование тазобедренный сустав без цемента | 600000 | штук | 5 | Бедренный стержень • Бесцементный, конусообразный клиновидный бедренный стержень для первичной стабилизации. • Материал: титановый сплав Ti-6Al-4V. Тип фиксации: запрессовка. • Поверхность: пористая. Система соединения: Eurocone 12/14. • Должны быть доступны стандартные и латерализованные версии. • Длина стержня: >125 мм и ≤185 мм. • Смещение: >30 мм и ≤55 мм. • Угол шейка-диафиз: >122° и ≤132°. Головка (бедренная головка) • Металлическая головка. Материал: кобальт-хромовый сплав. • Диаметр головки: ≥28 мм и ≤32 мм. • Длина шейки (смещение): > -5 и ≤ +15. • Диаметр головки для каждого количества размеров: > 4: • Конус головки полностью совместим с Eurocone 12/14 Соединение бедренного стержня. Ацетабулярный вкладыш • Материал: стабилизированный витамином Е высокосшитый полиэтилен (HXLPE). • Доступен в симметричном, асимметричном и противовывиховом/крышковидном вариантах. • Диапазон размеров вкладыша предназначен для чашек с наружным диаметром ≥46 мм и ≤68 мм. • Вкладыш фиксируется в чашке коническим механизмом. • Совместим с керамическими головками диаметром ≥28 мм и ≤32 мм. Ацетабулярная чашка • Материал: титановый сплав Ti-6Al-4V или эквивалент. • Тип фиксации: запрессовка. • Форма: полусферическая, с уплощенным куполом. • В куполе чашки имеется центральное технологическое отверстие для винта. • Наружная поверхность выполнена из чистой пористой титановой структуры для обеспечения вторичной остеоинтеграции. • Рельеф состоит из периферических макрозубцов, высота которых постепенно уменьшается к полюсу чашки. • Наружный диаметр: >46 мм и ≤68 мм. • Фиксация вставки осуществляется с помощью внутреннего конического замкового механизма. • Предусмотрена возможность дополнительной фиксации винтами при необходимости.
5 | Պտուտակ տիտանե | 6000 | հատ | 200 | • 2,4 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.4մմ, երկարությունը՝ 12մմ-30մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ • 2,7 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.7մմ, երկարությունը՝ 12մմ-50մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ • 3.5 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 3.5մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ • 4,0 մմ սպոնգիոզ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանուլացված և չկանուլացված։ Տրամագիծը՝ 4.0մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ • 4.5 մմ կորտիկալ պտուտակ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 20մմ-80մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ • 4.9մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն։ Տրամագիծը՝ 4.9մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • 4.5մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • 5,0մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն, պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ): • 5,0մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 16մմ-95մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը` տիտանի համաձուլվածք։ • 6,5 մմ սպոնգիոզ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանուլացված և չկանուլացված։ Տրամագիծը՝ 6,5մմ, երկարությունը՝ 35մմ-120մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը` տիտանի համաձուլվածք։ Պարտադիր պայման է ISO13485 որակի վկայականի առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | Титановый винт | 6000 | штук | 200 | • Кортикальный винт 2,4 мм с фиксирующей головкой и обычной нефиксирующей головкой. Диаметр: 2,4 мм, длина: 12–30 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: титановый сплав. • Кортикальный винт 2,7 мм с фиксирующей головкой и обычной нефиксирующей головкой. Диаметр: 2,7 мм, длина: 12–50 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: титановый сплав. • Кортикальный винт 3,5 мм с фиксирующей головкой и обычной нефиксирующей головкой. Диаметр: 3,5 мм, длина: 12–70 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: титановый сплав. • Губчатый винт 4,0 мм с фиксирующей головкой и обычной нефиксирующей головкой, с полной резьбой и с половинной резьбой (с половинной резьбой), канюлированный и неканюлированный. Диаметр: 4,0 мм, длина: 12–70 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: титановый сплав. • 4,5 мм Кортикальный винт с обычной неблокирующей головкой. Диаметр: 4,5 мм, длина: 20–80 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: титановый сплав. • Винт 4,9 мм с обычной неблокирующей головкой для фиксации внутрикостного гвоздя, с полным резьбовым отверстием в головке для фиксации винта с помощью полой отвертки. Диаметр: 4,9 мм, длина: 30–90 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: титановый сплав. • Винт 4,5 мм с обычной неблокирующей головкой для фиксации внутрикостного гвоздя, с полным резьбовым отверстием в головке для фиксации винта с помощью полой отвертки. Диаметр: 4,5 мм, длина: 30–90 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: титановый сплав. • Винт 5,0 мм с обычной неблокирующей головкой для фиксации внутрикостного гвоздя, с полным резьбовым отверстием в головке для фиксации винта с помощью полой отвертки. Материал изготовления: нержавеющая сталь и титановый сплав. Диаметр: 5,0 мм, длина: 30–90 мм (шаг 2 мм). • Кортикальный винт 5,0 мм с фиксирующей головкой. Диаметр: 5,0 мм, длина: 16–95 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: титановый сплав. • Губчатый винт 6,5 мм с фиксирующей головкой и обычной нефиксирующей головкой, с полной и половинной резьбой, канюлированный и неканюлированный. Диаметр: 6,5 мм, длина: 35–120 мм (шаг 2 мм), материал изготовления: титановый сплав. Обязательным условием является наличие сертификата качества ISO13485, сертификата соответствия (разрешительного письма), выданного производителем, и сертификата происхождения.
6 | Փոքր մետաղական կոնստրուկցիա տիտանե | 204000 | հատ | 20 | • Անրակի հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակները արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը` տիտանի համաձուլվածք, հարթակի վրա լինում են 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 անցքեր, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով, համատեղելի է 3.5մմ-2,7մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների հետ, անրակ-ակրոմիալ միացության ֆիքսման հանարավորությամբ (hook) և առանց դրա, հեռակա ծայրը (distal part) լայանցած (ըստ պահանջի) 2,4մմ և 2,7մմ արգելափակվող պտուտակներով ֆիքսման հնարավորությամբ • Ճաճանչային/ծղիկային հարթակ, նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 անցք, հարթակը լինում է կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ, նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, հարթակի դիստալ հատվածում առակա արգելափակվող անցքերը ֆիքսված և անկյան փոփոխման հնարավորությամբ (multi-direction), պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,4մմ և 3,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ծղիկոսկրի պրոքսիմալ հարթակ, նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն, պահանջվող անցքերն են` 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 անցք, համատեղելի է 2,4մմ պտուտակների համար։ • Նրբոլոքի հարթակ, լատերալ և հետին-լատերալ ֆիքսման հնարավորությամբ, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, դիստալ հատվածում լայնացմամբ և ոչ։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 կոմբինացված և ֆիքսված անցք (ըստ պահանջի): Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ և 4,0մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար(ըստ պահանջի)։ Պարտադիր պայման է ISO13485 որակի վկայականի առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | Маленькая металлическая конструкция из титана. | 204000 | штук | 20 | • Осевая платформа, различная для правой и левой конечностей, платформы с фиксацией и без фиксации, материал изготовления: титановый сплав, на платформе 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 отверстий, комбинированные и фиксированные отверстия, совместима с кортикальными винтами 3,5–2,7 мм и губчатыми винтами 4,0 мм, с крючком и без крючка для фиксации акромиоклавикулярного сустава, дистальная часть расширена (по запросу) с возможностью фиксации фиксирующими винтами 2,4 мм и 2,7 мм. • Радиальная/спинальная платформа, материал: титановый сплав, платформы с фиксацией и без фиксации, динамическая компрессия с ограниченным контактом. Необходимые отверстия платформы: 4, 5, 6, 7, 9, 10 отверстий, платформа доступна с комбинированными и фиксированными отверстиями (по запросу), совместима с кортикальными винтами 3,5 мм, губчатыми винтами 3,5 или 4,0 мм, с обычной головкой без фиксации и с фиксацией. винты. • Платформа для дистального отдела плечевой кости, материал: титановый сплав, с блокировкой и без блокировки, различается для правой и левой конечностей, динамическая компрессия с ограниченным контактом, фиксирующие отверстия в дистальной части платформы фиксированные и с возможностью изменения угла (многонаправленная фиксация), необходимые отверстия: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 отверстий, с комбинированными и фиксированными отверстиями (по запросу), совместима с обычными винтами с неблокирующей головкой и винтами с блокирующей головкой диаметром 2,4 мм и 3,5 мм. • Платформа для проксимального отдела плечевой кости, материал: титановый сплав, платформы с блокировкой и без блокировки, динамическая компрессия с ограниченным контактом, необходимые отверстия: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 отверстий, совместима с винтами диаметром 2,4 мм. • Платформа Nerbolok, с латеральной и заднелатеральной фиксацией, материал изготовления: титановый сплав, платформы с блокировкой и без блокировки. Платформы универсальны для правой и левой конечностей, с и без расширения в дистальной части. Необходимые отверстия платформы: 4, 5, 6, 7, 9, 10 комбинированных и фиксированных отверстий (по запросу). Платформа предназначена для обычных кортикальных винтов толщиной 3,5 мм и губчатых винтов толщиной 4,0 мм с нефиксирующейся головкой и фиксирующей головкой (по запросу). Обязательным условием является наличие сертификата качества ISO13485, сертификата соответствия (письма-разрешения), выданного производителем, и сертификата происхождения.
7 | Միջին մետաղական կոնստրուկցիա տիտանե | 264000 | հատ | 10 | • Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 և 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Բազկի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող (Philos) և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Կոմբինացված անցքերով, պահանջվող անցքերն են` 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ և 3,5մմ, 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Բազկի դիստալ մեդիալ/լատերա հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, մեդիալ և լատերալ հատվածների համար ևս տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը` տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,7մմ, 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ոլոքի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4.5մմ, և 5,0մմ կորտիկալ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են` 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 անցք, նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ • Ոլոքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 կոմբինացված անցք նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ Պարտադիր պայման է ISO13485 որակի վկայականի առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | Средняя металлическая конструкция из титана. | 264000 | штук | 10 | «• Платформа для руки с ограниченным контактом, динамической компрессией, блокировкой и обычной неблокировкой, материал изготовления: титановый сплав. Требуемые отверстия для платформы: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, с фиксированными отверстиями и комбинированными отверстиями (по запросу), совместима с обычными неблокирующими и блокирующими винтами с кортикальной головкой 3,5 мм, спонгиозной головкой 3,5 и 4,0 мм. • Проксимальная платформа для руки, блокировка (Philos) и обычная неблокировка, ограниченный контакт, динамическая компрессия, материал изготовления: титановый сплав, совместима с минимально инвазивной системой стабилизации (LISS) и без нее. С комбинированными отверстиями, требуемые отверстия: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (по запросу), совместима с кортикальными винтами 3,5 мм и спонгиозными винтами 3,5 мм, 4,0 мм с обычной неблокирующей и блокирующей головкой. • Дистальная Платформа для медиальной/латеральной части плечевой кости, с блокировкой и без блокировки. Платформы различаются для правой и левой конечностей, для медиального и латерального сегментов, ограниченный контакт, динамическая компрессия, материал изготовления: титановый сплав, необходимые отверстия: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 отверстий, комбинированные и фиксированные отверстия (по запросу), совместимость с кортикальными винтами 2,7 мм, 3,5 мм, губчатыми винтами 3,5 или 4,0 мм для обычных винтов с неблокирующей головкой и винтов с блокирующей головкой. • Платформа Volok с ограниченным контактом, динамической компрессией, блокировкой и без блокировки, материал изготовления: титановый сплав. Необходимые отверстия платформы: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, с фиксированными и комбинированными отверстиями (по запросу), совместимость с кортикальными винтами 4,5 мм и 5,0 мм для обычных винтов с неблокирующей головкой и винтов с блокирующей головкой. Винты с фиксирующей головкой. • Проксимальная медиальная/латеральная платформа Volok, платформы бывают с фиксацией и без фиксации. Платформы различаются для правой и левой конечностей, ограниченный контакт, динамическая компрессия, материал изготовления: титановый сплав, необходимые отверстия: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 отверстий, предназначены для кортикальных винтов 3,5 мм и 5,0 мм, губчатых винтов 4,0 мм и 6,5 мм, обычные винты с нефиксирующей головкой и винты с фиксирующей головкой (по запросу), совместимы с системой LISS и нет. • Дистальная медиальная/латеральная платформа винта, платформы бывают с фиксацией и без фиксации. Платформы различаются для правой и левой конечностей, ограниченный контакт, динамическая компрессия, материал изготовления: титановый сплав, необходимые отверстия: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 комбинированных отверстий, предназначены для кортикальных винтов 3,5 мм и 5,0 мм, 4,0 мм и 6,5 мм Обычные самозатягивающиеся винты с фиксированной головкой и фиксирующей головкой (по запросу), совместимые с системой LISS и несовместимые с ней. Конструкции, совместимые с LISS, должны поставляться с полным комплектом соответствующих инструментов для монтажа. Обязательным условием является наличие сертификата качества ISO13485, сертификата соответствия (письма-разрешения), выданного производителем, и сертификата происхождения.
8 | Մեծ մետաղական կոնստրուկցիա տիտանե | 324000 | հատ | 10 | • Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ • Ազդրի հարթակ, հարթակը պետք է ունենա ազդրի անատոմիական թեքությունը (anatomical pre-contoured), արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակն ունի ազդրի անատոմիական թեքությունը, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, և 5,0մմ արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ազդրի դիստալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, մեդիալ և դիստալ հատվածներում տեղադրման հնարավորությամբ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ • Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ, ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ։ • Ոլոքային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, վերծնկոսկրային և ստործնկոսկրային տեղադրման հնարավորությամբ, պրոքսիմալ հատվածներում երկու և չորս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 4,8մմ, 5,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ, բեկորների կոմպրեսիայի հնարավորությամբ, դիստալ հատվածում երկու և չորս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 4,5մմ, 4,8մմ արգելափակող պտուտակի հետ, արգելափակող պտուտակները արգելափակվում են նաև մեխի պրոքսիմալ հատվածում լրիվ պտուտակով (full threaded), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ,280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, տրամագիծը՝ 8մմ, 9մմ, 10մմ, 11մմ։ • Բազկի արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, պրոքսիմալ և դիստալ հատվածներում երեքական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, տրամագիծը՝ 7մմ, 7,5մմ, 8մմ, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք․ Պարտադիր պայման է ISO13485 որակի վկայականի առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | Большая металлическая конструкция из титана. | 324000 | штук | 10 | «• Проксимальная бедренная платформа, с фиксацией и без фиксации, различается для правой и левой конечностей, динамическая компрессия с ограниченным контактом, материал изготовления: титановый сплав, проксимальная часть платформы расширена, необходимые отверстия: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 отверстий, комбинированные и фиксированные отверстия (по запросу), совместима с дистальными винтами 5,0 мм и проксимальными винтами 6,5 мм для обычных винтов с нефиксирующейся головкой и винтов с фиксирующейся головкой, совместима и несовместима с LISS. Конструкции, совместимые с LISS, должны поставляться с соответствующим полным набором инструментов, необходимых для установки. • Бедренная платформа, платформа должна иметь анатомически правильный наклон тазобедренного сустава (анатомически предварительно изогнутая), с фиксацией и без фиксации, различается для правой и левой конечностей, динамическая компрессия с ограниченным контактом, материал изготовления: титановый сплав, платформа имеет анатомический наклон бедренной кости, необходимые отверстия: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 отверстий, комбинированные и фиксированные отверстия» (по запросу), совместим с обычными винтами с неблокирующей головкой 4,5 мм и винтами с блокирующей головкой 5,0 мм. • Дистальная бедренная платформа, блокирующая и обычная неблокирующая, с возможностью установки в медиальной и дистальной частях, различается для правой и левой конечностей, ограниченный контакт динамической компрессии, материал изготовления: титановый сплав, проксимальная часть платформы расширена, необходимые отверстия: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 отверстий, комбинированные и фиксированные отверстия (по запросу), совместим с дистальными винтами с неблокирующей головкой 5,0 мм и проксимальными винтами с блокирующей головкой 6,5 мм, совместим с системой минимально инвазивной стабилизации (LISS) и несовместим с ней. • Заблокирующий внутрикостный гвоздь для бедренной кости, с антеградным введением, ретроградным введением (совместим с лезвием 12,5 мм, блокирующим винтом 4,9 мм) и ретроградным введением (совместим с лезвием 12 мм, 4,9 мм, • Интрамедуллярный штифт с фиксацией винтом 6,0 мм, материал изготовления: титановый сплав, необходимые размеры: длина: 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 420 мм, диаметр: 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм. • Интрамедуллярный штифт с фиксацией, с возможностью супрапателлярного и субпателлярного размещения, наличие двух и четырех фиксирующих отверстий в проксимальных секциях, совместимых с фиксирующими винтами 4,8 мм, 5,0 мм, с возможностью компрессии фрагментов, наличие двух и четырех фиксирующих отверстий в дистальной секции, совместимых с фиксирующими винтами 4,5 мм, 4,8 мм, фиксирующие винты также фиксируются в проксимальной секции штифта с помощью полнорезьбового винта, материал изготовления: титановый сплав, необходимые размеры: длина: 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, диаметр: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм. • Интрамедуллярный гвоздь для фиксации руки с возможностью установки трех фиксирующих винтов в проксимальной и дистальной частях, требуемая длина: 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, диаметр: 7 мм, 7,5 мм, 8 мм, материал изготовления: титановый сплав. Обязательным условием является наличие сертификата качества ISO13485, сертификата соответствия (разрешительного письма), выданного производителем, и сертификата происхождения.
9 | Ոսկրային ցեմենտ | 30000 | հատ | 7 | Ոսկրային ցեմենտ – Ռադիոպակ (BaSO₄), պոլիմեթիլմեթակրիլային բազայով, գենտամիցինով հարստացված և առանց այդ հարստացման, բարձր մածուցիկության նախատեսված ձեռքով խառնման և կիրառման համար (հատուկ ներարկող ատրճանակի միջոցով ներարկվող)՝ օրթոպեդիկ և տրավմատոլոգիական վիրահատություններում իմպլանտների ֆիքսացիայի նպատակով։ Կազմված է, առանց հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում՝ 40 գ փոշի, որի ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 6 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե և 14.4 գ հեղուկ և հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում ՝ 41.6 գ փոշի և 14.4 գ հեղուկ, որի ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 5 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե։ Ցեմենտի հետ տրվում են խառնելու և ներարկելու համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները (միքսեր, ներարկող ատրճամակ) ցեմենտի հետ նույն արտադրության։ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | Костный цемент | 30000 | штук | 7 | «Костный цемент – рентгеноконтрастный (BaSO₄), на основе полиметилметакрилата, обогащенный гентамицином и без такого обогащения, высокой вязкости, предназначенный для ручного смешивания и нанесения (впрыскивания с помощью специального инъекционного пистолета) для фиксации имплантатов в ортопедической и травматологической хирургии. Он состоит, в варианте без антибактериального обогащения: 40 г порошка, временные параметры которого (при температуре 20–23°C) – фаза смешивания: 45 с, перенос в инъекционный пистолет и фаза ожидания: 2 мин 30 с, время впрыскивания: 6 мин 40 с / рабочая фаза, фаза затвердевания: 2 мин и 14,4 г жидкости, а в варианте с антибактериальным обогащением: 41,6 г порошка и 14,4 г жидкости, временные параметры которых (при температуре 20–23°C) – фаза смешивания: 45 секунд, перенос в инъекционный пистолет и фаза ожидания: 2 минуты» 30 секунд, время впрыскивания: 5 минут 40 секунд / рабочая фаза, фаза затвердевания: 2 минуты. Все необходимые принадлежности для смешивания и впрыскивания (смеситель, инъекционный пистолет) того же производителя, что и цемент, поставляются вместе с цементом.Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA, наличие сертификата соответствия (разрешительного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ |  |  |  |  | Իմպլանտները պետք է պատրաստված լինեն տիտանի համաձուլվածքից, լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է մատակարարվեն տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան գործիքների (հորատներ, պտուտակային ծորակներ, պտուտակահաններ, սահմանափակող պտտող մոմենտի պտուտակահան հորատման թևքով, ուղղորդող գործիքներ, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) իմպլանտների տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածու) հետ միասին: Պարտադիր պայման է ISO13485 որակի վկայականի առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 9 (ինը) ժամվա ընթացքում ՝ տրամադրելով իմպլանտների ողջ շարքը և տեղադրման գործիքները ։ Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պայմանագրի գործունեության ողջ ժամկետի ընթացքում մատակարարը գնորդին անհատույց պետք է տրամադրի իմպլանտների տեղադրման համար անհրաժեշտ հետևյալ գործիքները. 1․ Կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափի հավաքածու, որը պետք է կազմված լինի սնամեջ ցիլիդրիկ ալյումինե կորպուսից, որով հնարավոր է կլինի անցկացնել և պահել Կիշների շյուղեր, շաղափից, 2 (երկու) հատ, նիկել-մետաղահիդրիդային մարտկոցներից (14.4V, 1800mAh), 2 (երկու) հատ, մարտկոցը տեղափոխելու ասեպտիկ օղից, լիցքավորիչից, գայլիկոնի բռնիչի բանալուց, տեղափոխման համար նախատեղված ալյումինե տարրայից, ենթակա լինի ստերիլիզացման (ավտոկլավացման) ≤ 135 °C ջերմաստիճանում։ 2. Oրթոպեդիկ օսցիլյացնող օսթեոտոմի հավաքածու, որը պետք է կազմված լինի ալյումինե կորպուսից, որին ամրանում է հատող շեղբը: Հավաքածուն պետք է բաղկացած լինի 4 (չորս) հատ տարբեր չափերի շեղբից, 2 (երկու) հատ նիկել-մետաղահիդրիդային մարտկոցներից (14.4V, 1800mAh), 2 (երկու) հատ մարտկոցը տեղափոխելու ասեպտիկ օղից, լիցքավորիչից, տեղափոխման համար նախատեղված ալյումինե տարրայից, ենթակա լինի ստերիլիզացման (ավտոկլավացման) ≤ 135 °C ջերմաստիճանում։