## Sheet1
Ընդհանուր պայմանները և վճարման պայմանները բոլոր չափաբաժինների համար
Պայմանագրի շրջանակներում Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է 2026թ. տարվա ընթացքում։ Մատակարարումները պետք է իրականացվեն ըստ փաստացի պատվերների: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքային նշանի և/կամ/ մոդելի և/կամ արտադրողի նշումով փաթեթի վրա։ Ապրանքի մատակարարումը` բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև համապատասխան վայր, իրականացվում է Մատակարարի ուժերով և միջոցներով ք.Գավառ, Ազատութայան 21, "Գավառի ԲԿ" ՓԲԸ, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-16։00։
** Ֆինանսական միջոցները նախատեսված չեն և ժամանակացույցը հաստատվում, կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում:
Հրավերում առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզինկամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, հղման դեպքում հասկանալ կամ համարժեք։
ՀՀ | ԳՄԱ ԿՈԴ | Անվանումները | Տեխնիկական բնութագիրը |  | Չափման միավորը | Քանակ | Գին | Գումար
1 | 33121160 | Ճեղքային լամպ | Գալիլեյան տիպի ճեղքային միկրոսկոպ (լամպ) - Ամբողջովին (ճեղքային լամպը և ծնոտի հենակը) հավաքված մետաղական տակդիրի վրա, ֆոտո և վիդեո նկարահանման հնարավորությամբ, իր սեղանիկով և տեսախցիկի համար նախատեսված համակարգչով |  | Հատ | 1 | 6500000 | 6500000
|  |  | Լուսավորման տեսակ | վերին լուսավորմամբ կամ համարժեք
|  |  | Խոշորացումներ | Առնվազն՝ 5×, 10×, 16×, 25×, 50×
|  |  | Օբյեկտիվ լինզայի կոնվերգենցիայի անկյուն | Առնվազն՝ 13.2° աստիճան
|  |  | Օկուլյարների խոշորացում | Առնվազն՝ 12.5x
|  |  | Միջբբային տարածություն կարգավորման դիապազոն | Առնվազն՝ 55մմ- 80մմ
|  |  | Օկուլյարնեի շտկման դիապազոն | Առնվազն՝ -8D-ից +8D
|  |  | Ճեղքային լամպի աշխատանքային հեռավորություն | Առնվազն՝ 100.5 մմ
|  |  | Ճեղքային լամպի առավելագույն հասանելիություն | Առնվազն՝ 314 մմ
|  |  | Ճեղքային լամպի լուսավորման տեսակը | Սպիտակ, LED տեսակի
|  |  | Ճեղքային լամպի լուսավորման հզորություն | Առնվազն՝ 5Վտ սպիտակ LED
|  |  | Լուսային ճեղքի ուղղահայաց անկյան կարգավորումներ | Առնվազն՝ 0°, 5°,10°,15°,20°
|  |  | Լուսային ճեղքի հաստության կարգավորման դիապազոն | Առնվազն՝ 0-16մմ, շարունակական
|  |  | Լուսային ճեղքի ապերտուրաներ(ø) | Առնվազն՝ 0.2 մմ , 1 մմ, 2 մմ, 5 մմ, 10 մմ, 14 մմ, 16 մմ
|  |  | Լուսային ճեղքի պտույտ | Առնվազն՝ 90° աջ և ձախ
|  |  | Ճեղքի թեքման տեղաշարժ | Առնվազն՝ թիրախային մակերեսից ±8 մմ
|  |  | Ֆիլտրերը | Առնվազն՝ լրիվ թափանցիկ, 12.5%ND, կանաչ, կապույտ
|  |  | Օպտիկական համակարգի պտույտ | Առնվազն՝ 90° աջ և ձախ
|  |  | Ինտեգրված տեսախցիկի ռեզոլյուցիա | Առնվազն՝ 2592×1944 ppi, 5 մեգապիքսել
|  |  | Հորիզոնական շարժում | 100x110մմ (բռնակի միջոցով)
|  |  | Ուղղահայաց շարժում | 30մմ (բռնակի միջոցով)
|  |  | Ինտեգրված տեսախցիկի սենսոր | 1/2.5 դյույմ C-MOS կամ համարժեք
|  |  | Ինտեգրված տեսախցիկի վիդեո ռեզոլյուցիա | Առնվազն՝ hd 1296×972
|  |  | Ինտեգրված Տեսախցիկի ինտերֆեյս | USB3.0 կամ համարժեք
|  |  | Ինտեգրված տեսախցիկի վիդեոյի կինոկադրերի քանակ | Առնվազն՝ 30 fps
|  |  | Օպերացիոն համակարգ | Առնվազն՝ Windows 10 (64-բիթ)
|  |  | Պրոցեսոր | Առնվազն՝ intel Core i5՝ 1.5 ԳՀց
|  |  | Ինտերֆեյս | USB 3.0 (առնվազն 1 պորտ) կամ USB 2.0 (առնվազն 1 պորտ)
|  |  | Հիշողությունը | Առնվազն՝ 2գբ
|  |  | Մոնիտորի թույլատրելիությունը | Առնվազն՝ 1366 × 768 պիքսել
|  |  | Ինտեգրված տեսախցիկի քաշ | Առավելագունը՝ 790գ
|  |  | Սեղանի բարձրության կարգավորման միջակայք | Առնվազն՝ 65-ից 130 սմ
|  |  | Սեղանի բեռնվածություն | Առնվազն՝ 40 կգ
|  |  | Սեղանի երեսի չափսեր | Առնվազն՝ 60x40 մմ
|  |  | Որակի հավաստագրեր | Առնվազն՝ DECLARATION OF CONFORMITY for (EU)2017/745 Medical Device Regulation, CB TEST CERTIFICATE, ISO 13485
|  |  | Երաշխիքային սպասարկում | Առնվազն՝ 1 տարի
2 | 33191700 | Լազերային վիրահատական համակարգ | Վիրաբուժական դիոդային լազերը կարող է օգտագործվել կտրվածքի, դիսեկցիայի, գոլորշացման, աբլացիայի, տաքացման, հեմոստազի և փափուկ հյուսվածքների կոագուլյացիայի, ինչպես նաև ընտրողական անոթային ֆոտոթերմոլիզի համար՝ պրոցեդուրաների առնվազը հետևյալ ոլորտներում՝ Անոթային վիրաբուժություն Ստորին վերջույթների երակային անբավարարության բուժման համար՝ ներերակային լազերային եղանակով, հատկապես հետևյալ հիվանդություններով հիվանդների բուժման համար. ▪ Մեծ սաֆենային երակ ▪ Փոքր սաֆենային երակ ▪ վտակային երակներ ▪ երակային հիվանդությունների կրկնություններ ▪ երակային խոցեր՝ որպես օժանդակ բուժում Նվազագույն ինվազիվ փափուկ հյուսվածքների վիրահատություն ▪ կտրում (կտրվածք, հեռացում) ▪ գոլորշիացում (աբլացիա) ▪ կոագուլյացիա (և դրա հետևանքով առաջացող հեմոստազ) ▪փափուկ հյուսվածքների վիրահատություն (ներառյալ էնդոսկոպիկ վիրահատությունը): Ստամոքս-աղիքային տրակտի վիրահատություն Պրոկտոլոգիական խանգարումների՝ մարսողական տրակտի վերջին հատվածի բուժման համար, մասնավորապես՝ ▪ ուղիղ աղիքի արյունահոսող հանգույցներ (թութք) - ▪ հետանցքային ֆիստուլաներ և շուրջհետանցքային սինուսներ ▪ պիլոնիդալ կիստաներ Օրթոպեդիա ▪ միջմաշկային (պերկուտան) լազերային նուկլեոտոմիա (պերկուտան լազերային սկավառակի դեկոմպրեսիա) Էսթետիկ վիրաբուժություն Տեղայնացված ավելորդ ճարպային հյուսվածքի հեռացման համար, ներառյալ՝ ▪ լազերային լիպոլիզի ընթացակարգ ▪ լազերային լիպոսակցիայի ընթացակարգ ▪ գինեկոմաստիա Սարքը կարող է ապահովել մինչև 0.5 մմ տրամագծով արյան անոթների փակում և հեմոստազ ։ Պետք է ունենա առնվազը ստորև բերված չորս ռեժիմները․ 1. Շարունակական ռեժիմ (CW) 2․ Կիսաշարունակական (QCW) 3. Իմպուլսային (REPEAT) 4. Ֆլեբոլոգիա Պետք է ունենա օգտագործողի հայեցողությամբ ծրագրեր ստեղծելու և պահպանելու հնարավորություն Ավտոմատ կերպով ազդանշան է տալիս օպտիկական մանրաթելի տեղափոխման ժամանակի մասին՝ օպտիմալ կառավարման համար։Հյուսվածքների մնացորդային ածխացման բացակայություն՝ ապահովելով էներգիայի չափաբաժնի միատարր փոխանցում ամբողջ երակով։ Լազերում օգտագործվող ալիքի կենսաֆիզիկական հատկությունն այնպիսին է, որ աբլյացիայի գոտին մակերեսային է և վերահսկվող, ուստի հարակից հյուսվածքներին վնասելու ռիսկ չկա։ Լազերը կառավարվում է բարձր թույլտվությամբ սենսորային էկրանով (touch screen)՝ գերազանց գունային որակով և լայն տեսադաշտով, որպեսզի օպերատորը հեշտությամբ օգտագործի այն։ Սարքի վրա կարող են պահպանվել անհատական օգտագործողի կարգավորումները, ինչը թույլ է տալիս արագ և հեշտ ընտրել բուժման պարամետրերը։ Ծրագրակազմը թույլ է տալիս օգտագործողին ընտրել էներգիայի ճառագայթումը անընդհատ ալիքային (CW) ռեժիմով, որտեղ օպերատորը, հիմնվելով ուլտրաձայնային պատկերի վրա, հետ է քաշում օպտիկական մանրաթելը՝ ի պատասխան երակի տեսանելի արձագանքի էներգիայի ճառագայթմանը։ Սարքի ծրագիրը ներառում է աշխատանքի ռեժիմ, որը հնարավորություն է տալիս կառավարել երակի աբլացիայի գործընթացը՝ լսելի կերպով տեղեկացնելով օպերատորին երակին ծրագրավորված (կամ նախապես սահմանված) էներգիայի չափաբաժնի (Ջ/սմ) մատակարարման մասին, այդպիսով որոշելով մշակված անոթից օպտիկական մանրաթելի հետ քաշման արագությունը (վրկ/սմ): Ցանկալի էներգիայի չափաբաժինը ստանալուց հետո լազերը ավտոմատ կերպով ազդանշան է տալիս օպտիկական մանրաթելի տեղափոխման ժամանակի մասին: Բարձր թույլտվությամբ սենսորային էկրանի (touch screen) անկյունագիծը՝ առնվազը 7 դյույմ։ Էկրանը պետք է թույլ տա կարգավորել առնվազը հետևյալ պարամետրերը․ 1. Պայծառություն 2. Լեզու 3. Գրաֆիկական ինտերֆեյս 4. Ձայն՝ բարձր կամ ցածր 5. Ձայնի տեսակ՝ շարունակական կամ պարբերական 6. Ձայնային ազդանշանի հաճախություն՝ առնվազը 0.5-4 Հց միջակայքով 7. Դիրքավորման ճառագայթի ինտենսիվություն՝ առնվազը 1-5 սանդղակի միջակայքով կարգավորվող Լազերային ճառագայթման ժամանակ ցուցադրվում են հետևյալ արժեքները՝ էներգիա, ճառագայթման ժամանակ, պրոցեդուրայի ժամանակ, ելքային հզորություն և ճառագայթման առավելագույն ժամանակ։ Թվով առնվազը երկու USB ելքերի առկայություն։ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Պետք է ներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ 1. Ռադիալ մանրաթել 600մկմ - 360° օղաձև ճառագայթմամբ, կրկնակի մանրէազերծ փաթեթավորմամբ՝ EN ISO 10993-1 ստանդարտին համապատասխան, մեկանգամյա օգտագործման։ Մանրաթելի ծայրը կոնաձև՝ սիլիցիումային մազանոթային գմբեթով, գծանշումներ յուրաքանչյուր սմ-ի վրա, հատուկ գծանշում յուրաքանչյուր 5 սմ-ի վրա։ Մանրաթելի երկարությունը առնվազը 250 սմ - 2 հատ։ 2. Ուղիղ ճառագայթմամբ մանրաթել 600մկմ – բազմակի օգտագործման – 1 հատ 3. Ինտրադյուսերի լրակազմ 6Fr. 11սմ, Չիբա ասեղ 18G 20 սմ երկարությամբ– 2 հատ 4. Թումեսցենտային պոմպ, դիսպենսեր՝ լայնացած երակների լազերային բուժման համար – 1 հատ։ Այն իրենից ներկայացնում է հատուկ նախագծված թումեսցենտային ներթափանցման պոմպ, որը մատակարարում է թումեսցենտային հեղուկի մեծ ծավալ՝ օպտիմալ ճնշմամբ և ճշգրիտ կարգավորվող ներթափանցման արդյունավետությամբ։ Մինչև 27 լ/ժամ թումեսցենտային հեղուկի մատակարարման հնարավորություն։ 5. Ոտնակի անջատիչ – 1 հատ 6. Պաշտպանիչ ակնոց 1470 նմ ալիքի երկարության համար - 1 հատ։ Այն պետք է ունենա 1470 նմ ճառագայթումից արդյունավետ պաշտպանություն ապահովող մարում և համապատասխանի 60825-8 ստանդարտի՝ պաշտպանիչ ակնոցի համար նախատեսված CE պահանջներին։ 7. SMA-905 լազերային մոդուլի կափարիչ - 1 հատ 8. Արգելափակման կողպեք (խրոցակ) - 1 հատ 9. Սնուցման մալուխ՝ առնվազը 3մ երկարությամբ - 1 հատ 10. Պահեստային հոսանքի ապահովիչներ - 2 հատ 11. Փոխադրման արկղ - 1 հատ 12. Մանրաթելի բռնիչ - 1 հատ 13. Շահագործման ձեռնարկ - 1 հատ Առավելուգույն ծախսվող հզորությունը՝ ոչ ավել 370ՎԱ Ալիքի երկարությունը – 1470նմ Լազերի առավելագույն հզորությունը – առնվազը 15Վտ Չափերը՝ ոչ ավել 44x47x21սմ Քաշը՝ ոչ ավել 14կգ Լազերային իմպուլսի ժամանակը՝ առնվազը 200մկվ - 100 վ միջակայքով Փաթեթում իմպուլսների քանակը՝ առնվազը 1 – 100 միջակայքով Իմպուլսների փաթեթների միջև միջակայքը՝ առնվազը 200մկվ - 100 վ Դիրքավորման ճառագայթի հզորությունը՝ ոչ ավել 5մՎտ Դիրքավորման ճառագայթի ալիքի երկարությունը՝ 635նմ Դիրքավորման ճառագայթի պայծառությունը՝ կարգավորվող Օպտիկամանրաթելի միակցիչը՝ ստանդարտ SMA 905 տիպի Մանրաթելի ճիշտ/սխալ միացման կարգավիճակի վերաբերյալ էկրանի վրա համապատասխան ազդանշանի առկայություն Էլեկտրական անվտանգության դաս՝ առնվազն դաս I Լազերային անվտանգության դաս՝ առնվազը 4 Բժշկական սարքի դաս՝ IIb Երաշխիքը առնվազը 12 ամիս Որակի միջազգային վկայականներ 1. ISO 13485 2. CE 93/42/EEC դիրեկտիվով |  | հատ | 1 | 17500000 | 17500000
3 | 33111100 | Ռենտգեն սարքեր | Ստացիոնար ռենտգեն համալիրը պետք է ապահովի թվային ռենտգենոգրաֆիա, լայն կիրառություն ունեցող ռենտգենոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացումը: Բարձր հաճախականության ռենտգենյան սնող միավորը պետք է ապահովի առնվազն 640 մԱ անոդային հոսանք և ունենա բարձր լարման տիրույթ, ոչ պակաս, քան՝ 40–150 կՎ: Ճառագայթիչը պետք է տեղակայված լինի հատակի վրա երկայնական ուղղությամբ առնվազն 200 սմ, լայնական ուղղությամբ առնվազն 20 սմ և ուղղահայաց ուղղությամբ առնվազն 150 սմ ազատորեն տեղաշարժվող կայանի վրա և ունենա շրջումների և ընտրված դիրքում սևեռվելու հնարավորություն բոլոր տեսակի ռենտգենոգրաֆիաներ իրականացնելու համար: Կիզակետային հեռավորությունը պետք է լինի կարգավորվող առնվազն 40–180 սմ տիրույթում: Ռենտգենյան խողովակը պետք է ունենա երկու կիզակետ, չափերը՝ ոչ ավել, քան 0.6 մմ փոքր կիզակետի և ոչ պակաս, քան 1.2 մմ մեծ կիզակետի համար, ռենտգենյան խողովակի պտտման անկյունը՝ առնվազն ±135°, անոդը՝ պտտվող, ջերմունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 300,000 HU: Կոլիմատորը պետք է ապահովի առնվազն 150 կՎ-ին համապատասխան ճառագայթների հուսալի կոլիմացիան և ապահովի նկարահանվող դաշտի լուսադիոդային կարգավորվող ցուցանշում՝ առնվազն 160 Լյուքս լուսավորմամբ: Ճառագայթիչի պատուհանի և կոլիմատորի գումարային զտումը պետք է համարժեք լինի առնվազն 2.0 մմ Al-ի։ Այլ զտիչներ տեղակայելը պետք է հնարավոր լինի: Նկարահանման հորիզոնական սեղանի դեկան պետք է ապահովի ռենտգենանկարահանում առանց սեղանի վրա հետազոտվողի լրացուցիչ դիրքավորման: Սեղանի դեկայի շարժումները՝ առնվազն չորս ուղղություններով։ Դեկայի երկայնական տեղաշարժը՝ առնվազն 100 սմ, լայնական տեղաշարժը՝ առնվազն 25 սմ։ Դեկայի արտաքին չափերն առնվազն՝ Ե/200 × Լ/80 սմ, սեղանի վրա պացիենտի տարողունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 300 կգ։ Նկարահանման ուղղահայաց կայանը պետք է ապահովի առնվազն 180 սմ հեռավորություն ճառագայթիչից, նկարահանման ուղղահայաց կայանի ուղղահայաց տեղաշարժը՝ առնվազն 120 սմ: Օպերատորի կոնսոլը պետք է ապահովի նկարահանման ռեժիմների ընտրություն՝ ավտոմատ էքսպոզիցիայի /ընտրովի/, 2 կետերով /կՎ+մԱվ/, 3 կետերով /կՎ+մԱ+վրկ./ գործընթացներով: Սնուցման աղբյուրի հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 52 կՎտ: Սնուցման աղբյուրի տեսակը՝ կուտակային կամ համարժեք պաշտպանվածության։ Անլար հարթ պանելային դետեկտորի առկայություն՝ առնվազն 43×43 սմ ակտիվ աշխատանքային մակերեսով, CsI (ցեզիումի յոդիդ) սցինտիլյատորով և ամորֆ սիլիցիումի սենսորային տեխնոլոգիայով։ Դետեկտորի կառուցվածքը պետք է ապահովի սցինտիլյատորում առաջացած օպտիկական ազդանշանի հնարավորինս անմիջական փոխանցումը ֆոտոդիոդային սենսորային շերտին՝ նվազեցնելով լույսի տարածման և ցրման հետևանքով առաջացող ազդանշանի կորուստները և ապահովելով բարձր զգայունություն, բարձր կոնտրաստ և պատկերի հստակություն նաև ցածր ճառագայթային դոզաների դեպքում։ Պիքսելի չափը՝ առավելագույնը 150 մկմ, պատկերի մատրիցը՝ առնվազն 2830×2830 պիքսել, անալոգաթվային փոխակերպումը՝ առնվազն 16 բիթ։ MTF ցուցանիշը պետք է լինի ոչ պակաս, քան՝ 90%՝ 0.5 lp/mm տարածական հաճախականության դեպքում, 73%՝ 1.0 lp/mm դեպքում, 48%՝ 1.5 lp/mm դեպքում, 36%՝ 2.0 lp/mm դեպքում, 25%՝ 2.5 lp/mm դեպքում և 18%՝ 3.0 lp/mm դեպքում։ DQE ցուցանիշը՝ 2.2 μGy ճառագայթման դոզայի պայմաններում, պետք է լինի ոչ պակաս, քան՝ 78%՝ 0 lp/mm տարածական հաճախականության դեպքում, 68%՝ 0.5 lp/mm դեպքում, 59%՝ 1.0 lp/mm դեպքում, 49%՝ 1.5 lp/mm դեպքում, 42%՝ 2.0 lp/mm դեպքում, 32%՝ 2.5 lp/mm դեպքում և 23%՝ 3.0 lp/mm դեպքում։ Աղմուկին համարժեք դոզան (Noise Equivalent Dose)՝ առավելագույնը 250 nGy։ Դետեկտորի պաշտպանվածությունը հեղուկների ներթափանցումից՝ առնվազն IPX4։ Դետեկտորը պետք է դիմանա առնվազն 150 կգ հավասարաչափ բաշխված մակերեսային բեռնվածության և առնվազն 100 կգ կետային բեռնվածության։ Դետեկտորի քաշը մարտկոցով՝ առավելագույնը 4.0 կգ։ Դետեկտորը պետք է ունենա ավտոմատ ճառագայթման հայտնաբերման՝ AED (Auto Exposure Detection) հնարավորություն։ Պատկերի նախնական ցուցադրման ժամանակը՝ առավելագույնը 3 վայրկյան։ Անլար հարթ պանելային դետեկտորի մարտկոցների լիցքավորման աղբյուրի առկայություն։ Դետեկտորը պետք է մատակարարվի առնվազն 2 վերալիցքավորվող մարտկոցով և դրանց լիցքավորման սարքով։ Լաբորանտի թվային ռենտգենոգրաֆիայի համար աշխատատեղը պետք է հանդիսանա որպես միավորված ռենտգենյան պատկերների կառավարման աշխատանքային կայան, որը հնարավորություն պետք է ապահովի հեշտությամբ և արագ նույնականացնել հետազոտվողին, ստանալ, համապատասխան մշակումներ իրականացնել և արխիվացնել պատկերը: Պատկերի օպտիմալ տեսքով ստացման համար բավական պետք է լինի նշել հետազոտվողի տվյալները և հետազոտման էքսպոզիցիայի տվյալները: Տվյալների բազայի ունակությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 200000 պատկեր։ Տվյալների բազան պետք է լինի պաշտպանված: Պատկերների հետ աշխատելու ժամանակ պետք է հնարավոր լինի՝ մեծացնել ընթացիկ պատկերը, միաժամանակ ներկայացնել պատկեր արխիվից, կատարել տարածական և անկյունների չափումներ, ներմուծել գրառումներ, գրաֆիկական սիմվոլներ և էլեկտրոնային նշաններ։ Էլեկտրասնուցումը՝ 380-400 Վ, 50-60Հց եռաֆազ փոփոխական հոսանքի ցանցից։ Գինը պետք է ներառի՝ մատակարարում, գնորդի կողմից նշված վայրում տեղադրում, կարգաբերում, օպերատորական ուսուցում։ Երաշխիք՝ առնվազն 24 ամիս: Սարքը պետք է արտադրված լինի ոչ ուշ, քան մատակարարումից առաջ 12 ամսվա ընթացքում։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից։ Համապատասխան սերտիֆիկատների առկայություն՝ CE կամ FDA սերտիֆիկատ։ Լրացուցիչ պահանջներ։ Առաքումը, տեղադրումը՝ մատակարարի միջոցներով և հաշվին։ Մատակարարման ժամկետ՝ 60 օր։ |  | հատ | 1 | 24500000 | 24500000
4 | 33161180 | Առաստաղային երկգլխանի LED | Առաստաղային երկգլխանի LED վիրաբուժական լուսավորման համակարգ Վիրաբուժական լուսավորման համակարգը պետք է նախատեսված լինի վիրահատարաններում վիրահատական դաշտի ստվերազուրկ, համասեռ և կայուն լուսավորման համար։ Համակարգը պետք է ապահովի լուսային դաշտի օպտիկական հատկությունների պահպանումը նաև այն դեպքերում, երբ լուսային ճառագայթը մասնակիորեն արգելափակվում է վիրաբույժի գլխով կամ վիրաբուժական գործիքներով։ Համակարգը պետք է լինի առաստաղից կախվող և կազմված լինի երկու նույնատիպ LED վիրաբուժական լուսագլխիկներից՝ հիմնական և օժանդակ։ Յուրաքանչյուր լուսագլխիկ պետք է ապահովի միևնույն օպտիկական և ֆունկցիոնալ ցուցանիշները։ Յուրաքանչյուր լուսագլխիկի լույսի աղբյուրը պետք է լինի LED տեսակի և բաղկացած լինի առնվազն 24 առանձին լուսադիոդներից։ Լուսագլխիկը պետք է ունենա եռաթև կամ «Y» ձևի հոսքագծված կառուցվածք՝ լամինար օդային հոսքի խանգարումն ու տուրբուլենտությունը նվազեցնելու համար։ Լուսագլխիկը պետք է ունենա ամբողջական, ինտեգրված և հարթ արտաքին կառուցվածք՝ առանց տեսանելի պտուտակների և դժվարամատչելի մաքրման հատվածների։ Լուսագլխիկի մակերեսը պետք է ունենա հակամանրէային ծածկույթ։ Ծածկույթի հակամանրէային ակտիվության մակարդակը Escherichia coli և Staphylococcus aureus մանրէների նկատմամբ պետք է լինի առնվազն 99.9%։ Լուսավորման համակարգը պետք է կիրառի բազմակի լուսային բծերի համադրման տեխնոլոգիա։ Լուսային ճառագայթի մասնակի արգելափակման դեպքում լուսային դաշտի ձևը չպետք է էականորեն փոխվի, և լուսային դաշտում չպետք է առաջանան տեղային մութ հատվածներ։ Յուրաքանչյուր լուսագլխիկի առավելագույն կենտրոնական լուսավորվածությունը 1 մետր հեռավորության վրա պետք է լինի առնվազն 160,000 լյուքս։ Լուսավորվածությունը պետք է կարգավորվի առնվազն 20–100% միջակայքում՝ ոչ պակաս, քան 10 մակարդակով։ Լուսավորվածության փոփոխությունը պետք է իրականացվի ծրագրային կառավարմամբ, սահուն կերպով՝ առանց լուսային թարթման կամ լուսավորվածության կտրուկ փոփոխության։ Յուրաքանչյուր լուսագլխիկ պետք է ունենա կառավարման առանձին վահանակ՝ լուսավորվածության մակարդակի և նախատեսված աշխատանքային ռեժիմների կարգավորման համար։ Յուրաքանչյուր լուսագլխիկ պետք է ունենա հանվող և ստերիլիզացվող կենտրոնական ֆունկցիոնալ բռնակ։ Բռնակից պետք է հնարավոր լինի անմիջապես կարգավորել լուսավորվածությունը՝ առանց կառավարման վահանակից լրացուցիչ կարգաբերման անհրաժեշտության։ Ստերիլիզացվող բռնակը պետք է պատրաստված լինի PPSU կամ համարժեք ջերմակայուն նյութից և նախատեսված լինի առնվազն 1,000 ստերիլիզացման ցիկլի համար։ D10 լուսային դաշտի տրամագիծը պետք է կարգավորվի առնվազն 170–250 մմ միջակայքում՝ ոչ պակաս, քան 5 մակարդակով։ D50 լուսային դաշտի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 85 մմ։ Լուսային դաշտի առավելագույն համասեռությունը բնութագրող D50/D10 հարաբերակցությունը պետք է լինի առնվազն 50%։ Գունային ջերմաստիճանը պետք է հասանելի լինի առնվազն երկու տարբերակով՝ 4,350 K կամ 5,000 K։ Անհրաժեշտ գունային ջերմաստիճանը պետք է ընտրվի սարքի կոնֆիգուրացիայի ժամանակ։ Ընդհանուր գունարտադրման ինդեքսը՝ Ra, պետք է լինի առնվազն 99։ Կարմիր գույնի գունարտադրման ինդեքսը՝ R9, պետք է լինի առնվազն 97։ Լուսավորման խորությունը՝ չափված L1+L2 մեթոդով, 20% լուսավորվածության մակարդակում պետք է լինի առնվազն 1,400 մմ։ Լուսավորման խորությունը՝ չափված L1+L2 մեթոդով, 60% լուսավորվածության մակարդակում պետք է լինի առնվազն 900 մմ։ Մեկ կողային դիմակի կիրառման դեպքում ստվերի նոսրացման ցուցանիշը պետք է լինի առնվազն 60%։ Մեկ կողային դիմակի և խոռոչի համակցման դեպքում ստվերի նոսրացման ցուցանիշը պետք է լինի առնվազն 55%։ Երկու դիմակի կիրառման դեպքում ստվերի նոսրացման ցուցանիշը պետք է լինի առնվազն 50%։ Երկու դիմակի և խոռոչի համակցման դեպքում ստվերի նոսրացման ցուցանիշը պետք է լինի առնվազն 50%։ Խողովակի կիրառման դեպքում ստվերի նոսրացման ցուցանիշը պետք է լինի 100%։ Համակարգը պետք է ունենա էնդոսկոպիկ կամ շրջակա լուսավորման հատուկ ռեժիմ՝ առավելագույնը 8,000 լյուքս լուսավորվածությամբ։ Առավելագույն ճառագայթումը 1 մետր հեռավորության վրա պետք է լինի ոչ ավելի, քան 530 W/m²։ Ճառագայթային էներգիայի և լուսավորվածության հարաբերակցությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 3.5 mW/(m²·lx)։ LED լույսի աղբյուրների ծառայության ժամկետը պետք է լինի առնվազն 80,000 ժամ։ Յուրաքանչյուր լուսագլխիկի լույսի աղբյուրների էներգասպառումը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 45 W։ Երկլուսագլխիկ համակարգի ընդհանուր անվանական սպառումը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 144 VA։ Հոսանքի սնուցումը պետք է լինի 100–240 VAC, 50/60 Hz։ LED լուսադիոդների սնուցման լարումը պետք է լինի 24 V DC։ Յուրաքանչյուր լուսագլխիկի պատյանի պաշտպանությունը հեղուկների վնասակար ներթափանցումից պետք է լինի առնվազն IPX4՝ IEC 60529 կամ համարժեք ստանդարտի համաձայն։ Յուրաքանչյուր լուսագլխիկի առավելագույն արտաքին չափը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 600 մմ։ Յուրաքանչյուր լուսագլխիկի զանգվածը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 7 կգ։ Երկու լուսագլխիկները պետք է հնարավոր լինի միմյանցից անկախ տեղաշարժել և դիրքավորել։ Յուրաքանչյուր լուսագլխիկի կախոցային թևը պետք է ապահովի մոտ 330° պտույտ։ Զսպանակավոր թևի ուղղահայաց շարժման անկյունը պետք է լինի առնվազն 35° դեպի վեր և առնվազն 35° դեպի վար։ Զսպանակավոր թևի շարժման ընդհանուր միջակայքը պետք է լինի առնվազն 1,000 մմ։ Համակարգը պետք է հարմարեցված լինի առաստաղային տեղադրման համար։ Երկլուսագլխիկ տարբերակի տեղադրման համար դեկորատիվ առաստաղից մինչև հատակ պահանջվող նվազագույն բարձրությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 2,500 մմ։ Սարքը պետք է համապատասխանի ԵՄ բժշկական սարքերի MDR 2017/745 կանոնակարգի պահանջներին և ունենա համապատասխանության հայտարարագիր կամ հավաստագիր։ Սարքը պետք է համապատասխանի EN IEC 60601-2-41:2021, EN 60601-1, EN 60601-1-2, ISO 14971:2019, ISO 15223-1:2021 և ISO 20417:2021 ստանդարտներին կամ դրանց համարժեքներին։ Մատակարարվող կոմպլեկտը պետք է ներառի երկու նույնատիպ LED վիրաբուժական լուսագլխիկ, երկլուսագլխիկ առաստաղային կախոցային համակարգ, յուրաքանչյուր լուսագլխիկի համար ստերիլիզացվող բռնակների անհրաժեշտ հավաքածու, սնուցման հանգույցներ և տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր գործարանային բաղադրիչները։ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության և ամբողջական կոմպլեկտավորմամբ։ Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի առաքումը, մասնագիտական մոնտաժը, գործարկումը, աշխատունակության ստուգումը և շահագործող անձնակազմի տեղում ուսուցումը։ Սարքի հետ պետք է տրամադրվեն օգտագործման հրահանգները և տեխնիկական փաստաթղթերը։ Երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի առնվազն 24 ամիս՝ սարքի տեղադրման և պատվիրատուի կողմից ընդունման օրվանից։ |  | հատ | 1 | 2300000 | 2300000
5 | 38591100 | Լաբորատոր գլանային խառնիչ | Սարքի անվանումը | Լաբորատոր գլանային խառնիչ | հատ | 2 | 120000 | 240000
|  |  | Կիրառման նշանակություն | Արյան նմուշների, ռեագենտների, հեղուկ-պինդ կախույթների և այլ լաբորատոր նմուշների համասեռ խառնում
|  |  | Աշխատանքի սկզբունք | Գլանային պտտում (Roll) և ճոճում (Swing)
|  |  | Գլանների քանակ | ≥ 7 հատ
|  |  | Շարժիչ | Բարձր արդյունավետության DC շարժիչ
|  |  | Պտտման արագություն | 20–100 պտ/րոպե
|  |  | Ճոճման ամպլիտուդ | 22 ± 1 մմ
|  |  | Արագության կարգավորում | Թվային, կարգավորվող
|  |  | Արագության ցուցադրում | LED թվային էկրան
|  |  | Ժամանակի ցուցադրում | LED թվային էկրան
|  |  | Աշխատանքի ռեժիմներ | Շարունակական և ժամանակային (Timing)
|  |  | Ժամանակի կարգավորման միջակայք | 0–999 րոպե
|  |  | Արագության/ժամանակի կառավարում | Թվային կառավարում՝ ճշգրիտ կարգավորմամբ
|  |  | Գլանների աշխատանքային երկարություն | ≥236 մմ, հնարավոր է երկարության ընդլայնում ըստ պահանջի
|  |  | Նմուշների տարաների համատեղելիություն | Տարբեր չափերի փորձանոթների և նմուշային տարաների համար
|  |  | Առավելագույն բեռնվածություն | ≥1.5 կգ
|  |  | Սնուցման լարում | AC 100–240 V
|  |  | Հաճախականություն | 50/60 Hz
|  |  | Սպառվող հզորություն | ≤10 W
|  |  | Պաշտպանության դաս | IP21
|  |  | Թույլատրելի հարաբերական խոնավություն | ≤80%
|  |  | Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան | 5–50°C
|  |  | Չափերը (Լ × Խ × Բ) | Մոտ 410 × 270 × 100 մմ
|  |  | Զանգված | ≤4.5 կգ
|  |  | Կառուցվածք | Կոմպակտ, սեղանի վրա տեղադրվող
|  |  | Աշխատանքի կայունություն | Ցածր աղմուկով, կայուն աշխատանք
|  |  | Լարման տատանումներից պաշտպանություն | Լայն լարման սնուցման համակարգ
|  |  | Կառավարման վահանակ | Թվային կառավարման վահանակ՝ LED ցուցադրմամբ
|  |  | Երաշխիք | ≥12 ամիս
|  |  | Կոմպլեկտավորում | Սարք, ստանդարտ գլանային աշխատանքային համակարգ, սնուցման մալուխ, օգտագործման հրահանգ
|  |  | Համապատասխանության փաստաթղթեր | Արտադրողի համապատասխանության փաստաթուղթ, տեխնիկական փաստաթղթեր և օգտագործման հրահանգ
Սարքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Հաղթող մասնակիցը պետք է ուենա ISO 9001:2015 սերտիֆիկատ:
6 |  | Էլեկտրական լաբորատոր ակվադիստիլյատոր՝ ներկառուցված ջրի թորման տարայով | Դիստիլյացիայի տեսակը | Միակի դիստիլյացիա | հատ | 1 | 395000 | 395000
|  |  | Արտադրողականություն | ≥ 10 լ/ժամ
|  |  | Դիստիլյատի որակ | Դիստիլացված ջուր՝ հաղորդականությամբ ≤ 2.5 µS/cm՝ համապատասխան մուտքային ջրի պայմաններում
|  |  | Ներկառուցված կուտակիչ բաքի տարողություն | ≥ 20 լ
|  |  | Կուտակիչ բաքի աշխատանքի ինքնավարություն | ≥ 2 ժամ
|  |  | Ջրի սպառում | ≤ 150 լ/ժամ
|  |  | Ջրի օպտիմալ սպառում | Ցանկալի է՝ մոտ 100 լ/ժամ
|  |  | Կառավարման համակարգ | Ավտոմատ էլեկտրոնային կառավարում
|  |  | Ջրի մակարդակի կառավարում | Գոլորշիացման խցիկում ջրի մակարդակի ավտոմատ պահպանում
|  |  | Լցված բաքի դեպքում աշխատանք | Բաքի լցվելու դեպքում սարքի ավտոմատ անջատում
|  |  | Դիստիլյատի մակարդակի վերահսկում | Կուտակիչ բաքում դիստիլյատի մակարդակի տեսողական վերահսկման հնարավորություն
|  |  | Ավտոմատ վերագործարկում | Դիստիլյատի հեռացումից հետո աշխատանքի ավտոմատ վերականգնում
|  |  | Գերտաքացումից պաշտպանություն | Ջեռուցիչների ավտոմատ պաշտպանություն գերտաքացումից և ջրի անբավարար մակարդակից
|  |  | Հոսակորուստից պաշտպանություն | Էլեկտրոնային պաշտպանություն ջրի հոսակորուստից
|  |  | Ջեռուցիչ | Չժանգոտվող պողպատից խողովակային էլեկտրական ջեռուցիչ
|  |  | Ջրի և գոլորշու հետ շփվող մասերի նյութ | Բարձրորակ չժանգոտվող պողպատ
|  |  | Կորպուսի նյութ | Չժանգոտվող պողպատ
|  |  | Գոլորշիացման խցիկի սպասարկում | Կուտակված նստվածքների մաքրման համար հեշտ հասանելիություն
|  |  | Կոնդենսատոր | Փոխարինելի և սպասարկման համար հասանելի կառուցվածք
|  |  | Աշխատանքային ռեժիմի հասնելու ժամանակ | ≤ 30 րոպե
|  |  | Շարունակական աշխատանքի ռեժիմ | ≥ 8 ժամ աշխատանք / 2 ժամ ընդմիջում
|  |  | Միջին անխափան աշխատանքի ժամանակ | ≥ 3500 ժամ
|  |  | Սնուցման լարում | 380 V ±10%
|  |  | Հաճախականություն | 50 Hz
|  |  | Էլեկտրական միացման տեսակը | Եռաֆազ
|  |  | Առավելագույն սպառվող հզորություն | ≤ 7.5 կՎտ
|  |  | Չափերը (Լ × Խ × Բ) | Մոտ 890 × 470 × 550 մմ
|  |  | Զանգված | ≤ 45 կգ
|  |  | Սարքի կառուցվածք | Մոնոբլոկ՝ սարքի կորպուսի մեջ ներկառուցված կուտակիչ բաքով
|  |  | Սարքի աշխատանքային ջերմաստիճանը | Սարքի արտադրողի կողմից սահմանված պայմաններին համապատասխան
|  |  | Կիրառման ոլորտ | Կլինիկական, քիմիական, մանրէաբանական, անալիտիկ և հետազոտական լաբորատորիաներ
|  |  | Կոմպլեկտավորում | Սարք, ջրի մուտքի և արտահոսքի միացման անհրաժեշտ պարագաներ, օգտագործման հրահանգ և արտադրողի ստանդարտ կոմպլեկտ
|  |  | Երաշխիք | ≥ 12 ամիս
|  |  | Սպասարկում | Երաշխիքային և հետերաշխիքային տեխնիկական սպասարկման հնարավորություն
|  |  | Փաստաթղթեր | Արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթեր, օգտագործման հրահանգ, համապատասխանության փաստաթուղթ և երաշխիքային փաստաթուղթ
Սարքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ունենա գրանցում ԵԱՏՄ երկրում, որպես բժշկական արտադրատեսակ: Հաղթող մասնակիցը պետք է ուենա ISO 9001:2015 սերտիֆիկատ:
7 |  | Դիզելային գեներատոր | Դիզելային գեներատոր ՏՍՍ ԱԴ-120Ս-Т400 աղմկամեկուսիչ պատյանով և ԱՎՌ-ով (Ավտոմատ Ռեզերվի Միացում) Տիպ՝ դիզելային էլեկտրագեներատոր Մոդել՝ ТСС АД-120С-Т400 Կատարում՝ աղմկամեկուսիչ պաշտպանիչ պատյանով Ավտոմատացում՝ ԱՎՌ (Ավտոմատ Ռեզերվի Միացման համակարգ) Էլեկտրական բնութագրեր Անվանական հզորություն՝ 120 կՎտ (150 կՎԱ) Առավելագույն (ռեզերվային) հզորություն՝ 132 կՎտ (165 կՎԱ) Ելքային լարում՝ 400/230 Վ Հաճախականություն՝ 50 Հց Փուլերի քանակ՝ 3 Հոսանքի անվանական ուժ՝ 216 Ա Հզորության գործակից (Cos φ)՝ 0.8 Շարժիչ Տեսակ՝ դիզելային, 4-հարվածային, հեղուկային սառեցմամբ Մոդել՝ TSS Diesel TDK 132 6LT Գլանների քանակ՝ 6 Պտտման հաճախականություն՝ 1500 պտ/րոպե Գործարկում՝ էլեկտրական ստարտերով Գեներատոր Մոդել՝ TSS-SA-120 Լարման կարգավորում՝ ավտոմատ Գեներատորի տեսակ՝ սինխրոն, առանց խոզանակների (Brushless) Վառելիքային համակարգ Վառելիք՝ դիզելային Վառելիքի բաքի տարողություն՝ 240 լ Վառելիքի ծախս (50% բեռնվածության դեպքում)՝ մոտ 16.5 լ/ժ Վառելիքի ծախս (75% բեռնվածության դեպքում)՝ մոտ 25 լ/ժ Վառելիքի ծախս (100% բեռնվածության դեպքում)՝ մոտ 33 լ/ժ Կառուցվածքային տվյալներ Կատարում՝ աղմկամեկուսիչ և եղանակային ազդեցություններից պաշտպանված պատյան Չափեր (Ե×Լ×Բ)՝ մոտ 2900 × 1050 × 1420 մմ Քաշ՝ մոտ 1650 կգ ԱՎՌ (ATS) համակարգ Էլեկտրամատակարարման հիմնական ցանցի անջատման դեպքում ավտոմատ գործարկում Ցանցի վերականգնման դեպքում ավտոմատ անջատում և վերադարձ հիմնական սնուցման աղբյուրին Նախատեսված է անընդհատ և հուսալի էլեկտրամատակարարում ապահովելու համար Աշխատանքային պայմաններ Հաճախականություն՝ 50 Հց Լարում՝ 400/230 Վ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ արտադրողի սահմանած պայմաններին համապատասխան Սարքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Սարքի հետ պետք է տրամադրվեն օգտագործման հրահանգները և տեխնիկական փաստաթղթերը։ Երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի առնվազն 24 ամիս՝ սարքի տեղադրման և պատվիրատուի կողմից ընդունման օրվանից։ Լրացուցիչ պահանջներ։ Առաքումը, տեղադրումը՝ մատակարարի միջոցներով և հաշվին։ |  | հատ | 1 | 8500000 | 8500000
Հրավերում առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզինկամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, հղման դեպքում հասկանալ կամ համարժեք։