ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը

### հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը  ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68

### «Երևան» Բժշկագիտական կենտրոն ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական սարքավորումների և բժշկական գույքի գնման նպատակով կազմակերպված  ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

### Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ 4-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրի ամբողջական փոփոխություն

### Փոփոխության հիմնավորում:

### << Հիվանդների կենսական պարամետրերի հսկման մոնիտոր Մոնիտորը պետք է նախատեսված լինի մեծահասակ, մանկական և նեոնատալ պացիենտների կենսական պարամետրերի շարունակական հսկման համար։ Էկրան և ընդհանուր բնութագրեր Գունավոր, հպումային LCD էկրան՝ ոչ պակաս, քան 12 դյույմ անկյունագծով։ Էկրանի լուծաչափը՝ ոչ պակաս, քան 1366 × 768 պիքսել։ Էկրանին միաժամանակ ցուցադրվող ալիքաձևերի քանակը՝ ոչ պակաս, քան 12։ Հիմնական մոնիտորինգի պարամետրերը պետք է ներառեն՝ ECG, RESP, NIBP, SpO₂ և երկու ջերմաստիճանային ալիք՝ TEMP1/TEMP2։ NIBP չափման համակարգը պետք է ունենա ավելցուկային ճնշումից երկակի պաշտպանություն։ Էլեկտրասրտագրություն (ECG) ECG մոնիտորինգը պետք է համապատասխանի IEC 60601-2-27 ստանդարտի պահանջներին։Աջակցվող լիդերը՝ 3 և 5 լարով ECG մալուխների համար՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF և V։ Պետք է ապահովվի միացված ECG լարերի քանակի ավտոմատ ճանաչում։ Սրտի հաճախության չափման միջակայքը՝ մեծահասակների համար առնվազն 10–300 զարկ/րոպե, մանկական և նեոնատալ պացիենտների համար՝ առնվազն 10–350 զարկ/րոպե։ Սրտի հաճախության չափման ճշգրտությունը՝ ±1 զարկ/րոպե կամ չափված արժեքի ±1%, ըստ ավելի մեծ արժեքի։ Լուծաչափությունը՝ 1 զարկ/րոպե։ Առիթմիայի անալիզ՝ ոչ պակաս, քան 20 տեսակի առիթմիայի ճանաչմամբ։ ST սեգմենտի անալիզի միջակայքը՝ առնվազն −2.5-ից +2.5 mV։ ST սեգմենտի լուծաչափությունը՝ ոչ ավելի, քան 0.01 mV։ QT/QTc անալիզ՝ QT, QTc և ΔQTc ցուցանիշներով։ QT/QTc չափման միջակայքը՝ առնվազն 200–800 ms։ Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանություն՝ ոչ պակաս, քան 5000 V/360 J։ Շնչառություն (RESP)Չափման մեթոդը՝ կրծքավանդակի իմպեդանսային մեթոդ՝ ECG էլեկտրոդների միջոցով։Աջակցվող լիդերը՝ I, II և ավտոմատ ընտրություն։ Շնչառական հաճախության չափման միջակայքը՝ առնվազն 0–200 շնչ/րոպե։ Ճշգրտությունը՝ ±1 շնչ/րոպե՝ 0–120 շնչ/րոպե միջակայքում և ±2 շնչ/րոպե՝ 121–200 շնչ/րոպե միջակայքում։ Լուծաչափությունը՝ 1 շնչ/րոպե։ Ապնոեի ժամանակային շեմերը՝ առնվազն 10, 15, 20, 25, 30, 35 և 40 վայրկյան։ Զարկային օքսիմետրիա (SpO₂)SpO₂ մոնիտորինգը պետք է համապատասխանի ISO 80601-2-61 ստանդարտի պահանջներին։SpO₂ չափման միջակայքը՝ 0–100%։ Լուծաչափությունը՝ 1%։ Չափման ճշգրտությունը 70–100% միջակայքում՝ մեծահասակների և մանկական պացիենտների համար՝ ոչ ավելի, քան ±2%, նեոնատալ պացիենտների համար՝ ոչ ավելի, քան ±3%։ Զարկի հաճախության չափման միջակայքը՝ առնվազն 20–300 զարկ/րոպե։ Զարկի հաճախության չափման ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի, քան ±3 զարկ/րոպե։ Պերֆուզիոն ինդեքսի՝ PI-ի, ցուցադրում։ Պուլսին համաժամեցված ձայնային տոնի հնարավորություն։ Ջերմաստիճան Ջերմաստիճանի չափումը պետք է համապատասխանի ISO 80601-2-56 ստանդարտի պահանջներին։Չափման ալիքների քանակը՝ 2։ Չափման միջակայքը՝ առնվազն 0–50°C։ Չափման ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի, քան ±0.1°C՝ առանց տվիչի սխալանքի։ Լուծաչափությունը՝ 0.1°C։Ոչ ինվազիվ արյան ճնշում (NIBP)Չափման մեթոդը՝ օսցիլոմետրիկ։ NIBP չափման համակարգը պետք է համապատասխանի ISO 80601-2-30 ստանդարտի պահանջներին։Աշխատանքային ռեժիմները՝ ձեռքով, ավտոմատ, STAT և հերթականացված կամ համարժեք ռեժիմներ։Պետք է չափվեն սիստոլիկ, դիաստոլիկ և միջին զարկերակային ճնշումները։ Սիստոլիկ ճնշման չափման միջակայքը՝
մեծահասակ՝ առնվազն 25–290 mmHg,
մանկական՝ առնվազն 25–240 mmHg,
նեոնատալ՝ առնվազն 25–140 mmHg։  Դիաստոլիկ ճնշման չափման միջակայքը՝
մեծահասակ՝ առնվազն 10–250 mmHg,
մանկական՝ առնվազն 10–220 mmHg,
նեոնատալ՝ առնվազն 10–115 mmHg։  Միջին ճնշման չափման միջակայքը՝
մեծահասակ՝ առնվազն 15–260 mmHg,
մանկական՝ առնվազն 15–225 mmHg,
նեոնատալ՝ առնվազն 15–125 mmHg։  Չափման առավելագույն միջին սխալը՝ ոչ ավելի, քան ±5 mmHg։ Ստանդարտ շեղումը՝ ոչ ավելի, քան 8 mmHg։ Լուծաչափությունը՝ 1 mmHg։ Տվյալների պահպանում և վերանայում Մոնիտորը պետք է ապահովի՝թրենդային տվյալների պահպանում՝ ոչ պակաս, քան 120 ժամ, իրադարձությունների և տագնապների գրանցում՝ ոչ պակաս, քան 1000 դեպք, NIBP չափումների պահպանում՝ ոչ պակաս, քան 1600 չափում, առիթմիայի իրադարձությունների պահպանում և վերանայում, Full Disclosure ECG-ի պահպանում՝ ոչ պակաս, քան 120 ժամ՝ առնվազն մեկ ալիքով։Եթե սարքի լրակազմում տրամադրվում է համապատասխան արտաքին հիշողության քարտ, իրադարձությունների և NIBP չափումների պահպանման ծավալը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 5000 գրառում։Կապ և ինտերֆեյսներ Մոնիտորը պետք է ունենա՝առնվազն մեկ Ethernet RJ45 ցանցային միացում, առնվազն երկու USB պորտ, VGA կամ համարժեք արտաքին տեսաելք, բուժքրոջ կանչի, անալոգային ելքի կամ դեֆիբրիլյատորի համաժամեցման ինտերֆեյս։ լարային ցանցով կենտրոնական մոնիթորինգային համակարգին միանալու հնարավորություն։ Անլար կապ առաջարկելու դեպքում՝ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac կամ համարժեք ստանդարտների աջակցություն և WPA2 մակարդակի տվյալների պաշտպանություն։Կենտրոնական համակարգի հետ ինտեգրում Մոնիտորը պետք է լիարժեք համատեղելի լինի կլինիկայում ներդրված Mindray BeneVision Central Monitoring System կենտրոնական մոնիթորինգային համակարգի հետ՝ ապահովելով պացիենտի տվյալների, իրական ժամանակի թվային ցուցանիշների, ալիքաձևերի, թրենդների և տագնապային հաղորդագրությունների փոխանցումն ու կենտրոնացված ցուցադրումը։Համատեղելիությունը պետք է հաստատվի արտադրողի պաշտոնական փաստաթղթով կամ հաստատման նամակով։ Ինտեգրման համար անհրաժեշտ բոլոր ծրագրային լիցենզիաները, կարգավորումները և աշխատանքները պետք է ներառված լինեն առաջարկի արժեքում։Սնուցում և մարտկոցՍնուցումը՝ 100–240 VAC, 50/60 Hz։ Մարտկոցը՝ ներկառուցված, վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային, առնվազն 2600 mAh տարողությամբ։ Մեկ ամբողջական լիցքավորումից հետո ինքնավար աշխատանքի տևողությունը՝ ոչ պակաս, քան 4.5 ժամ։ Լրակազմ և երաշխիքԼրակազմում պետք է ներառված լինեն սարքի լիարժեք օգտագործման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները՝ մեծահասակների ECG մալուխը և էլեկտրոդների միացման լարերը, SpO₂ տվիչը, NIBP խողովակը և համապատասխան մանժետը, երկու ջերմաստիճանային տվիչները, սնուցման մալուխը և կենտրոնական համակարգին միացման համար անհրաժեշտ բաղադրիչները։Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 24 ամիս»

>>

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
 ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Թ․ Հովեսյանին:

Հեռախոս՝ 043-67-10-67։

Էլ. փոստ՝ gnumner@yerevanmc.am

«Երևան» Բժշկագիտական կենտրոն ՓԲԸ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в приглашение

Настоящий текст объявления публикуется
в соответствии со статьёй 29 Закона Республики Армения «О закупках».

Код процедуры: ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68

Оценочная комиссия по процедуре закупки с кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68, медицинского оборудования и медицинского имущества товаров для нужд ЗАО «Ереванский медицинский центр», представляет причины внесения изменений в извещение по указанной процедуре закупки, а также краткое описание внесенных изменений.

Причина внесения изменений:
В технической спецификации была допущена техническая ошибка.

Обоснование изменений:
Монитор контроля жизненно важных параметров пациентов

Монитор должен быть предназначен для непрерывного контроля жизненно важных параметров взрослых, педиатрических и неонатальных пациентов.

Экран и общие характеристики
Цветной сенсорный LCD-экран с диагональю не менее 12 дюймов. Разрешение экрана — не менее 1366 × 768 пикселей. Количество одновременно отображаемых на экране кривых — не менее 12. Основные параметры мониторинга должны включать: ECG, RESP, NIBP, SpO₂ и два температурных канала — TEMP1/TEMP2. Система измерения NIBP должна иметь двойную защиту от избыточного давления.

Электрокардиография (ECG)
Мониторинг ECG должен соответствовать требованиям стандарта IEC 60601-2-27. Поддерживаемые отведения для ECG-кабелей с 3 и 5 проводами: I, II, III, aVR, aVL, aVF и V. Должно обеспечиваться автоматическое распознавание количества подключенных ECG-отведений. Диапазон измерения частоты сердечных сокращений: для взрослых — не менее 10–300 уд/мин, для педиатрических и неонатальных пациентов — не менее 10–350 уд/мин. Точность измерения частоты сердечных сокращений — ±1 уд/мин или ±1% от измеренного значения, в зависимости от того, какое значение больше. Разрешение — 1 уд/мин. Анализ аритмий — с распознаванием не менее 20 типов аритмий. Диапазон анализа ST-сегмента — не менее от −2,5 до +2,5 мВ. Разрешение ST-сегмента — не более 0,01 мВ. Анализ QT/QTc с отображением показателей QT, QTc и ΔQTc. Диапазон измерения QT/QTc — не менее 200–800 мс. Защита от дефибрилляции — не менее 5000 В/360 Дж.

Дыхание (RESP)
Метод измерения — импедансный метод через грудную клетку с использованием ECG-электродов. Поддерживаемые отведения: I, II и автоматический выбор. Диапазон измерения частоты дыхания — не менее 0–200 дыханий/мин. Точность — ±1 дыхание/мин в диапазоне 0–120 дыханий/мин и ±2 дыхания/мин в диапазоне 121–200 дыханий/мин. Разрешение — 1 дыхание/мин. Пороговые значения времени апноэ — не менее 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 секунд.

Пульсоксиметрия (SpO₂)
Мониторинг SpO₂ должен соответствовать требованиям стандарта ISO 80601-2-61. Диапазон измерения SpO₂ — 0–100%. Разрешение — 1%. Точность измерения в диапазоне 70–100%: для взрослых и педиатрических пациентов — не более ±2%, для неонатальных пациентов — не более ±3%. Диапазон измерения частоты пульса — не менее 20–300 уд/мин. Точность измерения частоты пульса — не более ±3 уд/мин. Отображение перфузионного индекса (PI). Возможность подачи звукового тона, синхронизированного с пульсом.

Температура
Измерение температуры должно соответствовать требованиям стандарта ISO 80601-2-56. Количество измерительных каналов — 2. Диапазон измерения — не менее 0–50°C. Точность измерения — не более ±0,1°C без учета погрешности датчика. Разрешение — 0,1°C.

Неинвазивное артериальное давление (NIBP)
Метод измерения — осциллометрический. Система измерения NIBP должна соответствовать требованиям стандарта ISO 80601-2-30. Рабочие режимы: ручной, автоматический, STAT и последовательный или эквивалентные режимы. Должны измеряться систолическое, диастолическое и среднее артериальное давление.

Диапазон измерения систолического давления:

- взрослые — не менее 25–290 mmHg;

- педиатрические — не менее 25–240 mmHg;

- неонатальные — не менее 25–140 mmHg.

Диапазон измерения диастолического давления:

- взрослые — не менее 10–250 mmHg;

- педиатрические — не менее 10–220 mmHg;

- неонатальные — не менее 10–115 mmHg.

Диапазон измерения среднего давления:

- взрослые — не менее 15–260 mmHg;

- педиатрические — не менее 15–225 mmHg;

- неонатальные — не менее 15–125 mmHg.

Максимальная средняя погрешность измерения — не более ±5 mmHg. Стандартное отклонение — не более 8 mmHg. Разрешение — 1 mmHg.

Хранение и просмотр данных
Монитор должен обеспечивать:

- хранение трендовых данных — не менее 120 часов;

- регистрацию событий и тревог — не менее 1000 случаев;

- хранение измерений NIBP — не менее 1600 измерений;

- хранение и просмотр событий аритмий;

- хранение Full Disclosure ECG — не менее 120 часов, как минимум по одному каналу.

При наличии в комплекте соответствующей внешней карты памяти объем хранения событий и измерений NIBP должен составлять не менее 5000 записей.

Связь и интерфейсы
Монитор должен иметь:

- не менее одного сетевого подключения Ethernet RJ45;

- не менее двух USB-портов;

- VGA или эквивалентный внешний видеовыход;

- интерфейс вызова медицинской сестры, аналогового выхода или синхронизации с дефибриллятором;

- возможность подключения к центральной системе мониторинга по проводной сети.

При наличии беспроводной связи должна поддерживаться технология IEEE 802.11 a/b/g/n/ac или эквивалентные стандарты, а также защита данных уровня WPA2.

Интеграция с центральной системой
Монитор должен быть полностью совместим с внедренной в клинике центральной системой мониторинга Mindray BeneVision Central Monitoring System, обеспечивая передачу и централизованное отображение данных пациента, цифровых показателей в режиме реального времени, кривых, трендов и тревожных сообщений.

Совместимость должна быть подтверждена официальной документацией производителя или подтверждающим письмом.

Все необходимые для интеграции программные лицензии, настройки и работы должны быть включены в стоимость предложения.

Питание и аккумулятор
Питание — 100–240 VAC, 50/60 Hz. Аккумулятор — встроенный, перезаряжаемый литий-ионный, емкостью не менее 2600 mAh. Продолжительность автономной работы после полной зарядки — не менее 4,5 часов.

Комплектация и гарантия
В комплект поставки должны входить все принадлежности, необходимые для полноценного использования устройства:

- ECG-кабель для взрослых и провода для подключения электродов;

- датчик SpO₂;

- трубка NIBP и соответствующая манжета;

- два температурных датчика;

- кабель питания;

- компоненты, необходимые для подключения к центральной системе.

Гарантийный срок обслуживания — не менее 24 месяцев.

По вопросам, связанным с настоящим объявлением, дополнительную информацию можно получить, обратившись к секретарю оценочной комиссии по процедуре закупки с кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68  Т. Овесян.

Телефон: 043-67-10-67
Эл. почта: gnumner@yerevanmc.am