## հայերեն
ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-70/26
N | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասակարգման | անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | չափման միավորը | Պահանջվող տարեկան քանակ
1 | 33111490 | բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր (կոլիմատոր) | DRGEM Corp․ ընկերության GXR- 68SD (S/N DRI2230008A) մոդելի թվային ռադիոգրաֆիկ համակարգի համար նախատեսված կոլիմատոր։ Փոխարինումը պետք է կատարվի DRGEM Corp․ ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից։ Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամսից ոչ պակաս: | հատ | 1
2 | 33111490 | բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր (ռենտգեն խողովակի կանգնակի ղեկավարման տպասալիկ) | DRGEM Corp․ ընկերության GXR-68SD (S/N DRI2230008A) մոդելի թվային ռադիոգրաֆիկ համակարգի համար նախատեսված ռենտգեն խողովակի կանգնակի ղեկավարման տպասալիկ։ Փոխարինումը պետք է կատարվի DRGEM Corp․ ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից։ Երաշխիքային ժամկետը՝ 3 ամսից ոչ պակաս: | հատ | 1
3 | 33121242 | անալիզատոր (կոագուլոմետր) | Օպտիկական համակարգ՝ 4-ալիքային օպտիկական համակարգ, ոչ պակաս քան 3 ֆիլտր, ֆիլտրների տիրույթ՝ 400-410նմ, 565-575նմ, 635-645նմ: Լուսային ազդանշան տալու հնարավորություն 37°C հասնելու դեպքում։ Հետազոտության ավտոմատ օպտիկական ստարտի հնարավորություն։ Օպտիկական համակարգի ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն։ Դիսպլեյ` զգայուն, գունավոր, ոչ պակաս քան 110x80 մմ։ Տպիչ` ներքին տպիչ և արտաքին տպիչի միացման հնարավորություն։ Տվյալների Արտահանում/ներմուծում` առնվազն 2 USB մուտք, արտաքին տպիչին, գծիկավոր կոդ կարդացող սարքին և համակարգչին միանալու համար: LIS համակարգին միանալու հնարավորությամբ, որակի սերտիֆիկատներ` CE, ISO 9001, ISO 13485։ Տեղադրում, միացում, փորձարկում և պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցանում տեղում: Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամսից ոչ պակաս: | հատ | 1
4 | 33151280 | թթվածնի խոնավացուցիչ | Թթվածնի խոնավացուցիչ՝ ֆլոումետրով, ներառում է 150 մլ տարողությամբ, թափանցիկ, պլաստմասե հերմետիկ տարա՝ թթվածնի խոնավացման համար, թթվածնի հոսքի կարգավորիչ (ֆլոումետր), որը վերին հատվածում կունենա ռետինե սահմանափակիչ գնդիկի համար։ Հոսքի միջակայքը 1-15/Ր, ելքային ճնշումը 2 Բար -3 Բար, անվտանգության փականի կարգավորվող ճնշումը 3,5+0,5 Բար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամսից ոչ պակաս: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ | 32
- Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չմատակարարված (չիրացված) չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:
- Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է փուլային ըստ Պատվիրատուի գրավոր և/կամ բանավոր պահանջի:
-Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
-Ապրանքի 1-ին փուլի մատակարարման ժամկետը պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ դեկտեմբերի 30-ը:

## ռուսերեն
N | Транзитный код по классификации CPV | Название | Техническая спецификация | Единица измерения | Требуемое годовое максимальное количество
1 | 33111490 | запасные части для медицинского оборудования (коллиматор) | Коллиматор для цифровой рентгенографической системы DRGEM Corp. модели GXR-68SD (серийный номер DRI2230008A). Замена должна выполняться специалистом, сертифицированным компанией DRGEM Corp. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. | шт․ | 1
2 | 33111490 | запасные части для медицинского оборудования (плата управления стойкой рентгеновской трубки) | Плата управления стойкой рентгеновской трубки для системы цифровой рентгенографии DRGEM Corp. GXR-68SD (серийный номер DRI2230008A). Замена должна выполняться сертифицированным специалистом DRGEM Corp. Гарантийный срок: не менее 3 месяцев. | шт․ | 1
3 | 33121242 | анализатор (коагулометр) | Оптическая система: 4-канальная оптическая система, не менее 3 фильтров; диапазоны фильтров: 400–410 нм, 565–575 нм, 635–645 нм. Возможность подачи светового сигнала при достижении температуры 37 °C. Возможность автоматического оптического запуска сканирования. Возможность автоматической настройки оптической системы. Дисплей: цветной сенсорный экран с размером рабочей области не менее 110x80 мм. Принтер: встроенный принтер и возможность подключения внешнего принтера. Экспорт/импорт данных: не менее 2 USB-портов для подключения внешнего принтера, сканера штрихкодов и компьютера. Возможность подключения к ЛИС (LIS); сертификаты качества: CE, ISO 9001, ISO 13485; установка, подключение, тестирование и обучение персонала на месте эксплуатации. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. | шт․ | 1
4 | 33151280 | Увлажнитель кислорода | Увлажнитель кислорода с расходомером; включает прозрачную герметичную пластиковую емкость для увлажнения кислорода объемом 150 мл и регулятор потока кислорода (расходомер), оснащенный в верхней части ограничителем в виде резинового шарика. Диапазон расхода: 1–15 л/мин; выходное давление: 2–3 бар; давление срабатывания предохранительного клапана: 3,5 ± 0,5 бар. Изделие должно быть новым и не бывшим в эксплуатации. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. сертификаты качества. | шт․ | 32
- После истечения срока исполнения контракта контракт будет расторгнут в части непоставленных (нереализованных) количеств.
- Доставка товара осуществляется поэтапно по письменному и/или устному запросу Заказчика.
-Вся продукция должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке.
-Срок поставки 1-й очереди продукции – в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу условий выполнения прав и обязанностей сторон, если выбранный участник не согласен на поставку продукции в более короткий срок.Срок поставки не может быть позднее 30 декабря соответствующего года.