ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Երևան» Բժշկագիտական Կենտրոն ՓԲԸ-ի բժշկական սարքավորումների և բժշկական գույքի  ձեռքբերման

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | ընդհանուր քանակը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ |  | մատակարարման |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն |  | Ժամկետը |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33111410/503 | էխո-սրտագրության սարք (ԷՍԳ սարք) | "1. Ընդհանուր պահանջներ 1. Սարքը պետք է լինի 12-ալիք էլեկտրասրտագրիչ, նախատեսված մեծահասակների և երեխաների համար 2. Պետք է ապահովի 12-ալիք հանգստյան ԷՍԳ-ի գրանցում, ցուցադրում և տպում 3. Սարքը պետք է համապատասխանի IEC 60601-2-25 ստանդարտի պահանջներին 2. Ֆիզիկական բնութագրեր 1. Բարձրությունը՝ ոչ ավելի քան 153 մմ 2. Լայնությունը՝ ոչ ավելի քան 395 մմ 3. Երկարությունը՝ ոչ ավելի քան 315 մմ 4. Քաշը՝ ոչ ավելի քան 5․8 կգ 3. Չափման և ազդանշանի մշակման պարամետրեր 1. Հաճախականության միջակայք՝ ոչ պակաս քան 0.01 – 350 Հց 2. ԷՍԳ նմուշառման հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 64 000 նմուշ/վրկ (A/D) 3. Սրտախթանիչի (Pacemaker) նմուշառման հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 96 000 նմուշ/վրկ (A/D) 4. Ընդհանուր ռեժիմի խոչընդոտման գործակից (CMRR)՝ ոչ պակաս քան 140 դԲ (AC ֆիլտր միացված) ոչ պակաս քան 123 դԲ (AC ֆիլտր անջատված) 5. Ժամանակի հաստատուն՝ ոչ ավելի քան 3.2 վրկ 6. A/D փոխարկիչ՝ 24-բիթանոց 7. Լուծաչափություն (A/D resolution)՝ մոտ 0.1192 μV/LSB 8. Մուտքային դիմադրություն՝ ոչ պակաս քան 100 ՄΩ (10 Հց) 4. Ցուցադրման և զգայունության կարգավորումներ 1. Ցուցադրման զգայունության ռեժիմներ՝ Auto, 1.25, 2.5, 5, 10, 20 մմ/մՎ (±5 %) 2. Էլեկտրոդների օֆսեթ լարման հանդուրժողականություն՝ ±900 մՎ (±5 %) 3. Նվազագույն չափելի ազդանշան՝ ոչ ավելի քան 20 μV p-p (10 Հց) 4. Կալիբրացիոն ազդանշան՝ 1 մՎ ±1 % 5. Խանգարման մակարդակ՝ ոչ ավելի քան 12.5 μV (p-p) 5. Ֆիլտրներ 1. Բազային գծի ֆիլտր՝ 0.01 Հց, 0.05 Հց, 0.56 Հց 2. Մկանային աղմուկի (EMG) ֆիլտր՝ 20 Հց, 35 Հց, անջատված 3. Ցածր անցման ֆիլտր՝ 150 Հց, 270 Հց, 350 Հց 4. Ցանցային խոչընդոտման ֆիլտր (Notch)՝ 50 Հց, 60 Հց, անջատված 5. Ցանցային խանգարումների ճնշում՝ ոչ պակաս քան 20 դԲ 6. Անվտանգություն և պաշտպանություն 1. Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանություն՝ մինչև 5000 Վ (360 Ջ) առանց տվյալների կորստի 2. Բազային գծի վերականգնում դեֆիբրիլյացիայից հետո՝ ոչ ավելի քան 2․5 վրկ 3. Էլեկտրոդների պոլարիզացիայի վերականգնում՝ ոչ ավելի քան 10 վրկ 4. Դեֆիբրիլյացիայի էներգիայի կլանում՝ ոչ ավելի քան 10 % (100 Ω բեռ) 5. AC գերբեռնվածության պաշտպանություն՝ ոչ պակաս քան 10 վրկ 7. Սրտախթանիչի (Pacemaker) ճանաչում 1. Ամպլիտուդ՝ ±500 μV – ±700 մՎ 2. Իմպուլսի լայնություն՝ 30 μվ – 2 մվ 8. Սրտի հաճախության չափում 1. Չափման միջակայք՝ 30 – 300 զարկ/րոպե 2. Ճշգրտություն՝ ±1 % կամ ±1 զարկ/րոպե (մեծ արժեքը) 3. Լուծաչափություն՝ 1 զարկ/րոպե 9. Էկրան 1. Տեսակ՝ Capacitive, multi-point color touchscreen 2. Չափը՝ ոչ պակաս քան 12․1 դյույմ 3. Լուծաչափություն՝ ոչ պակաս քան 1280 × 800 պիքսել 4. Ցուցադրվող տվյալներ՝ Հիվանդի ID, անուն, սեռ, տարիք Սրտի հաճախություն Սրտախթանիչի ինդիկացիա Զգուշացումներ և հաղորդագրություններ Ժամանակ, մարտկոցի լիցք Ալիքաձևեր, արագություն, ուժեղացում 10. Սնուցում 1. Սնուցում՝ AC ցանցից կամ մարտկոցից 2. Մուտքային լարում՝ 100–240 Վ AC ±10 % 3. Հաճախականություն՝ 50/60 Հց 11. Մարտկոց 1. Տեսակ՝ վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային 2. Տարողություն՝ ոչ պակաս քան 5600 mAh 3. Լիցքավորման ժամանակ՝ մինչև 90 %՝ ≤3․5 ժամ մինչև 100 %՝ ≤4 ժամ (անջատված սարքով) 4. Ինքնավար աշխատանք՝ ոչ պակաս քան 500 ավտոմատ ԷՍԳ հաշվետվություն, կամ ≥1 ժամ շարունակական տպումով, կամ ≥8 ժամ առանց թղթի գրանցում 12. Տպիչ 1. Տեսակ՝ բարձր լուծաչափի ջերմային տպիչ 2. Թղթի արագություն՝ 5, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ (±5 %) 3. Տպման լուծաչափություն՝ Հորիզոնական՝ 40 կետ/մմ Ուղղահայաց՝ 8 կետ/մմ 4. Թուղթ՝ Thermal Z-fold A4 paper (210 մմ x 295 մմ) US Letter 8.5x11 in (215 մմ x 280 մմ) 13. Ծրագրային ապահովում և հիշողություն 1. 12-ալիք ԷՍԳ ավտոմատ վերլուծություն և ինտերպրետացիա 2. Հանգստյան ԷՍԳ ռեժիմ՝ 10 վրկ գրանցմամբ և տպումով 3. Ներքին հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 1200 ԷՍԳ Լրակազմը պետք է ներառի Թերմալ թուղթ - 1000 հիվանդի հաշվարկով Բուժառուին միացման լար - առնվազն 2 հատ 24 ամիս երաշխիքային սպասարկում" | հատ | 2 |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  |  |  |  | Պայմանագիրը (Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ համաձայնագիրը) օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանիc 90-րդ օրացույցային օրը ներառյալ։ |  |  |  |
| 2 | 33181190/503 | Դեֆիբրիլյատոր | "Դեֆիբրիլյատոր / Հիվանդի մոնիտոր 1. Ընդհանուր պահանջներ 1. Սարքը պետք է լինի մուլտիֆունկցիոնալ դեֆիբրիլյատոր / հիվանդի մոնիտոր, նախատեսված նախահիվանդանոցային և հիվանդանոցային կիրառման համար 2. Պետք է ապահովի մոնիտորինգ, ձեռքով դեֆիբրիլյացիա, AED ռեժիմ, սինխրոն կարդիովերսիա և ոչ ինվազիվ պեյսինգ 3. Սարքը պետք է համապատասխանի EN/IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-4 ստանդարտներին 4. Պետք է համապատասխանի AHA և ERC ուղեցույցներին (ոչ պակաս քան 2020–2021 թթ.) 2. Ֆիզիկական և շրջակա միջավայրի պահանջներ 1. Չափերը՝ մոտ 285 × 170 × 265 մմ (առանց արտաքին paddle-ների) 2. Քաշը՝ ոչ ավելի քան 4.5 կգ (մարտկոցով) 3. Ջրապաշտպանություն՝ ոչ պակաս քան IPX5 4. Փոշուց պաշտպանություն՝ ոչ պակաս քան IP5X 5. Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C – +55°C 6. Պահպանման ջերմաստիճան՝ -40°C – +75°C 7. Խոնավություն՝ 5–95 % (ոչ կոնդենսացվող) 8. Բարձրություն՝ -382 մ-ից մինչև +4575 մ 9. Պետք է դիմակայի՝ հարվածներին թրթռումներին թափումներին (ազատ անկում՝ 0.75 մ, 6 մակերես) 3. Էկրան 1. Տեսակ՝ գունավոր LCD, հպումային, պաշտպանված կոփված ապակով 2. Չափը՝ ոչ պակաս քան 8 դյույմ 3. Լուծաչափություն՝ ոչ պակաս քան 1024 × 768 պիքսել 4. Ցուցադրվող ալիքներ՝ մինչև 5 ալիք 5. ԷՍԳ ալիքների դիտման ժամանակ՝ ոչ պակաս քան 36 վրկ 6. Սվիպ արագություն՝ ԷՍԳ / SpO₂՝ 6.25, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ RESP / CO₂՝ 3, 6.25, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ 7. Ֆունկցիաներ՝ Ալիքի սառեցում (Freeze) Screenshot Բարձր կոնտրաստ ռեժիմ Ավտոմատ պայծառություն Gesture control 4. Սնուցում 4.1 AC սնուցում 1. Մուտքային լարում՝ 100–240 Վ AC 2. Հաճախականություն՝ 50/60 Հց 3. Մուտքային հոսանք՝ մոտ 0.8–1.8 Ա 4.2 DC սնուցում (ինվերտորով) 1. Մուտքային լարում՝ 12 Վ DC 2. Ելքային լարում՝ 230 Վ AC 3. Ելքային հզորություն՝ մոտ 150 Վտ 5. Մարտկոց 1. Տեսակ՝ վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային 2. Տարողություն՝ ոչ պակաս քան 4500 mAh 3. Քանակ՝ 1 մարտկոց 4. Լիցքավորման ժամանակ՝ մինչև 90 %՝ ≤3 ժամ մինչև 100 %՝ ≤4 ժամ (անջատված սարքով) 5. Լիցքի ինդիկատոր՝ LED, ոչ պակաս քան 5 սեգմենտ 6. Ինքնավար աշխատանք (նոր մարտկոցով)՝ Մոնիտորինգ՝ ոչ պակաս քան 6.5 ժամ Դեֆիբրիլյացիա՝ ≥220 շոկ (360 Ջ) Պեյսինգ՝ ≥4.5 ժամ 6. Տպիչ (Recorder) 1. Տեսակ՝ բարձր լուծաչափի ջերմային 2. Ալիքների քանակ՝ մինչև 3 ալիք 3. Արագություն՝ 6.25, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ 4. Թղթի լայնություն՝ 50 մմ 5. Ավտոմատ գրանցում՝ նշված իրադարձություններ լիցքավորում շոկ ալարմ ինքնաթեստ 7. Տվյալների պահպանում և փոխանցում 1. Ներքին հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 4 ԳԲ 2. Իրադարձություններ՝ մինչև 1000 դեպք մեկ հիվանդի համար 3. Ալիքների պահպանում՝ մինչև 120 ժամ շարունակական ԷՍԳ 4. Տաբուլյար տրենդներ՝ ≥200 ժամ (1 րոպե լուծաչափ) 5. Ձայնային գրանցում՝ ոչ պակաս քան 8 ժամ 6. Տվյալների արտահանում՝ USB կրիչով 8. Դեֆիբրիլյատոր 1. Ալիքաձև՝ երկփուլ, truncated exponential, իմպեդանսի կոմպենսացիայով 2. Էներգիայի ճշգրտություն՝ ±2 Ջ կամ ±10 % 3. Միացման ժամանակ՝ ≤2 վրկ 4. Լիցքավորման ժամանակ՝ ≤3 վրկ (200 Ջ) ≤7 վրկ (360 Ջ) 5. ԷՍԳ վերականգնում՝ ≤2.5 վրկ 6. Շոկի տրամադրում՝ պադ-էլեկտրոդներով կամ paddle-ներով 7. Հիվանդի իմպեդանս՝ 25–300 Ω Ձեռքով ռեժիմ Էներգիա՝ 1-ից մինչև 360 Ջ (քայլերով) Սինխրոն կարդիովերսիա Էներգիայի փոխանցում՝ ≤60 մվ QRS պիկից AED ռեժիմ 1. Կարգավորվող էներգիա՝ մեծահասակ՝ 100–360 Ջ մանկական՝ 10–200 Ջ 2. Շոկերի քանակ՝ 1–3 (կարգավորվող) 3. Ռիթմի անալիզ → լիցքավորում՝ ≤10 վրկ (սկզբնական) 9. Ոչ ինվազիվ պեյսինգ 1. Ալիքաձև՝ մոնոֆազ քառակուսի իմպուլս 2. Իմպուլսի լայնություն՝ 20 կամ 40 մվ (±5 %) 3. Ռեժիմներ՝ Demand / Fixed 4. Հաճախականություն՝ 30–210 պուլս/րոպե 5. Ելքային հոսանք՝ 0–200 մԱ 6. 4:1 pacing ռեժիմ՝ այո 10. ԷՍԳ 1. Ալիքներ՝ 3 և 5 լիդ 2. Լիդերի ընտրություն՝ 3 լիդ՝ I, II, III 5 լիդ՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 3. Սրտի հաճախություն՝ մեծահասակ՝ 15–300 bpm մանկական / նեոնատալ՝ 15–350 bpm 4. Arrhythmia, ալարմներ, ST/QT մոնիտորինգ՝ այո 11. Շնչառություն (RESP) 1. Մեթոդ՝ տրանսթորակալ իմպեդանս 2. Միջակայք՝ 0–200 շնչ/րոպե 12. SpO₂ 1. Չափման միջակայք՝ 0–100 % 2. Լուծաչափություն՝ 1 % 3. Զարկերի միջակայք՝ 20–300 bpm 4. Համատեղելիություն՝ տարբեր SpO₂ տեխնոլոգիաներով 13. NIBP 1. Ռեժիմներ՝ Manual, Auto, STAT, Sequence 2. Ճնշման միջակայք՝ 0–300 mmHg 3. Ցուցադրում՝ սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին 14. CO₂ 1. Տեսակ՝ Sidestream 2. Չափման միջակայք՝ 0–150 mmHg 3. Շնչառական հաճախություն՝ 0–150 rpm 15. CPR feedback 1. Չափվող պարամետրեր՝ սեղմման խորություն և հաճախություն ռիկոիլ CCF, CQI 2. CPR մետրոնոմ և countdown՝ այո 24 ամիս երաշխիքային սպասարկում" | հատ | 3 |  |  |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը (Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ համաձայնագիրը) օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանիc 90-րդ օրացույցային օրը ներառյալ։ |  |  |  |  |  |
| 3 | 33191190/502 | Պատգարակ բազմաֆունկցիոնալ | Պատգարակ հիվանդի տեղափոխման համար։ Չափսեր՝ 1900*640*550*850մմ, թիկնակի կարգավորում: 0-70°(+-10° ): Բարձրությունը կառավարվող ճախարակային համակարգի միջոցով 1 հավաքածու:Թիկնակի գազային զսպանակ 1հատ: Ծալվող/իջեցվող ABS կամ PP կողային բազրիքներ՝ 1 հավաքածու: Անիվների կենտրոնական արգելակով 4հատ: ՈՒղորդող անիվ 1հատ:Ինֆուզիոն ձողերի հարդակներ 2 հատ: Ինֆուզիոն ձող 1հավաքածու: Թթվածնի բալոնի բռնակ 1 հատ: Կենտրոնական արգելակային համակարգ 1 հավաքածու: Տեղափոխման ներքնակ 1 հատ: Ուղղորդող ոտնակ 2 հատ: 24 ամիս երաշխիքային սպասարկում | шт | 25 |  |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը (Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ համաձայնագիրը) օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանիc 90-րդ օրացույցային օրը ներառյալ։ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33121170/526 | սրտանոթային հետազոտությունների սարքեր/ Մոնիտոր/ | ### Հիվանդների կենսական պարամետրերի հսկման մոնիտոր Մոնիտորը պետք է նախատեսված լինի մեծահասակ, մանկական և նեոնատալ պացիենտների կենսական պարամետրերի շարունակական հսկման համար։ Էկրան և ընդհանուր բնութագրեր Գունավոր, հպումային LCD էկրան՝ ոչ պակաս, քան 12 դյույմ անկյունագծով։ Էկրանի լուծաչափը՝ ոչ պակաս, քան 1366 × 768 պիքսել։ Էկրանին միաժամանակ ցուցադրվող ալիքաձևերի քանակը՝ ոչ պակաս, քան 12։ Հիմնական մոնիտորինգի պարամետրերը պետք է ներառեն՝ ECG, RESP, NIBP, SpO₂ և երկու ջերմաստիճանային ալիք՝ TEMP1/TEMP2։ NIBP չափման համակարգը պետք է ունենա ավելցուկային ճնշումից երկակի պաշտպանություն։ ### Էլեկտրասրտագրություն (ECG) ECG մոնիտորինգը պետք է համապատասխանի IEC 60601-2-27 ստանդարտի պահանջներին։ Աջակցվող լիդերը՝ 3 և 5 լարով ECG մալուխների համար՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF և V։ Պետք է ապահովվի միացված ECG լարերի քանակի ավտոմատ ճանաչում։ - Սրտի հաճախության չափման միջակայքը՝ մեծահասակների համար առնվազն 10–300 զարկ/րոպե, մանկական և նեոնատալ պացիենտների համար՝ առնվազն 10–350 զարկ/րոպե։ - Սրտի հաճախության չափման ճշգրտությունը՝ ±1 զարկ/րոպե կամ չափված արժեքի ±1%, ըստ ավելի մեծ արժեքի։ - Լուծաչափությունը՝ 1 զարկ/րոպե։ - Առիթմիայի անալիզ՝ ոչ պակաս, քան 20 տեսակի առիթմիայի ճանաչմամբ։ - ST սեգմենտի անալիզի միջակայքը՝ առնվազն −2.5-ից +2.5 mV։ - ST սեգմենտի լուծաչափությունը՝ ոչ ավելի, քան 0.01 mV։ - QT/QTc անալիզ՝ QT, QTc և ΔQTc ցուցանիշներով։ - QT/QTc չափման միջակայքը՝ առնվազն 200–800 ms։ - Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանություն՝ ոչ պակաս, քան 5000 V/360 J։ ### Շնչառություն (RESP) Չափման մեթոդը՝ կրծքավանդակի իմպեդանսային մեթոդ՝ ECG էլեկտրոդների միջոցով։ - Աջակցվող լիդերը՝ I, II և ավտոմատ ընտրություն։ - Շնչառական հաճախության չափման միջակայքը՝ առնվազն 0–200 շնչ/րոպե։ - Ճշգրտությունը՝ ±1 շնչ/րոպե՝ 0–120 շնչ/րոպե միջակայքում և ±2 շնչ/րոպե՝ 121–200 շնչ/րոպե միջակայքում։ - Լուծաչափությունը՝ 1 շնչ/րոպե։ - Ապնոեի ժամանակային շեմերը՝ առնվազն 10, 15, 20, 25, 30, 35 և 40 վայրկյան։ ### Զարկային օքսիմետրիա (SpO₂) SpO₂ մոնիտորինգը պետք է համապատասխանի ISO 80601-2-61 ստանդարտի պահանջներին։ - SpO₂ չափման միջակայքը՝ 0–100%։ - Լուծաչափությունը՝ 1%։ - Չափման ճշգրտությունը 70–100% միջակայքում՝ մեծահասակների և մանկական պացիենտների համար՝ ոչ ավելի, քան ±2%, նեոնատալ պացիենտների համար՝ ոչ ավելի, քան ±3%։ - Զարկի հաճախության չափման միջակայքը՝ առնվազն 20–300 զարկ/րոպե։ - Զարկի հաճախության չափման ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի, քան ±3 զարկ/րոպե։ - Պերֆուզիոն ինդեքսի՝ PI-ի, ցուցադրում։ - Պուլսին համաժամեցված ձայնային տոնի հնարավորություն։ ### Ջերմաստիճան Ջերմաստիճանի չափումը պետք է համապատասխանի ISO 80601-2-56 ստանդարտի պահանջներին։ - Չափման ալիքների քանակը՝ 2։ - Չափման միջակայքը՝ առնվազն 0–50°C։ - Չափման ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի, քան ±0.1°C՝ առանց տվիչի սխալանքի։ - Լուծաչափությունը՝ 0.1°C։ ### Ոչ ինվազիվ արյան ճնշում (NIBP) Չափման մեթոդը՝ օսցիլոմետրիկ։ NIBP չափման համակարգը պետք է համապատասխանի ISO 80601-2-30 ստանդարտի պահանջներին։ Աշխատանքային ռեժիմները՝ ձեռքով, ավտոմատ, STAT և հերթականացված կամ համարժեք ռեժիմներ։ Պետք է չափվեն սիստոլիկ, դիաստոլիկ և միջին զարկերակային ճնշումները։ - Սիստոլիկ ճնշման չափման միջակայքը՝ մեծահասակ՝ առնվազն 25–290 mmHg, մանկական՝ առնվազն 25–240 mmHg, նեոնատալ՝ առնվազն 25–140 mmHg։ - Դիաստոլիկ ճնշման չափման միջակայքը՝ մեծահասակ՝ առնվազն 10–250 mmHg, մանկական՝ առնվազն 10–220 mmHg, նեոնատալ՝ առնվազն 10–115 mmHg։ - Միջին ճնշման չափման միջակայքը՝ մեծահասակ՝ առնվազն 15–260 mmHg, մանկական՝ առնվազն 15–225 mmHg, նեոնատալ՝ առնվազն 15–125 mmHg։ - Չափման առավելագույն միջին սխալը՝ ոչ ավելի, քան ±5 mmHg։ - Ստանդարտ շեղումը՝ ոչ ավելի, քան 8 mmHg։ - Լուծաչափությունը՝ 1 mmHg։ ### Տվյալների պահպանում և վերանայում Մոնիտորը պետք է ապահովի՝ - թրենդային տվյալների պահպանում՝ ոչ պակաս, քան 120 ժամ, - իրադարձությունների և տագնապների գրանցում՝ ոչ պակաս, քան 1000 դեպք, - NIBP չափումների պահպանում՝ ոչ պակաս, քան 1600 չափում, - առիթմիայի իրադարձությունների պահպանում և վերանայում, - Full Disclosure ECG-ի պահպանում՝ ոչ պակաս, քան 120 ժամ՝ առնվազն մեկ ալիքով։ Եթե սարքի լրակազմում տրամադրվում է համապատասխան արտաքին հիշողության քարտ, իրադարձությունների և NIBP չափումների պահպանման ծավալը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 5000 գրառում։ ### Կապ և ինտերֆեյսներ Մոնիտորը պետք է ունենա՝ - առնվազն մեկ Ethernet RJ45 ցանցային միացում, - առնվազն երկու USB պորտ, - VGA կամ համարժեք արտաքին տեսաելք, - բուժքրոջ կանչի, անալոգային ելքի կամ դեֆիբրիլյատորի համաժամեցման ինտերֆեյս։ - լարային ցանցով կենտրոնական մոնիթորինգային համակարգին միանալու հնարավորություն։ Անլար կապ առաջարկելու դեպքում՝ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac կամ համարժեք ստանդարտների աջակցություն և WPA2 մակարդակի տվյալների պաշտպանություն։ ### Կենտրոնական համակարգի հետ ինտեգրում Մոնիտորը պետք է լիարժեք համատեղելի լինի կլինիկայում ներդրված Mindray BeneVision Central Monitoring System կենտրոնական մոնիթորինգային համակարգի հետ՝ ապահովելով պացիենտի տվյալների, իրական ժամանակի թվային ցուցանիշների, ալիքաձևերի, թրենդների և տագնապային հաղորդագրությունների փոխանցումն ու կենտրոնացված ցուցադրումը։ Համատեղելիությունը պետք է հաստատվի արտադրողի պաշտոնական փաստաթղթով կամ հաստատման նամակով։ Ինտեգրման համար անհրաժեշտ բոլոր ծրագրային լիցենզիաները, կարգավորումները և աշխատանքները պետք է ներառված լինեն առաջարկի արժեքում։ ### Սնուցում և մարտկոց - Սնուցումը՝ 100–240 VAC, 50/60 Hz։ - Մարտկոցը՝ ներկառուցված, վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային, առնվազն 2600 mAh տարողությամբ։ - Մեկ ամբողջական լիցքավորումից հետո ինքնավար աշխատանքի տևողությունը՝ ոչ պակաս, քան 4.5 ժամ։ ### Լրակազմ և երաշխիք Լրակազմում պետք է ներառված լինեն սարքի լիարժեք օգտագործման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները՝ մեծահասակների ECG մալուխը և էլեկտրոդների միացման լարերը, SpO₂ տվիչը, NIBP խողովակը և համապատասխան մանժետը, երկու ջերմաստիճանային տվիչները, սնուցման մալուխը և կենտրոնական համակարգին միացման համար անհրաժեշտ բաղադրիչները։ Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 24 ամիս։ | հատ | 20 |  |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը (Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ համաձայնագիրը) օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանիc 90-րդ օրացույցային օրը ներառյալ։ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33121260/501 | Ուլտրաձայնային հետազոտության սարքավորում | I. ԷԿՐԱՆ, ԴԻԶԱՅՆ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Էկրանի բնութագիր: Սարքը պետք է ունենա առնվազն 23.8 դյույմանոց պտտվող և սահող (rotatable and slidable) մոնիտոր՝ ապահովելով տեսանելիության լայն անկյուն տարբեր դիրքերից: Կառավարման վահանակ: Համակարգը պետք է հագեցած լինի սենսորային էկրանով և կառավարման վահանակով, որը կներառի թրեքբոլ (trackball) (ePanel տեխնոլոգիա): Հոսանքի մալուխ: Համակարգի դիզայնը պետք է ներառի հետ քաշվող / ինքնափաթաթվող (Retractable) հոսանքի մալուխ՝ ապահովելով անվտանգություն և հարմարավետություն ինտենսիվ թերապիայի պայմաններում: Անլար լիցքավորում: Հիմնական սարքի վրա պետք է նախատեսված լինի անլար լիցքավորման հարթակ: Գործարկման արագություն: Սարքավորման ամբողջական անջատված վիճակից գործարկման (միացման) տևողությունը պետք է կազմի ոչ ավելի քան 40 վայրկյան: Ձայնային կառավարում: Համակարգը պետք է ունենա հեռակառավարվող ձայնային հրամանների համակարգ (iVocal Plus), որը կաշխատի առանց օգտագործողի կողմից որևէ լրացուցիչ պարագա (օրինակ՝ խոսափող) կրելու անհրաժեշտության: II. ՏՎԻՉՆԵՐ (ՍԵՆՍՈՐՆԵՐ) ԵՎ ՆԱՎԻԳԱՑԻԱ Անլար տվիչի համատեղելիություն: Համակարգը պետք է աջակցի անլար տվիչների միացմանը, որոնք համատեղելի կլինեն ինչպես հիմնական բլոկի, այնպես էլ սմարթֆոնի/պլանշետի հատուկ հավելվածի (APP) հետ ինչպես նաև TEE տվիչների հետ աշխատելու հնարավորություն: Միաբյուրեղ տեխնոլոգիա: Սարքավորումը պետք է աջակցի միաբյուրեղ (single crystal) ֆազային և միաբյուրեղ կոնվեքսային տվիչների: Մագնիսական նավիգացիա: Համակարգը պետք է ունենա ասեղի մագնիսական նավիգացիայով աշխատող հատուկ տվիչի հնարավորություն՝ ծրագրավորվող կոճակով: Տվիչի նույնականացում: Պետք է առկա լինի տվիչի սերիական համարի (SN) հետագծման ավտոմատ Z-Tracking տեխնոլոգիա: Լրակազմում առկա տվիչներ՝ 1. Կոնվեքսային տվիչ Կլինիկական կիրառություն. Որովայնային, անոթային, սրտաբանական և մանկաբուժական հետազոտություններ: Հաճախականության միջակայք, առնվազն (Bandwidth). 2.6 – 12.8 ՄՀց (MHz): Տարրերի/բյուրեղների քանակ (Number of elements). առնվազն 128 բյուրեղ: Տեսադաշտի առավելագույն անկյուն (Max FOV). 101 աստիճան: Բիոպսիայի ուղղորդիչ. Բազմակի օգտագործման (reusable), բազմաանկյուն (multi-angle) բիոպսիայի ուղղորդիչի համատեղելիություն Լրացուցիչ ֆունկցիոնալություն. Տվիչը պետք է աջակցի կոնտրաստային պատկերման ռեժիմին՝ որովայնային հետազոտություններում հյուսվածքների և արյան հոսքի պերֆուզիոն գնահատման համար: 2. Գծային տվիչ Կլինիկական կիրառություն. Նյարդերի, մանր օրգանների, մկանային-ոսկրային համակարգի, անոթների, որովայնային, մանկաբուժական, ինչպես նաև կրծքավանդակի/պլևրալ խոռոչի հետազոտություններ: Հաճախականության միջակայք, առնվազն (Bandwidth). 3.0 – 14.0 ՄՀց (MHz): Տարրերի/բյուրեղների քանակ (Number of elements). առնվազն 256 բյուրեղ: Տեսադաշտի առավելագույն լայնություն (Max FOV). 51.0 մմ: Բիոպսիայի ուղղորդիչ. Մետաղական, անջատվող/հանվող ասեղով բիոպսիայի ուղղորդիչի համատեղելիություն 3. Ֆազային տվիչ Կլինիկական կիրառություն. Որովայնային, մանկաբուժական, սրտաբանական, նյարդային և գլխուղեղի (Cephalic) հետազոտություններ: Հաճախականության միջակայք, առնվազն (Bandwidth). 2.8 – 11.4 ՄՀց (MHz): Տարրերի/բյուրեղների քանակ (Number of elements). առնվազն 128 բյուրեղ: Տեսադաշտի առավելագույն անկյուն (Max FOV). 90 աստիճան III. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՈՍՔ ԵՎ ԿԱՊ (WORKFLOW &amp; CONNECTIVITY) Մոնիտորինգի ինտեգրացիա (Physio-View): Համակարգը պետք է ապահովի պացիենտի մոնիտորինգի ֆիզիոլոգիական ազդանշանների համաժամանակյա ցուցադրում ուլտրաձայնային պատկերի վրա WIFI կապի միջոցով: Ցուցադրվող ազդանշանները պետք է ներառեն՝ ԷՍԳ, շնչառության հաճախականություն, SpO2, NIBP և IBP: Տվյալների փոխանցում (U-View): Պետք է ունենա ուլտրաձայնային պատկերների, չափումների տվյալների և հաշվետվությունների՝ Կենտրոնական կայան (Central Station) WIFI-ի միջոցով անմիջական ուղարկման հնարավորություն: Հատուկ աշխատանքային հոսքեր (Workflow): Սարքավորումը պետք է ունենա հատուկ նախագծված աշխատանքային հոսքեր՝ Շոկի (Shock application pilot), Տրավմայի (Trauma application pilot) և Շնչառական խնդիրների (Respiration application pilot) արագ գնահատման համար, ներառելով արդյունքների, չափումների և պատկերների ամփոփման գործիքներ: IV. ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՄՈԴԻՆԱՄԻԿ ԱՎՏՈՄԱՏ ԾՐԱԳՐԵՐ Էխոկարդիոգրաֆիայի ուղղորդում: Պետք է առկա լինի Էխոկարդիոգրաֆիայի ժամանակ պատկերի ավտոմատ ճանաչման և ուղղորդման համակարգ (Smart Echovue): Արտամղման ֆրակցիա (EF): Ձախ փորոքի արտամղման ֆրակցիայի (EF) ավտոմատ հաշվարկ իրական ժամանակում (AutoEF Plus): E/A, E/E&#39;: E/A և E/E&#39; հեմոդինամիկ ցուցանիշների ավտոմատ չափում (Auto DFR): VTI: Արյան հոսքի արագության ինտեգրալի (VTI) ավտոմատ չափման հնարավորություն (Smart VTI Plus): Հյուսվածքների հետագծում: Հյուսվածքների ավտոմատ հետագծում (Tissue Tracking) միոկարդի քանակական վերլուծության հնարավորությամբ (Smart TTQA): Ստորին սիներակ (IVC): Ստորին սիներակի ավտոմատ չափում թրենդային (փոփոխության) գրաֆիկով և տրամագծի տատանման (IVCV) ավտոմատ հաշվարկով (Smart IVC): Կոնտրաստավորում: Ձախ փորոքի կոնտրաստային պատկերման (LVO - Left ventricle opacification) ռեժիմի առկայություն: V. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐ Թոքերի գնահատում: Թոքերի B-գծերի ավտոմատ չափման ծրագիր՝ տոկոսային հարաբերակցության, հեռավորության չափման և գնահատման ընդհանուր քարտեզավորման հնարավորությամբ (Smart B-Line): Կոնտրաստային ՈՒՁՀ: Կոնտրաստային նյութերի կիրառմամբ ուլտրաձայնային հետազոտության (CEUS - Contrast Imaging) հնարավորություն: Նյարդերի ճանաչում: Նյարդային հանգույցների/կառույցների ավտոմատ ճանաչման համակարգ ռեգիոնալ անզգայացման համար (Smart Nerve): Ստամոքսի հետազոտություն: Ստամոքսի անտրալ հատվածի մակերեսի ավտոմատ չափման ծրագիր (Auto GA): Միզապարկի հետազոտություն: Միզապարկի ծավալի ավտոմատ չափման ֆունկցիա (Smart Bladder): Մանկաբարձություն: Պտղի սրտի զարկերի հաճախականության (FHR) ավտոմատ հաշվարկ (Smart FHR OB1): Անոթային մուտք: Անոթային մուտքի ապահովման համար CVR (Կաթետեր/Անոթ հարաբերակցություն) ցանցի առկայություն (VA Grid): VI. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Դինամիկ միջակայք: Համակարգի դինամիկ միջակայքը (Dynamic range) պետք է լինի առնվազն 240 դԲ: Պատկերման խորություն: Պատկերման առավելագույն խորությունը (Max. Depth Display) պետք է լինի առնվազն 46 սմ: Կինոհիշողություն: Սարքը պետք է ապահովի կինոհիշողություն (Prospective cine)՝ առավելագույնը 480 վայրկյան տևողությամբ: Կողմնային ուժեղացում: Կողմնային ուժեղացման կառավարումը (Lateral Gain Compensation - LGC) պետք է ունենա առնվազն 8 մակարդակ/գոտի: 24 ամիս երաշխիքային սպասարկում | հատ | 1 |  |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը (Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ համաձայնագիրը) օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանիc 90-րդ օրացույցային օրը ներառյալ։ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33191130/502 | Էլեկտրական ֆունկցիոնալ բժշկական մահճակալ | I. Ընդհանուր նկարագիր և չափսեր Նախատեսված է ինտենսիվ թերապիայի (ICU) բաժանմունքների և հիվանդասենյակների համար: Արտաքին չափսեր: Երկարությունը՝ առնվազն 2085 մմ, լայնությունը՝ առնվազն 1025 մմ: Ներքնակի հարթակի չափսեր: 1925 մմ x 900 մմ: Անվտանգ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը (Safe working load) կազմում է 250 կգ: II. Շարժիչային և էլեկտրական համակարգ, Ավտոմատ ֆունկցիաներ: Ապահովում է առնվազն 3 ավտոմատ ֆունկցիա՝ մեջքի հատվածի բարձրացում, ծնկների հատվածի բարձրացում և մահճակալի ընդհանուր բարձրության կարգավորում: Շարժիչներ: Համալրված էառնվազն 3 գծային շարժիչներով (Linear motors): Շարժիչները գործում են մինչև 50 դԲ աղմուկի պայմաններում, և նրանց կյանքի տևողությունը նախատեսված է 20,000 շարժման համար: Կարգավորման միջակայքեր: Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 430 - 740 մմ (±10 մմ): Մեջքի հատվածի անկյան կարգավորում՝ 0 - 75° (±10°): Ծնկների հատվածի անկյան կարգավորում՝ 0 - 46° (±10°): Անվտանգություն: Էլեկտրական համակարգը համապատասխանում է UL/ROHS/EN ստանդարտներին, ինչպես նաև IEC60601 բժշկական անվտանգության ստանդարտին: Կառավարման վահանակ: Համալրված է առնվազն 1 լուսավորվող (backlit) ձեռքի վահանակով, որն ունի ճկուն պարույրաձև մալուխ՝ բուժքույրերի կողմից հեշտ կառավարելու համար: Սնուցում: Հոսանքի լարումը՝ 100-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց (հիվանդանոցային ստանդարտի վարդակով): III. Հիմնակմախք և նյութեր, Շրջանակ: Հիմնական շրջանակը պատրաստված է առնվազն 5.0 մմ հաստությամբ դրոշմված պողպատից: Պատվածք: Այն կարող է դիմանալ առնվազն 50 կգ հարվածի և ունի 60° պայծառություն: Ներկը անցել է ASTM հակաբակտերիալ թեստավորում: Պլաստիկ դետալներ: Օգտագործված են էկոլոգիապես մաքուր պլաստիկ դետալներ, որոնք ենթակա են 100°C ախտահանման և ունեն մինչև 30 ՄՊա ձգման դիմադրություն: IV. Կառուցվածքային առանձնահատկություններ և պարագաներ, Մահճակալի հարթակ: Ինտեգրված պոլիպրոպիլենային (PP) հարթակ (4-5 սեկցիայով), որն ունի անկախ տեղադրման հնարավորություն և հեշտ է սպասարկվում: Նստատեղի կոմպենսացիոն մասը նվազեցնում է սպունգի դեպի ներքև ճնշումը (depression): Ներքնակի պահպանում: Հարթակի մեջքի և ոտքերի հատվածի երկու կողմերում ինտեգրված են 33 մմ բարձրությամբ ներքնակը պահող ամրակներ: Գլխամասի և ոտքերի վահանակներ: Պատրաստված են բարձրորակ PP նյութից անկար (seamless) դիզայնով, ինչը նպաստում է արագ ախտահանմանը: Վահանակները հանվող/խրվող (plug-in) տիպի են: Անկյան ցուցիչներ: Հագեցած է ներկառուցված անկյան ցուցիչներով (0-90°), որոնք հստակ ցույց են տալիս մեջքի անկյունը և Տրենդելենբուրգի դիրքը: Ունի նաև 30° դիրքային գիծ (position line): Կողային արգելապատնեշներ: Մահճակալն ունի PP նյութից ծալվող/իջնող (tuck-away) կողային արգելապատնեշներ՝ ներկառուցված բուֆերով (ամորտիզատորով): Այն ներառում է ինտեգրված բռնակներ, որոնք հեշտացնում են պացիենտի բարձրանալն ու իջնելը: Անիվներ և արգելակներ: 4 հատ ոչ ավել 5 դյույմանոց (12.5 սմ) անիվներ՝ ամբողջական պլաստիկ հակափաթաթվող ծածկով (առանց պտուտակների դիզայնով): Անիվները պատված են TPR նյութով (չեն մաշվում 10 կմ վազքից հետո): Արգելակման զսպանակը պահպանում է իր որակը առնվազն 10,000 անգամ անընդմեջ կիրառելուց հետո: Պաշտպանիչ բամպերներ: Գլխամասի և ոտքերի վահանակներն ունեն 65 մմ տրամագծով բախումները կանխող բամպեր անվիկներ: Մահճակալի արտաքին անկյուններում տեղադրված են հորիզոնական պատի բամպերներ՝ մահճակալն ու պատը պաշտպանելու համար: Ներերակային (IV) կանգնակ: Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված ներերակային կաթիլայինի կանգնակ 4 պլաստիկ կեռիկներով, որոնք կարող են կրել մինչև 15 կգ ծանրություն: Մահճակալն ունի կանգնակի համար նախատեսված 4 անցք: Դրենաժային կեռիկներ: 2 հատ շարժական պլաստիկ դրենաժային կեռիկ (30x50 մմ չափսի): 24 ամիս երաշխիքային սպասարկում | հատ | 25 |  |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը (Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ համաձայնագիրը) օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանիc 90-րդ օրացույցային օրը ներառյալ։ |  |  |
| 7 | 33191130/501 | Էլեկտրական ֆունկցիոնալ բժշկական մահճակալ կշեռքով | I. Ընդհանուր նկարագիր և չափսեր Նախատեսված է ինտենսիվ թերապիայի (ICU) բաժանմունքների և հիվանդասենյակների համար: Արտաքին չափսեր: Երկարությունը՝ առնվազն 2085 մմ, լայնությունը՝ առնվազն 1025 մմ: Ներքնակի հարթակի չափսեր: 1925 մմ x 900 մմ: Անվտանգ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը (Safe working load) կազմում է 250 կգ: II. Շարժիչային և էլեկտրական համակարգ, Ավտոմատ ֆունկցիաներ: Ապահովում է առնվազն 3 ավտոմատ ֆունկցիա՝ մեջքի հատվածի բարձրացում, ծնկների հատվածի բարձրացում և մահճակալի ընդհանուր բարձրության կարգավորում: Շարժիչներ: Համալրված էառնվազն 3 գծային շարժիչներով (Linear motors): Շարժիչները գործում են մինչև 50 դԲ աղմուկի պայմաններում, և նրանց կյանքի տևողությունը նախատեսված է 20,000 շարժման համար: Կարգավորման միջակայքեր: Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 520–830 մմ (±10 մմ)» Մեջքի հատվածի անկյան կարգավորում՝ 0 - 75° (±10°): Ծնկների հատվածի անկյան կարգավորում՝ 0 - 46° (±10°): Անվտանգություն: Էլեկտրական համակարգը համապատասխանում է UL/ROHS/EN ստանդարտներին, ինչպես նաև IEC60601 բժշկական անվտանգության ստանդարտին: Կառավարման վահանակ: Համալրված է առնվազն 1 լուսավորվող (backlit) ձեռքի վահանակով, որն ունի ճկուն պարույրաձև մալուխ՝ բուժքույրերի կողմից հեշտ կառավարելու համար: Սնուցում: Հոսանքի լարումը՝ 100-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց (հիվանդանոցային ստանդարտի վարդակով): III. Հիմնակմախք և նյութեր, Շրջանակ: Հիմնական շրջանակը պատրաստված է առնվազն 5.0 մմ հաստությամբ դրոշմված պողպատից: Պատվածք: Այն կարող է դիմանալ առնվազն 50 կգ հարվածի և ունի 60° պայծառություն: Ներկը անցել է ASTM հակաբակտերիալ թեստավորում: Պլաստիկ դետալներ: Օգտագործված են էկոլոգիապես մաքուր պլաստիկ դետալներ, որոնք ենթակա են 100°C ախտահանման և ունեն մինչև 30 ՄՊա ձգման դիմադրություն: IV. Կառուցվածքային առանձնահատկություններ և պարագաներ, Մահճակալի հարթակ: Ինտեգրված պոլիպրոպիլենային (PP) հարթակ (4-5 սեկցիայով), որն ունի անկախ տեղադրման հնարավորություն և հեշտ է սպասարկվում: Նստատեղի կոմպենսացիոն մասը նվազեցնում է սպունգի դեպի ներքև ճնշումը (depression): Ներքնակի պահպանում: Հարթակի մեջքի և ոտքերի հատվածի երկու կողմերում ինտեգրված են 33 մմ բարձրությամբ ներքնակը պահող ամրակներ: Գլխամասի և ոտքերի վահանակներ: Պատրաստված են բարձրորակ PP նյութից անկար (seamless) դիզայնով, ինչը նպաստում է արագ ախտահանմանը: Վահանակները հանվող/խրվող (plug-in) տիպի են: Անկյան ցուցիչներ: Հագեցած է ներկառուցված անկյան ցուցիչներով (0-90°), որոնք հստակ ցույց են տալիս մեջքի անկյունը և Տրենդելենբուրգի դիրքը: Ունի նաև 30° դիրքային գիծ (position line): Կողային արգելապատնեշներ: Մահճակալն ունի PP նյութից ծալվող/իջնող (tuck-away) կողային արգելապատնեշներ՝ ներկառուցված բուֆերով (ամորտիզատորով): Այն ներառում է ինտեգրված բռնակներ, որոնք հեշտացնում են պացիենտի բարձրանալն ու իջնելը: Անիվներ և արգելակներ: 4 հատ ոչ ավել 5 դյույմանոց (12.5 սմ) անիվներ՝ ամբողջական պլաստիկ հակափաթաթվող ծածկով (առանց պտուտակների դիզայնով): Անիվները պատված են TPR նյութով (չեն մաշվում 10 կմ վազքից հետո): Արգելակման զսպանակը պահպանում է իր որակը առնվազն 10,000 անգամ անընդմեջ կիրառելուց հետո: Պաշտպանիչ բամպերներ: Գլխամասի և ոտքերի վահանակներն ունեն 65 մմ տրամագծով բախումները կանխող բամպեր անվիկներ: Մահճակալի արտաքին անկյուններում տեղադրված են հորիզոնական պատի բամպերներ՝ մահճակալն ու պատը պաշտպանելու համար: Ներերակային (IV) կանգնակ: Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված ներերակային կաթիլայինի կանգնակ 4 պլաստիկ կեռիկներով, որոնք կարող են կրել մինչև 15 կգ ծանրություն: Մահճակալն ունի կանգնակի համար նախատեսված 4 անցք: Դրենաժային կեռիկներ: 2 հատ շարժական պլաստիկ դրենաժային կեռիկ (30x50 մմ չափսի): Մահճակալը պետք է համալրված լինի կշեռքով 24 ամիս երաշխիքային սպասարկում | հատ | 10 |  |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը (Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ համաձայնագիրը) օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանիc 90-րդ օրացույցային օրը ներառյալ։ |  |  |
| 1 | 33111410/503 | эхо-старость устройство (ЭКГ устройство) | "1. Общие требования 1. Устройство должно быть 12-channel средства, предназначенные для взрослых и детей 2. Должно обеспечивать 12-волна в выходные ЭКГ в регистрации, отображает и печатает 3. Устройство должно соответствовать МЭК 60601-2-25 стандарта требованиям 2. Физические характеристики 1. Высота-не более 153 мм 2. Ширина-не более 395 мм 3. Длина, не более, чем 315 мм 4. Вес, не более чем на 5․8 кг 3. Измерения и обработки сигнала, параметры 1. Частотный диапазон не менее чем в 0.01 – 350 Гц 2. ЭКГ отбора проб частота: не менее 64 000 образцов/сек (A/D) 3. Статика (Кардиостимулятор) отбора проб частота: не менее 96 000 образцов/сек (A/D) 4. Общего режима обструкции коэффициент (CMRR) и не менее чем в 140 дб (AC фильтр включен) не менее 123 дб (AC фильтр выключен) 5. С течением времени фирма не более 3,2 сек 6. A/D конвертер для 24-битных 7. Лото (A/D resolution)- около 0.1192 μV/LSB 8. Входное сопротивление-не менее 100 МΩ (10 Гц) 4. Дисплея и чувствительность настройки 1. Дисплей чувствительность режимы Авто, 1.25, 2.5, 5, 10, 20 мм/мс (±5 %) 2. Электрод смещения напряжение допуск для ±900 мв (±5 %) 3. Минимальный измеримый сигнал, не более чем в 20 μV p-p (10 Гц) 4. Колебаний сигнал-1 мв ±1 % 5. Расстройство уровень не более чем на 12,5 μV (p-p) 5. Фильтры 1. Базовой линии фильтр для 0.01 Гц, 0.05 Гц, 0.56 Гц 2. Мышцы шума (EMG) фильтр для 20 Гц, 35 Гц, был отключен 3. Низкие перехода фильтр для 150 Гц, 270 Гц, 350 Гц 4. Сетевой обструкции фильтр (Notch) и 50 Гц, 60 Гц, выключен 5. Сетевой расстройств давление не менее чем на 20 дб 6. Безопасность и защита 1. Демобилизации защита до 5000 Вт (360 Дж) без потери данных 2. Базовой линии для восстановления демобилизации после не более чем на 2тыс5 сек 3. Электрод поляризация восстановление не более 10 сек 4. Дембельский энергии потребляет не более чем на 10 % (100 Ω нагрузка) 5. AC перегрузки защита не менее чем на 10 сек 7. Статика (Кардиостимулятор) признание 1. Амплитуда для ±500 μV – ±700 мв 2. Импульса ширина в 30 μվ – 2 мс 8. Сердца измерение частоты 1. Диапазон измерения для 30 – 300 ударов/мин. 2. Точность изделия составляет ±1 % или ±1 импульс/мин (большая стоимость) 3. Лотодля 1 импульс/мин 9. Экран 1. Вид Емкостный, multi-point цвет сенсорный экран 2. Размер-не менее чем за 12тыс1 дюймов 3. Ломоносов- не менее чем 1280 × 800 пикселей, 4. Дисплей данные Пациента, ID, имя, пол, возраст Сердца частота Старики индикация Предупреждения и сообщения во Время, заряд батареи Аликанте, скорость, усиление 10. Питание 1. Питания для сети ПЕРЕМЕННОГО тока или аккумулятора 2. Входное напряжение 100-240 ВТ ПЕРЕМЕННОГО тока ±10 % 3. Частота: 50/60 Гц 11. Аккумулятор 1. Тип: аккумуляторная литий-ионных 2. Емкость-не менее чем в 5600 мач 3. Зарядки время до 90 % для ≤3․5 часов до 100 % с ≤4 часа (off аппарате) 4. Автономная работа не менее чем в 500 автоматически ЭКГ отчет, или ≥1 часов непрерывной тов, или ≥8 часов без бумажной регистрация 12. Принтер 1. Вид высокого ласпи термопринтер 2. Бумаги, скорость: 5, 12.5, 25, 50 мм/сек (±5 %) 3. Печать лотодля Горизонтальной-в 40 точки/мм по Вертикали в 8 точка/мм 4. Бумага Thermal Z-fold A4 paper (210 мм х 295 мм) US Letter 8.5x11 in (215 мм x 280 мм) 13. Программное обеспечение и память 1. 12-волна ЭКГ автоматический анализ и интерпретация 2. В выходные ЭКГ режим 10 сек регистрацией и тов 3. Внутренняя память не менее чем на 1200 ЭКГ Комплект должен включать в себя Термальные бумаги - 1000 пациента из расчета Овчарова подключения шнур - по крайней мере, 2 шт 24 месяцев гарантийного обслуживания" | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Договора (Финансовые средства нет, и армения в случае, соглашение) в установленном законом порядке вступления в силу օրվանիc 90-го календарного дня, включаяармении. |  |  |  |  |  |
| 2 | 33181190/503 | Дефибрилляторы | "Дефибрилляторы / монитор Пациента 1. Общие требования 1. Устройство должно быть мультискрин новорожденных / монитор пациента, предусмотренных догоспитальном и больничных применения 2. Должны обеспечить мониторинг, ручной дефибриллятор, AED режим, синхронизированный кариеса и не инвазивные песни 3. Устройство должно соответствовать требованиям EN/IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-4 стандартам 4. Должен соответствовать АГА и ЕРК руководящими принципами (не менее чем на 2020-2021 гг.) 2. Физический и окружающей среды требования: 1. Размеры-около 285 × 170 × 265 мм (без внешней paddle-ов) 2. Вес не более 4,5 кг (с аккумулятором) 3. Драматурговне менее чем IPX5 4. Защита от пыли-не менее чем IP5X 5. Рабочая температура для -20°C – +55°C 6. Для хранения температура для -40°C – +75°C 7. Влажность для 5-95 % (без конденсатора) 8. Высота: -382 м-от до +4575 м 9. Чтобы противостоять воздушные удары троем теперь (бесплатно спад 0.75 м, 6 площадь) 3. Экран 1. Тип: цветной ЖК-дисплей, программы, защищен опытный псков 2. Размер-не меньше чем 8 дюймов 3. Ломоносов- не менее чем 1024 × 768 пикселей, 4. Для отображения каналов, до 5 волна 5. ЭКГ волн во время просмотра не менее чем 36 сек 6. Сип скорость для ЭКГ / SpO₂для 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек РЕСП / CO₂՝ 3, 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек 7. Функции Канала охлаждение (Замораживание) Screenshot Высокой контрастности режим - Автоматическая яркость Gesture control 4. Питание 4.1 AC питание 1. Входное напряжение 100-240 ВТ ПЕРЕМЕННОГО тока 2. Частота: 50/60 Гц 3. Входящий поток около 0.8–1.8 A DC 4.2 питание (инвертор) 1. Входное напряжение 12 В. ПОСТОЯННОГО тока 2. Выходное напряжение 230 В. ПЕРЕМЕННОГО тока 3. Выходная мощность около 150 Вт 5. Аккумулятор 1. Тип: аккумуляторная литий-ионных 2. Емкость не менее 4500 мач 3. Количество для 1 батареи 4. Зарядки время до 90 % для ≤3 часа до 100 % с ≤4 часа (аппарате выключен) 5. Индикатор заряда LED, не менее чем на 5 сегмент 6. Автономная работа (новый аккумулятор) для Мониторинга-не менее чем на 6,5 часов Дефибриллятордля ≥220 шок (360 Дж) Песнидля ≥4.5 часов 6. Принтер (Recorder) 1. Вид высокого ласпи тепла 2. Количество каналов для до 3 канал 3. Скорость: 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек 4. Бумаги, ширина на 50 мм 5. Автоматическая регистрация указанного события зарядка шок алам акафисты 7. Хранение данных и передача 1. Внутренняя память не менее 4 ГБ 2. События до 1000 случаев один пациент 3. Волны хранение до 120 часов непрерывного ЭКГ 4. Абеляр тренердля ≥200 часов (1 минута лера) 5. Звук регистрация не менее чем на 8 часов 6. Экспорт данных для USB - носителе 8. Дефибрилляторы 1. Кондиционер для кудрявых волосдля двухэтапного, truncated экспоненциальный, импеданс компенсация 2. Энергии чувствительности для ±2 Дж или ±10 % 3. Переключение во время ≤2 сек 4. Время зарядки для ≤3 секунд (200 Дж) ≤7 сек (360 Дж) 5. ЭКГ восстановление ≤2.5 сек 6. Шок для под-электронов или paddle-планирование 7. Пациента импедансдля 25-300 Ω Вручную режим Энергии для 1-го до 360 Дж (шагами) Синхронизированы кариеса передачи Энергии для ≤60 мс QRS пике AED-режим 1. Регулируемая энергия для взрослых для 100-360 Дж детский для 10-200 Дж 2. Пока количество для 1-3 (регулируемый) 3. Ритм анализ → установка ≤10 секунд (начальный) 9. Не инвазивные песни 1. Сухиевоздушные она квадратных импульс 2. Импульса ширина на 20 или 40 мс (±5 %) 3. Режимы Demand / Fixed 4. Частота 30-210 pulse/мин 5. Выходной поток для 0-200 ма 6. 4:1 ходил режим: да 10. ЭКГ 1. Каналов 3 и 5 материала 2. Выбор лидера для 3 материала для I, II, III 5 материала для I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 3. Сердце частота для взрослых для 15-300 bpm детский / неонатальномдля 15-350 bpm 4. Аритмия, лары, ST/QT мониторинг-да 11. Дыхание (РЕСП) 1. Метод транспорта импеданс 2. Диапазон для ч 0-200 об/мин 12. SpO₂ 1. Диапазон измерения для 0-100 % 2. Лотодля 1 % 3. Зара диапазон для 20-300 bpm 4. Совместимость для различных SpO₂ технологии 13. NIBP 1. Режимы Ручной, Автоматический, STAT, Порядковый 2. Давление диапазон для 0-300 mmHg 3. Дисплей для систолического, диастолического, среднего 14. CO₂ 1. Вид Sidestream 2. Диапазон измерения для 0-150 mmHg 3. Дыхательная частота 0-150 оборотов в минуту 15. CPR feedback 1. Оцениваемые параметры сжатия глубина и частота прикол CCF, CQI 2. КПП метроном и обратный отсчетда 24 месяцев гарантийного обслуживания" | шт | 3 |  |  |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договора (Финансовые средства нет, и армения в случае, соглашение) в установленном законом порядке вступления в силу օրվանիc 90-го календарного дня, включаяармении. |  |  |  |  |  |
| 3 | 33191190/502 | Старик многофункциональный | Старик перевода пациента на месте. Размеры изделия 1900*640*550*мм, привод наклона: 0-70°(+-10° ): Складные/опускаемые боковые ограждения из ABS или PP — 1 комплект:Привод газовой смеси а:Боковые перила-гидравлическая 1 коллекция: Колеса центральный река а: Около колеса а:Инфузии телефонов арки 2 шт: Инфузии одежда аваков: Кислорода баллона краски 1 шт: Центральный тормозная система 1 коллекция: Транспортировки матрас 1 шт: Наставничество педаль 2 шт: 24 месяца гарантийное обслуживание | шт | 25 |  |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договора (Финансовые средства нет, и армения в случае, соглашение) в установленном законом порядке вступления в силу օրվանիc 90-го календарного дня, включаяармении. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33121170/526 | сердечно-сосудистых исследований устройства/ Монитор/ | Монитор контроля жизненно важных параметров пациентов Монитор должен быть предназначен для непрерывного контроля жизненно важных параметров взрослых, педиатрических и неонатальных пациентов. Экран и общие характеристики Цветной сенсорный LCD-экран с диагональю не менее 12 дюймов. Разрешение экрана — не менее 1366 × 768 пикселей. Количество одновременно отображаемых на экране кривых — не менее 12. Основные параметры мониторинга должны включать: ECG, RESP, NIBP, SpO₂ и два температурных канала — TEMP1/TEMP2. Система измерения NIBP должна иметь двойную защиту от избыточного давления. Электрокардиография (ECG) Мониторинг ECG должен соответствовать требованиям стандарта IEC 60601-2-27. Поддерживаемые отведения для ECG-кабелей с 3 и 5 проводами: I, II, III, aVR, aVL, aVF и V. Должно обеспечиваться автоматическое распознавание количества подключенных ECG-отведений. Диапазон измерения частоты сердечных сокращений: для взрослых — не менее 10–300 уд/мин, для педиатрических и неонатальных пациентов — не менее 10–350 уд/мин. Точность измерения частоты сердечных сокращений — ±1 уд/мин или ±1% от измеренного значения, в зависимости от того, какое значение больше. Разрешение — 1 уд/мин. Анализ аритмий — с распознаванием не менее 20 типов аритмий. Диапазон анализа ST-сегмента — не менее от −2,5 до +2,5 мВ. Разрешение ST-сегмента — не более 0,01 мВ. Анализ QT/QTc с отображением показателей QT, QTc и ΔQTc. Диапазон измерения QT/QTc — не менее 200–800 мс. Защита от дефибрилляции — не менее 5000 В/360 Дж. Дыхание (RESP) Метод измерения — импедансный метод через грудную клетку с использованием ECG-электродов. Поддерживаемые отведения: I, II и автоматический выбор. Диапазон измерения частоты дыхания — не менее 0–200 дыханий/мин. Точность — ±1 дыхание/мин в диапазоне 0–120 дыханий/мин и ±2 дыхания/мин в диапазоне 121–200 дыханий/мин. Разрешение — 1 дыхание/мин. Пороговые значения времени апноэ — не менее 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 секунд. Пульсоксиметрия (SpO₂) Мониторинг SpO₂ должен соответствовать требованиям стандарта ISO 80601-2-61. Диапазон измерения SpO₂ — 0–100%. Разрешение — 1%. Точность измерения в диапазоне 70–100%: для взрослых и педиатрических пациентов — не более ±2%, для неонатальных пациентов — не более ±3%. Диапазон измерения частоты пульса — не менее 20–300 уд/мин. Точность измерения частоты пульса — не более ±3 уд/мин. Отображение перфузионного индекса (PI). Возможность подачи звукового тона, синхронизированного с пульсом. Температура Измерение температуры должно соответствовать требованиям стандарта ISO 80601-2-56. Количество измерительных каналов — 2. Диапазон измерения — не менее 0–50°C. Точность измерения — не более ±0,1°C без учета погрешности датчика. Разрешение — 0,1°C. Неинвазивное артериальное давление (NIBP) Метод измерения — осциллометрический. Система измерения NIBP должна соответствовать требованиям стандарта ISO 80601-2-30. Рабочие режимы: ручной, автоматический, STAT и последовательный или эквивалентные режимы. Должны измеряться систолическое, диастолическое и среднее артериальное давление. Диапазон измерения систолического давления: - взрослые — не менее 25–290 mmHg; - педиатрические — не менее 25–240 mmHg; - неонатальные — не менее 25–140 mmHg. Диапазон измерения диастолического давления: - взрослые — не менее 10–250 mmHg; - педиатрические — не менее 10–220 mmHg; - неонатальные — не менее 10–115 mmHg. Диапазон измерения среднего давления: - взрослые — не менее 15–260 mmHg; - педиатрические — не менее 15–225 mmHg; - неонатальные — не менее 15–125 mmHg. Максимальная средняя погрешность измерения — не более ±5 mmHg. Стандартное отклонение — не более 8 mmHg. Разрешение — 1 mmHg. Хранение и просмотр данных Монитор должен обеспечивать: - хранение трендовых данных — не менее 120 часов; - регистрацию событий и тревог — не менее 1000 случаев; - хранение измерений NIBP — не менее 1600 измерений; - хранение и просмотр событий аритмий; - хранение Full Disclosure ECG — не менее 120 часов, как минимум по одному каналу. При наличии в комплекте соответствующей внешней карты памяти объем хранения событий и измерений NIBP должен составлять не менее 5000 записей. Связь и интерфейсы Монитор должен иметь: - не менее одного сетевого подключения Ethernet RJ45; - не менее двух USB-портов; - VGA или эквивалентный внешний видеовыход; - интерфейс вызова медицинской сестры, аналогового выхода или синхронизации с дефибриллятором; - возможность подключения к центральной системе мониторинга по проводной сети. При наличии беспроводной связи должна поддерживаться технология IEEE 802.11 a/b/g/n/ac или эквивалентные стандарты, а также защита данных уровня WPA2. Интеграция с центральной системой Монитор должен быть полностью совместим с внедренной в клинике центральной системой мониторинга Mindray BeneVision Central Monitoring System, обеспечивая передачу и централизованное отображение данных пациента, цифровых показателей в режиме реального времени, кривых, трендов и тревожных сообщений. Совместимость должна быть подтверждена официальной документацией производителя или подтверждающим письмом. Все необходимые для интеграции программные лицензии, настройки и работы должны быть включены в стоимость предложения. Питание и аккумулятор Питание — 100–240 VAC, 50/60 Hz. Аккумулятор — встроенный, перезаряжаемый литий-ионный, емкостью не менее 2600 mAh. Продолжительность автономной работы после полной зарядки — не менее 4,5 часов. Комплектация и гарантия В комплект поставки должны входить все принадлежности, необходимые для полноценного использования устройства: - ECG-кабель для взрослых и провода для подключения электродов; - датчик SpO₂; - трубка NIBP и соответствующая манжета; - два температурных датчика; - кабель питания; - компоненты, необходимые для подключения к центральной системе. Гарантийный срок обслуживания — не менее 24 месяцев. | штук | 20 |  |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договора (Финансовые средства нет, и армения в случае, соглашение) в установленном законом порядке вступления в силу օրվանիc 90-го календарного дня, включаяармении. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33121260/501 | Ультразвукового исследования для | I. ЭКРАН, ДИЗАЙН И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Экран характеристика: Устройство должно иметь по крайней мере 23.8 дюймовый вращающиеся и скользящие (поворотный and скользить) монитор, обеспечивая широкий угол видимости различных позиций: панель Управления: Система должна быть оснащена быть сенсорный экран и консоль управления, которая будет включать в себя тревел (трекбол) (ePanel технологии): Оригинальный кабель. Системы дизайн должен включать в себя осторожно с / указатель (Выдвижной) новая мебель, обеспечивая безопасность и удобство интенсивной терапии в условиях: Беспроводная зарядка: Основная на устройстве должна быть разработана беспроводной зарядки платформы: Запуск скорость: Оборудования полный отключен состояния запуска (подключения) продолжительность должна составлять не более 40 секунд Голосовое управление: Система должна иметь пульт голосовых команд система (iVocal Плюс), который будет работать без пользователем либо дополнительное оборудование (например, микрофон) носить необходимости: II. ДАТЧИКИ и сенсоры (ДАТЧИКИ) И НАВИГАЦИИ , Беспроводной операционная система совместимость: Система должна поддерживать беспроводной датчик присоединении, которые совместимы будут как основного блока, так и смартфон/планшет специальные приложения (APP) с а также ТРОЙНИК датчиков с возможность работать: Мире технологии: Устройство должно поддерживать мире (single crystal) фазированных и мире советская датчик: Магнитного навигация: Система будет иметь решение магнитные название , работающих в специальных операционная система возможность программируемой кнопкой: операционная система идентификация: Должна присутствовать операционная система серийного номера (SN) этом автоматическая Z-Tracking технологии: Раму доступные датчикидля 1. Советская мебель Клиническое применение. В животе, сосудистые, кардиологии и педиатрии исследования: Частота диапазон, по крайней мере, (Bandwidth). 2.6 – 12.8 Мгц (MHz): Элементов/кристаллы количество (Number of elements). по крайней мере, 128 бюрег: Компьютеры, максимальный угол (Max поле зрения). 101 категория: Биопсии эталонной. Многократного использования (многоразовые), базанов (multi-угол) биопсии угоди совместимость Дополнительную функциональность. Датчик в устройстве должен поддерживать контрастное изображения режиму для брюшной исследованиях тканей и кровотока перфузия оценки: 2. Линейные датчики Клиническое применение. Нервы, мелкие органов, опорно-костной системы, сосудов, брюшной полости, педиатрии, а также грудь/пал полости исследований: Частота диапазон, по крайней мере, (Bandwidth). 3.0 – 14.0 Мгц (MHz): Элементов/кристаллы количество (Number of elements). по крайней мере, 256 бюрег: Компьютеры, максимальная ширина (Max поле зрения). 51.0 мм: Биопсии эталонной. Металл, анатом/вычету иглой биопсии угоди совместимость 3. Фазированных мебель Клиническое применение. В животе, педиатрической, кардиологической, нервной и головного мозга (Cephalic) исследований: Частота диапазон, по крайней мере, (Bandwidth). 2.8 – 11.4 Мгц (MHz): Элементов/кристаллы количество (Number of elements). по крайней мере, 128 бюрег: Компьютеры, максимальный угол (Max поле зрения). 90 градусов III. РАБОЧИЙ ПОТОК И СВЯЗЬ (WORKFLOW &amp; обе версии) Мониторинга интеграция (Physio-View): Система должна обеспечить пациента для мониторинга физиологических сигналов синхронного отображения ультразвуковых изображений на WI-fi связи через Дисплей сигналы должны включать в себя: ЭКГ, дыхания, частоту, SpO2, NIBP и IBP: передача Данных (U-Просмотр): Должен иметь ультразвуковых изображений, данных измерений и отчетов для Центральной станции (Central Station) WI-fi по прямой отправка возможность. Специальные рабочие потоки (Workflow): Оборудование должно иметь специально разработанные рабочие потоки для Шока (Шок application пилот), Травмы (Trauma применение pilot) и проблемами Дыхания (Respiration применение pilot) быстро, для оценки, включая результаты измерений и изображений резюме инструменты: IV. Сердечно-сосудистые И МЕТОДАМИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ Эхокардиограф указания: Должны присутствовать Эхокардиограф время изображения для автоматического распознавания и справочная система (Smart Echovue): Артем франция (EF): Левого желудочка артем фракции (EF) автоматический расчет в режиме реального времени (AutoEF Plus): E/A, E/E&#39;: E/A и E/E&#39; методами показателей автоматические измерения (Auto DFR): VTI: кровотока скорость интеграл (VTI) автоматическое измерение возможность (Smart VTI Plus): Ткани этаже: Ткани для автоматического этаже (Ткани Tracking) инфаркт количественного анализа с возможностью (Smart TTQA): Нижняя сера (IVC): Нижняя серии автоматическое измерение тренда (изменение) график и диаметр колебаний (IVCV) для автоматического расчета (Smart IVC): Контрактом: левому желудочку контрастное изображения (LVO - Left ventricle opacification) режима наличие: V. ОБЩЕЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ обеспечение, РАПСОВОЕ Легких оценка: Легких B-линий, автоматического измерения для процентном соотношении, от измерения и оценки общей отображения графиков с возможностью (Smart B-Line): Контрастное УЗИ: Контрастная материалов с применением ультразвукового исследования (CEUS - Contrast Imaging) возможность Нервов знает: Нервные узлы/сооружений автоматической системы распознавания региональных анестезии для (Smart Nerve): исследование Желудка: Желудок поступления пищи сектора поверхности автоматические измерения программа (Auto GA): исследование мочевого Пузыря: мочевой Пузырь объема автоматические измерения функции (Smart мочевого Пузыря): Акушерство: Плода сердце зари частоты (FHR) автоматический расчет (Smart FHR OB1): Сосудистый доступ: Сосудистого доступа для обеспечения CVR (Каттер/Горшок соотношение) сети наличие (в. а. Grid): VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Динамический диапазон: Системы динамический диапазон (Dynamic range) должна быть не менее 240 дб: Изображения глубина: Отображения максимальной глубины (Макс. Depth Display) должна быть не менее 46 см. Кенигштейн: Устройство должно обеспечивать кенигштейн (Prospective кино) не свыше 480 секунд продолжительностью: Боковые усиление: Боковые усиления управление (Lateral Gain Compensation - LGC) должны иметь по крайней мере 8 уровень/зона: 24 месяца гарантийное обслуживание | шт | 1 |  |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договора (Финансовые средства нет, и армения в случае, соглашение) в установленном законом порядке вступления в силу օրվանիc 90-го календарного дня, включаяармении. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33191130/502 | Электрическая функциональная медицинская кровать | I. Общее описание и размеры Предназначен для интенсивной терапии (РЕАНИМАЦИИ) отделения и в палатах для: Внешние размеры: Длина-не менее 2085 мм, ширина-не менее 1025 мм: Матрас размеры платформы: 1925 мм x 900 мм: Безопасная рабочая нагрузка (Safe working load) составляет 250 кг: II. Моторные и электрические системы, Автоматические функции: Обеспечивает по крайней мере 3 автоматическая функция для спины сектора, повышение колени сектора, повышение кровати, на общей высоте конфигурация: Двигатели: Оснащены эрна 3 линейными двигателями (Линейный motors): Двигатели действуют до 50 дб шума, в условиях их жизни продолжительность предназначен 20,000 движения для Урегулирования едактор: Кровати высоте монтаж 430 - 740 мм (±10 мм): Рюкзак сектора угол наклона՝ 0 - 75° (±10°): Колени сектора угол наклона՝ 0 - 46° (±10°): Безопасность: Электрическая система соответствует UL/ROHS/EN стандартов, а также IEC60601 медицинской безопасности стандарту: панель Управления: Оснащена, по крайней мере 1 освещение (подсветка) ручной пульт, который имеет гибкий пара кабель для медсестер со стороны легко управлять: Питание: Солнечная напряжение 100-240 В., частоту 50/60 Гц (больницы стандарта вако): III. Изделия и материалы, Рама: Основной круг изготовлен из не менее 5.0 мм толщиной нанесены сталь: Двери: Она может выдержать, по крайней мере 50 кг шока и имеет 60° яркость: Краска прошел ASTM антибактериальными тестирование: Пластик детали: Используется экологически чистый пластик детали, которые подлежат 100°С для дезинфекции и имеют до 30 Мпа подтяжки сопротивление: IV. Структурные особенности и аксессуаров, Кровати платформа: Интегрированный полипропилена (ПП) платформы (4-5 секциях), который имеет независимо возможность установки и легко обслуживаются: Сиденье компенсацией часть снижает губки к вниз давление (depression): Матрас сохраняет: Платформы спины и ног сектора обеих сторонах интегрированы в 33 мм высотой нажал на спусковой крючок, удерживающей арки: центрального офиса и ногах панели: изготовлены из высококачественных PP материала подкладки (бесшовные) дизайном, что способствует быстрому артамонов: Баннеры вычету/хром (plug-in) тип: Угол индикаторов: Оснащен встроенным углом индикаторам (0-90°), которые ясно показывают рюкзак угол и Трейлери положение: Есть также 30° позиционной линии (position line): Боковые брандмауэрах: Махал имеет PP блоков складные/drop (тук-away) боковые экранамидля встроенного буфера (амортизаторы). Он включает в себя интегрированные ручки, которые облегчают процесс пациента баррель и оседания: Колеса и тормоза: 4 шт не более 5 - дюймовый (12,5 см) колеса, полная пластик доказательство покрытием (не быть похожим винтов самолетов дизайном): Колеса с покрытием из TPR материала (не изнашивается 10 тыс. км пробега после): Торможение весной сохраняет свои качества по меньшей мере в 10000 раз подряд после применения: Защитные бамперы: Центрального офиса и ногами по демонтажу имеют 65 мм в диаметре по предупреждению столкновения бампер вики: Кровати внешних углов, размещенные на горизонтальной стены бамперыдля махал и стена защиты для Внутривенного (IV) стойки: Нержавеющая сталь сделано внутривенные капельницы стойки 4 пластик криком, которые могут нести до 15 кг тяжести: Махал имеет книги, предназначенные для 4 слот: Дренаж крючки: 2 шт портативный пластиковый дренаж вешалка (30x50 мм размера): 24 месяцев гарантийного обслуживания | штук | 25 |  |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договора (Финансовые средства нет, и армения в случае, соглашение) в установленном законом порядке вступления в силу օրվանիc 90-го календарного дня, включаяармении. |  |  |
| 7 | 33191130/501 | Электрическая функциональная медицинская кровать серков | I. Общее описание и размеры Предназначен для интенсивной терапии (РЕАНИМАЦИИ) отделения и в палатах для: Внешние размеры: Длина-не менее 2085 мм, ширина-не менее 1025 мм: Матрас размеры платформы: 1925 мм x 900 мм: Безопасная рабочая нагрузка (Safe working load) составляет 250 кг: II. Моторные и электрические системы, Автоматические функции: Обеспечивает по крайней мере 3 автоматическая функция для спины сектора, повышение колени сектора, повышение кровати, на общей высоте конфигурация: Двигатели: Оснащены эрна 3 линейными двигателями (Линейный motors): Двигатели действуют до 50 дб шума, в условиях их жизни продолжительность предназначен 20,000 движения для Урегулирования едактор: Регулировка высоты кровати: 520–830 мм (±10 мм).: Рюкзак сектора угол наклона՝ 0 - 75° (±10°): Колени сектора угол наклона՝ 0 - 46° (±10°): Безопасность: Электрическая система соответствует UL/ROHS/EN стандартов, а также IEC60601 медицинской безопасности стандарту: панель Управления: Оснащена, по крайней мере 1 освещение (подсветка) ручной пульт, который имеет гибкий пара кабель для медсестер со стороны легко управлять: Питание: Солнечная напряжение 100-240 В., частоту 50/60 Гц (больницы стандарта вако): III. Изделия и материалы, Рама: Основной круг изготовлен из не менее 5.0 мм толщиной нанесены сталь: Двери: Она может выдержать, по крайней мере 50 кг шока и имеет 60° яркость: Краска прошел ASTM антибактериальными тестирование: Пластик детали: Используется экологически чистый пластик детали, которые подлежат 100°С для дезинфекции и имеют до 30 Мпа подтяжки сопротивление: IV. Структурные особенности и аксессуаров, Кровати платформа: Интегрированный полипропилена (ПП) платформы (4-5 секциях), который имеет независимо возможность установки и легко обслуживаются: Сиденье компенсацией часть снижает губки к вниз давление (depression): Матрас сохраняет: Платформы спины и ног сектора обеих сторонах интегрированы в 33 мм высотой нажал на спусковой крючок, удерживающей арки: центрального офиса и ногах панели: изготовлены из высококачественных PP материала подкладки (бесшовные) дизайном, что способствует быстрому артамонов: Баннеры вычету/хром (plug-in) тип: Угол индикаторов: Оснащен встроенным углом индикаторам (0-90°), которые ясно показывают рюкзак угол и Трейлери положение: Есть также 30° позиционной линии (position line): Боковые брандмауэрах: Махал имеет PP блоков складные/drop (тук-away) боковые экранамидля встроенного буфера (амортизаторы). Он включает в себя интегрированные ручки, которые облегчают процесс пациента баррель и оседания: Колеса и тормоза: 4 шт не более 5 - дюймовый (12,5 см) колеса, полная пластик доказательство покрытием (не быть похожим винтов самолетов дизайном): Колеса с покрытием из TPR материала (не изнашивается 10 тыс. км пробега после): Торможение весной сохраняет свои качества по меньшей мере в 10000 раз подряд после применения: Защитные бамперы: Центрального офиса и ногами по демонтажу имеют 65 мм в диаметре по предупреждению столкновения бампер вики: Кровати внешних углов, размещенные на горизонтальной стены бамперыдля махал и стена защиты для Внутривенного (IV) стойки: Нержавеющая сталь сделано внутривенные капельницы стойки 4 пластик криком, которые могут нести до 15 кг тяжести: Махал имеет книги, предназначенные для 4 слот: Дренаж крючки: 2 шт портативный пластиковый дренаж вешалка (30x50 мм размера): Причала должны быть оснащены серков 24 месяцев гарантийного обслуживания | штук | 10 |  | 7,500,000. |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договора (Финансовые средства нет, и армения в случае, соглашение) в установленном законом порядке вступления в силу օրվանիc 90-го календарного дня, включаяармении. |  |  |

Հայերեն և ռուսերեն տեխնիկական բնութագրում հակասություններ լինելու դեպքում հիմք ընդունել հայերեն տեխնիկակն բնութագիրը։