## Տեխ․ բնութագիր
Տեխնիկական բնութագիր ` Երկակի էներգիայի վիրաբուժական հարթակ՝ RF և ուլտրաձայնային
Չափաբաժին | Դիրք | Ապրանքի անվանում | Պարտադիր նվազագույն տեխնիկական պահանջներ | Չ/Մ | Քանակ | Հատուկ ընդունման/համատեղելիության պայման
5 | 5-01 | Երկակի էներգիայի վիրաբուժական հարթակ՝ RF և ուլտրաձայնային | Մեկ ինտեգրված կամ մոդուլային հարթակ, որն ապահովում է առաջադեմ բիպոլյար/RF անոթային փակման և ուլտրաձայնային կտրման-կոագուլյացիայի գործառույթներ։ Երկու գործիքները կարող են միացված մնալ առանձին պորտերին, իսկ ակտիվացումը կատարվում է արտադրողի կողմից թույլատրված անվտանգ կարգով։ Հյուսվածքային հետադարձ կապի հիման վրա էներգիայի ավտոմատ կարգավորում կամ գործառութային համարժեք անվտանգ կառավարման մեխանիզմ։ RF գործիքով՝ մինչև 7 մմ ներառյալ անոթների փակման արտադրողի ցուցում, ուլտրաձայնային գործիքով՝ առնվազն 5 մմ (7 մմ՝ եթե առկա է արտադրողի ցուցում)։ Սնուցումը՝ 100–240 VAC, 50/60 Hz։ Ինքնաստուգում, սխալի/վտանգի տեսանելի և լսելի ազդանշաններ, օգտագործողին հասկանալի կառավարման միջերես։ | հատ | 1 | Մատակարարումը ներառում է առնվազն 1 բազմակի օգտագործման ուլտրաձայնային տրանսդյուսեր, անհրաժեշտ ոտնակ(ներ), մալուխներ, ադապտերներ, ծրագրային լիցենզիաներ, տեղադրում, ֆունկցիոնալ փորձարկում և ուսուցում՝ առանց առանձին վճարի։ Տրանսդյուսերը առանձին գնման ենթակա չէ։ Երաշխիք՝ առնվազն 24 ամիս։ IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 և IEC 60601-2-2 կամ համարժեք կիրառելի ստանդարտների համապատասխանության ապացույց։
| 5-02 | RF անոթային փակման մեկանգամյա գործիքներ | Ստերիլ, մեկ պացիենտի համար նախատեսված, 5 մմ անվանական տրամագծով RF/բիպոլյար անոթային փակման գործիքներ՝ բաց և էնդոսկոպիկ կիրառման համար։ Աշխատանքային երկարությունների տեսականին՝ մոտ 230, 370 և 440 մմ կամ գործառութային համարժեք կարճ/ստանդարտ/երկար տարբերակներով։ Ներկառուցված մեխանիկական դանակ, հյուսվածքային հետադարձ կապով կառավարվող էներգիա և մինչև 7 մմ ներառյալ անոթների փակման արտադրողի հաստատված ցուցում։ Լիարժեք համատեղելիություն առաջարկվող 5-01 հարթակի հետ։ | հատ | 40 | Չափերի համամասնությունը՝ պատվիրատուի հայտով։ Ներկայացնել IFU, ստերիլիզացման մեթոդը, պիտանելիության ժամկետը և 5-01 համակարգի համատեղելիության փաստաթուղթ։
| 5-03 | Ուլտրաձայնային մեկանգամյա մկրատներ | Ստերիլ, մեկ պացիենտի համար նախատեսված ուլտրաձայնային մկրատներ՝ փափուկ հյուսվածքների բռնման, դիսեկցիայի, կտրման և կոագուլյացիայի համար։ Լիսեռի տրամագիծը՝ ոչ ավելի, քան 5.6 մմ։ Աշխատանքային երկարությունների տեսականին՝ մոտ 140, 230, 360 և 450 մմ կամ գործառութային համարժեք կարճ/ստանդարտ/երկար տարբերակներով։ Ձեռքի և/կամ ոտնակի կառավարում, առնվազն 5 մմ անոթների փակման արտադրողի հաստատված ցուցում, իսկ 7 մմ՝ եթե պահանջը հաստատված է արտադրողի IFU-ով։ Լիարժեք համատեղելիություն առաջարկվող 5-01 հարթակի և տրանսդյուսերի հետ։ | հատ | 40 | Չափերի համամասնությունը՝ պատվիրատուի հայտով։ Ներկայացնել IFU, ստերիլիզացման մեթոդը, պիտանելիության ժամկետը և 5-01 համակարգի համատեղելիության փաստաթուղթ։

## Ընդհանուր պահանջներ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ, ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ, ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ, ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
Սույն պահանջները կիրառվում են բոլոր չափաբաժինների նկատմամբ, եթե կոնկրետ դրույթով այլ բան նշված չէ։ | Սույն պահանջները կիրառվում են բոլոր չափաբաժինների նկատմամբ, եթե կոնկրետ դրույթով այլ բան նշված չէ։ | Սույն պահանջները կիրառվում են բոլոր չափաբաժինների նկատմամբ, եթե կոնկրետ դրույթով այլ բան նշված չէ։
Բաժին | Պահանջ | Պարտադիր ձևակերպում
A | Մրցակցայնություն և համարժեքություն | Տեխնիկական պահանջները գործառութային և նվազագույն պահանջներ են։ Արտադրողի, ապրանքային նշանի, կատալոգային կոդի կամ ծագման երկրի որևէ հղում չի համարվում պարտադիր։ Յուրաքանչյուր հղված ստանդարտի դեպքում ընդունվում է տվյալ պահանջին համարժեք և առնվազն նույն անվտանգության/կատարողականի մակարդակն ապահովող փաստաթուղթ։ Ավելի բարձր պարամետրը համարժեք է միայն այն դեպքում, երբ չի խախտում չափային, կլինիկական և առկա սարքավորման հետ համատեղելիությունը։
A | Չափաբաժինների տրամաբանություն | Նույն արտադրողի կամ արտադրողի կողմից վավերացված փոխհամատեղելի բաղադրիչների պահանջը կիրառվում է միայն ինտեգրված համակարգերի ներսում։
A | Հայտում նշվող տվյալներ | Մասնակիցը յուրաքանչյուր դիրքի համար լրացնում է արտադրողը, ապրանքային նշանը/մոդելը, կատալոգային համարը, արտադրության երկիրը, առաջարկվող փաստացի պարամետրերը, ՀՀ/ԵԱՏՄ գրանցման համարը և ապացուցող փաստաթղթի էջը։ «Համապատասխանում է» միայնակ գրառումը բավարար չէ։
A | Հայտի ապացույցներ | Հայտին կցվում են արտադրողի պաշտոնական կատալոգը, տեխնիկական տվյալաթերթը կամ IFU-ի համապատասխան էջերը՝ առաջարկվող մոդելի նույնականացմամբ։ Արտադրողի/ներկայացուցչի երաշխիքային նամակը պահանջվում է միայն այն բաղադրիչների համար, որոնց երկարաժամկետ երաշխիքը, ծրագրային աջակցությունը կամ փակ համակարգի համատեղելիությունը առանց դրա ողջամտորեն չի կարող հաստատվել։ Ծագման երկրի սերտիֆիկատ չի պահանջվում։
B | ՀՀ-ում շրջանառության օրինականություն | Մատակարարման և ընդունման պահին յուրաքանչյուր բժշկական արտադրատեսակ պետք է ունենա ՀՀ-ում կամ կիրառելի ԵԱՏՄ կարգով գործող պետական գրանցում, կամ օրենքով նախատեսված գրանցումից ազատման փաստաթուղթ։ Հայտում նշվում է գրանցման համարը/գրանցամատյանի հղումը, իսկ ընդունման պահին ներկայացվում է վավեր պատճենը։ CE/FDA կամ այլ օտարերկրյա փաստաթուղթը կարող է լինել լրացուցիչ ապացույց, բայց չի փոխարինում ՀՀ-ում կիրառելի գրանցմանը։
B | Որակի կառավարման համակարգ | Արտադրողի որակի կառավարման համակարգը՝ ISO 13485:2016 կամ կիրառելի կարգավորող համակարգով համարժեք։ Վկայագիրը պահանջվում է այն դեպքերում և ծավալով, երբ կիրառելի է տվյալ արտադրատեսակի կարգավորման/համապատասխանության գնահատման համար։
B | Ռիսկ և կենսահամատեղելիություն | Պացիենտի հետ անմիջական կամ անուղղակի շփվող նյութերի կենսաբանական անվտանգությունը պետք է գնահատված լինի ISO 10993-1:2025 և ISO 14971:2019 կամ համարժեք կիրառելի շրջանակով՝ համապատասխան շփման տեսակին և տևողությանը։
C | Նոր և չօգտագործված ապրանք | Բոլոր սարքերը և գործիքները նոր են, չօգտագործված, չվերականգնված, գործարանային արտադրության և առանց տեսանելի վնասվածքների։ Բազմակի օգտագործման գործիքների վրա չպետք է լինեն կոռոզիա, փոսիկներ, ճաքեր, սուր չնախատեսված եզրեր կամ մեխանիկական խաղ։
C | Վերամշակման հրահանգ | Բազմակի օգտագործման կրիտիկական գործիքների հետ մատակարարվում է արտադրողի վավերացված մաքրման, ախտահանման, ստուգման, փաթեթավորման և ստերիլիզացման հրահանգ՝ ISO 17664-1:2021 կամ համարժեք։ Հրահանգը պետք է ներառի ապամոնտաժման, լվացման, քսման, ստուգման և առավելագույն կիրառելի ցիկլերի/սահմանափակումների տվյալները։
C | Գոլորշային ստերիլիզացում | Ավտոկլավացվող գործիքների արտադրողի IFU-ն պետք է ներառի կենտրոնի կողմից «Համատեղելիություն» թերթում նշված գոլորշային ցիկլին համապատասխան առնվազն մեկ վավերացված ռեժիմ։ Ստերիլիզացման գործընթացը՝ ISO 17665:2024 կամ համարժեք կիրառելի շրջանակով։
C | Մետաղական նյութեր | Մետաղական բազմակի օգտագործման գործիքները՝ բժշկական կիրառության կոռոզիակայուն նյութից։ ISO 7153-1:2016-ի կիրառելի դրույթները կամ համարժեք նյութական պահանջները ընդունելի են։ Նվազագույն ինվազիվ հատուկ գործիքների դեպքում առաջնային է արտադրողի գրանցված արտադրատեսակի նյութական և վերամշակման փաստաթուղթը։
D | Ստերիլ մեկանգամյա արտադրատեսակներ | Գործարանային վերջնական ստերիլ փաթեթավորում, մեկանգամյա օգտագործման հստակ մակնշում, խմբաքանակի/սերիայի համար, արտադրության և պիտանելիության ամսաթիվ։ EO ստերիլիզացման դեպքում՝ ISO 11135 կամ համարժեք կիրառելի ստանդարտ, ստերիլ պատնեշի դեպքում՝ ISO 11607-1/-2 կամ համարժեք։
D | Մնացորդային պիտանելիություն | Ընդունման պահին ստերիլ մեկանգամյա արտադրատեսակների մնացորդային պիտանելիությունը՝ առնվազն 12 ամիս և ոչ պակաս, քան արտադրողի ընդհանուր պիտանելիության 70%-ը, եթե պատվիրատուն առանձին խմբաքանակի համար նախապես գրավոր չի համաձայնել այլ ժամկետ։
D | Մակնշում և ուղեկցող տեղեկատվություն | Մակնշումը և արտադրողի տրամադրած տեղեկատվությունը՝ ISO 15223-1:2021+Amd1:2025 և ISO 20417:2026 կամ համարժեք կիրառելի պահանջներով։ IFU-ն տրամադրվում է հայերեն կամ հայերեն հաստատված թարգմանությամբ՝ բնօրինակ փաստաթղթի հետ միասին։
E | Էլեկտրական անվտանգություն և EMC | 5-01 էներգետիկ հարթակը պետք է ունենա IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020, IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 և IEC 60601-2-2:2017+A1:2023 (ներառյալ կիրառելի մեկնաբանությունները) կամ համարժեք անվտանգության և էական կատարողականի ապացույց։
E | Համակարգի ամբողջական մատակարարում | Գեներատորի գինը ներառում է անվտանգ և լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ տրանսդյուսերը, ոտնակները, մալուխները, ադապտերները, ծրագրային լիցենզիաները, տեղադրումը, մեկնարկային փորձարկումը, հայերեն/ռուսերեն կամ անգլերեն տեխնիկական ձեռնարկը և ուսուցումը։ Թաքնված պարտադիր լրացուցիչ վճարովի բաղադրիչներ չեն թույլատրվում։
E | Երաշխիք և սպասարկում | Էներգետիկ հարթակի երաշխիքը՝ առնվազն 24 ամիս ընդունման ակտից։ Տեղում կամ հեռավար նախնական արձագանք՝ առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Եթե վերանորոգումը գերազանցում է 10 աշխատանքային օրը, մատակարարը տրամադրում է գործառութային համարժեք փոխարինող սարք, եթե կողմերը պայմանագրով այլ ժամկետ չեն սահմանել։ Բազմակի օգտագործման ոչ էլեկտրական գործիքների արտադրական թերությունների երաշխիքը՝ առնվազն 12 ամիս։
E | Ուսուցում | Մատակարարը կազմակերպում է առնվազն մեկ սկզբնական գործնական ուսուցում վիրաբույժների/վիրահատարանի բուժքույրերի համար և մեկ տեխնիկական/վերամշակման ուսուցում կենսաբժշկական ու CSSD աշխատակիցների համար։ Ուսուցման արձանագրությունը ստորագրվում է կողմերի կողմից։
F | Ընդունման ընդհանուր կարգ | Ընդունումը կատարվում է փաստաթղթային, քանակական, տեսողական և գործառութային ստուգմամբ։ Անհամապատասխան ապրանքը չի ընդունվում և մատակարարի հաշվին փոխարինվում է պայմանագրով սահմանված ժամկետում։ Էներգետիկ և ստեպլերային համակարգերի համար մատակարարը տրամադրում է ընդունման փորձարկման համար անհրաժեշտ փորձանմուշ/թեստային նյութ՝ առանց լրացուցիչ վճարի։
F | Հետագծելիություն | Ընդունման ակտին կցվում է սերիական համարների ցանկը՝ սարքերի համար, և խմբաքանակ/պիտանելիության ցանկը՝ ստերիլ պարագաների համար։ Մատակարարը ապահովում է հետկանչների և անվտանգության ծանուցումների անհապաղ փոխանցումը պայմանագրային ողջ ժամանակահատվածում։

## Համատեղելիություն
ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼՐԱՑՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ | ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼՐԱՑՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ | ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼՐԱՑՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ | ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼՐԱՑՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
N | Առկա համակարգ/պայման | Լրացվող տվյալ | Ազդեցությունը բնութագրի վրա
1 | Տեսախցիկի պրոցեսոր | Stryker SDC Ultra HD information management system | Որոշում է տելեսկոպի/տեսախցիկի համակարգային համատեղելիությունը։
2 | Տեսախցիկի գլուխ և օպտիկական կուպլեր | Stryker 1488 HD | Պահանջել փորձարկում առաջարկվող 30° տելեսկոպով։
3 | Լույսի աղբյուր | Stryker L9000 Ledlight source | Որոշում է լուսային մալուխի և ադապտերի պահանջը։
4 | Լուսային մալուխ/միակցիչ | Stryker 233-065-010 | Մատակարարը ներառում է անհրաժեշտ ադապտերը։
5 | Մոնիտոր | WISE HDTV surgial display | Տեղեկատվական դաշտ՝ ամբողջական վիդեոշղթայի փաստաթղթավորման համար։
6 | Առկա մոնոպոլար էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր | Covidien Force FX, Stroz autocon 200
7 | Առկա բիպոլյար գեներատոր | [ԼՐԱՑՆԵԼ՝ արտադրող, մոդել, բիպոլյար ելքի միակցիչ]
8 | Առկա պոլիմերային կլիպների համակարգ | [ԼՐԱՑՆԵԼ կամ նշել՝ նոր համակարգ է գնվում]
9 | Առկա տիտանե կլիպների համակարգ | [ԼՐԱՑՆԵԼ կամ նշել՝ նոր համակարգ է գնվում]
10 | Ներծծման խողովակի միակցիչ | [ԼՐԱՑՆԵԼ՝ տրամագիծ/տեսակ]
11 | CSSD գոլորշային ստերիլիզացման ցիկլ | [ԼՐԱՑՆԵԼ՝ ջերմաստիճան, պահման ժամանակ, նախավակուում/գրավիտացիոն] | Բոլոր բազմակի օգտագործման գործիքների IFU-ների համադրություն։
13 | Ստեպլերային քարթրիջների չափերի համամասնություն | [ԼՐԱՑՆԵԼ կամ նշել՝ ըստ յուրաքանչյուր առանձին հայտի] | 45/60 մմ և 30/45/60 մմ, հյուսվածքային հաստության ընտրություն։
14 | Էներգետիկ գործիքների երկարությունների համամասնություն | [ԼՐԱՑՆԵԼ կամ նշել՝ ըստ յուրաքանչյուր առանձին հայտի] | RF և ուլտրաձայնային գործիքների կարճ/ստանդարտ/երկար տարբերակներ։

## Մասնակցի մատրից
ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՐԻՑ | ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՐԻՑ | ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՐԻՑ | ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՐԻՑ | ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՐԻՑ | ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՐԻՑ | ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՐԻՑ | ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՐԻՑ | ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՐԻՑ | ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՐԻՑ
Լրացվում է մասնակցի կողմից յուրաքանչյուր դիրքի համար։ Առաջարկվող փաստացի տվյալները և ապացուցող էջերը պարտադիր են։ | Լրացվում է մասնակցի կողմից յուրաքանչյուր դիրքի համար։ Առաջարկվող փաստացի տվյալները և ապացուցող էջերը պարտադիր են։ | Լրացվում է մասնակցի կողմից յուրաքանչյուր դիրքի համար։ Առաջարկվող փաստացի տվյալները և ապացուցող էջերը պարտադիր են։ | Լրացվում է մասնակցի կողմից յուրաքանչյուր դիրքի համար։ Առաջարկվող փաստացի տվյալները և ապացուցող էջերը պարտադիր են։ | Լրացվում է մասնակցի կողմից յուրաքանչյուր դիրքի համար։ Առաջարկվող փաստացի տվյալները և ապացուցող էջերը պարտադիր են։ | Լրացվում է մասնակցի կողմից յուրաքանչյուր դիրքի համար։ Առաջարկվող փաստացի տվյալները և ապացուցող էջերը պարտադիր են։ | Լրացվում է մասնակցի կողմից յուրաքանչյուր դիրքի համար։ Առաջարկվող փաստացի տվյալները և ապացուցող էջերը պարտադիր են։ | Լրացվում է մասնակցի կողմից յուրաքանչյուր դիրքի համար։ Առաջարկվող փաստացի տվյալները և ապացուցող էջերը պարտադիր են։ | Լրացվում է մասնակցի կողմից յուրաքանչյուր դիրքի համար։ Առաջարկվող փաստացի տվյալները և ապացուցող էջերը պարտադիր են։ | Լրացվում է մասնակցի կողմից յուրաքանչյուր դիրքի համար։ Առաջարկվող փաստացի տվյալները և ապացուցող էջերը պարտադիր են։
Չափաբաժին | Դիրք | Պահանջվող ապրանք | Առաջարկվող արտադրող | Ապրանքային նշան/մոդել/կոդ | Արտադրության երկիր | ՀՀ/ԵԱՏՄ գրանցման համար | Առաջարկվող փաստացի պարամետրեր | Կատալոգ/IFU էջ | Շեղումներ/մեկնաբանություն
5 | 5-01 | Երկակի էներգիայի վիրաբուժական հարթակ՝ RF և ուլտրաձայնային
0 | 5-02 | RF անոթային փակման մեկանգամյա գործիքներ
0 | 5-03 | Ուլտրաձայնային մեկանգամյա մկրատներ