## iX12
Տեխնիկական բնութագիր
1 | Նկարագրություն
2 | Արտադրող՝ Edan
3 | Ապրանքանիշ՝ Edan
4 | Տեսակ/մոդել՝ iX12
5 | Ծագման երկիր՝ Չինաստան
Ընդհանուր կիրառություն
1 | Սարքը նախատեսված է մարդու ֆիզիոլոգիական պարամետրերի շարունակական կամ ընդհատվող մոնիտորինգի համար։
2 | Սարքը պետք է ապահովի հիվանդի տեղեկատվության և ֆիզիոլոգիական տվյալների ցուցադրում, պահպանում և վերլուծություն, ինչպես նաև ձայնային և տեսողական ահազանգերի միջոցով նախազգուշացնի, երբ որոշակի պարամետր դուրս է գալիս նախապես սահմանված միջակայքից։
3 | Սարքը պետք է ունենա կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին միանալու հնարավորություն՝ տվյալների կենտրոնացված ցուցադրման, պահպանման և վերլուծության համար։
4 | Սարքը պետք է ունենա առանց հովհարիչի կառուցվածք։
5 | Սարքը պետք է ունենա IP22 ներթափանցման պաշտպանության աստիճան։
6 | Սարքը պետք է ապահովի առնվազն 31 տեսակի ախտահանիչ նյութերի կիրառման հնարավորություն։
7 | Սարքը պետք է ունենա ներքին հիշողություն, որը կանխում է տվյալների կորուստը հոսանքի հանկարծակի անջատման դեպքում։
8 | Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված ջերմային տպիչով համալրման հնարավորություն։
9 | Սարքը պետք է ապահովի HL7-ի միջոցով HIS համակարգին միացումը՝ առանց լրացուցիչ ծրագրային ապահովման կամ սարքի։
Արտաքին տեսք
1 | 334 mm (Լ) × 264 mm (Բ) × 162 mm (Խ)
2 | <3.8 kg (ստանդարտ կոնֆիգուրացիա՝ առանց մարտկոցի, պարագաների և գրանցիչի)
3 | Սարքի համար պետք է առկա լինեն ինչպես պատին ամրացնելու, այնպես էլ սայլակի վրա տեղադրելու լուծումներ՝ ներառյալ արագ արձակման գործառույթը։
Ցուցադրում
1 | 13.3" TFT LCD էկրան
2 | Բանաձևություն՝ 1920×1080
3 | Առավելագույն ալիքագծերի քանակ՝ 12
4 | Հակաշողային էկրան
5 | > 170° դիտման անկյուն
6 | Ավտոմատ պայծառություն
7 | Էկրանի ռեժիմներ՝ ստանդարտ էկրան, թրենդների էկրան, OxyCRG էկրան, խոշոր տառաչափի էկրան և ECG էկրան (անցում՝ ժեստային կառավարմամբ)։
8 | Ինտերֆեյսի դասավորության անհատականացման հնարավորություն
Պարամետրեր
1 | ECG (3/5 արտածում՝ ընտրելի, 6/12 արտածում՝ որպես օպցիա)
2 | NIBP (iFAST՝ որպես օպցիա)
3 | Շարունակական ոչ ինվազիվ արյան ճնշում
4 | Շնչառության հաճախականություն (իմպեդանսային)
5 | SpO₂ (Nellcor՝ որպես օպցիա, կրկնակի SpO₂՝ որպես օպցիա)
6 | Ջերմաչափ
7 | Զարկերակային հաճախականություն
10 | EtCO₂ (հիմնական հոսքի կամ կողմնային հոսքի մոդուլ՝ որպես օպցիա)
ECG
1 | Սրտի հաճախականության տիրույթ՝ մեծահասակ՝ 15 bpm ~ 300 bpm, մանկական/նորածնային՝ 15 bpm ~ 350 bpm
2 | 6 արտածումով տեղադրում՝ 12 արտածումով ECG ստանալու համար
3 | ST վերլուծություն և ST դիտում
4 | HRV վերլուծություն
5 | QT վերլուծություն
6 | Բազմաարտածումային վերլուծություն
7 | Առիթմիայի վերլուծություն (33 տեսակ)
8 | 24-ժամյա ECG ամփոփում
9 | Սրտի խթանիչի հայտնաբերում
10 | Էլեկտրավիրաբուժական միջամտությունների խանգարումների ճնշում՝ EC13
Շնչառության հաճախականություն
1 | Դիմադրության չափում RA-LL և RA-LA էլեկտրոդների միջև
2 | RR՝ ECG-ով՝ 0-ից 200 շնչառություն/րոպե RR՝ SpO₂-ով՝ 4-ից 70 շնչառություն/րոպե
3 | Ճշգրտություն՝ RR՝ ECG-ով՝ 0-ից 120 շնչառություն/րոպե՝ ±1 շնչառություն/րոպե, 121-ից 200 շնչառություն/րոպե՝ ±2 շնչառություն/րոպե RR՝ SpO₂-ով՝ ARMS ≤ 3 շնչառություն/րոպե, միջին սխալ՝ [-1, 1] շնչառություն/րոպե
NIBP
1 | Ռեժիմ՝ ձեռքով / ավտոմատ / շարունակական / հաջորդական
2 | Մեծահասակների տիրույթ (mmHg)՝ SYS՝ 25 ~ 290, DIA՝ 10 ~ 250, MAP՝ 15 ~ 260
3 | Մանկական տիրույթ (mmHg)՝ SYS՝ 25 ~ 240, DIA՝ 10 ~ 200, MAP՝ 15 ~ 215
4 | Նորածնային տիրույթ (mmHg)՝ SYS՝ 25 ~ 140, DIA՝ 10 ~ 115, MAP՝ 15 ~ 125
5 | Առավելագույն միջին սխալ՝ ±5 mmHg
6 | Առավելագույն ստանդարտ շեղում՝ 8 mmHg
7 | 24-ժամյա NIBP ամփոփում
8 | Տիպիկ չափման տևողություն՝ iCUFS չափում՝ 20 վ-ից 35 վ Արագ չափման ռեժիմ՝ 15 վ
9 | PR տիրույթ՝ 40 bpm ~ 240 bpm
10 | PR ճշգրտություն՝ ±3 bpm կամ 3.5% (որը մեծ է)
11 | Վենեպունկցիայի գործառույթ
Շարունակական ոչ ինվազիվ արյան ճնշում
1 | Մեծահասակների տիրույթ (mmHg)՝ SYS՝ 25 ~ 290, DIA՝ 10 ~ 250
2 | Մանկական տիրույթ (mmHg)՝ SYS՝ 25 ~ 240, DIA՝ 10 ~ 200
3 | Առավելագույն միջին սխալ՝ ±5 mmHg
4 | Առավելագույն ստանդարտ շեղում՝ 8 mmHg
5 | BPVI չափման տիրույթ՝ 0 ~ 100%
SpO₂
1 | Տիրույթ՝ 0 ~ 100 %
2 | Ճշգրտություն՝ մեծահասակ/մանկական՝ ±2% (70%~100% SpO₂), նորածնային՝ ±3% (70%~100% SpO₂)
3 | Պուլսի տոնայնություն
4 | PR տիրույթ՝ 20 bpm ~ 300 bpm
5 | PR ճշգրտություն՝ ±2 bpm
6 | PI՝ 0.00-20%, անվավեր PI արժեքը՝ -?-
Ջերմաստիճան (ջերմային դիմադրություն)
1 | Դիրք՝ մաշկ, բերանի խոռոչ, ուղիղ աղիք
2 | Ալիքների քանակ՝ 2
3 | Չափման տիրույթ՝ 0ºC-ից 50ºC (32 ºF-ից 122 ºF)
4 | Ճշգրտություն՝ ±0.3ºC
5 | Անցումային արձագանքի ժամանակ՝ ≤30 վ
CO₂
1 | Հիվանդի տեսակ՝ մեծահասակ, մանկական, նորածնային
2 | Չափման տիրույթ՝ etCO₂՝ 0 mmHg-ից 152 mmHg (0%-ից 20%); FiCO₂՝ 0 mmHg-ից 50 mmHg; AwRR՝ 0-ից 150 շնչառություն/րոպե
3 | Նմուշառվող գազի հոսքի արագություն՝ 50 ml/min, 70 ml/min կամ 100 ml/min, ճշգրտություն՝ ±15 ml/min
4 | Տաքացման ժամանակ՝ ցուցումը ցուցադրվում է 20 վ-ի ընթացքում, նախագծված ճշգրտությանը հասնում է 2 րոպեի ընթացքում։
5 | Արձագանքման ժամանակ՝ <4 վ (ջրաթակարդ՝ 2 մ գազի նմուշառման խողովակով)
Զգուշացման սքորինգ և հաշվարկներ
1 | Հաշվարկային գործառույթներ՝ դեղորայքային հաշվարկ, հեմոդինամիկ հաշվարկ, օքսիգենացիայի հաշվարկ, վենտիլյացիայի հաշվարկ, երիկամային ֆունկցիայի հաշվարկ
2 | Զգուշացման սքորինգի համակարգը պետք է ներառի՝ MEWS, NEWS, NEWS2 և PEWS
3 | GCS (Գլազգոյի կոմայի սանդղակ)
4 | CCHD (կրիտիկական բնածին սրտային հիվանդություն)
5 | qSOFA/SOFA սքրինինգ (օրգանների հաջորդական անբավարարության գնահատում)
Պահեստավորում (մեկ հիվանդի համար)
1 | Թրենդներ՝ 48 ժամ, լուծաչափ՝ 1 վայրկյան 240 ժամ, լուծաչափ՝ 1 րոպե
2 | NIBP չափումների պահեստավորում՝ 1200 գրանցում
3 | Ահազանգի իրադարձություններ՝ 1000 գրանցում
4 | Ալիքագծերի ամբողջական գրանցում՝ 48 ժամ, լուծաչափ՝ 1 վ
Ինտերֆեյս
1 | Անալոգային ելք
2 | Դեֆիբրիլյատորի սինխրոնացման ելք
3 | USB միացքներ
4 | RS 232
Ցանցային հնարավորություններ
1 | Լարային/Wi-Fi կապ
2 | Բուժքրոջ կանչ
3 | Wi-Fi մոդուլը պետք է լինի ներկառուցված և հասանելի լինի ինչպես 2.4G Hz, այնպես էլ 5G Hz անլար միացման համար։
Էլեկտրասնուցում
1 | 100-240V, 50/60Hz
2 | Li-ion վերալիցքավորվող մարտկոց
3 | ≥12 ժամ աշխատանքային ժամանակ (2*5000 mAh), ≥6 ժամ աշխատանքային ժամանակ (2*2500 mAh)
Սերտիֆիկացում
1 | CE, FDA
Աշխատանքային միջավայր
1 | Փոխադրման և պահեստավորման ջերմաստիճան՝ -20ºC ~ 60 ºC (-4 ºF ~ 140 ºF)
2 | Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +0ºC-ից +40ºC (32 ºF ~104 ºF)
3 | Հարաբերական խոնավություն՝ 15% ~ 95% (առանց կոնդենսացման)