## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
| Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում // Portable digital X-ray equipment // Портативное цифровое рентгеновское оборудование | Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում | Portable digital X-ray equipment | Портативное цифровое рентгеновское оборудование
|  | Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից-բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար | A mobile digital system designed for easy movement between departments and use in the intensive care unit, in the neonatal unit, in hospital wards and in the emergency department | Мобильная цифровая система, предназначенная для лёгкого перемещения между отделами и использовании в реанимационном блоке, в неонатальном отделении, в больничных палатах и в приёмном отделении
|  | Բարձր հաճախականությամբ բարձր լարման ռենտգեն գեներատոր. | High-Frequency High-Voltage X-Ray Generator | Высокочастотный высоковольтный рентгеновский генератор:
|  | Նոմինալ ելքային հզորությունը ոչ պակաս քան 5,6 կՎտ | Rated output power: not less than 5,6 kW. | Номинальная выходная мощность не менее чем 5,6 кВт.
|  | մԱ միջակայքը ոչ պակաս քան 5-100մԱ տիրույթում | X-ray tube current range: not less than 5–100 mA. | Диапазон тока рентгеновской трубки не менее чем 5–100 мА.
|  | Խողովակի լարման միջակայքը ոչ պակաս քան 40-125 կՎ տիրույթում | X-ray tube voltage range: not less than 40–125 kV. | Диапазон напряжения рентгеновской трубки не менее чем 40–125 кВ.
|  | մԱվ միջակայքը ոչ պակաս քան 0,1-320 մԱվ տիրույթում | Exposure range: not less than 0,1–320 mAs. | Диапазон экспозиции не менее чем 0,1–320 мАс.
|  | Ճառագայթման ժամանակը ոչ պակաս քան 1-10000մվ տիրույթում | Exposure time range: not less than 1–10,000 ms. | Диапазон времени экспозиции не менее чем 1–10000 мс.
|  | Բարձր հաճախականության գեներատորի փոխարկիչի հաճախականությունը 200 ԿՀց ±10% | High-frequency generator inverter frequency: 200 kHz ±10%. | Частота преобразователя высокочастотного генератора: 200 кГц ±10%
|  | Ռենտգենյան նկարահանման պարամետրերի կառավարում՝ ոչ պակաս քան 3 կետով՝ կՎ, մԱ, մԱվրկ և/կամ մվրկ։ | Control of radiographic parameters - not less than 3 parameters: kV, mA, mAs and/or ms | Управление параметрами рентгенографии - не менее чем по 3 параметрам: кВ, мА, мАс и/или мс
|  | Ռենտգենյան խողովակ․ | X-Ray Tube։ | Рентгеновская трубка։
|  | Ոչ պակաս քան 10 դյույմ ցուցադրման հպումային կառավարմամբ թվային էկրանով | Digital touchscreen display for control and parameter indication: not less than 10 inches. | Цифровой сенсорный дисплей для управления и отображения параметров не менее чем 10 дюймов
|  | Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝ ոչ ավելի քան 0,6մմ փոքրի համար և ոչ ավելի քան 1,8մմ մեծի համար | Focal spot size: not more than 0,6 mm for the small focus and not more than 1,8 mm for the large focus. | Размер фокусного пятна не более чем 0,6 мм для маленького и не более чем 1,8 мм для большого
|  | Անոդի տեսակը. ֆիքսված անոդ | Anode type: fixed anode. | Тип анода фиксированный анод
|  | Առավելագույն լարումը ոչ պակաս քան 125 կՎ | Maximum voltage: not less than 125 kV. | Максимальное напряжение не менее чем 125 кВ.
|  | Անոդի անկյունը 15 ° | Anode angle: 15°. | Угол анода 15°
|  | Ներկառուցված ֆիլտրում՝ ոչ պակաս քան 0,9 մմ Al 75կՎ լարման դեպքում | Inherent filtration: not less than 0,9 mm Al at 75 kV. | Встроенная фильтрация не менее чем 0,9 мм Al при 75 кВ.
|  | Ամբողջական ֆիլտրում՝ ոչ պակաս քան 2,7 մմ Al | Total filtration: not less than 2,7 mm Al. | Общая фильтрация не менее чем 2,7 мм Al.
|  | Ֆոկուսային հեռավորությունը մինչև դետեկտոր (SID) ոչ պակաս քան 180սմ | Maximum source-to-image distance (SID): not less than 180 cm. | Максимальное фокусное расстояние до детектора (SID) не менее чем 180 см.
|  | Անոդի ջերմային տարողությունը ոչ պակաս քան 40500 ՋՄ | Anode heat capacity: not less than 40,500 HU | Теплоёмкость анода — не менее чем 40500 HU
|  | Կոլիմատոր․ | Collimator։ | Коллиматор:
|  | Կոլիմատորը պետք է հագեցած լինի ներկառուցված LED լույսով, ավտոմատ կերպով պետք է մարվի ոչ պակաս քան 30վ-ից | Built-in LED light source, with automatic LED light shut-off after not less than 30 seconds | Наличие встроенного LED-осветителя, автоматическое отключение LED-осветителя не менее чем через 30 секунд
|  | Կոլիմատորի մեջ ներկառուցված չափիչ քանոնի առկայություն | Built-in measuring scale | Наличие встроенной измерительной линейки
|  | Ռենտգենյան ճառագայթման դաշտի տեսողական որոշման և սահմանափակման հնարավորություն | Capability for visual identification and limitation of the X-ray radiation field | Возможность визуального определения и ограничения поля рентгеновского излучения
|  | Մեխանիկական կանգնակ և դիրքավորում․ | Mechanical Stand and Positioning System։ | Механическая стойка и система позиционирования։
|  | Խողովակի ֆոկուսի առավելագույն հեռավորությունը գետնից ոչ պակաս քան 1500 մմ | Maximum height of the X-ray tube focal spot from floor level: not less than 1,500 mm. | Максимальная высота фокуса рентгеновской трубки от уровня пола не менее чем 1500 мм.
|  | Թևքի ծալման միջակայքը (Arm folding range)՝ ոչ պակաս քան −90°-ից մինչև +50° | Arm folding range: not less than −90° to +50°. | Диапазон складывания плеча (Arm folding range) не менее чем от −90° до +50°
|  | Խողովակի ուղղահայաց պտտման անկյան տիրույթը ոչ պակաս քան -90 °-ից +120° | Vertical rotation range of the X-ray tube: not less than −90° to +120° | Диапазон вертикального вращения рентгеновской трубки не менее чем от −90° до +120°.
|  | Հետազոտության ընթացքում համակարգը պետք է ապահովի ռենտգենյան խողովակի կայուն դիրքավորումը | The system shall ensure stable positioning of the X-ray tube during examinations. | Система должна обеспечивать устойчивое позиционирование рентгеновской трубки во время исследования.
|  | Հարթ պանելային դետեկտոր․ | Digital Flat-Panel Detector։ | Цифровой плоскопанельный детектор։
|  | Հարթ վահանակի թվային դետեկտոր հիմնված ամորֆ սիլիցիումի տեխնոլոգիայի վրա (a-Si) | Digital flat-panel detector based on amorphous silicon (a-Si) technology | Плоскопанельный цифровой детектор на основе технологии аморфного кремния (a-Si)
|  | Դետեկտորի արդյունավետ տարածքը ոչ պակաս քան 427 մմ × 427 մմ | Effective area size: not less than 427 mm × 427 mm | Размер эффективной площади не менее чем 427 мм × 427 мм
|  | Պիքսելների մատրիցան ոչ պակաս քան 3072x3072 | Pixel matrix: not less than 3072 × 3072 | Пиксельная матрица не менее чем 3072x3072
|  | Պիքսելային քայլքը ոչ ավելի քան 139 մկմ | Pixel pitch: not more than 139 μm | Шаг пикселя не более чем 139 мкм
|  | Առավելագույն տարածական թողունակությունը ոչ պակաս քան 3,6 lp/mm | Maximum spatial resolution: not less than 3,6 line pairs/mm (lp/mm) | Максимальное пространственное разрешение: не менее чем 3,6 пар линий/мм (lp/mm)
|  | Մոխրագույնի մակարդակը ոչ պակաս քան 16 բիթ | Image bit depth: not less than 16 bits | Разрядность изображения не менее чем 16 бит
|  | Դետեկտորի հովացման ռեժիմ ՝ բնական հովացում | Detector cooling: natural/passive cooling | Охлаждение детектора: естественное/пассивное охлаждение
|  | Պատկերի ստացման ժամանակը ոչ ավելի քան 3վ | Image acquisition time: not more than 3 seconds | Время получения изображения не более чем 3 секунд
|  | Մարտկոցից ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակը ոչ պակաս քան 8 ժամ նորմալ ռեժիմով շահագործման դեպքում | Battery operating time: not less than 8 hours under normal operating conditions | Время автономной работы от аккумулятора не менее чем 8 часов при нормальном режиме эксплуатации
|  | Լրացուցիչ մարտկոցի առկայություն | Availability of a additional battery | Наличие дополнительной аккумуляторной батареи
|  | Մարտկոցների լիցքավորիչի առկայություն | Availability of a battery charger | Наличие зарядного устройства для аккумуляторных батарей
|  | Չափերը և քաշը․ | Dimensions and Weight։ | Габариты и масса:
|  | Շարժական համակարգի չափերը ծալված վիճակում պետք է ապահովեն դրա տեղաշարժը միջանցքներով, դռներով և բժշկական հաստատության բաժանմունքների միջև | The dimensions of the mobile system in its folded position shall allow it to be moved through corridors, doorways, and between departments of a medical facility. | Габариты мобильной системы в сложенном состоянии должны обеспечивать её перемещение по коридорам, дверным проёмам и между отделениями медицинского учреждения
|  | Չափերը հավաքված վիճակում․ (ոչ ավելի քան) | Maximum dimensions in the folded position: (not more than) | Габариты в сложенном состоянии: (не более чем)
|  | Երկարությունը` 1300 մմ | Length: 1300 mm. | Длина 1300 мм.
|  | Լայնությունը՝ 560 մմ | Width: 560 mm. | Ширина 560 мм.
|  | Բարձրությունը՝ 1200 մմ | Height: 1200 mm. | Высота 1200 мм.
|  | Քաշը ոչ ավելի քան 90 կգ | System weight: not more than 90 kg. | Масса системы не более чем 90 кг
|  | Թվային պատկերի աշխատանքային կայան. | Digital Image Processing Workstation։ | Рабочая станция цифровой обработки изображений։
|  | Ոչ պակաս քան 14 դյույմ մոնիտոր | Monitor size: not less than 14 inches. | Размер монитора не менее чем 14 дюймов.
|  | Պրոցեսորը Core i5 10-րդ գեներացիա կամ ավել | Processor: 10th-generation Intel Core i5 or higher. | Процессор: Core i5 10-го поколения или выше
|  | Գործառնական համակարգը ոչ պակաս քան 64 բիթանոց Windows 10 կամ բարձր | Operating system: 64-bit Windows 10 or higher. | Операционная система 64-битная Windows 10 или выше.
|  | Ներքին օպերատիվ հիշողությունը ոչ պակաս քան 8GB | Internal RAM: not less than 8 GB. | Память внутренней оперативной системы не менее чем 8ГБ
|  | Հիշողության ծավալը ոչ պակաս քան 1000 ԳԲ | Archive storage capacity: not less than 1000 GB. | Объем архива не менее чем 1000ГБ
|  | Գործառույթները (ոչ պակաս քան). Ավտոմատ կերպով DR պատկերների ստացում և անլար կապի միջոցով կիսվում հիվանդանոցի HIS համակարգի կամ RIS համակարգի հետ | Workstation functional capabilities (not less than): Automatic acquisition of digital DR images and wireless transmission of images to the medical institution’s information system (HIS/RIS). | Функциональные возможности рабочей станции (не менее чем)։ Автоматическое получение цифровых DR-изображений и беспроводная передача изображений в информационную систему медицинского учреждения HIS/RIS
|  | Համակարգը պետք է աջակցի DICOM 3.0 ստանդարտին՝ բժշկական պատկերներն ու տվյալները բժշկական տեղեկատվական համակարգերի և ախտորոշիչ սարքավորումների միջև փոխանցելու, պահելու և փոխանակելու համար | Support for the DICOM 3.0 standard for the transmission, storage, and exchange of medical images and data between medical information systems and diagnostic equipment. | Система должна поддерживать стандарт DICOM 3.0 для передачи, хранения и обмена медицинскими изображениями и данными между медицинскими информационными системами и диагностическим оборудованием.
|  | Պատկերի ֆիլտրում (ոչ պակաս քան). ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցություն (SNR) և ոսկրային շերտի գործառույթի կարգավորում, օպերատորը պետք է կարողանա կարգավորել հարաբերակցությունը պատկերի ավելի լավ ցուցադրման համար։ | Image processing capabilities (not less than): Adjustment of the signal-to-noise ratio (SNR) and processing parameters for bone structures. | Обработка изображений (не менее чем)։ настройку соотношения сигнал/шум (SNR) и параметров обработки костных структур,
|  | Էքսպոզիցիայի պարամետրերի կարգավորում (ոչ պակաս քան). կՎ, մԱ, մԱվ և մվրկ | Adjustment of exposure parameters (not less than): kV, mA, mAs, ms | Настройка параметров экспозиции (не менее чем)։ кВ, мА, мАс; мс
|  | Պատուհանի լայնության և դիրքի ավտոմատ կարգավորում, ROI լայնության և դիրքի կարգավորում, մոխրագույնի սանդղակի կարգավորում և մեկ կամ մի քանի պատկերների զուգահեռ ցուցադրում | Automatic adjustment of window level and window width, ROI adjustment by size and position, grayscale adjustment, simultaneous display of one or multiple images | Автоматическую настройка уровня и ширины окна, настройка ROI по размеру и положению, настройка шкалы серого, отображение одного или нескольких изображений одновременно
|  | Պատկերի մեծացման գործառույթ (ոչ պակաս քան). հնարավորություն մեծացնել/փոքրացնել պատկերը և տեղային մեծացնել պատկերի ցանկացած մաս | Image scaling (not less than): Image zoom in/out, Local magnification of a selected area of the image | Масштабирование изображения (не менее чем)։ увеличение/уменьшение изображения, локальное увеличение выбранного участка изображения.
|  | Պատկերի շրջում (ոչ պակաս քան). ձախ/աջ շրջում, վերև/ներքև շրջում և 90° շրջում։ | Image rotation and mirroring, including 90° rotation | Поворот изображения (не менее чем)։ и зеркальное отображение поворот изображения на 90°
|  | Պատկերի ֆիլտրում (ոչ պակաս քան). աղմուկի ճնշում, ոսկրային մակարդակ, հյուսվածքների մանրամասներ, կոնտրաստ և այլն | Image filtering (not less than): Noise reduction, adjustment of bone and soft-tissue display, contrast adjustment, etc. | Фильтрация изображений (не менее чем)։ подавление шумов, настройка отображения костных структур и мягких тканей, регулировка контрастности и тд.
|  | Պատկերի չափումներ (ոչ պակաս քան). հեռավորության, անկյան և ուղղանկյան չափումներ, նշումներ | Image measurements (not less than): distance measurement, angle measurement, measurement of rectangular areas, addition of text and graphic annotations. | Измерения изображений (не менее чем)։ измерение расстояний, измерение углов и прямоугольных областей, добавление текстовых и графических аннотаций
|  | Պատկերի կարգավորում (ոչ պակաս քան). մոխրագույնի երանգների ձգում, պատկերի բացասականի շրջադարձ, պատկերի սրություն, պատկերի բարելավում և այլն | Image processing (not less than): grayscale stretching, image inversion, image inversion, sharpness adjustment, Image enhancement and etc. | Обработка изображения (не менее чем)։ растяжение шкалы серого, инверсия изображения, регулировка резкости, улучшение изображения и тд.
|  | Համակարգը պետք է ապահովի․ | The system shall provide: | Система должна обеспечивать:
|  | Ավտոմատ կերպով հիվանդի մասին տեղեկատվության ստացում հիվանդանոցի HIS/RIS համակարգից | Automatic retrieval of patient data from the HIS/RIS. | Автоматическое получение данных пациента из HIS/RIS;
|  | Հիվանդի տվյալները կարող են պահվել, վերցվել և որոնվել, ինչպես նաև կարող են ջնջվել, դիտվել և տպվել։ | Patient data storage, patient data viewing, patient data deletion, printing and viewing of images and/or reports. | Сохранение данных пациента, просмотр данных пациента, поиск данных пациента, удаление данных, печать и просмотр изображений и/или отчётов
|  | Էլեկտրոսնուցում․ | Power Supply: | Электропитание։
|  | Սնուցումը 220-240Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240 V, 50/60 Hz | Источник питания: 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Այլ պայմաններ․ | Օther conditions: | Другие требования։
|  | Ոչ պակաս քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի և դետեկտորի համար | Not less than 24 month warranty for the entire system, including the X-ray tube and detector | Гарантия на всю систему, включая рентгеновскую трубку и детектора не менее чем 24 месяцев
|  | Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից | Installation of work by a specialist | Установка системы и пуск с помощью специалиста
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից | Staff training by a specialist on site | Обучение персонала на месте специалистом
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | The product must be new, unused | Товар должен быть новым, не использованным
|  | Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում | The product must be manufactured not later than 12 months from the date of supply | Продукт должен быть изготовлен не позднее 12 месяцев с даты поставки
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար | The set includes all the necessary additional devices and accessories to complete functioning of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценного функционирования оборудования
|  | Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. | Instructions for the participants of the competition. | Инструкции для участников конкурса.
|  | Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը պետք է ներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: | The company that took the first place as a result of the competition must provide a technical data sheet of the device confirming the technical characteristics․ | Компания, занявшая первое место по итогам конкурса, должна предоставить технический паспорт устройства, подтверждающий технические характеристики․
|  | Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է պարբերաբար տեղեկատվություն տրամադրել մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ | The company that has signed a supply agreement with the customer as a result of the tender is obliged to periodically provide information on the progress of deliveries | Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана периодически предоставлять информацию о ходе поставок
|  | Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի ՀՀ ներմուծման օրը տեղեկացնել պատվիրատուին | The company that signed the supply agreement with the customer as a result of the tender is obliged to notify the customer about the day of import of the devices to Armenia | Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана уведомить заказчика о дне импорта устройств в Армению
|  | Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքի արկղերը բացել բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ | The company that has signed a supply agreement with the customer as a result of the tender is obliged to open the boxes with the devices exclusively in the presence of representatives of the customer | Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана открывать ящики с приборами исключительно в присутствии представителей заказчика
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO 13485 կամ համարժեք | 1. ISO 13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. ISO 14001 կամ համարժեք | 2. ISO 14001 or equivalent | 2. ISO 14001 или эквивалент
|  | 3. ISO 45001 կամ համարժեք | 3. ISO 45001 or equivalent | 3. ISO 45001 или эквивалент
|  | 4. Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 4. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate for medical equipment | 4. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA для медицинского оборудования